人工污秽试验箱技术规范书

一、项目概述：

- 设备名称：人工污秽试验箱

- 用途：用于复合、瓷绝缘子等产品人工污秽试验。

- 注意：标注“★”号条款为必须响应条款，具体模板详见附表1，负偏离视为无效投标。

二、★技术参数：

| 1．标称内容积 | 10m³ |
| --- | --- |
| 2．内箱有效尺寸 | 2000×2000×2500（mm） W×D×H不含尖塔部分 |
| 3．温湿度范围 | 温度范围：+20℃～+70℃可调 湿度范围：20%～98%R.H（温度20℃～70℃） |
| 4．控制精度 | 温度分辨率：0.01℃ 湿度分辨率：0.1%R.H 温度偏差：±1.0℃ 湿度偏差：±2%R.H 温度均匀度：±2℃ 湿度均匀度：±3%R.H 温度波动度：±0.5℃ 湿度波动度：±2%R.H |
| 5．升温速率及转换时间 | RT→+70℃≤60 min RT→+0℃≤30 min 盐雾(35℃)→干燥(60℃.20~30%RH)≤30 min 干燥(60℃,20~30%RH)→湿润(50℃,95%+/-5%RH)≤15 min 湿润(50℃,95%+/-5%RH)→盐雾(35℃)≤30 min(切换后要求立即喷雾) |
| 6．试验条件 | 本机符合盐干湿复合试验法：盐雾试验 → 热风强制干燥试验 → 湿润试验 → 冷凝水 （A) 盐水喷雾试验室：NSS、ACSS、CASS、SWAAT (1)试验室温度范围：20℃～+70℃ (2)饱和空气桶温度范围：RT～+65℃ (3) 沉降量：1～2ml (ml/ 80cm2/h)（16小时平均量） (4) 喷雾压力：1.0㎏/㎝2 ± 0.5㎏/㎝2 (5)盐水浓度：5%或浓度5%加0.26克氯化铜（CuCl2 2H2O），可根据需求调配 (6)酸碱值PH：中性试验6.5～7.2 酸性试验 3.0～3.3 （B） 热风干燥试验(DRY)： (1) 温度：30℃～ 60℃ ±2℃ (2) 湿度：RH≦30% (C) 湿度试验(SOAK)： (1) 温度：23℃±2℃，湿度：RH50%±2% (2) 温度：40℃±2℃，湿度：RH≧98%±2% (4) 湿度：50℃±2℃，湿度：RH≧98%±2% |
| 7．试样限制 | 本试验设备禁止易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验；储存腐蚀性物质试样的试验、储存生物的试验、储存强电磁发射源试样的试验及储存 |
| 8．功能要求 | 1.（空气）室内空间加热、加湿、除湿、喷雾、除雾； 2.根据温度、湿度、盐雾设定，室内空间达到设定温度、湿度、喷雾量 3.各项功能可独立操作：可单独做盐雾中性试验、耐腐蚀试验、干燥试验、潮湿试验、静置试验、喷洒试验、也可以做盐雾、干湿、静置、喷洒混合试验，自动控制 4.可以自动周期喷雾，连续喷雾，定时喷雾 |

三、应满足标准：

1.GB/T  20854-2025/ISO14993-2018/ISO9227/IEC60068-2-52干湿盐雾试验

2.GB/T  5170.8-2017电工电子产品环境试验设备检验方法 盐雾试验设备

3.GJB  150.11A-2009军用装备实验室环境试验方法 盐雾试验

4.MIL-STD-810方法509.5盐雾试验标准

5.GB/T  2424.17-2008盐雾试验方法

6.GB/T  2423.18-2021环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）

7.GB-T  2423.3-2016（IEC60068-2-78-2025） 试验cab：恒定湿热试验方法

8.GBT  2423_4-2008湿热交变试验方法

9.Q/JL J130006-2019加速模拟大气腐蚀试验方法

10.DO160 E/F/G 盐雾试验要求

11.GB/T   10125-2021/ISO9227-2022 人造气氛腐蚀试验盐雾试验

12.GB   38031-2020电动汽车用动力蓄电池安全要求

四、软件功能要求：

| 1．实验室控制器 | 液晶显示触摸屏控制器 分别控制温度，湿度，盐雾，干燥,储存，湿润，静置 |
| --- | --- |
| 2．画面显示功能 | 温湿度设定(SV)实际(PV)值直接显示 可显示执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数, 运转时间显示 程序编辑以及图形曲线显示, 执行程序曲线显示 具单独程序编辑画面,每页可输入4个段次温湿度,时间 定点或程序动作状态显示 屏幕可作背光调整,可设定背光时间 屏幕显示保护功能可做定时或手动关闭设定 语言转换可以切换中文/英文 7寸真彩显示屏幕 |
| 3．程序容量 | 可使用的程序量:最大120组 1个程序可由1~99段次组合而成 可使用的记忆容量: 1400段 可重复执行命令:每一个命令可达999次 程序间可设定联结使用 TS1～TS3三组时间讯号 程序时间可设1分钟～999小时每段 |
| 4．控制功能 | 具有编辑,清除,插入等功能 具2组时间信号输出控制(可控制待测物ON/OFF动作) 具有9组PID参数设定 程序执行中具有跳段,保持功能 具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续执行程序功能 程序复制,COPY, 连接功能,编辑实验标题等程序编辑功能 数据采集,汇出,查看图形功能 PID自动演算和FUZZY控制 具有日期,时间调整功能 |
| 5．RS-232通讯接口 | 可显示曲线,数据采集，可做为监控及遥控系统 |
| 6．存储功能 | 2G内部存储卡，不需连接电脑记录仪，可直接将试验数据记录，通过电脑可打印试验数据及曲线，使用方便 |
| 7．待机功能 | 具有待机省电功能，可待机看图 |
| 8．设定范围 | 根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃，下限-5℃) |
| 9．显示分辨率 | 0.01℃；时间：0.1min; 湿度0.1%R.H |
| 10．输 入 | 铂电阻 |
| 11．控制方式 | 抗积分饱和PID BTC平衡调温控制方式(温度试验设备) BTHC平衡调温调湿控制方式(温湿度试验设备) |
| 12．曲线记录功能 | 具有带电池保护的RAM，可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间；最大记录时间为60天(当采样周期为1.5min时) |
| 13．故障处理提示 | 当机台出现故障时，控制器自动检测故障原因，并显示故障图片及处理方式 |
| 14．附属功能（标准配置） | 故障报警及原因、处理提示功能 断电保护功能 上下限温度保护功能 日历定时功能 预约启动功能 自诊断功能。 自动停止功能 按键及画面锁定(LOCK)功能 |
| 15．软件使用环境 | IBM PC兼容机，PⅡ以上CPU，128M以上内存，简体中文Windows2000或简体中文 WindowsXP操作系统 |
| 16．温度测量 | PT100型铂金电阻 |

五、安装、调试与验收：

1.供方免费上门安装、调试；

2.到货后双方开箱验收，核对设备型号、序列号、全套硬件配件，检查设备外观完好。供方负责设备就位、接地、安装调试，系统上电自检无故障报警，上位机软件通讯正常；

3.投标人交付合格证、出厂试验报告、使用说明书、维护手册、电气原理图、软件说明书等全套资料，并完成对我方人员的操作培训，试验人员可独立完成测试；

4.经专业的校准机构校准，结果符合投标单位的证值与国家标准值，如无国家标准则须满足行业规范；

5.全部项目合格签署最终验收报告；指标不合格供方须在10个自然日内完成整改，直至验收通过。

六、培训要求：

1.现场培训不少于2天；

2.培训内容：设备操作、软件使用、安全规范、维护保养；

3.确保操作人员独立上岗；

4.提供操作手册、培训记录、简易操作卡。

七、质量承诺、售后服务：

整机质保≥3年；7×24小时技术支持；2小时响应，2个工作日内工程师上门服务；质保期内非人为损坏故障，免费维修、免费更换故障配件（产生所有费用均由投标人负责）；终身软件免费升级；10年以上原厂备件供应；质保期后仅收配件成本（需提供配件成本文件）；重大质量问题无条件免费更换新机；终身软件免费升级，预留通信协议接口。

附表1：人工污秽试验箱技术要求及规格响应表

| 序号 | 人工污秽试验箱技术要求 | 供应商响应值 | 偏差说明（正偏差/无偏差/负偏差） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见技术参数要求（列参数） |  |  |  |
|  | - …… |  |  |  |

注：1.投标人对招标文件(含技术规范书)的所有条款、条件及规定的任何技术偏差，无论偏差多么微小，都应在偏差表中加以说明;除偏差表列出的偏差外，视为投标人响应招标文件(含技术规范书)的全部要求;如完全响应，投标人应在偏差表中填写“无偏差”。

2.对于投标人提出的但未在投标偏差表列明的偏差部分，招标人将视为投标人未提出该偏差。

3.投标偏差表内容和其他投标文件内容表述不一致时，以偏差表为准。