人工污秽试验箱技术规范书
一、项目概述：
设备名称：人工污秽试验箱
用途：用于复合、瓷绝缘子等产品人工污秽试验。
注意：标注“★”号条款为必须响应条款，具体模板详见附表1，负偏离视为无效投标。
二、★技术参数：
	1．标称内容积
	10m³

	2．内箱有效尺寸
	2000×2000×2500（mm）         W×D×H不含尖塔部分  

	3．温湿度范围
	温度范围：+20℃～+70℃可调 
湿度范围：20%～98%R.H（温度20℃～70℃）

	4．控制精度
	温度分辨率：0.01℃            湿度分辨率：0.1%R.H
温度偏差：±1.0℃             湿度偏差：±2%R.H
温度均匀度：±2℃             湿度均匀度：±3%R.H
温度波动度：±0.5℃           湿度波动度：±2%R.H

	5．升温速率及转换时间
	RT→+70℃≤60 min
RT→+0℃≤30 min
盐雾(35℃)→干燥(60℃.20~30%RH)≤30 min
干燥(60℃,20~30%RH)→湿润(50℃,95%+/-5%RH)≤15 min
湿润(50℃,95%+/-5%RH)→盐雾(35℃)≤30 min(切换后要求立即喷雾)

	6．试验条件
	本机符合盐干湿复合试验法：盐雾试验 → 热风强制干燥试验 → 湿润试验 → 冷凝水 
（A) 盐水喷雾试验室：NSS、ACSS、CASS、SWAAT
(1)试验室温度范围：20℃～+70℃
(2)饱和空气桶温度范围：RT～+65℃
(3) 沉降量：1～2ml (ml/ 80cm2/h)（16小时平均量）
(4) 喷雾压力：1.0㎏/㎝2 ± 0.5㎏/㎝2
(5)盐水浓度：5%或浓度5%加0.26克氯化铜（CuCl2 2H2O），可根据需求调配
(6)酸碱值PH：中性试验6.5～7.2  酸性试验 3.0～3.3
（B） 热风干燥试验(DRY)： 
(1) 温度：30℃～ 60℃ ±2℃
(2) 湿度：RH≦30%
(C) 湿度试验(SOAK)： 
(1) 温度：23℃±2℃，湿度：RH50%±2%
(2) 温度：40℃±2℃，湿度：RH≧98%±2%
(4) 湿度：50℃±2℃，湿度：RH≧98%±2%

	7．试样限制
	本试验设备禁止易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验；储存腐蚀性物质试样的试验、储存生物的试验、储存强电磁发射源试样的试验及储存

	8．功能要求
	1.（空气）室内空间加热、加湿、除湿、喷雾、除雾；
2.根据温度、湿度、盐雾设定，室内空间达到设定温度、湿度、喷雾量
3.各项功能可独立操作：可单独做盐雾中性试验、耐腐蚀试验、干燥试验、潮湿试验、静置试验、喷洒试验、也可以做盐雾、干湿、静置、喷洒混合试验，自动控制
4.可以自动周期喷雾，连续喷雾，定时喷雾


三、应满足标准：
1.GB/T  20854-2025/ISO14993-2018/ISO9227/IEC60068-2-52干湿盐雾试验
2.GB/T  5170.8-2017电工电子产品环境试验设备检验方法 盐雾试验设备
3.GJB  150.11A-2009军用装备实验室环境试验方法 盐雾试验
4.MIL-STD-810方法509.5盐雾试验标准
5.GB/T  2424.17-2008盐雾试验方法
6.GB/T  2423.18-2021环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）
7.GB-T  2423.3-2016（IEC60068-2-78-2025） 试验cab：恒定湿热试验方法
8.GBT  2423_4-2008湿热交变试验方法
9.Q/JL J130006-2019加速模拟大气腐蚀试验方法
10.DO160 E/F/G 盐雾试验要求
11.GB/T   10125-2021/ISO9227-2022 人造气氛腐蚀试验盐雾试验
12.GB   38031-2020电动汽车用动力蓄电池安全要求
四、软件功能要求：
	1．实验室控制器
	液晶显示触摸屏控制器
分别控制温度，湿度，盐雾，干燥,储存，湿润，静置

	2．画面显示功能
	温湿度设定(SV)实际(PV)值直接显示
可显示执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数, 运转时间显示
程序编辑以及图形曲线显示, 执行程序曲线显示
具单独程序编辑画面,每页可输入4个段次温湿度,时间
定点或程序动作状态显示
屏幕可作背光调整,可设定背光时间
屏幕显示保护功能可做定时或手动关闭设定
语言转换可以切换中文/英文
7寸真彩显示屏幕

	3．程序容量
	可使用的程序量:最大120组
1个程序可由1~99段次组合而成
可使用的记忆容量: 1400段 
可重复执行命令:每一个命令可达999次
程序间可设定联结使用
TS1～TS3三组时间讯号
程序时间可设1分钟～999小时每段

	4．控制功能
	具有编辑,清除,插入等功能
具2组时间信号输出控制(可控制待测物ON/OFF动作)
具有9组PID参数设定
程序执行中具有跳段,保持功能
具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续执行程序功能
程序复制,COPY, 连接功能,编辑实验标题等程序编辑功能
数据采集,汇出,查看图形功能
PID自动演算和FUZZY控制
具有日期,时间调整功能

	5．RS-232通讯接口
	可显示曲线,数据采集，可做为监控及遥控系统

	6．存储功能
	2G内部存储卡，不需连接电脑记录仪，可直接将试验数据记录，通过电脑可打印试验数据及曲线，使用方便

	7．待机功能
	具有待机省电功能，可待机看图

	8．设定范围
	根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃，下限-5℃)

	9．显示分辨率
	0.01℃；时间：0.1min; 湿度0.1%R.H

	10．输 入
	铂电阻

	11．控制方式
	抗积分饱和PID
BTC平衡调温控制方式(温度试验设备)
BTHC平衡调温调湿控制方式(温湿度试验设备)

	12．曲线记录功能
	具有带电池保护的RAM，可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间；最大记录时间为60天(当采样周期为1.5min时)

	13．故障处理提示
	当机台出现故障时，控制器自动检测故障原因，并显示故障图片及处理方式

	14．附属功能（标准配置）
	故障报警及原因、处理提示功能
断电保护功能
上下限温度保护功能
日历定时功能
预约启动功能
自诊断功能。
自动停止功能
按键及画面锁定(LOCK)功能

	15．软件使用环境
	IBM PC兼容机，PⅡ以上CPU，128M以上内存，简体中文Windows2000或简体中文 WindowsXP操作系统

	16．温度测量
	PT100型铂金电阻


五、安装、调试与验收：
1.供方免费上门安装、调试；
2.到货后双方开箱验收，核对设备型号、序列号、全套硬件配件，检查设备外观完好。供方负责设备就位、接地、安装调试，系统上电自检无故障报警，上位机软件通讯正常；
3.投标人交付合格证、出厂试验报告、使用说明书、维护手册、电气原理图、软件说明书等全套资料，并完成对我方人员的操作培训，试验人员可独立完成测试；
4.经专业的校准机构校准，结果符合投标单位的证值与国家标准值，如无国家标准则须满足行业规范；
5.全部项目合格签署最终验收报告；指标不合格供方须在10个自然日内完成整改，直至验收通过。

六、培训要求：
1.现场培训不少于2天；
2.培训内容：设备操作、软件使用、安全规范、维护保养；
3.确保操作人员独立上岗；
4.提供操作手册、培训记录、简易操作卡。
[bookmark: _GoBack]七、质量承诺、售后服务：
整机质保≥3年；7×24小时技术支持；2小时响应，2个工作日内工程师上门服务；质保期内非人为损坏故障，免费维修、免费更换故障配件（产生所有费用均由投标人负责）；终身软件免费升级；10年以上原厂备件供应；质保期后仅收配件成本（需提供配件成本文件）；重大质量问题无条件免费更换新机；终身软件免费升级，预留通信协议接口。
附表1：人工污秽试验箱技术要求及规格响应表
	序号
	人工污秽试验箱技术要求
	供应商响应值
	偏差说明（正偏差/无偏差/负偏差）
	备注

	1
	详见技术参数要求（列参数）
	
	
	

	
	……
	
	
	









注：1.投标人对招标文件(含技术规范书)的所有条款、条件及规定的任何技术偏差，无论偏差多么微小，都应在偏差表中加以说明;除偏差表列出的偏差外，视为投标人响应招标文件(含技术规范书)的全部要求;如完全响应，投标人应在偏差表中填写“无偏差”。
2.对于投标人提出的但未在投标偏差表列明的偏差部分，招标人将视为投标人未提出该偏差。
3.投标偏差表内容和其他投标文件内容表述不一致时，以偏差表为准。
