全自动耐应力腐蚀系统
技术规范书
一、项目概述：
设备名称：全自动耐应力腐蚀系统
用途：用于复合绝缘子应力腐蚀试验。
注意：标注“★”号条款为必须响应条款，具体模板详见附表1，负偏离视为无效投标。
二、★技术参数：
1.加液方式：全自动加液，加液速度可调；
2.溶液槽：2个，配液槽、废液槽各一个；
3.应力腐蚀箱：Ф18、Ф24、Ф30、Ф34、Ф40  各3个共15个；
4.应力腐蚀箱长度：200mm；
5.应力腐蚀箱材质：PPC；
6.应力腐蚀箱密封方式：螺栓紧固，先密封后加液；
7.管路连接方式：专用耐腐蚀快插接头连接；
8.配套可移动工具车一件，附带移动电源；
9.设备充电电源：AC220V 2kW。
三、应满足标准：
1.GB/T 19519-2014 标称电压高于1000V交流系统用悬垂和耐张复合绝缘子 定义、试验方法及接收准则
2.DL/T 810-2012 ±500kV及以上电压等级直流棒形悬式复合绝缘子技术条件
四、软件功能要求：
自动加注、回收硝酸系统
五、安装、调试与验收：
1.供方免费上门安装、调试；
2.到货后双方开箱验收，核对设备型号、序列号、全套硬件配件，检查设备外观完好。供方负责设备就位、接地、安装调试，系统上电自检无故障报警，上位机软件通讯正常；
3.投标人交付合格证、出厂试验报告、使用说明书、维护手册、电气原理图、软件说明书等全套资料，并完成对我方人员的操作培训，试验人员可独立完成测试；
4.经专业的校准机构校准，结果符合投标单位的证值与国家标准值，如无国家标准则须满足行业规范；
5.全部项目合格签署最终验收报告；指标不合格供方须在10个自然日内完成整改，直至验收通过。

六、培训要求：
1.现场培训不少于2天；
2.培训内容：设备操作、软件使用、安全规范、维护保养；
3.确保操作人员独立上岗；
4.提供操作手册、培训记录、简易操作卡。
[bookmark: _GoBack]七、质量承诺、售后服务：
整机质保≥3年；7×24小时技术支持；2小时响应，2个工作日内工程师上门服务；质保期内非人为损坏故障，免费维修、免费更换故障配件（产生所有费用均由投标人负责）；终身软件免费升级；10年以上原厂备件供应；质保期后仅收配件成本（需提供配件成本文件）；重大质量问题无条件免费更换新机；终身软件免费升级，预留通信协议接口。
附表1：全自动耐应力腐蚀系统技术要求及规格响应表
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	全自动耐应力腐蚀系统技术要求
	供应商响应值
	偏差说明（正偏差/无偏差/负偏差）
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注：1.投标人对招标文件(含技术规范书)的所有条款、条件及规定的任何技术偏差，无论偏差多么微小，都应在偏差表中加以说明;除偏差表列出的偏差外，视为投标人响应招标文件(含技术规范书)的全部要求;如完全响应，投标人应在偏差表中填写“无偏差”。
2.对于投标人提出的但未在投标偏差表列明的偏差部分，招标人将视为投标人未提出该偏差。
3.投标偏差表内容和其他投标文件内容表述不一致时，以偏差表为准。
