接触角测量仪

技术规范书

一、项目概述：

- 设备名称：接触角测量仪。

- 用途：用于复合绝缘子憎水性静态接触角试验。

- 注意：标注“★”号条款为必须响应条款，具体模板详见附表1，负偏离视为无效投标。

二、★技术参数：

1.分辨率：0.01°；

2.测试精度：0.1°；

3.接触角测试范围：0°-180°；

4.平台参数：

a)样品台水平X移动：手动行程100mm；

b)样品台水平Y移动：手动行程 80mm；

c)样品台上下Z移动：10mm 精度：0.01mm；

d)全自动整体旋转360°旋转，精度0.01°，可顺时针旋转、逆时针旋转；

e)自动旋转速度可调（0.005°/min~360°/min），可以通过软件控制，停止在任何角度；

f)支持用户自编程实现旋转任意一个自定义的角度，抓拍一张照片的功能；

g)可调式水平样品平台大小：80mm*80mm。

三、应满足标准：

1.1.DL/T  1474-2015标称电压高于1000V交、直流系统用复合绝缘子憎水性测量方法

2.GB/T  19519-2014标称电压高于1000V交流系统用悬垂和耐张复合绝缘子定义、试验方法及接收准则

3.DL/T  810-2012±500kV及以上电压等级直流棒形悬式复合绝缘子技术条件

四、软件功能要求：

具有软件著作权的接触角分析系统,强大的自动分析功能，最大限度降低人为因素而导致的误差：

1.可测试静态接触角，动态接触角（前进角，后退角，倾斜角、滚动角）；

2.自动寻找气固液三相结合点：自动寻找固体、液体分界面；

3.提供量高法、单圆拟合法、双圆拟合法、真实液滴轮廓法等方法，自动计算左右两边接触角、平均接触角，无需人工操作；

4.提供平面样品、粗糙平面样品、凹面样品、凸面样品多种平面模型计算方式；

5.提供多种测试采集模式：单次测量、连续测量（连续采集X张、连续采集X秒）、客户自定义变成等多种模式，多种采集模式可以按照需要组合。

6.强大的数据库数据管理方式，方便用户分门别类的保存数据，并可任意导出图片和数据，格式有Excel、pdf、xps、输出至打印机等多种格式。

7.提供图像处理功能：二值化阈值处理、轮廓处理等多种模式；

8.具有接触角高精密校准功能，全量程校正，任意点接触角可矫正，提高设备的准确性。

9.接触角数据取得方式：全自动测值和人工修改相结合。一键式“测试”按钮，软件连续自动拍照-寻找三相敏感点-计算左右接触角值-显示计算结果，整个过程无须人工干预，最大限度降低人为因素影响。

五、安装、调试与验收：

1.供方免费上门安装、调试；

2.到货后双方开箱验收，核对设备型号、序列号、全套硬件配件，检查设备外观完好。供方负责设备就位、接地、安装调试，系统上电自检无故障报警，上位机软件通讯正常；

3.投标人交付合格证、出厂试验报告、使用说明书、维护手册、电气原理图、软件说明书等全套资料，并完成对我方人员的操作培训，试验人员可独立完成测试；

4.经专业的校准机构校准，结果符合投标单位的证值与国家标准值，如无国家标准则须满足行业规范；

5.全部项目合格签署最终验收报告；指标不合格供方须在10个自然日内完成整改，直至验收通过。

六、培训要求：

1.现场培训不少于2天；

2.培训内容：设备操作、软件使用、安全规范、维护保养；

3.确保操作人员独立上岗；

4.提供操作手册、培训记录、简易操作卡。

七、质量承诺、售后服务：

整机质保≥3年；7×24小时技术支持；2小时响应，2个工作日内工程师上门服务；质保期内非人为损坏故障，免费维修、免费更换故障配件（产生所有费用均由投标人负责）；终身软件免费升级；10年以上原厂备件供应；质保期后仅收配件成本（需提供配件成本文件）；重大质量问题无条件免费更换新机；终身软件免费升级，预留通信协议接口。

附表1：接触角测量仪技术要求及规格响应表

| 序号 | 接触角测量仪技术要求 | 供应商响应值 | 偏差说明（正偏差/无偏差/负偏差） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见技术参数要求（列参数） |  |  |  |
|  | - …… |  |  |  |

注：1.投标人对招标文件(含技术规范书)的所有条款、条件及规定的任何技术偏差，无论偏差多么微小，都应在偏差表中加以说明;除偏差表列出的偏差外，视为投标人响应招标文件(含技术规范书)的全部要求;如完全响应，投标人应在偏差表中填写“无偏差”。

2.对于投标人提出的但未在投标偏差表列明的偏差部分，招标人将视为投标人未提出该偏差。

3.投标偏差表内容和其他投标文件内容表述不一致时，以偏差表为准。