支柱绝缘子尺寸偏差检测平台
技术规范书
一、项目概述：
设备名称：支柱绝缘子尺寸偏差检测平台。
用途：用于支柱绝缘子尺寸检查。
注意：标注“★”号条款为必须响应条款，具体模板详见附表1，负偏离视为无效投标。
二、★技术参数：
1.立式检测模块
a）转盘直径：φ400
b）有效空间：1500mm
c）转盘旋转速度：0-2rpm无级可调
d）升降机构速度：500mm/min
e）平台平面度0.1mm
f）回转中心同心度0.1mm
g）控制方式：电脑控制/人工读数
h）产品固定方式：T型槽、螺纹孔或者过渡板
i）伞倾角测量方式	2500线旋转编码器
j）伞倾角测量角度	0-90°，精度0.1°
k）其余参数测量方式	25.4mm百分表四套，精度0.01mm
l）上法兰安装定位盘	测量平面应精加工且耐磨损
m）定位销：14、18、24、M12、M16、M20不少于各10件
n）锥柄螺栓	M12、M16、M20不少于各6件
o）锥柄螺母	M12、M16、M20不少于各6件
p）可一次性自动采集绝缘子端面平行度、上下安装孔中心圆轴线间最大偏差、直线度、伞倾角四个测试数据，并自动控制试验进程，具备试验结束后自动统计功能
q）具有运动机构极限限位保护等功能，并可设置保护临界值
r）通讯系统	Modbus-Rtu/Modbus-TCP。
2.卧式检测模块
a）外形尺寸：2200mm×500mm×1450mm
b）测量角度范围：4*90°
   测量精度：±0.2°     重复性：0.1°
c）电源：9V碳性锌锰电池 
d）升降标尺移动范围：0-300mm分辨率：0.01mm/0.0005〞（电池：3V CR2032）
e）适用金具法兰直径：≯600mm
f）结构高度测量范围：0-1500mm
g）盘径测量范围：0-1500mm
三、应满足标准：
1.GB/T 8287.1-2008 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子 第1部分：瓷或玻璃绝缘子的试验
四、软件功能要求：
1.数码显示人工读取数值。
五、安装、调试与验收：
1.供方免费上门安装、调试；
2.到货后双方开箱验收，核对设备型号、序列号、全套硬件配件，检查设备外观完好。供方负责设备就位、接地、安装调试，系统上电自检无故障报警，上位机软件通讯正常；
3.投标人交付合格证、出厂试验报告、使用说明书、维护手册、电气原理图、软件说明书等全套资料，并完成对我方人员的操作培训，试验人员可独立完成测试；
4.经专业的校准机构校准，结果符合投标单位的证值与国家标准值，如无国家标准则须满足行业规范；
5.全部项目合格签署最终验收报告；指标不合格供方须在10个自然日内完成整改，直至验收通过。

六、培训要求：
1.现场培训不少于2天；
2.培训内容：设备操作、软件使用、安全规范、维护保养；
3.确保操作人员独立上岗；
4.提供操作手册、培训记录、简易操作卡。
[bookmark: _GoBack]七、质量承诺、售后服务：
整机质保≥3年；7×24小时技术支持；2小时响应，2个工作日内工程师上门服务；质保期内非人为损坏故障，免费维修、免费更换故障配件（产生所有费用均由投标人负责）；终身软件免费升级；10年以上原厂备件供应；质保期后仅收配件成本（需提供配件成本文件）；重大质量问题无条件免费更换新机；终身软件免费升级，预留通信协议接口。
附表1：支柱绝缘子尺寸偏差检测平台技术要求及规格响应表
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注：1.投标人对招标文件(含技术规范书)的所有条款、条件及规定的任何技术偏差，无论偏差多么微小，都应在偏差表中加以说明;除偏差表列出的偏差外，视为投标人响应招标文件(含技术规范书)的全部要求;如完全响应，投标人应在偏差表中填写“无偏差”。
2.对于投标人提出的但未在投标偏差表列明的偏差部分，招标人将视为投标人未提出该偏差。
3.投标偏差表内容和其他投标文件内容表述不一致时，以偏差表为准。
