支柱绝缘子弯扭试验机
技术规范书
一、项目概述：
设备名称：支柱绝缘子弯扭试验机
用途：用于支柱绝缘子机械弯扭试验。
注意：标注“★”号条款为必须响应条款，具体模板详见附表1，负偏离视为无效投标。
二、★技术参数：
	项目
	单位
	规格参数
	备注

	弯曲加载总成参数：

	最大样品高度
	mm
	2500
	

	最小样品高度
	mm
	180
	

	工作台面直径
	mm
	φ1000
	

	最大弯曲负荷
	kN
	50
	

	试验力测量范围
	F.S
	1%—100%
	

	弯曲加载行程
	mm
	0-800
	

	四方向抗弯转换方式
	—
	自动
	

	位移分辨率
	mm
	0.01
	

	弯曲加载速度
	mm/min
	0-500
	

	试验力测量精度
	—
	±1%(1%FS起)
	

	项目
	单位
	规格参数
	备注

	扭转加载总成参数：

	扭转试验力
	kN.m
	20
	

	扭转试验力精度
	—
	±1%(4%FS起)
	

	扭转力控制模式
	—
	恒速度、恒加载速率、扭矩保持
	

	可施加扭转角度
	—
	无限制
	

	扭转方向
	—
	正反双向
	

	扭转角度测量精度
	—
	±0.1°
	

	扭转速度
	—
	0-360°/Min无级设定
	

	项目
	单位
	规格参数
	备注

	拉伸加载总成参数：

	拉伸试验力
	kN
	100
	

	试验力测量范围
	F.S
	1%—100%
	

	拉伸加载方式
	—
	电动伺服加载
	

	准确度
	—
	±0.5%
	

	横梁调整空载最大速度
	—
	300mm/min
	

	伺服加载数量
	—
	三组伺服：弯曲伺服、扭力伺服、拉伸伺服
	

	随机装夹辅具
	—
	根据试验需要配备响应的夹具，装卸方便、安全。
	

	安全防护
	—
	360度安全防护结构，具有满载保护及限位保护
	


三、应满足标准：
1.GB/T 8287.1-2008 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子 第1部分：瓷或玻璃绝缘子的试验
四、软件功能要求：
配套试验软件系统，满足试验操作要求。
五、安装、调试与验收：
1.供方免费上门安装、调试；
2.到货后双方开箱验收，核对设备型号、序列号、全套硬件配件，检查设备外观完好。供方负责设备就位、接地、安装调试，系统上电自检无故障报警，上位机软件通讯正常；
3.投标人交付合格证、出厂试验报告、使用说明书、维护手册、电气原理图、软件说明书等全套资料，并完成对我方人员的操作培训，试验人员可独立完成测试；
4.经专业的校准机构校准，结果符合投标单位的证值与国家标准值，如无国家标准则须满足行业规范；
5.全部项目合格签署最终验收报告；指标不合格供方须在10个自然日内完成整改，直至验收通过。

六、培训要求：
1.现场培训不少于2天；
2.培训内容：设备操作、软件使用、安全规范、维护保养；
3.确保操作人员独立上岗；
4.提供操作手册、培训记录、简易操作卡。
[bookmark: _GoBack]七、质量承诺、售后服务：
整机质保≥3年；7×24小时技术支持；2小时响应，2个工作日内工程师上门服务；质保期内非人为损坏故障，免费维修、免费更换故障配件（产生所有费用均由投标人负责）；终身软件免费升级；10年以上原厂备件供应；质保期后仅收配件成本（需提供配件成本文件）；重大质量问题无条件免费更换新机；终身软件免费升级，预留通信协议接口。
附表1：支柱绝缘子弯扭试验机技术要求及规格响应表
	序号
	支柱绝缘子弯扭试验机技术要求
	供应商响应值
	偏差说明（正偏差/无偏差/负偏差）
	备注

	1
	详见技术参数要求（列参数）
	
	
	

	
	……
	
	
	









注：1.投标人对招标文件(含技术规范书)的所有条款、条件及规定的任何技术偏差，无论偏差多么微小，都应在偏差表中加以说明;除偏差表列出的偏差外，视为投标人响应招标文件(含技术规范书)的全部要求;如完全响应，投标人应在偏差表中填写“无偏差”。
2.对于投标人提出的但未在投标偏差表列明的偏差部分，招标人将视为投标人未提出该偏差。
3.投标偏差表内容和其他投标文件内容表述不一致时，以偏差表为准。
