支柱绝缘子弯扭试验机

技术规范书

一、项目概述：

- 设备名称：支柱绝缘子弯扭试验机

- 用途：用于支柱绝缘子机械弯扭试验。

- 注意：标注“★”号条款为必须响应条款，具体模板详见附表1，负偏离视为无效投标。

二、★技术参数：

| 项目 | 单位 | 规格参数 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弯曲加载总成参数： |  |  |  |  |
| 最大样品高度 | mm | 2500 |  |  |
| 最小样品高度 | mm | 180 |  |  |
| 工作台面直径 | mm | φ1000 |  |  |
| 最大弯曲负荷 | kN | 50 |  |  |
| 试验力测量范围 | F.S | 1%—100% |  |  |
| 弯曲加载行程 | mm | 0-800 |  |  |
| 四方向抗弯转换方式 | — | 自动 |  |  |
| 位移分辨率 | mm | 0.01 |  |  |
| 弯曲加载速度 | mm/min | 0-500 |  |  |
| 试验力测量精度 | — | ±1%(1%FS起) |  |  |
| 项目 | 单位 | 规格参数 | 备注 |  |
| 扭转加载总成参数： |  |  |  |  |
| 扭转试验力 | kN.m | 20 |  |  |
| 扭转试验力精度 | — | ±1%(4%FS起) |  |  |
| 扭转力控制模式 | — | 恒速度、恒加载速率、扭矩保持 |  |  |
| 可施加扭转角度 | — | 无限制 |  |  |
| 扭转方向 | — | 正反双向 |  |  |
| 扭转角度测量精度 | — | ±0.1° |  |  |
| 扭转速度 | — | 0-360°/Min无级设定 |  |  |
| 项目 | 单位 | 规格参数 | 备注 |  |
| 拉伸加载总成参数： |  |  |  |  |
| 拉伸试验力 | kN | 100 |  |  |
| 试验力测量范围 | F.S | 1%—100% |  |  |
| 拉伸加载方式 | — | 电动伺服加载 |  |  |
| 准确度 | — | ±0.5% |  |  |
| 横梁调整空载最大速度 | — | 300mm/min |  |  |
| 伺服加载数量 | — | 三组伺服：弯曲伺服、扭力伺服、拉伸伺服 |  |  |
| 随机装夹辅具 | — | 根据试验需要配备响应的夹具，装卸方便、安全。 |  |  |
| 安全防护 | — | 360度安全防护结构，具有满载保护及限位保护 |  |  |

三、应满足标准：

1.GB/T 8287.1-2008 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子 第1部分：瓷或玻璃绝缘子的试验

四、软件功能要求：

配套试验软件系统，满足试验操作要求。

五、安装、调试与验收：

1.供方免费上门安装、调试；

2.到货后双方开箱验收，核对设备型号、序列号、全套硬件配件，检查设备外观完好。供方负责设备就位、接地、安装调试，系统上电自检无故障报警，上位机软件通讯正常；

3.投标人交付合格证、出厂试验报告、使用说明书、维护手册、电气原理图、软件说明书等全套资料，并完成对我方人员的操作培训，试验人员可独立完成测试；

4.经专业的校准机构校准，结果符合投标单位的证值与国家标准值，如无国家标准则须满足行业规范；

5.全部项目合格签署最终验收报告；指标不合格供方须在10个自然日内完成整改，直至验收通过。

六、培训要求：

1.现场培训不少于2天；

2.培训内容：设备操作、软件使用、安全规范、维护保养；

3.确保操作人员独立上岗；

4.提供操作手册、培训记录、简易操作卡。

七、质量承诺、售后服务：

整机质保≥3年；7×24小时技术支持；2小时响应，2个工作日内工程师上门服务；质保期内非人为损坏故障，免费维修、免费更换故障配件（产生所有费用均由投标人负责）；终身软件免费升级；10年以上原厂备件供应；质保期后仅收配件成本（需提供配件成本文件）；重大质量问题无条件免费更换新机；终身软件免费升级，预留通信协议接口。

附表1：支柱绝缘子弯扭试验机技术要求及规格响应表

| 序号 | 支柱绝缘子弯扭试验机技术要求 | 供应商响应值 | 偏差说明（正偏差/无偏差/负偏差） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见技术参数要求（列参数） |  |  |  |
|  | - …… |  |  |  |

注：1.投标人对招标文件(含技术规范书)的所有条款、条件及规定的任何技术偏差，无论偏差多么微小，都应在偏差表中加以说明;除偏差表列出的偏差外，视为投标人响应招标文件(含技术规范书)的全部要求;如完全响应，投标人应在偏差表中填写“无偏差”。

2.对于投标人提出的但未在投标偏差表列明的偏差部分，招标人将视为投标人未提出该偏差。

3.投标偏差表内容和其他投标文件内容表述不一致时，以偏差表为准。