柱式复合绝缘子热机械性能弯曲试验机

技术规范书

一、项目概述：

- 设备名称：柱式复合绝缘子热机械性能弯曲试验机

- 用途：用于针式、柱式复合绝缘子热机械性能试验。

- 注意：标注“★”号条款为必须响应条款，具体模板详见附表1，负偏离视为无效投标。

二、★技术参数：

| 功能 标准 | 1、可满足结构高度2.5米、直径0.5米复合绝缘子的热-机械预应力（弯曲）、弯曲负荷试验。包含力学弯曲系统、环境箱系统、液压系统、散热系统等部件。 2、满足GB/T25096-2010《交流电压高于1000V变电站用电站支柱复合绝缘子定义、试验方法及接收准则》8.2.4热-机械预应力试验、GB/T20142-2006《标称电压高于1000V的交流架空线路用线路柱式复合绝缘子--定义、试验方法及接收准则》6.2.2.1热机试验要求。 |
| --- | --- |
| 弯曲加载形式 | 推力 |
| 弯曲加载力值 | 50kN |
| 负荷测量范围 | 0.5-50kN |
| 负荷测量精度 | 1级 |
| 试验力示值准确度 | ±1% |
| 加载行程 | 500mm |
| 加载行程测量精度 | 0.01mm |
| 位移分辨力(mm) | 0.01 |
| 位移示值准确度 | ±1% |
| 试验速度范围(mm/min) | 0.5～500mm/min（加载控制速度在此范围任意设定） |
| 环境箱内尺寸 | 800mm（长）*800mm（宽）*3000mm（高） |
| 最大弯曲高度 | 2500mm |
| 环境箱温度范围 | -60~+100℃ |
| 环境箱温度波动度 | ≤±0.5℃ |
| 环境箱温度偏差 | ≤±2℃ |
| 环境箱温度均匀度 | ≤2℃ |
| 环境箱冷热循环次数 | 满足48小时2次冷热循环试验 |
| 底座安装盘旋转功能 | 360°双向自动旋转 |
| 底座安装盘旋转速度 | 0-2rpm无级可调 |
| 底座安装盘直径 | Φ500 |
| 底座安装盘与产品连接方式 | 16等分T型槽，配套M10、M12、M14、M16、M18、M20T型螺栓螺母，可随意调整安装位置 |
| 安全保护 | 电子限位保护 |
| 超载保护 | 超过最大负荷3%时停机 |
| 过载保护 | 实时三闭环控制自动调整，由于异常情况出现而发生实际试验力高于或低于设定试验力时，有自动调整功能。 |
| 保载功能 | 试验力48（或更长时间）小时保载，保载时间可任意设定 |
| 控制方式1 | 无线遥控（可调整底座按盘的旋转角度、弯曲推杆的伸缩，试验期间应自动禁用） |
| 控制方式2 | 伺服电机控制加载，加载曲线平稳无冲击 |
| 控制方式3 | 拉伸加载负荷、拉伸加载位移、温度曲线可显示在同一坐标图中，亦可单独显示任一组合曲线或单条曲线 |
| 控制方式 | PC电脑控制 |
| 上传功能 | 符合公司检测仪数据采集-接口规范 |
| 数据管理 | 具备测量数据存储、处理、试验报表输出和上传功能 |
| 通讯系统 | TCP/IP |
| 操作系统 | 操作系统：windows |
| 设备电源 | AC380V 40kW |

三、应满足标准：

1.GB/T  20142-2006标称电压高于1000V的交流架空线路用线路柱式复合绝缘子-定义、试验方法及接收准则

2.GB/T  25096-2010交流电压高于1000V变电站用电站支柱复合绝缘子定义、试验方法及接收准则

四、软件功能要求：

1.试验机PLC控制系统；

2.强弱电系统(施耐德、西门子或同级别品牌)；

3.完全自主研发试验机专用控制及处理软件。

五、安装、调试与验收：

1.供方免费上门安装、调试；

2.到货后双方开箱验收，核对设备型号、序列号、全套硬件配件，检查设备外观完好。供方负责设备就位、接地、安装调试，系统上电自检无故障报警，上位机软件通讯正常；

3.投标人交付合格证、出厂试验报告、使用说明书、维护手册、电气原理图、软件说明书等全套资料，并完成对我方人员的操作培训，试验人员可独立完成测试；

4.经专业的校准机构校准，结果符合投标单位的证值与国家标准值，如无国家标准则须满足行业规范；

5.全部项目合格签署最终验收报告；指标不合格供方须在10个自然日内完成整改，直至验收通过。

六、培训要求：

1.现场培训不少于2天；

2.培训内容：设备操作、软件使用、安全规范、维护保养；

3.确保操作人员独立上岗；

4.提供操作手册、培训记录、简易操作卡。

七、质量承诺、售后服务：

整机质保≥3年；7×24小时技术支持；2小时响应，2个工作日内工程师上门服务；质保期内非人为损坏故障，免费维修、免费更换故障配件（产生所有费用均由投标人负责）；终身软件免费升级；10年以上原厂备件供应；质保期后仅收配件成本（需提供配件成本文件）；重大质量问题无条件免费更换新机；终身软件免费升级，预留通信协议接口。

附表1：柱式复合绝缘子热机械性能弯曲试验机技术要求及规格响应表

| 序号 | 柱式复合绝缘子热机械性能弯曲试验机技术要求 | 供应商响应值 | 偏差说明（正偏差/无偏差/负偏差） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见技术参数要求（列参数） |  |  |  |
|  | - …… |  |  |  |

注：1.投标人对招标文件(含技术规范书)的所有条款、条件及规定的任何技术偏差，无论偏差多么微小，都应在偏差表中加以说明;除偏差表列出的偏差外，视为投标人响应招标文件(含技术规范书)的全部要求;如完全响应，投标人应在偏差表中填写“无偏差”。

2.对于投标人提出的但未在投标偏差表列明的偏差部分，招标人将视为投标人未提出该偏差。

3.投标偏差表内容和其他投标文件内容表述不一致时，以偏差表为准。