柱式复合绝缘子热机械性能弯曲试验机
技术规范书
一、项目概述：
设备名称：柱式复合绝缘子热机械性能弯曲试验机
用途：用于针式、柱式复合绝缘子热机械性能试验。
注意：标注“★”号条款为必须响应条款，具体模板详见附表1，负偏离视为无效投标。
二、★技术参数：
	功能
标准
	1、可满足结构高度2.5米、直径0.5米复合绝缘子的热-机械预应力（弯曲）、弯曲负荷试验。包含力学弯曲系统、环境箱系统、液压系统、散热系统等部件。
2、满足GB/T25096-2010《交流电压高于1000V变电站用电站支柱复合绝缘子定义、试验方法及接收准则》8.2.4热-机械预应力试验、GB/T20142-2006《标称电压高于1000V的交流架空线路用线路柱式复合绝缘子--定义、试验方法及接收准则》6.2.2.1热机试验要求。

	弯曲加载形式
	推力

	弯曲加载力值
	50kN

	负荷测量范围
	0.5-50kN

	负荷测量精度
	1级

	试验力示值准确度
	±1%

	加载行程
	500mm

	加载行程测量精度
	0.01mm

	位移分辨力(mm)
	0.01

	位移示值准确度
	±1%

	试验速度范围(mm/min)
	0.5～500mm/min（加载控制速度在此范围任意设定）

	环境箱内尺寸
	800mm（长）*800mm（宽）*3000mm（高）

	最大弯曲高度
	2500mm

	环境箱温度范围
	-60~+100℃

	环境箱温度波动度
	≤±0.5℃

	环境箱温度偏差
	≤±2℃

	环境箱温度均匀度
	≤2℃

	环境箱冷热循环次数
	满足48小时2次冷热循环试验

	底座安装盘旋转功能
	360°双向自动旋转

	底座安装盘旋转速度
	0-2rpm无级可调

	底座安装盘直径
	Φ500

	底座安装盘与产品连接方式
	16等分T型槽，配套M10、M12、M14、M16、M18、M20T型螺栓螺母，可随意调整安装位置

	安全保护
	电子限位保护

	超载保护
	超过最大负荷3%时停机

	过载保护
	实时三闭环控制自动调整，由于异常情况出现而发生实际试验力高于或低于设定试验力时，有自动调整功能。

	保载功能
	试验力48（或更长时间）小时保载，保载时间可任意设定

	控制方式1
	无线遥控（可调整底座按盘的旋转角度、弯曲推杆的伸缩，试验期间应自动禁用）

	控制方式2
	伺服电机控制加载，加载曲线平稳无冲击

	控制方式3
	拉伸加载负荷、拉伸加载位移、温度曲线可显示在同一坐标图中，亦可单独显示任一组合曲线或单条曲线

	控制方式
	PC电脑控制

	上传功能
	符合公司检测仪数据采集-接口规范

	数据管理
	具备测量数据存储、处理、试验报表输出和上传功能

	通讯系统
	TCP/IP

	操作系统
	操作系统：windows

	设备电源
	AC380V 40kW


三、应满足标准：
1.GB/T  20142-2006标称电压高于1000V的交流架空线路用线路柱式复合绝缘子-定义、试验方法及接收准则
2.GB/T  25096-2010交流电压高于1000V变电站用电站支柱复合绝缘子定义、试验方法及接收准则
四、软件功能要求：
1.试验机PLC控制系统；
2.强弱电系统(施耐德、西门子或同级别品牌)；
3.完全自主研发试验机专用控制及处理软件。
五、安装、调试与验收：
1.供方免费上门安装、调试；
2.到货后双方开箱验收，核对设备型号、序列号、全套硬件配件，检查设备外观完好。供方负责设备就位、接地、安装调试，系统上电自检无故障报警，上位机软件通讯正常；
3.投标人交付合格证、出厂试验报告、使用说明书、维护手册、电气原理图、软件说明书等全套资料，并完成对我方人员的操作培训，试验人员可独立完成测试；
4.经专业的校准机构校准，结果符合投标单位的证值与国家标准值，如无国家标准则须满足行业规范；
5.全部项目合格签署最终验收报告；指标不合格供方须在10个自然日内完成整改，直至验收通过。

六、培训要求：
1.现场培训不少于2天；
2.培训内容：设备操作、软件使用、安全规范、维护保养；
3.确保操作人员独立上岗；
4.提供操作手册、培训记录、简易操作卡。
七、质量承诺、售后服务：
[bookmark: _GoBack]整机质保≥3年；7×24小时技术支持；2小时响应，2个工作日内工程师上门服务；质保期内非人为损坏故障，免费维修、免费更换故障配件（产生所有费用均由投标人负责）；终身软件免费升级；10年以上原厂备件供应；质保期后仅收配件成本（需提供配件成本文件）；重大质量问题无条件免费更换新机；终身软件免费升级，预留通信协议接口。
附表1：柱式复合绝缘子热机械性能弯曲试验机技术要求及规格响应表
	序号
	柱式复合绝缘子热机械性能弯曲试验机技术要求
	供应商响应值
	偏差说明（正偏差/无偏差/负偏差）
	备注

	1
	详见技术参数要求（列参数）
	
	
	

	
	……
	
	
	









注：1.投标人对招标文件(含技术规范书)的所有条款、条件及规定的任何技术偏差，无论偏差多么微小，都应在偏差表中加以说明;除偏差表列出的偏差外，视为投标人响应招标文件(含技术规范书)的全部要求;如完全响应，投标人应在偏差表中填写“无偏差”。
2.对于投标人提出的但未在投标偏差表列明的偏差部分，招标人将视为投标人未提出该偏差。
3.投标偏差表内容和其他投标文件内容表述不一致时，以偏差表为准。
