淋雨装置

技术规范书

一、项目概述：

- 设备名称：淋雨装置

- 用途：用于绝缘子湿工频耐压试验。

- 注意：标注“★”号条款为必须响应条款，具体模板详见附表1，负偏离视为无效投标。

二、★技术参数：

1.水箱容积：0.7吨；

2.制水流量：0.5T/H；

3.水温：环境温度±15℃；

4.淋雨有效覆盖面积（高X宽）：≥1X1m；

5.淋雨喷射水平距离：≥6m；

6.淋雨喷射角度：0~90°可调；

7.淋雨高度范围：1-12m可调；

8.淋雨排尺寸：1000mmX1000mm；

9.雨水电导率：≤10μS/cm；

10.平均淋雨率（垂直分量）≥1.0mm/min(max:2.0mm/min)；平均淋雨率（水平分量）≥1.0mm/min(max:2.0mm/min)

三、应满足标准：

1.GB/T  16927.1-2011《高电压试验技术第一部分：一般定义及试验要求》

2.GB/T  775.2-2003《绝缘子试验方法第二部分：电气试验方法》

四、软件功能要求：

采用PLC可编程控制器控制变频水泵流量大小及试验时间设置，自动化程度高、功能可拓展。

五、安装、调试与验收：

1.供方免费上门安装、调试；

2.到货后双方开箱验收，核对设备型号、序列号、全套硬件配件，检查设备外观完好。供方负责设备就位、接地、安装调试，系统上电自检无故障报警，上位机软件通讯正常；

3.投标人交付合格证、出厂试验报告、使用说明书、维护手册、电气原理图、软件说明书等全套资料，并完成对我方人员的操作培训，试验人员可独立完成测试；

4.经专业的校准机构校准，结果符合投标单位的证值与国家标准值，如无国家标准则须满足行业规范；

5.全部项目合格签署最终验收报告；指标不合格供方须在10个自然日内完成整改，直至验收通过。

六、培训要求：

1.现场培训不少于2天；

2.培训内容：设备操作、软件使用、安全规范、维护保养；

3.确保操作人员独立上岗；

4.提供操作手册、培训记录、简易操作卡。

七、质量承诺、售后服务：

整机质保≥3年；7×24小时技术支持；2小时响应，2个工作日内工程师上门服务；质保期内非人为损坏故障，免费维修、免费更换故障配件（产生所有费用均由投标人负责）；终身软件免费升级；10年以上原厂备件供应；质保期后仅收配件成本（需提供配件成本文件）；重大质量问题无条件免费更换新机；终身软件免费升级，预留通信协议接口。

附表1：淋雨装置技术要求及规格响应表

| 序号 | 淋雨装置技术要求 | 供应商响应值 | 偏差说明（正偏差/无偏差/负偏差） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见技术参数要求（列参数） |  |  |  |
|  | - …… |  |  |  |

注：1.投标人对招标文件(含技术规范书)的所有条款、条件及规定的任何技术偏差，无论偏差多么微小，都应在偏差表中加以说明;除偏差表列出的偏差外，视为投标人响应招标文件(含技术规范书)的全部要求;如完全响应，投标人应在偏差表中填写“无偏差”。

2.对于投标人提出的但未在投标偏差表列明的偏差部分，招标人将视为投标人未提出该偏差。

3.投标偏差表内容和其他投标文件内容表述不一致时，以偏差表为准。