淋雨装置
技术规范书
一、项目概述：
设备名称：淋雨装置
用途：用于绝缘子湿工频耐压试验。
注意：标注“★”号条款为必须响应条款，具体模板详见附表1，负偏离视为无效投标。
二、★技术参数：
1.水箱容积：0.7吨；
2.制水流量：0.5T/H；
3.水温：环境温度±15℃；
4.淋雨有效覆盖面积（高X宽）：≥1X1m；
5.淋雨喷射水平距离：≥6m；
6.淋雨喷射角度：0~90°可调；
7.淋雨高度范围：1-12m可调；
8.淋雨排尺寸：1000mmX1000mm；
9.雨水电导率：≤10μS/cm；
10.平均淋雨率（垂直分量）≥1.0mm/min(max:2.0mm/min)；平均淋雨率（水平分量）≥1.0mm/min(max:2.0mm/min)
三、应满足标准：
1.GB/T  16927.1-2011《高电压试验技术第一部分：一般定义及试验要求》
2.GB/T  775.2-2003《绝缘子试验方法第二部分：电气试验方法》
四、软件功能要求：
采用PLC可编程控制器控制变频水泵流量大小及试验时间设置，自动化程度高、功能可拓展。
五、安装、调试与验收：
1.供方免费上门安装、调试；
2.到货后双方开箱验收，核对设备型号、序列号、全套硬件配件，检查设备外观完好。供方负责设备就位、接地、安装调试，系统上电自检无故障报警，上位机软件通讯正常；
3.投标人交付合格证、出厂试验报告、使用说明书、维护手册、电气原理图、软件说明书等全套资料，并完成对我方人员的操作培训，试验人员可独立完成测试；
4.经专业的校准机构校准，结果符合投标单位的证值与国家标准值，如无国家标准则须满足行业规范；
5.全部项目合格签署最终验收报告；指标不合格供方须在10个自然日内完成整改，直至验收通过。

六、培训要求：
1.现场培训不少于2天；
2.培训内容：设备操作、软件使用、安全规范、维护保养；
3.确保操作人员独立上岗；
4.提供操作手册、培训记录、简易操作卡。
七、质量承诺、售后服务：
[bookmark: _GoBack]整机质保≥3年；7×24小时技术支持；2小时响应，2个工作日内工程师上门服务；质保期内非人为损坏故障，免费维修、免费更换故障配件（产生所有费用均由投标人负责）；终身软件免费升级；10年以上原厂备件供应；质保期后仅收配件成本（需提供配件成本文件）；重大质量问题无条件免费更换新机；终身软件免费升级，预留通信协议接口。
附表1：淋雨装置技术要求及规格响应表
	序号
	淋雨装置技术要求
	供应商响应值
	偏差说明（正偏差/无偏差/负偏差）
	备注
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	详见技术参数要求（列参数）
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注：1.投标人对招标文件(含技术规范书)的所有条款、条件及规定的任何技术偏差，无论偏差多么微小，都应在偏差表中加以说明;除偏差表列出的偏差外，视为投标人响应招标文件(含技术规范书)的全部要求;如完全响应，投标人应在偏差表中填写“无偏差”。
2.对于投标人提出的但未在投标偏差表列明的偏差部分，招标人将视为投标人未提出该偏差。
3.投标偏差表内容和其他投标文件内容表述不一致时，以偏差表为准。
