热震试验机
技术规范书
一、项目概述：
设备名称：热震试验机。
用途：用于玻璃绝缘子热震试验。
注意：标注“★”号条款为必须响应条款，具体模板详见附表1，负偏离视为无效投标。
二、★技术参数：
1.工作室尺寸 60×60×60（D×W×H）cm
2.温度范围RT+20℃～200℃
3.温差控制范围	70K
4.温差控制精度±1
5.升温速率RT+20℃～200℃≤50min
6.试验液体介质去离子水
7.水箱容积约216L（底面斜坡，方便清洗排水）
8.水温范围≤50℃
9.每次浸没时间2min
10.吊篮尺寸：450X450X400mm
11.水箱尺寸：600X600X600mm
12.进排水尺寸：进水、排水、溢水均为4分管。
三、应满足标准：
1.GB/T 1001.1-2021 标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 第1部分 交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件—定义、试验方法和判定准则
四、软件功能要求：
1.采用7寸威伦液晶触摸屏控制仪，PLC控制可分别对温度、试验时间、循环次数等进行自动控制；可USB导出试验数据
2.进口执行元器件；
3.无熔丝保护开关；
4.过载、漏电、全护套式接线端子；
5.具有自动关机等保护。
五、安装、调试与验收：
1.供方免费上门安装、调试；
2.到货后双方开箱验收，核对设备型号、序列号、全套硬件配件，检查设备外观完好。供方负责设备就位、接地、安装调试，系统上电自检无故障报警，上位机软件通讯正常；
3.投标人交付合格证、出厂试验报告、使用说明书、维护手册、电气原理图、软件说明书等全套资料，并完成对我方人员的操作培训，试验人员可独立完成测试；
4.经专业的校准机构校准，结果符合投标单位的证值与国家标准值，如无国家标准则须满足行业规范；
5.全部项目合格签署最终验收报告；指标不合格供方须在10个自然日内完成整改，直至验收通过。

六、培训要求：
1.现场培训不少于2天；
2.培训内容：设备操作、软件使用、安全规范、维护保养；
3.确保操作人员独立上岗；
4.提供操作手册、培训记录、简易操作卡。
[bookmark: _GoBack]七、质量承诺、售后服务：
整机质保≥3年；7×24小时技术支持；2小时响应，2个工作日内工程师上门服务；质保期内非人为损坏故障，免费维修、免费更换故障配件（产生所有费用均由投标人负责）；终身软件免费升级；10年以上原厂备件供应；质保期后仅收配件成本（需提供配件成本文件）；重大质量问题无条件免费更换新机；终身软件免费升级，预留通信协议接口。
附表1：热震试验机技术要求及规格响应表
	序号
	热震试验机技术要求
	供应商响应值
	偏差说明（正偏差/无偏差/负偏差）
	备注
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注：1.投标人对招标文件(含技术规范书)的所有条款、条件及规定的任何技术偏差，无论偏差多么微小，都应在偏差表中加以说明;除偏差表列出的偏差外，视为投标人响应招标文件(含技术规范书)的全部要求;如完全响应，投标人应在偏差表中填写“无偏差”。
2.对于投标人提出的但未在投标偏差表列明的偏差部分，招标人将视为投标人未提出该偏差。
3.投标偏差表内容和其他投标文件内容表述不一致时，以偏差表为准。
