- 深圳市前海蛇口自贸区医院科技大厦6楼检验科纯水设备故障处理及更换

- 配件（第二次）比价采购公告

- 一、询价项目: 科技大厦6楼检验科纯水设备故障处理及更换配件（第二次）

- 二、询价编号：JYCG-DECL-2025-37220

- 三、项目总预算金额：24000.00元

- 四、评标办法：最低评标价法

- 五、定标方式：由评标委员会直接确定中标人

- 六、供应商资质要求：

（一）投标人必须具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供《营业执照》扫描件，原件备查）。

（二）近3年内(如公司成立不足3年，自成立之日起算)在经营活动中无重大违法犯罪记录和不存在处于被禁止参与政府采购活动期限内情形的书面声明（提供书面声明函）。

- 注：供应商若提供虚假资料一旦被查实，则可能面临被取消本项目供应资格、列入不良行为名单内、并三年内禁止参与本院任何有关招标采购项目。

- 项目需求：

- 采购项目需实现的功能和目标：超纯水设备更换RO膜、EDI膜堆、树脂后满足检验科用水水质。

- （二）项目清单：

| 原设备厂家提供配件清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| 1 | 反渗透膜 | 4040 | 支 | 5 | 陶氏 |
| 2 | 灯管 | 87W | 支 | 2 | 瑞朗 |
| 3 | 整流器 | LSV-E100-L1 | 个 | 1 | 瑞朗 |
| 4 | EDI膜堆 | RS300 | 台 | 1 | 锐纯 |
| 5 | 抛光树脂 | UP1292 | 升 | 25 | 陶氏 |
| 6 | 废料处理 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 人工 |  | 项 | 1 |  |

注：所投物资、材料的技术参数不得低于参考品牌的技术要求和档次。若提供廉价、劣质及低于参考品牌的产品，作废处理。

- 八、技术要求：超纯水设备更换RO膜、EDI膜堆、树脂后满足检验科用水水质。水质要求：终端抛光混床后电阻率≥15MΩ·CM；一级RO产水电导率≤10μS/cm，二级RO产水电导率≤5μS/cm。

- 九、商务要求：

- （一）服务期（天）：自合同签订之日起七至十个日历日内，完成全部采购及更换工作。

- （二）地点：采购人指定地点。

- （三）付款进度和方式：医院在收到发票等付款资料经审核通过,并办理入库手续后10个工作日内一次性支付货款100% 。

- （四）包装运输：货物的正常标准包装   。

- （五）售后服务：更换配件保修三个月，保修期内非人为破坏情况下更换配件出现质量问题，由投标人免费维修或更换。

- 十、报名时间

（一）报名起始时间：2025年9月24日08时00分（北京时间）

（二）报名截至时间：2025年9月26日17时00分（北京时间）

- 十一、确认供应商时间

- （一）确认供应商时间：2025年9月29日12时00分后（北京时间）

- （二）确认地点：深圳市南山区南海大道1067号科技大厦北座6楼党政办公室（招采）

- 十二、异议/咨询、答复/澄清时间

（一）异议/咨询时间：2025年9月24日08时00分（北京时间）至2025年9月26日17时00分（北京时间）

- （二）答复/澄清时间：2025年9月24日08时00分（北京时间）至2025年9月29日12时00分（北京时间）

- 十三、其他补充事项

- 供应商如认为公告使其权益受到损害，需对公告进行质疑的，应在异议/咨询期内向我院招标采购办递交书面质疑函。

- 我院有权对成交供应商就本项目要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。成交供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目成交资格、列入不良行为记录名单等风险。

- 报名供应商需在平台“统一用户中心”自行注册。

- （https://trade.szggzy.com/ggzy/center/#/login）

- 报名方法：投标人可于2025年9月24日至2025年9月26日上午8：00：00～12：00：00，下午14：00：00～17：00：00（北京时间，法定节假日除外），请添加QQ:472531006,将“项目资质需求”内所需要提供的资料扫描件、 技术偏离表及商务偏离表（自拟）、 报价单（详见附件）加盖公章全部一起扫描发送至QQ办理报名。

- 注：验证消息需备注写明报名项目，若不按要求者无法验证通过

- 十四、网站及媒体发布

- 深圳市前海蛇口自贸区医院网站（https://www.skhosp.cn/Category_25/Index.aspx）、

- 深圳交易集团有限公司网站（https://www.szexgrp.com/）、

- 深圳政府采购自行采购网站（https://zxcg.szggzy.com/home/index.html）

重要提示：供应商有义务在交易活动期间浏览以上网站，在以上网站公布的与本次交易项目有关的信息视为已送达各供应商。不再另行电话通知各供应商。

- 十五、联系方式

- 采购人: 深圳市前海蛇口自贸区医院

- 联系人: 李工

- 联系方式:0755-26889433

深圳市前海蛇口自贸区医院

党政办公室（招采）

2025 年 9 月 23日

附表1

报价表

深圳市前海蛇口自贸区医院：

报价如下（人民币报价、单位：元）

| 项目名称 | 品牌型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反渗透膜 |  |  |  |  |  |
| 灯管 |  |  |  |  |  |
| 整流器 |  |  |  |  |  |
| EDI膜堆 |  |  |  |  |  |
| 抛光树脂 |  |  |  |  |  |
| 废料处理 |  |  |  |  |  |
| 人工 |  |  |  |  |  |
| - 合并总价 |  |  |  |  |  |

法人或法人授权人签名：

联系人：

联系方式：

公司盖章：

年     月     日