常规设备用户需求说明

目录

1. 目的	5

2. 范围	5

3. 参考文件	5

3.1. 法规遵循	5

3.2. 自动化工程规范	6

4. 缩写与定义	7

5. 设备描述	7

6. 用户需求内容	9

6.1. 总体需求	9

6.2. 弹性模量测试仪	10

6.3. 圆二色谱仪	11

6.4. 恒温自动旋光仪	12

6.5. 动态光散射仪	14

6.6. 智能自动水分滴定仪（一）	16

6.7. 马弗炉（一）	17

6.8. 自动电位滴定仪	18

6.9. 微量接触角测量仪	19

6.10. 化学物质实时分析系统	21

6.11. 真空镀膜机	21

6.12. 层析系统	23

6.13. 分析制备型核酸和蛋白纯化系统（一）	23

6.14. 分析制备型核酸和蛋白纯化系统（二）	25

6.15. 冻干机	26

6.16. 比表面积及孔径分析仪	27

6.17. 微流控设备（一）	28

6.18. 微流控设备（二）	29

6.19. 智能自动水分滴定仪（二）	30

6.20. 智能自动水分滴定仪（三）	32

6.21. 皮肤肤质综合测试系统	35

6.22. 综合机系统	36

6.23. 小动物代谢笼	38

6.24. 高精度体外气液暴露仪	39

6.25. 小动物身体成分分析	40

6.26. 小动物口鼻吸入系统	42

6.27. 小动物全身暴露系统	44

6.28. 微视全电动高端显微镜	46

6.29. 多通道电生理标测系统	48

6.30. 全自动免疫组化与原位杂交染色机	51

6.31. 全自动模块式血液体液分析仪（一）	52

6.32. 全自动模块式血液体液分析仪（二）	54

6.33. 小动物血压测定系统（一）	56

6.34. 小动物血压测定系统（二）	58

6.35. 超快速生物电分析测试系统	59

6.36. 生理信号记录系统	60

6.37. 超分辨快速荧光寿命成像系统	61

6.38. 肌电诱发电位仪	64

6.39. 电生理记录系统	66

6.40. 马弗炉（二）	67

6.41. 安装调试及培训、验证和文件需求	68

6.42. 包装及运输需求	69

6.43. 维护及今后需求	69

6.44. 其他需求	70

7. 其他需求验收标准	70

8. 保密约定	70

9. 修订历史	70

| - 目的 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本URS文件根据实验室的要求编制，描述了实验室各设备的要求，供应商应以确认本公司的控制标准为依据进行系统的初步规格选型、功能设计并最终完成详细设计，为设备采购选型和设备验证提供充分依据。 本URS文件仅提出基本的技术要求，并未限制设备生产商具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、配置、性能以及更优异的部件。 |  |  |  |
| - 范围 |  |  |  |  |
|  | 供货范围包括弹性模量测试仪、圆二色谱仪、恒温自动旋光仪、动态光散射仪、智能自动水分滴定仪（一）、马弗炉（一）、自动电位滴定仪、微量接触角测量仪、化学物质实时分析系统、真空镀膜机、层析系统、分析制备型核酸和蛋白纯化系统（一）、分析制备型核酸和蛋白纯化系统（二）、冻干机、比表面积及孔径分析仪、微流控设备（一）、微流控设备（二）、智能自动水分滴定仪（二）、智能自动水分滴定仪（三）、皮肤肤质综合测试系统、综合机系统、小动物代谢笼、高精度体外气液暴露仪、小动物身体成分分析、小动物口鼻吸入系统、小动物全身暴露系统、微视全电动高端显微镜、多通道电生理标测系统、全自动免疫组化与原位杂交染色机、全自动模块式血液体液分析仪（一）、全自动模块式血液体液分析仪（二）、小动物血压测定系统（一）、小动物血压测定系统（二）、超快速生物电分析测试系统、生理信号记录系统、超分辨快速荧光寿命成像系统、肌电诱发电位仪、电生理记录系统、马弗炉（二）以及相应的安装、调试、验证及验收。 |  |  |  |
| - 参考文件 - 法规遵循 |  |  |  |  |
| 法规类别; 法规标准. GMP合规; (PIC/S)GMP 药用产品良好生产实践指南 中国GMP及其附录《药品生产质量管理规范》（2023修订版） 中国药品生产验证指南（2003版）. 工程实施; ISPE-Good Engineering Practice良好施工规范 GB 50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》 GB 93-86《工业自动化仪表安装施工规范》 GB 17213.1-18 《工业过程控制阀》 HGT 21581-2010《自控安装图册(上、下册)》 GB8566-1988《计算机软件开发规范》 GB9386-1988《计算机软件测试文件编制规范》 YBJ-1989《计算机设备安装与调试工程施工及验收规范》. 自控设计; HGT 20507-2014 《自动化仪表选型设计规范》 HGT 20511-2014 《信号报警及联锁系统设计规范》 HGT 20513-2014《仪表系统接地设计规范》 HG 20570-95 《工艺系统工程设计技术规范》 HG 20559.1-1993 《管道仪表流程图设计内容和深度规定》 HG/T 20700-2000《可编程控制器系统工程设计规定》 HG/T 20505-2000《过程测量和控制仪表功能标志和图形符号》 HG/T 20508-2000《控制室设计规定》 HG/T 20509-2000《仪表供电设计规定》 HG/T 20512-2000《仪表配管配线设计规定》 SH 3092-2013《石油化工分散控制系统设计规范》. 机械制造; JBT 9237.1-1999 工业自动化仪表工作条件腐蚀和侵蚀影响. 安全控制; ISA 99 Security for Industrial Automation and Control Systems 安全工业自动化和控制系统 Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security 工业控制系统安全指南. GB50058-1992 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 ISA 60079-26-2011爆炸性环境.第26部分I级0区分类危险场所使用的设备 SHB-Z06-1999《石油化工紧急停车及安全联锁系统设计导则》 GB50166-2007 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ANSI/IEEE RP12.6《危险区域（分等级）本安系统的安装》. |
| - 自动化工程规范 HGT 20573-2012 分散型控制系统工程设计规范 - ISA-S 5.1 仪表符号及标识 - IEC-144 低压盘柜及控制器的防护 - IEC-61131 可编程控制器 - IEC 国际电工委员会标准 - 自动化仪表工程施工及质量验收规范GB50093-2013 - 爆炸性环境用防爆电气设备GB3836-2010 - 自动化仪表安装工程质量检验评定标准GBJ131—90 - 分散型控制系统工程设计规定HG/T20573—95 - 工业自动化仪表工程施工验收规范GBJ—93—86 - 自控专业设计管理规定HG/T 20636-1998 - 自控专业工程设计文件的编制规定HG/T 20637-1998 - 自控专业工程设计文件深度的规定HG/T 20638-1998 - 电力建设施工及验收技术规范（热工仪表及控制装置篇）SDJ279—90 - 建筑电气安装工程质量检验评定标准GBJ303—88 - 工艺系统设计管理规定HG20557-93 - 管道仪表流程图设计规定HG20559-93 - 建筑电气设计技术规范 - 安全：依照 CE 标准。（中国电气标准） - 噪音：依照 CE 标准，不得高于70dBA - 缩写与定义 |  |  |  |  |
| 缩写; 全称及翻译. CIP; Clean In Place设备在线清洗（无拆卸）. SIP; Sterilization In Place设备在线灭菌（无拆卸）. DQ; Design Qualification设计确认. IQ; Installation Qualification安装确认. OQ; Operational Qualification运行确认. PQ; Performance Qualification性能确认. GMP; Good Manufacturing Practices药品生产质量管理规范. EU-GMP; European –Good Manufacturing Practice欧洲GMP. FAT; Factory Acceptance Test供应商验收测试. SAT; Site Acceptance Test 现场验收测试. FDA; US Food and Drug Administration美国食品和药物管理局. FDS; Functional design specifications功能设计标准. ASME BPE; The American Society of Mechanical Engineers Bioprocessing Equipment美国机械工程师协会生物加工设备. EHS; Environment、Health、Safety健康、安全与环境. PW; Purified Water 纯化水. |
| - 设备描述 |  |  |  |  |
| 序号; 设备名称; 数量/台. 弹性模量测试仪; 1. 圆二色谱仪; 1. 恒温自动旋光仪; 3. 动态光散射仪; 1. 智能自动水分滴定仪（一）; 1. 马弗炉（一）; 1. 自动电位滴定仪; 3. 微量接触角测量仪; 1. 化学物质实时分析系统; 1. 真空镀膜机; 1. 层析系统; 1. 分析制备型核酸和蛋白纯化系统（一）; 1. 分析制备型核酸和蛋白纯化系统（二）; 1. 冻干机; 1. 比表面积及孔径分析仪; 1. 微流控设备（一）; 1. 微流控设备（二）; 1. 智能自动水分滴定仪（二）; 1. 智能自动水分滴定仪（三）; 1. 皮肤肤质综合测试系统; 1. 综合机系统; 1. 小动物代谢笼; 2. 高精度体外气液暴露仪; 1. 小动物身体成分分析; 1. 小动物口鼻吸入系统; 2. 小动物全身暴露系统; 1. 微视全电动高端显微镜; 1. 多通道电生理标测系统; 1. 全自动免疫组化与原位杂交染色机; 1. 全自动模块式血液体液分析仪（一）; 1. 全自动模块式血液体液分析仪（二）; 1. 小动物血压测定系统（一）; 1. 小动物血压测定系统（二）; 1. 超快速生物电分析测试系统; 1. 生理信号记录系统; 1. 超分辨快速荧光寿命成像系统; 1. 肌电诱发电位仪; 1. 电生理记录系统; 1. 马弗炉（二）; 2. |
| - 用户需求内容 - 总体需求 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 法规符合：符合实验室所属领域的法规（如FDA 21 CFR Part 11、EU IVDR、中国《医疗器械监督管理条例》）。 |  |  | 必需 |
|  | 安全标准：电气安全（IEC 61010）、生物安全（如BSL-2防护）、化学防护（耐腐蚀材料）。 数据完整性：具备审计追踪、电子签名（如符合ALCOA+原则）。 电气防护必需满足国家标准或行业标准。 |  |  | 必需 |
|  | 人机交互：界面直观（触摸屏/多语言支持）、操作流程简化 |  |  | 必需 |
|  | 仪器仪表要求： （1）设备所用全部电器元件均应具有完整的技术资料以及质量证明文件。根据工艺需求选择适当的仪器仪表，用于工艺，安全和实验控制，仪器仪表由供方提供参考，用户选择，设备供应商提供接口形式，用户确认接口形式，符合国家及行业安装和设计标准。 （2）仪器仪表应当考虑在不同部位的酸洗钝化及部分高盐工况、低PH等的特殊需求，并满足需求来配置，监测器变送模块需满足自动化控制的需要，操作维护简单方便。 |  |  | 必需 |
|  | 施工要求： （1）系统的设计和施工必需完全符合相关国家或行业标准。 （2）配电管线安装符合规范，所有设备和控制配线应贴上标签并经确认。 |  |  | 必需 |
|  | 标示要求： （1）须对部件、仪器仪表、转换控制面板、管道以及电气柜内的线路等进行适当的标示，且应确保其与图纸的一致性和可追踪性。标示必需经久耐用，不易污损。 （2）工艺管道的物料流向进行标示； 须对部件、仪器仪表、转换控制面板、管道以及电气柜内的线路等进行适当的标示，且应确保其与图纸的一致性和可追踪性。 （3）以标签或设备编号标注于P&ID或数据库上的仪表、组件和阀门均应当提供相应的铭牌和标签，铭牌上应当雕刻该部件的标签或设备编号，并永久固定在该部件上。 |  |  | 必需 |
|  | 实验室及公用系统要求： 供方应根据需方的实验室设施规划提供设备安装布局图供需方参考，其操作控制面板在现场适宜的位置安装以利于操作。供方应提供设备所需的详细动力系统和配套设施要求。（可以在项目施工过程中提供） |  |  | 必需 |
|  | EHS要求： （1）设备的设计、构造等应符合中国相关环境、健康和安全法规、规范的要求。 （2）设备应不对装置之外环境构成污染，应采取防漏、隔热、防噪声等措施。 （3）存在安全隐患和风险的地方应在合适的位置张贴安全警示标识。 （4）容易发生伤害风险的部位应设置相应的机械和电气防护。 |  |  | 必需 |
| - 弹性模量测试仪 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 垂直轴行程150mm,运行分辨率0.1μm； |  |  | 必需 |
|  | Z轴最大运行速率100mm/s； |  |  | 必需 |
|  | 垂直轴运动控制器同时控制运动轴和传感器； |  |  | 必需 |
|  | 传感器配置0.1N,0.25N,1.5N,10N,50N,100N,300N； |  |  | 必需 |
|  | 压痕测试套件的球形压头直径0.5,1,2,5mm； |  |  | 必需 |
|  | 压缩测试套件的平压头含直径0.5,1,3,5,10,20,30mm； |  |  | 必需 |
|  | 拉伸测试夹具和三点弯曲夹具； |  |  | 必需 |
|  | XY手动定位平台行程80*50mm； |  |  | 必需 |
|  | 数据获取频率最大 480 Hz； |  |  | 必需 |
|  | ▲高清摄像头像素1200万带变焦镜头，摄像头可同步采集测试图像； |  |  | 必需 |
|  | 配备运动控制软件，可对所有的位移、力信息实时显示，控制用户自定义测试次序，在动态、静态和不同波形条件下，实现包括压力、拉力、三点弯曲，压痕等加载； |  |  | 必需 |
|  | 配置二维DIC图像处理软件，测试数据可导出，软件可计算弹性模量，最大最小值等信息； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| URS编号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 期望/必需 |
|  | 数据处理工作站 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 运动控制器含软件 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 系统运动控制轴行程150mm | 1 | 个 | 必需 |
|  | 力学传感器 0.1N,0.25N,1.5N,10N,50N,100N,300N | 1 | 套 | 必需 |
|  | 压缩测试套件直径0.5,1,3,5,10,20,30mm | 1 | 套 | 必需 |
|  | 拉伸测试组件1不锈钢材质 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 拉伸测试组件2塑料材质 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 球形压头组件直径0.5,1,2,5mm | 1 | 套 | 必需 |
|  | 三点弯曲测试组件不锈钢 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 穿刺夹具不锈钢1套 | 1 | 套 | 必需 |
|  | XY手动定位平台行程80*50mm | 1 | 套 | 必需 |
|  | 水浴槽塑料 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 成像系统1200万像素 | 1 | 套 | 必需 |
|  | DIC测试软件中文简版 | 1 | 套 | 必需 |
| - 圆二色谱仪 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 光源配置空冷氙灯光源，配套标准汞校正光源； |  |  | 必需 |
|  | 校正光源：汞灯，内置于仪器内部封闭光路； |  |  | 必需 |
|  | 波长范围覆盖165-950nm； |  |  | 必需 |
|  | 波长分辨率：≦0.01nm； |  |  | 必需 |
|  | 扫描方式：自动响应扫描、连续扫描、步进扫描、时间扫描（快速反应动力学，慢速）、温度扫描； |  |  | 必需 |
|  | CD分辨率：≦0.00001 mdeg； |  |  | 必需 |
|  | 噪音：≦0.005 mdeg (185nm, 150W)；≦0.008 mdeg ( 500 nm，150W)，测试条件、光谱带宽1nm，数据积分时间8秒，收集噪音信号； |  |  | 必需 |
|  | 氮气吹扫用量：≦3升/分钟(全波段测试时)； |  |  | 必需 |
|  | 多通道检测功能：具备拓展荧光模块实现四通道采集功能接口，配置圆二色、紫外、线性二色检测功能； |  |  | 必需 |
|  | 线性二色LD测量：量程±1△OD，分辨率≦0.000002△OD，仪器主机可同时在线检测LD和CD信号； |  |  | 必需 |
|  | CD测量范围：≧±9500 mdeg； |  |  | 必需 |
|  | UV测量范围：≧4Abs，主机可同步测试CD和UV光谱； |  |  | 必需 |
|  | 扫描速度：≥9500 nm/min； |  |  | 必需 |
|  | ▲帕尔贴温控附件：温控范围不小于-20-110℃； |  |  | 必需 |
|  | 小型恒温循环水浴：水槽容量≤200 mL，温度控制方式PID控制； |  |  | 必需 |
|  | 蛋白质二级结构/亚二级结构分析软件，内置多类蛋白结构信息数据，可以解析多种蛋白质亚二级结构，终身免费使用； |  |  | 必需 |
|  | 蛋白质热力学、动力学分析软件，可计算出蛋白质热变性温度拐点Tm和热力学熵变值和焓变值，终身免费使用； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 期望/必需 |
|  | 圆二色光谱仪主机 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 帕尔贴温控附件 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 小型恒温循环水浴 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 线二色测模块 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 吸光度检测模块 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 蛋白质二级结构/亚二级结构分析软件 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 蛋白质热力学、动力学软件 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 石英比色皿0.5mm | 2 | 个 | 必需 |
|  | 石英比色皿1mm | 2 | 个 | 必需 |
|  | 石英比色皿10mm | 2 | 个 | 必需 |
| - 恒温自动旋光仪 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 内置的帕尔贴控温系统，旋光度、比旋光度、浓度、糖度4种模式可选择； |  |  | 必需 |
|  | 测量范围：±89.99°（旋光度）； |  |  | 必需 |
|  | ★测量精度：±0.01 (-45°≤旋光度≤+45°) ，±0.02（旋光度<-45° 或 旋光度>+45°）； |  |  | 必需 |
|  | 分辨率：0.001°（旋光度）； |  |  | 必需 |
|  | 重复性（标准偏差s）：0.002°（旋光度）； |  |  | 必需 |
|  | 可测样品最低透过率：1% ； |  |  | 必需 |
|  | 工作波长：589.3nm ； |  |  | 必需 |
|  | 具备内置的帕尔贴控温系统，温度控制范围：10℃-50℃，控温准确度：≤±0.2℃，分辨率 ：≤0.1°C ； |  |  | 必需 |
|  | 校准方式：内置校准程序并配有标准校准器，包含±5°，±17°，±34°共6根标准校准管； |  |  | 必需 |
|  | 输出方式：USB、RS232、Wi-Fi可直接连接PC ； |  |  | 必需 |
|  | 显示方式：8英寸彩色触摸屏； |  |  | 必需 |
|  | 耐腐蚀型温控管，外壳采用PEEK材质，可耐受三氯甲烷、二氯甲烷、酸碱等溶液；接触液体部分件采用强耐腐蚀不锈钢材质，对强酸强碱也有一定的耐腐性能； |  |  | 必需 |
|  | 具备管理员、主管、操作员、IT四级用户权限管理，且在创建账户时可二次勾选具体使用权限。具备屏保功能，超时未操作需登录解锁； |  |  | 必需 |
|  | 具备密码老化功能，每个账户可设定密码有效期，到期后强制要求更改密码后才可登录仪器，加强了操作人员使用权限的时效管理。密码具备复杂程度设定，可根据需求设置密码复杂程度； |  |  | 必需 |
|  | 支持定时测量功能，图谱连续4小时； |  |  | 必需 |
|  | 多级同步检索功能； |  |  | 必需 |
|  | 可连接电脑数据备份软件，实现导出与导入数据，同时也支持U盘备份和还原功能； |  |  | 必需 |
|  | 具备自定义公式编辑器，可设置多段分段函数自动计算； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 期望/必需 |
|  | 全自动旋光仪主机 | 3 | 台 | 必需 |
|  | 100mm 玻璃测试管 | 3 | 根 | 必需 |
|  | 200mm 玻璃测试管 | 6 | 根 | 必需 |
|  | 100mm 耐腐型恒温旋光管 | 3 | 根 | 必需 |
|  | 标准校准管套件（±5°，±17°，±34°） | 3 | 套 | 必需 |
| - 动态光散射仪 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
| 动态光散射检测模块 |  |  |  |  |
|  | 测量技术：动态光散射，静态光散射； |  |  | 必需 |
|  | ★测量参数：粒径；粒径范围：不小于0.3nm - 10μm； |  |  | 必需 |
|  | 温控范围：0ºC - 120ºC； |  |  | 必需 |
|  | 温控精度：小于等于± 0.1 ℃； |  |  | 必需 |
|  | 冷凝控制：干燥空气（需外接气源）； |  |  | 必需 |
|  | ▲标准激光光源：4mW, 633nm，进口He-Ne气体激光器，激光器波长632.8nm，单色性<0.1nm； |  |  | 必需 |
|  | ▲相关器：主板板载硬件相关器，相关时间间隔范围25ns - 8000s, 大于4000个通道，1011动态线性范围； |  |  | 必需 |
|  | 检测器：雪崩式光电二极管(APD)，在632.8nm QE>80%； |  |  | 必需 |
|  | 自动测试结果评价，智能给出测试优化建议，具有兼容GMP 21CFR Part11的用户权限、数据审计等管理功能； |  |  | 必需 |
|  | 数据处理工作站：Intel Core i5 2.5Ghz及以上，4GB以上内存，250G以上硬盘，显示分辨率1440×900 32bit及以上； |  |  | 必需 |
|  | 最小样品量：小于等于20μL； |  |  | 必需 |
|  | 重复性误差：<1%； |  |  | 必需 |
|  | 检测角度：90°； |  |  | 必需 |
|  | 分析算法：自动匹配最优算法及手动设置通用、多重窄峰、蛋白质等； |  |  | 必需 |
|  | 最小测试时间：≤1.68s； |  |  | 必需 |
|  | 配件1：数量1套；采用超声振动+三维立体抛掷双筛分模式，搭载超声波除静电装置，可电控调频调幅，确保物料均匀分散。支持干、湿筛两用，超声发生器可存储3组实验程序，具备手动、自动两种工作模式，适配多种实验场景。设备带可视观察窗，可实时观测筛分过程；适配200mm试验筛，筛分范围20μm～125mm，振幅可调范围0～3.0mm；最大样品处理量≥3Kg，支持1-8层筛分，标配5层筛架；定时与间隔时间调节范围均为1～9999s，参数调节灵活。支持自动跟频、振幅自适应调节，可匹配不同特性物料，有效防堵网，筛分效率较普通筛机提升70%以上。超声波发生器功率150W、频率18-35.5KHZ，可完成粉体样品精细化前处理，适配动态光散射仪样品预处理需求；含高能振动筛分主机1台、超声波除静电设备1套、标准筛网2套。 |  |  | 必需 |
|  | 配件 2：数量1套；用于测试砷、汞、硒、锡、铋、锑、铅、锗、镉、碲、锌、金等十二种元素的痕量分析； 测量重复性RSD≤0.5%； 检出限：As、Sb、Se、Bi、Te、Sn、Pb＜0.01µg/L；Hg、Cd＜0.001µg/L；Ge＜0.05µg/L；Zn＜1.0µg/L；Au＜3.0µg/L；线性范围：≥103。双高精度顺序注射泵进样，可实现多种进样模式自由切换；注射泵行程＞60mm、两级减速结构，微量取样重复性≤0.05%；仪器自带自动配标、高浓度样品自动稀释；碳纤骨架 PTFE 取样针，疏水低残留、耐腐蚀，规避石英易碎、金属腐蚀问题；双通道短焦距无色散光路、双灯位布局，保障双通道检测一致性；配备火焰可视观察窗，直观观测氩氢火焰状态；智能空心阴极灯：自动识别元素、灯寿命计时、灯流监控、双通道自动启辉；灯体拆装便捷，无需大范围拆机即可快速换灯，降低高温烫伤风险；预留：汞灯漂移校正接口、免调光拓展口、元素形态分析接口、大体积进样拓展接口；低温屏蔽式石英炉原子化器，原子化高度可调；稳压连续点火系统，不易受温湿度环境影响熄火；两级气液分离装置，双腔体独立排废，蠕动泵主动排废液，具备升级冷凝除水模块功能，降低水汽荧光淬灭；仅使用载气 + 辅助氩气运行，整机耗气量≤1200mL/min，无额外辅助用气。采样频率≥500Hz；整机全参数监控：气路进出口压力 / 流量、炉丝电流、阴极灯电流；具备可升级废液液位、环境温湿度、废气在线监测功能。整机全流程自检；支持试验结束休眠、定时自动预热开机；数据库自动备份，分级权限、审计追踪、电子签名，满足数据完整性合规；支持样品表格批量导入、扫码录入样品编号、原生对接 LIMS 系统。含主机1台、软件1套、自动进样器（＞150位）1台、数据处理工作站1台、报告输出打印设备1台、元素灯（砷）1支、元素灯（汞）1支、安装配件包1套。 |  |  | 必需 |
|  | 配件3：数量1套；2U机架式；CPU：2颗处理器，单颗处理器核心数≥16核心32线程，基础主频≥2.4GHz；内存：≥8*32GB DDR4 3200MHz及以上，系统盘：配置≥2块 480GB SATA SSD固态硬盘，标配盘位数≥12；数据硬盘：配置≥2块480GB SATA SSD固态硬盘，≥2块 8T机械硬盘；电源：标配白金，能效等级冗余电源；接口：2千兆电口+2万兆光口。软件：标配虚拟存储软件、计算服务器虚拟化软件、云计算管理软件、基础运维软件；包含项目实施费用；提供7*24小时威胁鉴定、7*24小时的服务团队、安全托管理赔、安全SLA指标要求。 |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 期望/必须 |
|  | 动态光散射主机 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 普通样品池（100个） | 1 | 套 | 必需 |
|  | 专用软件 | 1 | 套 | 必需 |
|  | （10mL）玻璃样品池 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 电源插板 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 电位样品池（10个） | 1 | 套 | 必需 |
|  | NYL 0.1μm 滤膜 | 10 | 套 | 必需 |
|  | 塑料无菌注射器帽 | 4 | 套 | 必需 |
|  | NYL 0.22μm 滤膜 | 10 | 套 | 必需 |
|  | （125mL） 塑料杯&塑料盖 | 5 | 套 | 必需 |
|  | 塑料盖子 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 针筒过滤接嘴 | 2 | 套 | 必需 |
| - 智能自动水分滴定仪（一） |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 测试范围：0.1%—100%水分； |  |  | 必需 |
|  | 滴定管：驱动器步进电机；分辨率不低于1/50000；最小加液体积≤0.0001mL；规格标配5mL；误差范围≤±0.01mL（5mL）； |  |  | 必需 |
|  | 极化电流：范围1~24μA；分辨率 ≤0.01μA；误差范围 ≤0.05μA； |  |  | 必需 |
|  | 电压：量程 0-1999mV；分辨率 ≤0.1mV；误差范围≤ ±0.2mV； |  |  | 必需 |
|  | 结果单位显示：mg、%、ppm、mL、mg/mL、mg/g、mg/L、mg/kg 等； |  |  | 必需 |
|  | 预设多个分析方法，滴定度、空白值、水分等一键即可快速开始测定； |  |  | 必需 |
|  | 样品加入后自动感应启动测定，无需手动操作； |  |  | 必需 |
|  | 配备磁力搅拌器，支持手动、自动双模式搅拌； |  |  | 必需 |
|  | 具备相对漂移停止、绝对漂移停止、延时判断、最大时间停止四种判断逻辑； |  |  | 必需 |
|  | 配备废液防溢装置，杜绝废液溢出风险； |  |  | 必需 |
|  | 具备密闭安全的试剂管理系统，可自动更换试剂，减少空气水分干扰及人员接触有毒试剂； |  |  | 必需 |
|  | 插板式试剂瓶防倒架，兼容250mL、500mL、1000mL常规GL45口径试剂瓶，可自由组合； |  |  | 必需 |
|  | 审计追踪：所有对仪器进行的有效操作在后台都有记录； |  |  | 必需 |
|  | 权限管理：4级，超级管理员、主管、操作员、IT；可在创建账户时二次勾选可赋予的操作权限； |  |  | 必需 |
|  | 具备密码有效期功能，到达设定时间强制修改密码、具备电子签名功能； |  |  | 必需 |
|  | 低温存储模块：立式，容积≥420L。温度范围-40℃～-86℃，控温精度0.1℃。采用VIP真空隔热材料，厚度≥20mm，HC环保制冷剂。箱内温度≤-80℃。环境温度25℃空载降温到-80℃速度≤5h。温度均匀性/波动度：实测温度均匀性≤2℃；实测箱内温度波动度≤3℃； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 期望/必需 |
|  | 全自动水分滴定仪主机 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 磁力搅拌单元（内置排液泵） | 1 | 套 | 必需 |
|  | 水分滴定模块 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 水分滴定杯模组 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 有隔膜发生电极 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 双铂电极 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 试剂瓶架 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 干燥管 | 4 | 个 | 必需 |
|  | 低温存储模块 | 2 | 个 | 必需 |
| - 马弗炉（一） |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | ▲开门方式：侧拉平移式炉门，开门自动断电停止加热； |  |  | 必需 |
|  | 排风冷却装置：结合热感应技术，炉体表面50度时排温风扇自动开启； |  |  |  |
|  | 炉膛材质：多晶莫来纤维； |  |  | 必需 |
|  | 额定功率：≤16KW； |  |  | 必需 |
|  | 额定电压：380V； |  |  | 必需 |
|  | ★最高温度：≥1200℃； |  |  | 必需 |
|  | 控温精度：≤±1℃； |  |  | 必需 |
|  | 程序控制：可编辑30段程序控温； |  |  | 必需 |
|  | 加热元件：高电阻电热合金丝OCr27A17Mo2； |  |  | 必需 |
|  | 装料架和分成系统：在炉膛设置多层托盘，可同时处理更多或不同种类的样品。 |  |  | 必需 |
|  | 炉膛尺寸(深x宽x高）：大于等于500*400*400 mm； |  |  | 必需 |
|  | 控制面板：设有电流指针表，方便故障排查； |  |  | 必需 |
|  | 提供氧化铝或石英舟等专用耐高温器皿，同时配备高温手套、防护面罩和长柄坩埚钳，并使用耐高温材料作为隔热屏障； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 期望/必需 |
|  | 马弗炉箱体 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 高温手套 | 10 | 副 | 必需 |
|  | 防护面罩 | 10 | 个 | 必需 |
|  | 长柄坩埚钳子 | 2 | 把 | 必需 |
|  | 氧化铝坩埚（带盖） | 100 | 个 | 必需 |
|  | 石英坩埚（带盖） | 100 | 个 | 必需 |
|  | 装料架和分成系统 | 2 | 套 | 必需 |
|  | 耐热板 | 5 | 个 | 必需 |
| - 自动电位滴定仪 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 一体化设计，彩色电容屏，模块化操作界面，多状态指示灯； |  |  | 必需 |
|  | 接口类型、mv/pH测量电极接口、参比电极接口、PT1000温度电极接口、2个USB、RS232、电源接口； |  |  | 必需 |
|  | ★支持等量滴定、动态滴定、终点滴定等滴定模式，可进行酸碱滴定、沉淀滴定、非水滴定、氧化还原滴定、络合滴定等滴定类型； |  |  | 必需 |
|  | mV测量范围：不小于-2000.0mV～+2000.0mV，分辨率≤0.1mV，精度≤0.1mV； |  |  | 必需 |
|  | pH测量范围：不小于-20.000pH～+20.000pH，分辨率≤0.001pH ，精度≤0.003pH； |  |  | 必需 |
|  | 温度测温范围：不小于-5～120℃，测量精度：≤±0.1℃； |  |  | 必需 |
|  | 滴定管：规格10mL ，分辨率：1/48000，补液时间：16秒（100％充液速度），可允许最小添加体积设置：0.001mL，避光保护罩； |  |  | 必需 |
|  | 具备滴定试剂瓶密封盖，可以填充有效隔离吸附材料，保证滴定剂不被空气污染或滴定剂向外散发气味； |  |  | 必需 |
|  | ▲无死体积旋转阀，耐腐PTFE管路； |  |  | 必需 |
|  | 可查看所有滴定节点的详细数据，支持手动设置终点并另存为关联数据； |  |  | 必需 |
|  | 当前滴定测试时可查看历史数据； |  |  | 必需 |
|  | 具备自动配液功能，可设置加液体积、加液间隔、加液次数，进行液体配制； |  |  | 必需 |
|  | 具备公式库管理，可储存多种计算公式快速调用；自定义公式编辑器功能，复杂的计算也可自行计算出需要的结果； |  |  | 必需 |
|  | 可导出详细电子数据，支持无线A4打印和有线串口针式打印； |  |  | 必需 |
|  | 可进行多重自检功能，具备pH电极校准功能， 滴定管校准功能； |  |  | 必需 |
|  | 具备方法库，可储存应用方案，并实现一键调用，方法带误触锁，防止误改； |  |  | 必需 |
|  | 具备试剂库管理功能，可预存试剂信息，记录滴定剂、浓度、标定时间、有效期，有效期到了自动提醒； |  |  | 必需 |
|  | 具备4级权限管理功能，超级管理员、主管、操作员、IT，再根据账户需求赋予自定义的角色权限； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 期望/必需 |
|  | 自动电位滴定仪主机 | 3 | 台 | 必需 |
|  | 滴定瓶固定架 | 3 | 套 | 必需 |
|  | pH电极 | 3 | 支 | 必需 |
|  | ORP电极 | 3 | 支 | 必需 |
|  | 离子选择电极（至少包含铜、铅、钙） | 3 | 支 | 必需 |
|  | 非水pH电极 | 3 | 支 | 必需 |
|  | Ag电极 | 3 | 支 | 必需 |
|  | 双铂电极 | 3 | 支 | 必需 |
| - 微量接触角测量仪 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | ▲接触角测量范围：2～180°,精度≤±0.1°，分辨率测量精度≤0.01°； |  |  | 必需 |
|  | ★表面张力测试范围：0～3000mN/m,分辨率精度≤0.01mN/m；实时表面张力测量方法、悬滴法； |  |  | 必需 |
|  | 表面能测量方法：不低于8种主流测量方法，可自主添加标准液体类型，能分析低能固体和高能固体表面，极性分量和色散分量； |  |  | 必需 |
|  | 样品台移动三维控制：X行程手动35mm,精度≤0.1mm；Y行程手动60mm，精度≤0.1mm；Z行程手动 80mm，精度≤0.1mm; |  |  | 必需 |
|  | 注射系统：自动高精密电机滴液系统（软件控制滴液量自动进液），最小精度≤0.01微升，移动范围上下50mm; 左右50mm，精度≤0.1mm； |  |  | 必需 |
|  | 500μL微量进样，超疏水测量装置； |  |  | 必需 |
|  | 高精密不锈钢针头0.51mm、1.6mm； |  |  | 必需 |
|  | 进样器控制XYZ行程，手动100mm*100mm，精度≤0.1mm，Z行程自动50mm，精度≤0.1mm； |  |  | 必需 |
|  | 对焦距离130mm，0.5-5X光学放大； |  |  | 必需 |
|  | 高速工业级芯片CCD，标配相机帧率200帧/秒，最大图像5000x4000； |  |  | 必需 |
|  | 可调节蓝色基调工业级冷光源系统； |  |  | 必需 |
|  | 不少于10种接触角分析方法，软件自动根据操作员设置拟合时间智能分析拟合结果； |  |  | 必需 |
|  | 可连续测量动态接触角，实时自动拟合接触角角度；指定时间自动测试接触角角度，实时增液缩液测试前进后退角；同时分析左边角，右边角，平均角； |  |  | 必需 |
|  | 实时表界面张力测试，可连续测试表界面张力整个变化过程； |  |  | 必需 |
|  | 数据管理功能、备份、压缩、可导出电子数据、数据谱图和报告，自动保存原液滴图片，支持图片调入、调出、查询、打印等功能； |  |  | 必需 |
|  | 润湿铺展拟合，分析液滴铺展尺寸（液滴角度、液滴体积、液滴直径、液滴高度）； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 期望/必需 |
|  | 测量仪主机 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 高精密注射泵 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 微量进液器 | 1 | 支 | 必需 |
|  | 可抛弃式注射器 | 4 | 支 | 必需 |
|  | 针头 | 4 | 根 | 必需 |
|  | 表面张力测试针头 | 4 | 根 | 必需 |
|  | 相机 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 变倍变焦远心镜头 | 1 | 个 | 必需 |
|  | LED冷光源 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 视频线 | 1 | 根 | 必需 |
|  | 数据传输线 | 1 | 根 | 必需 |
|  | 加密狗 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 随机配套软件 | 1 | 套 | 必需 |
| - 化学物质实时分析系统 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 检测原理:电极法； |  |  | 必需 |
|  | ★检测范围:葡萄糖:0.3~9g/L;乳酸:0.03~2g/L;甲醇：0.03～0.5g/L；谷氨酸：0.03～1g/L;铵离子:2.0~30.0mmol/L； |  |  | 必需 |
|  | 分辨率:0.01g/L;0.01mmol/L； |  |  | 必需 |
|  | 精密度(CV%):<2%； |  |  | 必需 |
|  | 环境温度:10~35°C； |  |  | 必需 |
|  | 相对湿度:≤85%(无凝结水)； |  |  | 必需 |
|  | 清洗时间：25秒，可根据需求设置； |  |  | 必需 |
|  | 检测时间：20秒； |  |  | 必需 |
|  | ▲耗材包：每种检测物质，不低于20个膜片、标准品不低于10个/种，缓冲液20份，离子电极1个； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 期望/必需 |
|  | 主机 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 生化反应池 | 2 | 个 | 必需 |
|  | 铵离子测试模块 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 标液D试剂包 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 定标试剂包 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 外置试剂模块 | 1 | 个 | 必需 |
| - 真空镀膜机 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
| 主机与控制系统 |  |  |  |  |
|  | 控制系统：采用PLC全功能手动/自动控制系统，配备全彩触摸屏人机对话界面； |  |  | 必需 |
|  | 主机尺寸：不小于600mmx700mmx1400mm （主机尺寸，不含冷冻机）； |  |  | 必需 |
|  | 主要结构材料：蒸发室、裂解室、沉积室及高温石英管等需采用优质不锈钢（如SUS304）及耐高温材料； |  |  | 必需 |
| 蒸发室 |  |  |  |  |
|  | 原料仓尺寸≥直径38毫米x长180毫米，容粉量≥100克； |  |  | 必需 |
|  | 蒸发最高温度≥180℃；温度均匀度≤±1°C，温度稳定度≤±1°C。 |  |  | 必需 |
| 裂解室 |  |  |  |  |
|  | 裂解温度650-710℃，配备优质高温石英管及加热器。恒温稳定性≤±1°C； |  |  | 必需 |
| 沉积腔室 |  |  |  |  |
|  | 带观察窗，腔室材质应为不锈钢304或以上，腔室大小≥直径280mm x 高300mm； |  |  | 必需 |
|  | 配置、含立式沉积转盘一套（含可调节载物盘2个），腔体底盘转动工作台电机：功率≤30W，转速≥5r/mins； |  |  | 必需 |
|  | ▲沉积室真空度：实际真空度≤4.0×10-² Torr； |  |  | 必需 |
|  | 抽真空时间≤30min； |  |  | 必需 |
|  | 沉积腔室工作温度：35±5℃； |  |  | 必需 |
|  | ▲成膜速率：C型 ≥5μm/h；N型 ≥0.8μm/h； |  |  | 必需 |
| 真空与制冷系统 |  |  |  |  |
|  | 冷阱：配备超低温冷阱，制冷温度≤-90℃。冷阱吸附部件需可轻易反复拆卸安装； |  |  | 必需 |
|  | 真空泵：功率≤2.5KW，抽速：≥16.6L/S。 |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 主机 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 冷冻机 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 真空泵 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 偶联剂蒸发装置 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 粉槽 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 不锈钢管 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 可调节沉积载物盘 | 1 | 套 | 必需 |
| - 层析系统 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | ★泵梯度运行模式：单泵流速范围至少涵盖0.01-25mL/min； |  |  | 必需 |
|  | ▲紫外检测器：检测范围 0.0001–3.0AU，可同时检测多个波长； |  |  | 必需 |
|  | 流速精度：RSD<0.5%； |  |  | 必需 |
|  | 在线pH检测：pH精度: ±0.1，范围pH:2-12； |  |  | 必需 |
|  | 在线电导检测：检测范围1–500mS/cm，电导精确度：0.5mS/cm； |  |  | 必需 |
|  | ▲自动收集组分，兼容2mL、5mL、15mL、50mL收集架、96孔板，收集体积0.1-50mL，收集架带自动识别标识； |  |  | 必需 |
|  | 缓冲入口≥14路，各路配置气泡在线监测元器件，超量程报警； |  |  | 必需 |
|  | 温度检测器：内置温度传感器，具有温度自动补偿功能，温度范围：0- 50℃，在 4℃–45℃ 之间温度准确度：± 1℃； |  |  | 必需 |
|  | 配置原装进口双柱塞输液泵； |  |  | 必需 |
|  | 进样阀支持样品环（小体积）和输液泵（大体积）进样，自动切换上样、进样和冲洗三种状态； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 层析系统主机 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 配备层析系统设备维修工具 | 2 | 套 | 必需 |
|  | 玻璃柱：11*400mm，AF | 4 | 根 | 必需 |
|  | 玻璃柱：16*400mm，AF | 10 | 根 | 必需 |
|  | 玻璃柱：26*250mm，AF | 4 | 根 | 必需 |
|  | 玻璃柱：50mm*500mm，AF | 4 | 根 | 必需 |
|  | 层析柱：配套符合设备性能要求的层析柱，包含但不限于 Protein A、Ni 离子亲和、阴离子交换、阳离子交换、疏水作用等用于蛋白分离的预装层析柱，各层析柱10根 | 1 | 套 | 必需 |
| - 分析制备型核酸和蛋白纯化系统（一） |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | ★泵梯度运行模式：单泵流速范围至少涵盖0.01-25mL/min； |  |  | 必需 |
|  | ▲紫外检测器：检测范围 0.0001–3.0AU，可同时检测多个波长； |  |  | 必需 |
|  | 流速精度：RSD<0.5% ； |  |  | 必需 |
|  | 在线pH检测：pH精度: ±0.1，范围pH:2-12； |  |  | 必需 |
|  | 在线电导检测：检测范围1–500mS/cm，电导精确度：0.5mS/cm； |  |  | 必需 |
|  | ▲自动收集组分，兼容2mL、5mL、15mL、50mL收集架、96孔板，收集体积0.1-50mL，收集架带自动识别标识； |  |  | 必需 |
|  | 缓冲液接口≥14 路，各路配置气泡在线监测元器件，超量程报警； |  |  | 必需 |
|  | 温度检测器：内置温度传感器，具有温度自动补偿功能，温度范围：0- 50℃，在 4℃–45℃ 之间温度准确度：± 1℃； |  |  | 必需 |
|  | 配置原装进口双柱塞输液泵； |  |  | 必需 |
|  | 进样阀支持样品环（小体积）和输液泵（大体积）进样，自动切换上样、进样和冲洗三个状态； |  |  | 必需 |
|  | 凯氏定氮蒸馏滴定组件： ★（1）整机集成蒸馏、滴定、软件、消解、自动进样五大系统，用于蒸馏–滴定一体化的全自动分离纯化后的蛋白分析； （2）执行标准凯氏定氮法：浓硫酸消解→碱蒸汽蒸馏→硼酸吸收→指示剂颜色判定终点； （3）氮含量测定范围 1–240 mg，回收率≥99.5%，重复性误差：RSD≤0.5%；测定样品重量：固体≤5g，液体≤20mL； ▲（4）全流程自动化：自动加碱 / 加酸 / 加稀释剂、自动蒸馏滴定、自动排废、自动清洗、自动校正、消化管排空；故障 / 液位 / 超温自动监测；结果自动计算、保存、输出、打印； （5）标配≥20位自动进样器，支持无人值守批量测试； （6）标配≥20位自动进样器，支持无人值守批量测试； （7）消解仪：单批次≥20 样；控温：室温 + 5℃～450℃； （8）高精度隔膜泵加液，最小加液量≤1 mL；实验过程可动态补碱； （9）蒸馏发生器为耐腐蚀金属材质，带压力 / 温度传感器、温度保护开关、分离式液位监测；防溅瓶采用耐强碱高分子材质； （10）采用金属冷凝方式，冷凝水出水端带温度传感器，实时监测馏出液温度，可自动调节冷凝水流量；配套≥8 L 冷却水循环器； （11）支持批量录入样品信息，数据存储≥100 万条；对接LIMS实验室信息管理系统，多级密码登录、权限分级、操作日志可追溯； （12）具有云服务功能，通过LAN/WiFi连接网络，支持方法 / 结果云端上传下载； （13）具有结果高低限报警功能，蒸汽流量 0–100% 可调； （14）仪器采用正压式进液防气泡，滴定酸桶内置在主机箱体内，配备滴定酸液位监测系统；25 mL滴定管，直线电机微控，边蒸馏边变速滴定。滴定终点颜色 3 种模式可调，适配各类指示剂； （15）转盘速度：≥0.04r/s，消化管顶杆顶出速度：≥40mm/s； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 分析制备型核酸和蛋白纯化系统主机 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 配备层析系统设备维修工具 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 凯氏定氮蒸馏滴定组件 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 消解仪 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 溶剂桶 | 4 | 个 | 必需 |
|  | 消化管 | 80 | 支 | 必需 |
|  | 密封消化管 | 20 | 支 | 必需 |
|  | 消化管架 | 2 | 个 | 必需 |
|  | 消化管夹 | 2 | 个 | 必需 |
|  | 自动进样器 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 排废装置 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 定氮催化剂片 | 2 | 箱 | 必需 |
|  | 冷却水循环器 | 1 | 台 | 必需 |
| - 分析制备型核酸和蛋白纯化系统（二） |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | ★泵梯度运行模式：单泵流速范围至少涵盖0.01-100mL/min； |  |  | 必需 |
|  | ▲紫外检测器：检测范围 0.0001–3.0AU，可同时检测多个波长； |  |  | 必需 |
|  | 流速精度：RSD<0.5%； |  |  | 必需 |
|  | 在线pH检测：pH精度: ±0.1，范围pH:2-12； |  |  | 必需 |
|  | 在线电导检测：检测范围1–500mS/cm，电导精确度：0.5mS/cm； |  |  | 必需 |
|  | ▲自动收集组分，兼容2mL、5mL、15mL、50mL收集架、96孔板，收集体积0.1-50mL，收集架带自动识别标识，带可制冷的层析柜； |  |  | 必需 |
|  | 缓冲液接口≥14 路，各路配置气泡在线监测元器件，超量程报警； |  |  | 必需 |
|  | 温度检测器：内置温度传感器，具有温度自动补偿功能，温度范围：0- 50℃，在 4℃–45℃ 之间温度准确度：± 1℃； |  |  | 必需 |
|  | 配置原装进口双柱塞输液泵； |  |  | 必需 |
|  | 进样阀支持样品环（小体积）和输液泵（大体积）进样，自动切换上样、进样和冲洗三个状态； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 分析制备型核酸和蛋白纯化系统主机 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 配备层析系统设备维修工具 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 玻璃柱：11*400mm，AF | 2 | 根 | 必需 |
|  | 玻璃柱：16*400mm，AF | 5 | 根 | 必需 |
|  | 玻璃柱：26*250mm，AF | 2 | 根 | 必需 |
|  | 玻璃柱：50mm*500mm，AF | 2 | 根 | 必需 |
|  | 层析柱：配套符合设备性能要求的层析柱，包含但不限于 Protein A、Ni 离子亲和、阴离子交换、阳离子交换、疏水作用等用于蛋白分离的预装层析柱，各层析柱5根 | 1 | 套 | 必需 |
| - 冻干机 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | ▲干燥室：干燥面积0.2m2，隔板温差±1℃（平衡时），隔板间距100mm； |  |  | 必需 |
|  | 捕水冷阱：捕水能力＞6Kg，盘装液体2L（料厚10mm），电除霜，极限真空度≤1Pa，冷却方式为风冷； |  |  | 必需 |
|  | 设备具备真空闭环调节控制系统，配置共晶点测试模块，满足设备共晶点测试精度及功能要求，符合国家现行要求的环保型制冷剂； |  |  | 必需 |
|  | 符合《药品生产质量管理规范》、《药品生产质量管理（GMP）实施指南》及GB/T522 6.1-1996标准等国家相关规定标准； |  |  | 必需 |
|  | 冻干箱组件 ：内表面粗糙度：Ra≤0.6 μm，箱体材料AISI 304 不锈钢； |  |  | 必需 |
|  | 板层组件 （1）板层及面板材料为不低于AISI 304不锈钢材质，上下面板钢板厚度5mm； （2）板层间距100 mm； （3）板层最低温度≤ -55℃ (空载，硅油入口)； |  |  | 必需 |
|  | 冷阱组件 （1）冷阱材料：不低于AISI 304不锈钢材质； （2）盘管材料：紫铜； |  |  | 必需 |
|  | 压盖控制系统控制方式：自动＋手动控制； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 冻干机主机 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 真空泵 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 连接管 | 1 | 根 | 必需 |
|  | 物料盘 | 2 | 块 | 必需 |
|  | 样品检测探头 | 2 | 只 | 必需 |
|  | 隔板 | 1 | 只 | 必需 |
|  | 冷阱 | 1 | 只 | 必需 |
|  | 二级监控 | 1 | 只 | 必需 |
| - 比表面积及孔径分析仪 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | ★测试范围及精度：0.0001（m2/g）-至无上限（比表面积） ；2nm-500nm（介孔及大孔分析） ；0.35nm-2nm（微孔分析） ；总孔体积 0.0001cc/g-至无上限；比表面积重复精度≤±0.5%；最可几孔径重复精度≤0.02nm； |  |  | 必需 |
|  | 测试气体种类：设备可用于常见气体N2、CO2、Ar、Kr、H2等； |  |  | 必需 |
|  | 配置3个独立分析通道，各通道独立气路，可共用液氮容器；各通道配备分段式高精度电容薄膜压力传感器，量程覆盖低压与常压区间，压力传感器总数≥8 只； |  |  | 必需 |
|  | 样品脱气工位与测试工位可程序自动切换，整套流程全自动运行，无需人工挪动样品、更换杜瓦； |  |  | 必需 |
|  | 原位程序升温脱气，室温～400℃可控，控温精度≤0.1℃，炉膛有效深度≥10cm； |  |  | 必需 |
|  | 软件可根据时间或真空变化两种条件判定脱气终点，自动生成脱气过程报告 |  |  | 必需 |
|  | 标配独立 P0 饱和蒸气压测试位，P/P₀：5×10-8～0.998； |  |  | 必需 |
|  | 支持控温+控压双模式防样品飞溅脱气； |  |  | 必需 |
|  | 内置氦除污染标准化测试流程； |  |  | 必需 |
|  | 支持自动循环测试：自动脱气+测试循环测试，用于评价材料吸附性能稳定性和吸附性能寿命评价； |  |  | 必需 |
|  | 便捷安装密封：单分析站3支样品管一次性密封技术，无需单支逐个密封； |  |  | 必需 |
|  | 气路系统全恒温：仪器内部气路系统全恒温至40℃，精度优于0.1℃； |  |  | 必需 |
|  | 测试报告自诊断：软件可根据BET取点，仪器气密性，吸附平衡程度等因素对测试过程和测试结果做智能的分析； |  |  | 必需 |
|  | ▲真空系统：脱气系统配备独立的双级机械真空泵，极限真空达到10-2Pa，分析位配备独立双级机械真空泵；配符合设备性能要求的优质涡轮分子泵，极限真空达到10-8Pa。机械真空泵采用外置形式；真空泵系统由软件程序自动控制，也可根据实验需求软件控制启停； |  |  | 必需 |
|  | 液氮杜瓦杯：液氮杯口径＜50mm，静态挥发速率＜1.5mm/h，有效测试时长＞72h； |  |  | 必需 |
|  | 交互式数据处理软件可实现仪器的全自动运行，长时间实验完全无需人工值守，可根据用户需要定制报告内容； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 全自动比表面积及孔径分析仪主机 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 真空泵 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 3L玻璃杜瓦杯 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 真空原位脱气炉 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 减压阀（输出0.15MPa）N2、He 2块 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 数据处理系统 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 样品管架 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 样品管清洗器 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 密封圈安装支架 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 杜瓦杯清洗刷 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 样品管口除尘器套装 | 1 | 套 | 必需 |
| - 微流控设备（一） |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 流体驱动方式：高精度工业注射泵； |  |  | 必需 |
|  | 液滴生成速度：1-5000个/s； |  |  | 必需 |
|  | ▲液滴直径：30-80 μm； |  |  | 必需 |
|  | 相机成像：高速相机； |  |  | 必需 |
|  | 物镜：5X、10X 和 20X ； |  |  | 必需 |
|  | 光学检测：荧光光源（470nm、530nm、365nm）； |  |  | 必需 |
|  | 检测器类型及数量：PMT，1个； |  |  | 必需 |
|  | ★液滴分选速度：0-500个/s；分选准确率：≥95%； |  |  | 必需 |
|  | 液滴打印：可打印完成 96 孔板，准确率≥90%； |  |  | 必需 |
|  | 微注入速度：0-500个/s； |  |  | 必需 |
|  | 微注入成功率：≥98%； |  |  | 必需 |
|  | 控制模块：流体驱动控制、显微成像控制、激发与检测控制、微注入控制、分选控制、打印控制等集成化； |  |  | 必需 |
|  | 数据模块：数据获取、保存和图形化处理模块（实时信号采集图、二维密度图、直方图、趋势图等），支持定制开发； |  |  | 必需 |
|  | PDMS芯片，具备支持定制扩展功能； |  |  | 必需 |
|  | 集液滴生成、微注入、检测、分选、打印集成等功能模块于一体； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 微流控设备主机 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 数据处理工作站 | 1 | 套 | 必需 |
|  | UPS | 1 | 套 | 必需 |
|  | 微流控分选软件 | 1 | 套 | 必需 |
| - 微流控设备（二） |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 在微流控芯片上将微生物与试剂分隔为独立的微反应单元，孵育后可分析单个反应单元内微生物生长状态，并通过液滴包裹导出至96孔板； |  |  | 必需 |
|  | 样品适用范围：细菌、真菌等微生物细胞； |  |  | 必需 |
|  | 上样浓度：105-106 cells/mL； |  |  | 必需 |
|  | 微反应单元数量：最多可拓展至16000个； |  |  | 必需 |
|  | ▲换液功能：可通过扩散交换更新微反应单元内的液滴，也可将其它试剂引入微反应单元； |  |  | 必需 |
|  | 显微物镜：10×物镜，显微观察模块：可通过明场成相，实时观察微反应单元中微生物的生长情况； |  |  | 必需 |
|  | 照明模块：LED、透射、亮度可调； |  |  | 必需 |
|  | ★过程记录：单个微反应单元可定位、可记录与追溯微生物生长情况； |  |  | 必需 |
|  | 微液滴识别：AI辅助图像识别；识别速度：≥800个微反应单元/min； |  |  | 必需 |
|  | 微液滴导出：高精度微量注射泵驱动导出； |  |  | 必需 |
|  | ▲配备自动收集模块：单孔单液滴收集，可切换96孔培养板和96孔PCR板； |  |  | 必需 |
|  | 收集板复位：一次零点设置，自动复位； |  |  | 必需 |
|  | 全流程自动化控制：搭载智能化软件，可实现成像、识别与分选全流程自动化操作； |  |  | 必需 |
|  | 图像及坐标记录存储：具备单个微反应单元图像信息及空间坐标自动记录与存储功能，支持收集过程中的图像溯源追踪； |  |  | 必需 |
|  | 量化参数输出：能基于图像信息，逐一输出微反应单元内微生物生长灰度值等量化参数； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 微流控设备主机 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 分选芯片（耗材）：单细胞培养分选试剂盒 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 芯片适配器 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 数据处理工作站 | 1 | 套 | 必需 |
|  | UPS | 1 | 套 | 必需 |
|  | 微流控分选软件 | 1 | 套 | 必需 |
| - 智能自动水分滴定仪（二） |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | ▲测量技术：恒定极化电压，电流测定法，极化电压分辨率：0.1mV，电流分辨率：0.00006μA； |  |  | 必需 |
|  | 极化电压范围：0-±2300.0mV，不低于2200mV；滴定管驱动器为120000步驱动马达；滴定管具备2mL、5mL、10mL规格可选； |  |  | 必需 |
|  | 可设置测量控制重点为速度或精度，极化电压50mV, 100mV, 200mV,300mV可调并在屏幕显示，终点电流10-100μA可调； |  |  | 必需 |
|  | 漂移值：漂移值可自动扣除，可自动测量在线漂移值，或使用同一测量值，也可输入固定漂移值； |  |  | 必需 |
|  | ★水分测量范围：10ppm-100%；使用常规试剂可直接测量醛酮等有副反应的样品； |  |  | 必需 |
|  | 内置方法模板个数不少于14个；可创建不少于450个方法；每个方法中可支持50个样品； |  |  | 必需 |
|  | 不小于7英寸高亮度中文彩色触摸屏，不同方法及操作可设置快捷键，每个用户可设置不小于50个快捷键，一键快速启动方法； |  |  | 必需 |
|  | 不少于5级权限管理，每个用户组可设置不同的权限，可以设置30 个用户并设有密码/指纹保护； |  |  | 必需 |
|  | 具有自动排空滴定管功能，无需插拔管路或拆卸滴定管，使用触摸屏即可实现一键排空滴定管，无液体残留；全自动化回收滴定剂，无须插拔管路； |  |  | 必需 |
|  | 智能试剂读取系统：主机自带识别智能系统或者配置外围配件，可以通过外部试剂的智能芯片读取购买试剂的相关信息（试剂名称、试剂浓度、出厂日期、过期日期等）； |  |  | 必需 |
|  | 滴定管内置RFID智能芯片，储存滴定管相关信息，包括滴定管编号、体积、溶剂类型、溶液的浓度、配制日期、有效期、过期报警信息等； |  |  | 必需 |
|  | 屏幕在线显示：测量曲线横纵坐标可选，横坐标可选择：V(体积)、t(时间)，纵坐标可选择： I(测量值)、V(体积)、drift(漂移值)、水含量；可显示不少6种或大于等于7种单位的测量结果，包括水含量、水总量、滴定度、测量时间、总消耗体积、漂移消耗体积、漂移值等； |  |  | 必需 |
|  | 主机标配如下接口：2个数字电极接口；2个USB-A接口；1个以太网口； 1个驱动器接口；1个触摸屏接口；直接连接打印机、天平、U盘、LIMS和电脑等外围设备，即插即用；可连接同品牌天平称量结果无须任何软件自动传输至仪器； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 容量法卡尔费休水分仪主机 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 触摸屏操作终端 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 5mL智能滴定管及驱动器（120000步） | 1 | 套 | 必需 |
|  | 配滴定杯及适配器和塞子 | 1 | 套 | 必需 |
|  | KF溶剂泵 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 双铂针数字电极 | 1 | 支 | 必需 |
|  | 数字电极电缆，70cm | 1 | 根 | 必需 |
|  | 1L 透明玻璃试剂瓶 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 分子筛250g | 1 | 瓶 | 必需 |
| - 智能自动水分滴定仪（三） |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 水分测量范围：10ugH2O~200mgH2O；测量精度：≤0.2%；测试分辨率：≤0.1μgH2O（0.093μgH2O）；显示分辨率：≤0.001ugH2O； |  |  | 必需 |
|  | 发生电极电解电流：1mA、2mA、5mA、10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、400mA；最大电解速率、37.34μgH2O/s(2240μgH2O/min)； |  |  | 必需 |
|  | 极化电流：极化电流范围1~24μA；极化电流分辨率 ≤0.01μA；极化电流误差范围 ≤0.05μA；电压量程 0-1999mV；电压分辨率 ≤0.1mV；电压误差范围≤±0.2mV； |  |  | 必需 |
|  | 数据储存：存储空间 8G，可导出格式 Excel、PDF，具备数据检索功能，可快速查阅历史数据； |  |  | 必需 |
|  | 结果单位显示：mg、%、ppm、mL、mg/mL、mg/g、mg/L、mg/kg 等； |  |  | 必需 |
|  | 预设多个分析方法，空白值、水分、溴指数等一键即可快速开始测定； |  |  | 必需 |
|  | 样品加入后自动感应启动测定，无需手动操作； |  |  | 必需 |
|  | 配备磁力搅拌器，支持手动、自动双模式搅拌； |  |  | 必需 |
|  | 具备相对漂移停止、绝对漂移停止、延时判断、最大时间停止四种判断逻辑； |  |  | 必需 |
|  | 配备废液防溢装置，杜绝废液溢出风险； |  |  | 必需 |
|  | 具备密闭安全的试剂管理系统，可自动更换试剂，减少空气水分干扰及人员接触有毒试剂； |  |  | 必需 |
|  | 插板式试剂瓶防倒架，兼容250mL、500mL、1000mL常规GL45口径试剂瓶，可自由组合； |  |  | 必需 |
|  | 审计追踪：所有对仪器进行的有效操作在后台都有记录； |  |  | 必需 |
|  | 权限管理：4级，超级管理员、主管、操作员、IT；可在创建账户时二次勾选可赋予的操作权限； |  |  | 必需 |
|  | 具备密码有效期功能，到达设定时间强制修改密码、具备电子签名功能； |  |  | 必需 |
|  | 卡氏样品加热器：彩色TFT触摸屏独立控制，可兼容容量法水分模块和库仑法水分模块使用；连通管路具备保温功能，防止气体提前冷凝；具备5梯度升温功能；内置空气泵，也可连接钢瓶气体； |  |  | 必需 |
|  | 卡氏样品加热器温度范围：50-300℃，精度≤±3℃，分辨率≤0.1℃、稳定性（30分钟内）≤±0.5℃；升温速率、15℃/min（50-200℃），5℃/min（200℃以上）；气体流速范围、0-200mL/min，精度≤±10mL/min； |  |  | 必需 |
|  | pH预检测模块 （1）级别:0.01级； （2）pH:(-2.00~20.00)pH，电子单元示值误差:±0.01pHmV:(-2000.0~2000.0)mV； 温度:(-5.0~110.0)°C/(23.0~230.0)°F； （4）配套测量范围:(0.00~14.00)pH； （5）支持自动/手动温度补偿,支持(1~5)点pH电极标定； （6）智能判别终点，支持连续读数，平衡读数，定时读数； （7）具有USB接口，RS232接口,支持连接PC软件、打印机； （8）自动识别GB,DIN,NIST等3组标准缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液和标液组； （9）支持数据存储，查阅，删除，传输和打印； |  |  | 必需 |
|  | 电导率预检测模块 （1）仪器级别：0.5 级； （2）测量范围： ①电导率：0.000μS/cm～1000mS/cm，电导率误差：±0.5%（FS）； ②电阻率：5.00Ω.cm～100.00MΩ.cm； ③TDS：0.000mg/L～999.9g/L；TDS误差：±0.5%（FS）； ④盐度：(0.00～8.00)%；盐度误差：±0.1%； ⑤温度：(-10.0～135.0)℃；温度误差：±0.2℃； （3）稳定性：(±0.3%(FS))/3h； （4）温度补偿：手动 / 自动，范围（-5.0～110.0）℃； （5）自动识别 4 种 GB 电导标准溶液, 支持(1~3)点电导电极标定； |  |  | 必需 |
|  | 均质搅拌预处理模块：磁力搅拌； 最大搅拌容量：不小于5000mL，调速范围：不小于100-2000rpm，工作方式：持续； |  |  | 必需 |
|  | 恒温水浴模块： （1）采用PID微处理技术控温，浴槽稳定性达±0.1℃，水温稳定性：不大于±0.1，分辨率：不大于0.1℃，控温范围：RT+5～99.9℃，调整精度0.1℃； （2）无水或缺水时警报并自动停止加热，避免干烧，保证实验安全； （3）注入容积：不小于20L； |  |  | 必需 |
|  | 真空干燥除水模块 （1）恒温波动度：±1℃，温度分辨率：0.1℃，控温范围：RT+10～250℃，真空度：≤133 Pa，定时范围：1～9999min，内容积：不小于53 L； （2）双层观察窗，内窗为加厚钢化玻璃，能确保操作者的安全，又能清晰观察箱内情况； （3）真空干燥除水模块附件：真空泵1台； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 库仑水分测定仪主机 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 磁力搅拌单元 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 库伦水分测定杯模组 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 有隔膜发生电极 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 双铂电极 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 试剂瓶架 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 干燥管 | 4 | 个 | 必需 |
|  | 卡氏样品加热器主机 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 10mL螺纹口测试瓶 | 100 | 个 | 必需 |
|  | 10mL螺纹口瓶盖（含隔垫） | 100 | 个 | 必需 |
|  | 干燥瓶及管路 | 2 | 套 | 必需 |
|  | pH主机 | 4 | 台 | 必需 |
|  | pH三复合电极 | 4 | 支 | 必需 |
|  | pH4.00袋装缓冲溶液(20mL) | 40 | 包 | 必需 |
|  | pH6.86袋装缓冲溶液(20mL) | 40 | 包 | 必需 |
|  | pH9.18袋装缓冲溶液(20mL) | 40 | 包 | 必需 |
|  | 专用电源适配器 | 4 | 套 | 必需 |
|  | 多功能电极支架 | 4 | 套 | 必需 |
|  | 电导主机 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 电导电极 | 1 | 支 | 必需 |
|  | 温度电极 | 1 | 支 | 必需 |
|  | 专用电源适配器 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 电极支架 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 电极固定夹 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 恒温水浴组件 | 2 | 个 | 必需 |
|  | 磁力搅拌组件 | 5 | 个 | 必需 |
|  | 干燥主机 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 真空泵 | 1 | 台 | 必需 |
| - 皮肤肤质综合测试系统 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | ★探头/模块：不少于5个探头； |  |  | 必需 |
|  | 配备数据采集及分析软件； |  |  | 必需 |
|  | 数据管理:数据可以保存和导出以用于其他软件； |  |  | 必需 |
|  | 高频超声探头 （1）频率:≤20MHz，聚焦超声； （2）图像深度（最大）:≤3.4毫米； （3）分辨率:≥60x200微米（轴向×横向）； （4）探头:旋转传感器。扫描长度≤17±1毫米，扫描区域，直径≤11±1毫米； （5）增益调整:±10dB； （6）读取:显示实际和所储存的测量数值，包括密度评分、皮肤厚度、低回声带和任意距离； |  |  | 必需 |
|  | TEWL经皮水分流失检测探头 （1）原理:扩散梯度： （2）范围:0–250 g/m2/h； （3）分辨率:≤0.1g/m2/h； （4）采样率：每秒≥14个样本； ▲（5）扩展不确定度:≤2.5%； （6）探头≤10mm圆柱形扩散室中的组合湿度/温度传感器； （7）自动停止:满足SD标准偏差、时间或蒸汽梯度的线性标准时停止； |  |  | 必需 |
|  | 弹性探头 （1）可调压力（150、400和650 mbar）和蒙皮厚度； （2）测量：杨氏模量、收缩时间和粘弹性； |  |  | 必需 |
|  | 油脂探头 （1）皮脂试纸：安装在吸光基底上的微孔聚合物薄膜； （2）皮脂分数：0–99； |  |  | 必需 |
|  | 水分检测-针头 （1）水分检测探头使用电导法测量角质层的水合水平，低至15克。两种变体：平面电极或针形电极； （2）检测范围0–9999µs（1µs分辨率）； ▲（3）测量频率：100 kHz用于水合平台，300 kHz用于水合销； （4）测量不确定度±5%。带八个引脚的针式探头； （5）针式探头:传统弹簧加载触发动作； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 主机 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 高频超声探头 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 油脂探头 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 弹性探头 | 1 | 个 | 必需 |
|  | TEWL表皮水分流失检测探头 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 超声探头膜 | 1 | 盒 | 必需 |
|  | 水分检测-针头 | 1 | 个 | 必需 |
| - 综合机系统 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
| 反应器一 |  |  |  |  |
|  | 控制器：台式控制器，配套触摸屏，配循环冷水控制模块； |  |  | 必需 |
|  | 控制系统：台式电脑预装数据管理系统，用于反应器的过程控制 。 内置UDF、审计追踪 、APC和DoE等功能。数量1套； |  |  | 必需 |
|  | 罐体：总体积5L ，材质：硼硅酸盐玻璃。数量2个； |  |  | 必需 |
|  | 罐体顶盖：主要材质316L不锈钢，含补料口、收获口、取样口、电极接口等。数量2个； |  |  | 必需 |
|  | 蠕动泵：高精度可调速蠕动泵满足对应流量精度。数量2组，不低于4个； |  |  | 必需 |
|  | ▲气体流量计：质量流量计，介质：空气× 1。数量2组； |  |  | 必需 |
|  | pH电极：电化学凝胶电极，检测范围0-14。数量2个； |  |  | 必需 |
|  | DO电极：极谱电极，检测范围0-130%。数量2个； |  |  | 必需 |
|  | 温度电极：PT100，检测范围0-150℃。数量2个； |  |  | 必需 |
|  | ▲搅拌电机：机械搅拌，20-1200rpm。数量2个； |  |  | 必需 |
|  | 尾气冷凝：冷却水循环装置。数量2个； |  |  | 必需 |
|  | 桨叶：直叶桨2个+ 斜叶桨1个+消泡桨 1个。数量2组； |  |  | 必需 |
|  | 耗材包 （1）含硅胶管、空气滤器、补料瓶等，数量2套； （2）PH电极4根，溶氧膜2盒共8片； |  |  | 必需 |
| 反应器二 |  |  |  |  |
|  | 控制器：台式控制器，配套触摸屏，表通×1，底通×1。数量1套； |  |  | 必需 |
|  | 控制系统：台式电脑预装数据管理系统，用于反应器的过程控制。内置多种PID功能。数量1套； |  |  | 必需 |
|  | 罐体：总体积3L，材质：硼硅酸盐玻璃。数量1个； |  |  | 必需 |
|  | 罐体顶盖：主要材质316L不锈钢，含补料口、收获口、取样口、电极接口等。数量1个； |  |  | 必需 |
|  | ▲蠕动泵：高精度可调速蠕动泵满足对应流量精度。数量1组，不低于4个； |  |  | 必需 |
|  | ★MFC：空气×1、氧气×1、二氧化碳×1。数量1组； |  |  | 必需 |
|  | pH电极：电化学凝胶电极，检测范围0-14。数量1个； |  |  | 必需 |
|  | DO电极：极谱电极，检测范围0-130%。数量1个； |  |  | 必需 |
|  | 温度电极：PT100，检测范围0-150℃。数量1个； |  |  | 必需 |
|  | ▲搅拌电机：磁力搅拌，5-500rpm。数量1个； |  |  | 必需 |
|  | 尾气冷凝：冷却水循环装置。数量1个； |  |  | 必需 |
|  | 桨叶：涡轮桨。数量1个； |  |  | 必需 |
|  | 耗材包： （1）含硅胶管、空气滤器、补料瓶等，数量1套； （2）桌面式冷水机1套； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | ★单通道在线拉曼光谱 | 1 | 台 | 必需 |
|  | OD电极：OD600检测 | 2 | 个 | 必需 |
|  | 尾气分析仪：单通道，量程CO2 (10%)，O2 (25%) | 1 | 个 | 必需 |
| - 小动物代谢笼 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | ★检测参数至少包含：笼内温度、笼内湿度、进食量、进水量、体重、XYZ 活动轨迹、运动距离、站立次数； |  |  | 必需 |
|  | 通道数量：支持≥16通道小鼠/大鼠，每个通道独立控制器，可分别连接电脑，可放在不同场地分开使用； |  |  | 必需 |
|  | 配置快速检测系统，全通道同时实时采样； |  |  | 必需 |
|  | 数据响应频率：≤10s； |  |  | 必需 |
|  | 实验笼采用动物通用IVC饲养笼设计，可高温高压灭菌，符合长期饲养的条件； |  |  | 必需 |
|  | 配置换气系统，系统实时换气，单笼换气量≥2.5L/min； |  |  | 必需 |
|  | ▲饮水量监测模块：称重量程包含0-1000g，精度≤0.001g；具有防滴漏设计；摄食量监测模块：称重量程包含0-1000g，精度≤0.001g；体重监测模块：称重量程包含0-1000g，精度≤0.001g； |  |  | 必需 |
|  | 食槽材质：不锈钢，可高温高压灭菌； |  |  | 必需 |
|  | 防碎屑装置：可减少进食过程中碎屑损失和外漏引起的误差； |  |  | 必需 |
|  | 具有呼吸肺功能监测模块，测量指标至少包含：呼吸频率、每分通气量、最大呼气流量、最大吸气流量、EF50、呼气时间、吸气时间、潮气量、呼气末期暂停、吸气末期暂停、累计体积、Penh、Rpef等； |  |  | 必需 |
|  | 采用红外光栅，记录动物XYZ活动轨迹，光栅间距≤2.5mm； |  |  | 必需 |
|  | 具有摄食饮水控制功能，控制模式包含时间控制，重量控制及混合控制模式；用户可按时间设置控制每日进食、饮水时间段，也可以按最大摄食量、饮水量控制饮食饮水开关，系统提供混合控制模式，允许同时启用时间+重量双重条件控制饮食饮水开关； |  |  | 必需 |
|  | 系统基于以太网的分布式架构，集成高通量数据采集器与专业分析软件，通过标准网络接口实现各代谢舱、各传感器模块与中央控制电脑的全网络化连接； |  |  | 必需 |
|  | 软件具有校准功能，可对重量及气体传感器进行校准，预留功能接口（可通过标气及环境空气对气体进行校准，具有多通道气体一键校准功能）；软件符合GLP规范，三级以上权限设置与审计追踪功能，不同级别用户可以划分不同的权限，软件可加密，所有实验数据不可任意改动； |  |  | 必需 |
|  | 环境控制模块：微电脑程序控制温度、湿度、光照度，可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化，也可选择生长环境充足稳定的光源。可设定至少30段程序，每段设置时间范围1-24小时，可设置不同的分段参数，以满足实验的不同参数； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 中央控制器主机（16通道） | 2 | 套 | 必需 |
|  | 代谢检测实验笼（其中大鼠16台，小鼠16台） | 32 | 台 | 必需 |
|  | 进食称重模块 | 32 | 套 | 必需 |
|  | 不锈钢标准食槽 | 32 | 个 | 必需 |
|  | 进水监测模块 | 32 | 套 | 必需 |
|  | 饮水瓶 | 32 | 个 | 必需 |
|  | 体重称重模块 | 32 | 套 | 必需 |
|  | 称重组件 | 32 | 套 | 必需 |
|  | XYZ活动量监测模块 | 32 | 套 | 必需 |
|  | 真空泵 | 2 | 台 | 必需 |
|  | 尾气净化组件 | 4 | 套 | 必需 |
|  | 通讯组件（数据线与接头） | 32 | 套 | 必需 |
|  | PU气体管路及接头 | 2 | 根 | 必需 |
|  | 数据处理系统及数据处理系统推车 | 2 | 套 | 必需 |
| - 高精度体外气液暴露仪 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 可完成细胞表面的气液界面暴露，9个细胞气液界面暴露小室；适用于液体、悬液、纳米颗粒及病毒气溶胶； |  |  | 必需 |
|  | 系统由气液培养暴露模块、控制软件、数据处理工作站及配件包构成； |  |  | 必需 |
|  | ALI（Air-Liquid Interface）培养方式暴露；暴露结束后可自动清除残余气溶胶，清除速度＜2min；9个细胞气液界面暴露小室（transwell）径向对称分布；支持12孔、24孔； |  |  | 必需 |
|  | 温控：集成式360度电加热恒温系统，温度恒定为37℃，温度分辨率≤±0.1℃； |  |  | 必需 |
|  | 相对湿度：95%±3%，精确自控系统内相对湿度； |  |  | 必需 |
|  | 系统漏气自检模块流量1L/min，精度<±1.5%；漏液自停保护：漏水自停机，相应时间＜1.5ms，重复精度＜5.0%(Sr)； |  |  | 必需 |
|  | 共培养适配器：配置专用的细胞共培养及暴露适配器，可高压灭菌；培养基加注：每腔室培养液独立控制，单腔室培养需求＜5mL，单通道流量范围0-6.5mL/min； |  |  | 必需 |
|  | 自动平衡补偿功能：实验过程中可定时定量更换培养液，更换过程中程序具有自动平衡补偿功能，确保培养液液位具有高度重复性； |  |  | 必需 |
|  | 提示功能：实验过程中，系统可在实验开始，实验结束以及故障时分别以不同声音提示； |  |  | 必需 |
|  | 最大控制能力：一套软件最多可同时控制4套以上细胞暴露模块； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 细胞体外培养与暴露单元，9个径向对称分布细胞气液界面暴露小室 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 高稳定性气溶胶沉降单元，含气溶胶引导适配器及温控单元 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 气溶胶雾化发生器，包含雾化控制器和精密雾化头 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 精密气流控制及雾化控制主机 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 培养液自动控制模块，包含培养液自动加注，系统自动清洗 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 废气处理单元，包含干燥吸附过滤器，中效过滤器，高效过滤器，其中小型过滤器2盒，中型过滤器3包，活性炭过滤器2盒 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 控制软件 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 数据处理工作站 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 气密性测试包 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 备件包，包含气体管路，连接器，密封适配器等 | 1 | 套 | 必需 |
| - 小动物身体成分分析 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | ★适用于大/小鼠，永磁体，磁场强度0.15±0.015T，磁体频率6.387±0.638Mhz； |  |  | 必需 |
|  | 磁体均匀度≤300ppm，磁场稳定性≤100Hz/h；磁体间距≥90mm； |  |  | 必需 |
|  | 检测原子核：1H原子核； |  |  | 必需 |
|  | ▲设备自身抗干扰能力强，无需建造屏蔽房和制冷剂，控制柜带滑轮移动方便； |  |  | 必需 |
|  | 温控精度≤0.01℃； |  |  | 必需 |
|  | 谱仪通讯方式为千兆以太网/USB；接收机通道数≥2；频率源1-100MHz；频率控制精度≤0.1Hz；脉冲精度≤10ns；最大采样带宽≥5000kHz；射频发射功率≥300W； |  |  | 必需 |
|  | 低噪声前置放大器：噪声系数≥1dB，增益≥81dB±1.5dB； |  |  | 必需 |
|  | 谱仪及前置放大器：具备双电路结构包括谐振电路和泄能电路，包含两个泄能线圈与两个能耗电路，具备温补功能；谱仪支持外部触发门控数≥2个，谱仪可同时与多个设备协调，提高实验的灵活性和精确性； |  |  | 必需 |
|  | 探头线圈具备主动开关电路系统，包含四个电容、一个电感线圈、一个主动开关电路；具有FLAT技术：降低探头能量，减少样本射频能量特定吸收率； |  |  | 必需 |
|  | 运行平台：高性能I系列处理器，内存：16G，硬盘：SSD 512G+1T 机械硬盘； |  |  | 必需 |
|  | 鼠笼：螺旋卡口控制活塞式设计； |  |  | 必需 |
|  | ★大/小鼠测量探头：体重范围涵盖10-800g，Probe-in Probe式设计； |  |  | 必需 |
|  | ▲离体组织测量探头：离体组织重量范围0.1-6g，Probe-in Probe式设计； |  |  | 必需 |
|  | 核磁共振小动物体成分分析测量软件：快速测量小动物体成份（可直接测量总脂肪量，筋肉量，自由水含量)；一键完成频率及含量自检，模型自动匹配； |  |  | 必需 |
|  | 核磁共振分析应用软件：操作自动化，可自动寻找中心频率、自动确定射频脉宽；可多用户管理；可计划采样模块，可设置计划采样方案，软件根据计划方案自动采样，并自动保持测试数据；可在查询界面导出原始采样数据以及 Excel 文件； |  |  | 必需 |
|  | 核磁共振数据分析软件：包含Fit数据拟合、2D反演、DQ反演、XLD反演、MT-CPMG反演以及SE-SPI反演等多种反演算法； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 小动物身体成分分析仪主机 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 大鼠探头线圈 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 小鼠探头线圈 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 离体组织探头线圈 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 固定大鼠鼠笼 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 固定小鼠鼠笼 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 离体组织载床 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 小动物体成分分析测量软件 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 核磁共振数据处理软件 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 核磁共振应用分析软件 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 维修专用工具 | 1 | 套 | 必需 |
| - 小动物口鼻吸入系统 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 实验通道：≥24通道； |  |  | 必需 |
|  | ★染毒方式：口鼻吸入式； |  |  | 必需 |
|  | 适合动物：小鼠、大鼠/豚鼠； |  |  | 必需 |
|  | ▲至少具有两种方式：本地电脑软件控制、无线远程控制； |  |  | 必需 |
|  | 可直接输入目标浓度值，系统自动调节至目标值； |  |  | 必需 |
|  | 双腔设计，内腔为药物气溶胶，直接对动物口鼻输送气溶胶；外腔收集动物呼出的气体。内外腔分离，防止动物呼出的气体再吸入； |  |  | 必需 |
|  | 可进行堆叠式升级，每层可拆卸； 基座可旋转，方便安放动物； |  |  | 必需 |
|  | 气溶胶发生器：不锈钢材质雾化头，耐化学物质腐蚀，可高温高压消毒；雾化喷嘴数≥6个；气溶胶粒径1-5μm；样品杯：硅酸盐玻璃； |  |  | 必需 |
|  | 气溶胶发生器样品杯容量250mL；死体积<0.2mL； |  |  | 必需 |
|  | 具有补液口，可进行不间断补液而不中断操作； |  |  | 必需 |
|  | 干粉气溶胶发生器：粉尘进给速度可调且精密控制；样品腔大小可选； |  |  | 必需 |
|  | ▲干粉气溶胶发生器最低样品用量10mg，在10mg下需稳定持续发生至少1小时； |  |  | 必需 |
|  | 干粉气溶胶发生器外接适配多种设备；进气压力可调节；气体流量可调节，进气流量1-20L/min；进样速度0.1-10g/h；宽范围输出2.6mg-60.0g/h |  |  | 必需 |
|  | 配备旋风分离器，规格至少包含PM10和PM2.5； |  |  | 必需 |
|  | 具有静音空压机，压力范围0-0.4MPa，压力可调； |  |  | 必需 |
|  | 具有气体过滤器，保证输入动物染毒舱内为洁净空气； |  |  | 必需 |
|  | ▲内置集成式传感器模块，同时监测温度、湿度、氧气、二氧化碳、药物气溶胶浓度、压力；并且占用暴露口的数量≤1个； |  |  | 必需 |
|  | 电化学氧气O2浓度检测器，测量范围：0.1%-99.9%，测量分辨率≤±0.01%。具有温度补偿机制；非色散红外（NDIR）二氧化碳传感器，测量范围：0～50000ppm，测量精度≤±30ppm； |  |  | 必需 |
|  | 气溶胶浓度监测器采用近前向光散射技术，测量范围0.001mg/m3～250g/m3。测量灵敏度0.001mg/m3 ；跨度漂移<0.7% FSD /°C； |  |  | 必需 |
|  | 具有完善的安全报警功能，确保染毒过程动物安全； |  |  | 必需 |
|  | 具有至少三通道独立自动采样功能，可自定义设置采样流速、采样时间； |  |  | 必需 |
|  | 采用精密质量流量控制器精确控制系统运行的气量，重复性优于±0.2%；测量精度优于±1.0%；控制精度优于±1.0%； |  |  | 必需 |
|  | 具有动物固定器有利于动物安静稳定，后端为可移动滑块，可调节前后位置； |  |  | 必需 |
|  | 具有在线呼吸测量功能，测量参数至少包含：呼吸频率、每分通气量、最大呼气流量、最大吸气流量、EF50、呼气时间、吸气时间、潮气量等。 |  |  | 必需 |
|  | 专业多级废气处理系统，避免实验室环境受污染； |  |  | 必需 |
|  | 实验数据可保存至电脑；具有审计追踪功能； |  |  |  |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 专业型系统控制器 | 2 | 台 | 必需 |
|  | 系统控制软件 | 2 | 套 | 必需 |
|  | 口鼻暴露塔 | 2 | 套 | 必需 |
|  | 小鼠固定器 | 24 | 个 | 必需 |
|  | 大鼠固定器 | 24 | 个 | 必需 |
|  | 液体气溶胶发生器 | 2 | 套 | 必需 |
|  | 气溶胶稀释及缓冲舱 | 2 | 个 | 必需 |
|  | 采样器 | 2 | 套 | 必需 |
|  | 环境监测传感器 | 2 | 套 | 必需 |
|  | 落地式通风柜 | 2 | 台 | 必需 |
|  | 数据处理系统 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 管路及附件 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 工具包 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 出场文件 | 1 | 份 | 必需 |
| - 小动物全身暴露系统 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | ★用于小动物（小鼠、大鼠/豚鼠）对气溶胶的急性、亚急性、亚慢性和慢性动物吸入暴露实验的毒性研究，可同时完成≥20只大鼠的暴露； |  |  | 必需 |
|  | 系统组成：由全身暴露舱（金属网式分割笼）、口鼻暴露塔、洁净空气发生系统、气溶胶发生系统、颗粒物浓度监测系统；环境监测系统（温度、湿度、氧气、二氧化碳、压力）；实时采样系统；废气处理系统；控制系统等功能模块组成； |  |  | 必需 |
|  | 中央系统控制器：气溶胶发生流量控制器≥1套，稀释气流量控制器≥1套，采样流量控制器≥3套（可满足浓度监测采样、滤膜采样、粒径采样同时工作），抽气流量控制器≥1套； |  |  | 必需 |
|  | 采用精密质量流量控制器精确控制系统运行的气量，流量控制器测量误差≤±1.00%FS，重复性≤0.05%FS； |  |  | 必需 |
|  | 采样流量控制通道3通道，具有自动采样功能，可自定义设置采样流速、采样时间； |  |  | 必需 |
|  | 紧凑型暴露染毒柜：三层结构设计；染毒柜兼容口鼻暴露塔和全身暴露舱，可自由更换；染毒柜内具有排风和HEPA过滤系统，具有可调压力，压力范围需覆盖负压5-100Pa；摇臂式电脑控制；具有声光报警及紧急开关；内置紫外灭菌器，消毒灭菌时间可设置；具有排污排水通道及内置废水收集桶； |  |  | 必需 |
|  | 全身暴露舱：暴露舱容积≥300L；梭形结构设计；主体材质：不锈钢，钢化玻璃门；304不锈钢金属网染毒专用动物笼，具有旋转底座；动态、静态暴露；气路接口：气溶胶入口×1、排气接口×1、采样口×3、多功能传感器接口、气溶胶浓度监测接口；可模拟常压低氧环境，在低氧条件下实现暴露，可设定间歇低氧控制（0-20%氧浓度）； |  |  | 必需 |
|  | 口鼻暴露塔：≥24通道；SUS316L不锈钢；双腔设计，内腔为药物气溶胶，直接对动物口鼻输送气溶胶；外腔收集动物呼出的气体。内外腔分离，防止动物呼出的气体再吸入；液体气溶胶不同暴露口之间浓度误差≤±10%，粉尘气溶胶不同暴露口之间浓度误差≤±20%；动物固定器有利于动物安静稳定，后端为可移动滑块，可调节前后位置； |  |  | 必需 |
|  | 干粉发生器可长时间发生浓度均匀的颗粒物气溶胶，粒径范围从纳米到微米级适用于药物干粉、纳米颗粒、PM2.5、PM10、环境粉尘、氧化铜重金属颗粒物等；粉尘进给速度可调且精密控制；触摸屏独立控制，暴露控制系统软件控制；参数至少包含刮粉速率（0.01-5RPM）、气量（0-15L/min）、发生时间、样品密度等；具有密度系数校准功能；显示参数包括输出浓度、流量、转速、剩余时间、进度条等；宽范围输出需覆盖24mg~71g/h；自带旋风分离器，能够分离≥10μm大颗粒粉尘,确保输出颗粒均匀的粉尘气溶胶； |  |  | 必需 |
|  | ▲微量干粉发生器：适用于样品容量≤100mg，主机和料仓分体式设计；允许10mg药物持续稳定发生12h以上；不锈钢材质样品槽：触摸屏操控，可设置发生转速、时间等参数； |  |  | 必需 |
|  | ▲气溶胶发生器：雾化头，耐化学物质腐蚀，可高温高压消毒；雾化喷嘴数≥6个；气溶胶质量中值粒径MMAD:1-4μm ，GSD:1.5-3；硅酸盐玻璃材质样品杯，容量至少包含50mL、100mL、250mL；具有补液口，可进行不间断补液而不中断操作； |  |  | 必需 |
|  | 颗粒物浓度监测器：配备原装气溶胶浓度检测器，提供0至2500mg/m3 量程，分6个范围如下：0-2.5, 0-25, 0-250, 0–2500，0-25000，0-250000mg/m3，测量灵敏度：0.001mg/m3 (1µg/m3)； |  |  | 必需 |
|  | 环境参数检测系统：至少包含温度、湿度、氧气、CO2、压力；集成化设计，所有传感器集成在一个模块，最多只占用一个暴露口；温度测量范围覆盖0～100℃，分辨率0.1℃；湿度测量范围覆盖0～100%RH，分辨率0.1%；压差测量范围覆盖-1000Pa～1000Pa，分辨率1Pa；氧气浓度测量范围覆盖 0～25%，分辨率0.1%；二氧化碳浓度测量范围覆盖 0～5%，分辨率0.01%； |  |  | 必需 |
|  | 洁净供气系统：静音无油正负压一体机，包含除油干燥空气过滤组件，提供无油、洁净、干燥气源；配备膜式干燥器，容积流量≥70L/Min; |  |  | 必需 |
|  | ▲具有在线呼吸检测功能模块，测量参数至少包含：呼吸频率、每分通气量、最大呼气流量、最大吸气流量、EF50、呼气时间、吸气时间、潮气量、呼气末期暂停、吸气末期暂停、累计体积、Penh、Rpef等； |  |  | 必需 |
|  | 气处理系统：具有五级空气净化过滤器。净化效率≥95%； |  |  | 必需 |
|  | 红外热成像体温监测模块，非侵入方式实时测量动物体温，软件可记录动物体温，可以保存红外热像图； |  |  | 必需 |
|  | 软件符合GLP规范，可导出数据报告； |  |  | 必需 |
|  | 系统报警参数，至少需覆盖温度、湿度、氧气浓度、二氧化碳浓度、压差异常等报警； |  |  | 必需 |
|  | 暴露染毒柜舱体占地尺寸≤100×100cm； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 专业型系统控制器 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 采样流量控制器 | 3 | 台 | 必需 |
|  | 气溶胶发生流量控制器 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 稀释气流量控制器 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 抽气流量控制器 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 暴露染毒柜 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 环境参数检测系统 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 洁净供气系统 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 废气处理系统（包含初级过滤及五级大容量过滤器及相关附件） | 1 | 套 | 必需 |
|  | 废水处理系统（包含自动冲洗阀，排水管道，脚轮式污水桶及相关配件） | 1 | 套 | 必需 |
|  | 自动冲洗系统 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 滤膜采样器 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 玻璃纤维滤膜 | 1 | 盒 | 必需 |
|  | 采样器套装 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 数据处理系统 | 1 | 套 | 必需 |
| - 微视全电动高端显微镜 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 放大倍数：20X-7500X自动变倍，无需拆装更换镜头； |  |  | 必需 |
|  | 高分辨率摄像单元：超高分辨率4K CMOS成像系统，内置 1200W彩色相机；可同时搭载4只物镜，具备同轴、环形、混合、片射照明、透射照明，四分区独立控制，预留偏光、DIC等插槽； |  |  | 必需 |
|  | ★平场复消色差物镜： （1）低倍高分辨平场复消色差物镜：放大倍率20-100X，工作距离18mm，带自动倍率识别； （2）中倍高分辨平场复消色差物镜：放大倍率100-500X，工作距离32mm，带自动倍率识别； （3）高倍高分辨平场复消色差物镜：放大倍率500-2500X，工作距离6.3mm，带自动倍率识别； （4）超高倍高分辨平场复消色差物镜：放大倍率2500-7500X，工作距离1.5mm，带自动倍率识别； |  |  | 必需 |
|  | 全方位观测系统： （1）电动平台：行程60×50mm（带旋转功能），旋转角度±90°，行程分辨率0.1μm，最大移动速度20mm/s，旋转分辨率1°；带3WLED透射照明系统（色温3700-4200K），亮度可调； （2）双电动Z轴：上Z轴用于变焦镜组升降，行程51mm，分辨率0.04μm，最大移动速度17mm/s；下Z轴用于电动平台升降，行程50mm，分辨率 1μm，最大移动速度10mm/s； （3）显微机架：支架可带动镜头左、右侧倾斜观测，倾斜角度±90度，倾斜角度识别分辨率1度； |  |  | 必需 |
|  | 数据处理工作站: 液晶显示屏不低于28英寸，内存不低于64G，硬盘不低于512G+1TB，独立显卡，中文操作系统，配备专业操作手柄； |  |  | 必需 |
|  | 图像采集处理软件：用于显微镜成像观察，倍率自动识别；可以实现照明控制、2D/3D图像拼接、显示、测量，可以实现图像拍摄、景深合成、图像锐化、光晕消除、平面校正等图像优化处理，含颗粒计数功能； （1）图像拼接： 具备全自动2D和3D拼接扫描功能，图片最大拼接像素100000*100000像素，3D拼接最大范围50000*50000像素。拼接范围设置可选择矩形、圆形，可在导航图内框选范围； ▲（2）2D测量：任意两点间距离，半径、直径、同心度、交叉线、垂线、平行线、角度、高度等，含自动寻边功能，测量值自由显示； （3）跨视野测量：大范围两点间距离测量（不拼接直接测量）； （4）智能平面测量：线宽、线距、直径等平面尺寸边缘自动识别，显示测量结果； ▲（5）3D测量：点高度测量、轮廓测量、体积/表面积测量； （6）分屏显示：左右、上下、4 分屏、9 分屏、广角显示等，并可分屏独立操作景深合成、自动拼接操作和测量功能； （7）深度合成与3D分析：包括高画质深度合成、实时深度合成、快速深度合成、3D图像显示、形状矫正、导出点云、3D测量、颗粒计数、粗糙度分析、清洁度分析等功能； （8）拍摄场景再现功能：根据图片恢复再现拍摄场景参数； （9）最佳图像功能：在软件九宫格内呈现多种照明方式下的效果，双击即可选择最合适的照明方式； （10）高级图像处理功能：包括消除图像反光、消除环形光晕、图像锐化、HDR（重构色彩层次较为有限的部分，显示观察物体暗处或亮处的细节）、反射变换（一键光学阴影反射变换成像）； （11）其他功能：支持实时自动对焦、快速对焦、录制视频、延时拍照、多区域拍照、报告导出（支持CSV、Word、Excel形式）、镜头限位、镜头防撞提醒等; |  |  | 必需 |
|  | 显微镜的操作软件可终身使用，并免费升级; |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 主机 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 数据处理工作站 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 软件系统 | 1 | 套 | 必需 |
| - 多通道电生理标测系统 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 主机参数： （1）系统主机记录通道数目≥64； （2）系统主机单通道采样率≥10 kHz； （3）系统主机电压输入范围：±100 mV； （4）记录带宽：≥5kHz； （5）主机滤波功能：高通、低通、带通等滤波； （6）数模转换：≥16位； （7）配备CCD摄像系统，实验中可实时摄像，和记录软件联动，且软件中可同步显示与记录电极摆放位置及监测样本状态； ▲（8）模数转换接口≥8个，64通道电极记录，同步记录其他模拟信号（包括单相动作电位、整体心脏ECG、心脏组织温度、收缩与舒张压和灌注压力），同步时间差≤20微秒； （9）专用参考电极； （10）系统可支持1个64通道矩阵式电极记录数据，可支持2个32通道矩阵式电极同时记录，并在分析软件中可直接生成激动顺序图并同时显示； （11）不低于64个电磁隔离通道，用于动物在体电生理同步标测； |  |  | 必需 |
|  | 多通道记录电极参数： ★（1）至少配备笔式电极、薄膜电极、大动物贴片电极、MEA电极等多类型电极； （2）笔式记录电极：电极输入通道数目≥64个；最大输入电压≥±20 V；笔式电极点直径：≥100μm；电极输入阻抗：5-10Ω； （3）薄膜电极：电极通道数目≥64个；电极间距≤0.5mm；电极直径≥0.05mm；电极厚度≤0.02mm；电极长度≥10cm； （4）大动物贴片电极：电极通道数目≥64个；电极表面具有透水孔；电极大小≥5cm×5cm； （5）MEA电极：环氧树脂基底，具有生物相容性,电极阵列≥8*8，电极直径≥30μm，电极间距≥200μm； |  |  | 必需 |
|  | 单相动作电位记录模块参数： （1）共模抑制比：≥85 dB； （2）采样频率：≥10KHz； （3）输入阻抗：≤200MΩ； （4）可与多点标测系统同步记录单相动作电位，同步时差≤20μs； |  |  | 必需 |
|  | 压力检测模块参数： （1）系统可测压力范围：–20-300 mmHg； （2）灵敏度：≤3μV/V/mmHg； （3）可与多点标测系统同步记录心脏冠状动脉灌注压、收缩压，同步时差≤20微秒； |  |  | 必需 |
|  | 额外通道心电图记录模块参数： （1）共模抑制比：≥85 dB； （2）采样频率：≥10kHz； （3）输入阻抗：≤200MΩ； （4)多通道场电位多点标测的同时，可同步记录心电图信号，同步时差≤20微秒； |  |  | 必需 |
|  | 程控刺激器设备参数： （1）可软件或手动控制输出电压和电流脉冲输出； （2）电压输出范围：-90-90V，电压输出可调精度：≤0.1V。电流输出范围：-32-32mA，电流输出可调精度：≤20μA； （3）输出频率范围：0.2 Hz-30K Hz； （4）刺激电极位置可任意设置； （5）内置隔离器； |  |  | 必需 |
|  | 相机定位系统参数： （1）系统配备同步摄像系统； （2）像素≥1000万，摄像采集无色差，不变形； （3）帧率：≥100FPS，可以连续48小时工作； |  |  | 必需 |
|  | 记录和分析软件部分参数： （1）信号显示通道：≥70个，实现场电位、单相动作电位、整体心脏ECG、心脏组织温度、收缩与舒张压和灌注压力的检测； （2）所有通道具有相同的采样速率； （3）分析模式：在线或者离线分析； （4）可以分析心率，P波间期，P波幅度，PR间隔，Q波幅度，QRS间隔，R波幅度，QT间隔，S波幅度，监测点搏动频率、兴奋起搏点、兴奋离散度（P5、P50、P95、Index）、传导速度、传导方向、传导模式，并可生成等时图、频谱图等图表； （5）数据输出：可转换为Excel、txt、Matlab、AVI等各种格式输出； （6）系统软件有批处理功能，一步分析数据文件数目≥50个，并生成文档报告； （7）可将任意两个文件波形重叠，对比电信号幅值及相位差异； （8）软件控制刺激器输出正弦波，脉冲波等电压刺激输出； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 系统主机 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 笔式电极 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 薄膜电极 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 大动物贴片电极 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 细胞组织标测电极（MEA） | 1 | 个 | 必需 |
|  | 同步单相动作电位记录模块（MAP） | 1 | 套 | 必需 |
|  | 同步心电图记录模块（ECG） | 1 | 套 | 必需 |
|  | 压力传感器及前置放大模块 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 刺激系统 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 离体心脏灌流系统 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 记录软件及分析软件 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 摄像系统 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 仪器架、金属平台与电生理工具包 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 细胞组织标测电极 | 20 | 个 | 必需 |
| - 全自动免疫组化与原位杂交染色机 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | ★烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染所有步骤全自动处理，无需人工干预；可实现全自动FISH染色，烤片、脱蜡、预处理、酶消化、添加FISH探针、变性/杂交、杂交后洗涤所有步骤全自动处理；支持全自动全流程快速FISH检测（≤5.5小时），可搭配全自动FISH计数软件；烤片温度及时间可自由设置，烤片时间可满足从2分钟到至少2小时的要求； |  |  | 必需 |
|  | 同一平台实现以下多功能染色：单张切片免疫组化，单张切片双/三标记免疫组化，单张切片免疫组化与原位杂交同时标记，显色原位杂交，原位杂交双染，荧光原位杂交染色； |  |  | 必需 |
|  | 三个独立的玻片架，可以连续上载玻片，无需等待整批玻片完成，并可以同时运行三种不同的染色类型，增加实验室效率和灵活性； |  |  | 必需 |
|  | 玻片容量≥30张玻片，机载小容量试剂瓶数量≥36个； |  |  | 必需 |
|  | 抗原修复方式为原位热修复，修复温度范围为室温到100度；每个玻片可设置不同的抗原修复条件，包括温度、时间、修复液种类（酸修复、碱修复、酶修复、不修复）； |  |  | 必需 |
|  | ▲试剂滴加方式：侧面滴加，减少对组织切片的伤害，保护组织不脱片、不干片，保证试剂均匀覆盖组织切片，减少对玻片的要求，适用不同实验室来源的样本和穿刺组织等小样本； |  |  | 必需 |
|  | 所有缓冲液及废液试剂容量都从外部可见，可仪器监测试剂和人工可视化管理；具备试剂液面监测系统，运行前和运行中追踪并监控试剂使用情况，避免试剂漏加；废液收集：真空负压抽吸，专门管道收集，减少试剂对机器的腐蚀；分开收集有害废液和无害废液； |  |  | 必需 |
|  | 中文操作系统，简单易懂，人性化设计；可实时查看试剂和切片运行状态； |  |  | 必需 |
|  | 可提供同品牌机载即用型DAB和快红二抗检测系统，以及机载即用型并行双染二抗检测系统； |  |  | 必需 |
|  | 可提供机载即插即用型一抗和探针，符合质控管理需求，提高检测效率； |  |  | 必需 |
|  | 启动耗材包： 免疫显色试剂（300测试/盒）1瓶；清洗液（1L）1瓶；脱蜡液（1L）1瓶；免疫组化抗原修复缓冲液（1L）1瓶；免疫组化抗原修复缓冲液（1L）1瓶；7mL开放试剂瓶（10个/盒）1盒；滴定试剂瓶（10个/盒）1盒；滴定容器插管（50支/盒）1盒；打印标签纸和色带（3000张/盒）1盒；通用玻片盖（160个/盒）1盒；混合站（5个/盒）1盒； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 主机 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 试剂瓶 | 6 | 个 | 必需 |
|  | 工作站 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 打码机 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 废液桶 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 启动耗材包 | 1 | 套 | 必需 |
| - 全自动模块式血液体液分析仪（一） |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 仪器检测原理：采用流式细胞技术+核酸荧光染色技术+半导体激光技术； |  |  | 必需 |
|  | ▲可报告参数32项以上； |  |  | 必需 |
|  | 检测速度：CBC+DIFF+NRBC ≥110样本/小时； |  |  | 必需 |
|  | 网织红细胞检测速度：≥65样本/小时； |  |  | 必需 |
|  | 分析模式：CBC+DIFF+NRBC模式；CBC+DIFF+RET+NRBC模式； |  |  | 必需 |
|  | 检测通道：具有白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、网织红细胞通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道； |  |  | 必需 |
|  | ▲网织红细胞功能：使用核酸荧光染色技术，具有全自动网织红细胞计数和对网织红细胞进行成熟度的分类，无需机外染色处理； |  |  | 必需 |
|  | 网织红细胞血红蛋白功能：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，为报告参数； |  |  | 必需 |
|  | 有核红细胞检测功能：无需额外单独试剂即可检测核红细胞，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正； |  |  | 必需 |
|  | 血小板计数：具有光学和阻抗两种方法进行血小板的计数，且具备血小板聚集自处理技术； |  |  | 必需 |
|  | 低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式； |  |  | 必需 |
|  | 白细胞检测技术：抗脂质颗粒干扰； |  |  | 必需 |
|  | ▲体液检测功能： （1）可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液、肺泡灌洗液等体液进行红细胞和白细胞计数； （2）可以对体液中的白细胞分类； |  |  | 必需 |
|  | 血红蛋白检测：血红蛋白测定试剂需符合环保要求，不含有毒氰化物； |  |  | 必需 |
|  | 进样模式：≥4个，全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释； |  |  | 必需 |
|  | ▲吸样量：穿刺进样模式：≤70uL；封闭全血进样模式：≤70uL；预稀释模式：48uL；微量血模式：48 uL； |  |  | 必需 |
|  | 自动进样架装载量：50样本； |  |  | 必需 |
|  | 数据储存：≥100000个结果（含散点图、直方图），并可提供原厂中文数据管理软件，使数据（含散点图、直方图）的存贮量无限； |  |  | 必需 |
|  | 自动复检功能（Repeat）：由于设备操作原因导致未能顺利完成样本分析的情况发生时，仪器自动对该样本重测，无需人工干预； |  |  | 必需 |
|  | 自动复检功能（Rerun）：当规则（可以自定义）判断分析结果不可信时，仪器自动对该样本重测，无需人工干预； |  |  | 必需 |
|  | 自动复检功能（Reflex）：根据规则（可以自定义）设定，仪器自动追加检测项目，对样本再次检测，无需人工干预； |  |  | 必需 |
|  | 流程控制：附带流程控制软件LabXpert，含三大功能：复检规则设定、数据统计功能（假阴性、假阳性，复检率等）、复检信息管理功能； |  |  | 必需 |
|  | 检测物种种类：可以检测≥15种动物； |  |  | 必需 |
|  | EMC 性能：电磁兼容性能该 IVD 设备符合 GB/T 18268.1 和 GB/T 18268.26 规定的发射和抗扰要求； |  |  | 必需 |
|  | 数据处理工作站配置，不低于I5处理器，不低于16G运行内存，不低于512G固态硬盘+1T机械硬盘； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 兽用血常规分析仪主机 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 自动进样器 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 条码识别模块 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 采样针 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 带报警废液桶 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 电源线及全套说明书操作流程卡资料 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 数据处理工作站 | 1 | 套 | 必需 |
| - 全自动模块式血液体液分析仪（二） |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 全自动生化分析仪模块样本类型：血清、血浆、全血、尿液、脑脊液； |  |  | 必需 |
|  | ▲分析速度：生化恒速≥600T/H； |  |  | 必需 |
|  | 最大可同时分析项目：≥83项（生化77项，ISE3项，血清指数3项）； |  |  | 必需 |
|  | 测试原理：比色法、比浊法； |  |  | 必需 |
|  | 分析方法：终点法、固定时间法、动力学法； |  |  | 必需 |
|  | 样本位：支持进样架连续上样，可同时装载进样架数量≥12，样本位≥120，支持任意状态下加载、卸载样本； |  |  | 必需 |
|  | ▲样本量：1.5μL～35uL， 0.1µL步进； |  |  | 必需 |
|  | 样本针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、智能全针立体清洗，支持样本稀释测试等功能； |  |  | 必需 |
|  | 试剂位：试剂位≥80个； |  |  | 必需 |
|  | 试剂盘冷藏温度：2～8℃；试剂量：10μL～200uL， 0.5µL步进； |  |  | 必需 |
|  | 反应杯位：≥124个,光径≤5mm； |  |  | 必需 |
|  | ▲最小反应体积：≤70µL； |  |  | 必需 |
|  | 温控方式：固体直热，反应温度37℃，波动±0.1℃，升温快，免维护； |  |  | 必需 |
|  | 比色杯清洗：8阶自动清洗，清洗水、清洗剂预加热，保证清洗效果； |  |  | 必需 |
|  | 光学系统：全息凹面光栅后分光系统； |  |  | 必需 |
|  | ▲波长：≥16个波长，波长范围340～850nm, 支持单双波长； |  |  | 必需 |
|  | 吸光度线性范围：0～3.5 Abs； |  |  | 必需 |
|  | 支持HbA1c全血不离心直接上机测试；具有酶线性拓展功能、前带检测、反应曲线实时监测、智能多档自动选择稀释功能； |  |  | 必需 |
|  | 支持一个项目设置多瓶试剂；支持定时休眠和手动休眠；防护罩有呼吸灯设计，可远距离观察仪器状态； |  |  | 必需 |
|  | 操作系统：全中文操作界面，支持单向、双向LIS； |  |  | 必需 |
|  | 样本针：具有液面检测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测功能，具有样本针超声波清洗功能； |  |  | 必需 |
|  | 测试管理：具有紧急停止、实时杯空白自检功能、水质检测功能、按样本排序的优化测试流程功能、测试过程中自动按避免交叉污染安排测试流程功能、双项同测、智能关联检测、前带检测功能、酶线性拓展功能、底物耗尽检测功能、高浓度废液桶具有废液满检测功能； |  |  | 必需 |
|  | 电解质检测模块：≥7英寸真彩色高清触摸屏，人机交互式菜单；功能部件自动检测，传感部件自动判断、自动适应和自动校正；配备自动进样盘，自动进样盘提供1个急诊测试位，3个质控测试位及25个样品测试位；进样盘配原始管加样、无需分装样品直接测量；配置泉涌清洗和分段式气液混合冲洗； 检测和计算项目: K+、Na+、Cl-、Ca2+、pH、nCa、TCa等多种参数组合； 最低样品耗量≤80μL，电解质项目从吸样到显示结果≤25秒；断电后仍可储存质控和样品数据，实现数据储存再现，超大存储量>5000；持RS232串口网络联网，标配外置条码扫描；自动一点及两点定标，附加人工定标功能，自动斜率和均差参数调整；支持多任务操作；试剂余量报警，PH有温度较准功能； |  |  | 必需 |
|  | 配件1，数量1套： （1）彩色液晶屏触屏控制，数字式控制方式； （2）控速方式：无级数控操作、LCD数字显示调节转速确定流速；数显定时，定时范围0~99 min；样品体积：0.1mL~20L； （3）8通道，硅胶材质管路，小柱接头采用四氟乙烯材质均耐酸、碱、有机溶剂、氧化剂腐蚀； （4）单人操作可同时进行1~8个样品的处理；转速与流速呈良好线性关系；转速范围：0~100 r/min； ▲（5）蠕动泵吸取液体；小柱支架高度调节方式：电动升降，可放置不同高度的试管，适用萃取柱规格1/3/6 mL； （6）基本配置：配件1主机1台，数控泵管8条，四氟导流管24支，导流管接头32个，试管架1个； |  |  | 必需 |
|  | 配件2，数量1套： （1）样品数≥24位；可适用于试管、锥形瓶、离心管等，适应试管尺寸：Ф10-29mm 24位，适应烧杯尺寸：Ф30-55mm 12位； （2）样品架升降方式：电动控制配气系统的升降（电动升降行程：100±2mm）；旋转样品架，正面接触样品，样品架任意方向任意角度旋转； （3）采用一次性吹气针头防止交叉污染 ；用氮气或空气作为蒸发剂，支持双气源；加热功率1000W；总气体流量0-15L/min； （4）恒温水浴； 数字显示； 控温精度±1℃ ；采用四组独立供气的机械式遥杆控制； （5）基本配置：氮吹仪主机 1台 ，吹气针头 200支，硅橡胶管Ф6mm 1根，进气管 1根，管卡 3个，排水管 1根 ，电源线 1根，12位烧杯架 1套，Ф10-29mm试管 100支 ，Ф30-55mm烧杯 25个，氮气瓶1个； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 生化分析仪主机 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 自动进样器 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 条码识别模块 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 采样针 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 带报警废液桶 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 电解质主机 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 生化试剂包15套（可根据采购方实际使用需求等额替换试剂检测项目） | 15 | 套 | 必需 |
| - 小动物血压测定系统（一） |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 测量通道数：3通道； |  |  | 必需 |
|  | 温度设置范围：室温~45℃，精度≤0.1℃； |  |  | 必需 |
|  | 压力释放设置范围：20~350mmHg；高压保持时间：1~20秒； |  |  | 必需 |
|  | 自动测量次数：1~20P；自动测量间隔：1~20S； |  |  | 必需 |
|  | 触发形式：点触或TTL可选（默认点触）； |  |  | 必需 |
|  | 250克大鼠固定器尺寸：长180×外径63×内径56mm(PC材质，非亚克力)；350克大鼠固定器尺寸：长200×外径78×内径70mm(PC材质，非亚克力)；小号鼠固定器尺寸：长93×外径38×内径31mm(PC材质，非亚克力)；大号小鼠固定器尺寸：长125×外径55×内径50mm(PC材质，非亚克力)；尾压套内径：大鼠：11mm，小鼠：7mm； |  |  | 必需 |
|  | 接口规格：RX16五芯航空插头； |  |  | 必需 |
|  | ★15cm不锈钢长夹子，头部带软胶套；鲁尔接头，连接管密封垫⩽1mm; |  |  | 必需 |
|  | 脉搏探测方式：压力脉搏； |  |  | 必需 |
|  | 测量指标：心率、收缩压、舒张压、平均压、脉压差，自动统计平均值和标准差；采集方式：可进行单次采集，多次采集；带漏气自动检测功能； |  |  | 必需 |
|  | 软件带数据回收功能；数据导出EXCEL，波形图导出JPG； |  |  | 必需 |
|  | 采集器无需外置电源即可进行数据采集； |  |  | 必需 |
|  | 自动充气与自动放气，同时兼有手动充放气功能； |  |  | 必需 |
|  | 采集与压力控制器分体式设计，压力控制器可与其它品牌采集器兼容； |  |  | 必需 |
|  | 配件1：中心区最高温度高于 825℃±50℃；待机保持温度≥ 480℃；最大消毒物品直径14mm；加温区总长150mm。数量2套； |  |  | 必需 |
|  | 配件2：容积 240L；控温区间室温 + 5℃～55℃；温度波动度≤±0.1℃；腔体温度均匀度≤±0.3℃(37℃)；CO₂调控范围0～20%，控制精度 ±0.1% vol；气套式全域加热 + 门框防凝露加热；开门 30s 后，箱体温度恢复至 37℃≤8min；PID 微电脑闭环控温；超温、低温故障声光 + 屏幕报警，超限自动切断加热保护样品；不锈钢搁板≥3块，搁板高度可调，单块承重≥7kg；自然水盘蒸发加湿，一体式内藏式储水，无外置水盘，低水位提醒；进气端配 HEPA 高效过滤器，0.3μm 颗粒过滤效率≥99.99%；内腔空气定时自动循环过滤，保持腔体洁净等级；实时显示温度、CO₂浓度、运行时长、灭菌倒计时；数据存储导出功能，温湿度、CO₂全周期数据记录。数量1套； |  |  | 必需 |
|  | 配件3：公称容积275L；控温范围，有光照10~55℃，无光照0~55℃；温度分辨率0.1℃，温度波动性±1℃，温度偏差±1.5℃；箱体内顶置垂直LED冷光源光照，2层光照板，每层0-30000LX无极调光白光，0-5000LX无极调光其他光。数量1套； |  |  | 必需 |
|  | 配件4：光谱响应 230nm-280nm，λp=254nm；功率测量范围 0-20000μW/cm²；功率分辨率 0.1μW/cm²；能量测量范围 0–9999999μJ/cm²；相对示值误差(H为标准值) H<50μW/cm²：±4μW/cm²；H≥50μW/cm²：±8%H(相对于NIM标准)；长波响应误差 <60%；余弦特性误差 10%；线性误差 ±1%；蓝牙传输距离 50米(空旷区域)；探头尺寸直径39mm×厚15mm；探头线长≥1米。数量1套； |  |  | 必需 |
|  | 配件5：容量≥75升,立式结构，腔体直径≥40CM； 灭菌腔材料SUS316 不锈钢；全自动立式压力蒸汽灭菌器温度和压力: 最高工作温度≥138℃，设计压力≥0.35Mpa, 安全阀起跳压力≥0.30Mpa；具有干烧保护装置，灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置；具有自动进水功能；冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度, 腔盖无法打开。数量1套； |  |  | 必需 |
|  | 配件6：容积≥420L。温度范围-40℃～-86℃，控温精度0.1℃。采用VIP真空隔热材料，厚度≥20mm，HC环保制冷剂。箱内温度≤-80℃。环境温度25℃空载降温到-80℃速度≤5h。温度均匀性/波动度：实测温度均匀性≤2℃；实测箱内温度波动度≤3℃。数量2套； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 生物信号采集处理主机 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 血压装置 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 脉搏传感器 | 3 | 个 | 必需 |
|  | 尾压套 | 3 | 个 | 必需 |
|  | 血压表 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 固定器 | 3 | 个 | 必需 |
|  | 手控器 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 分析系统软件安装盘 | 1 | 个 | 必需 |
| - 小动物血压测定系统（二） |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 测量范围：大小鼠（小鼠至少满足0g～100g；大鼠至少满足100g～500g）； |  |  | 必需 |
|  | ★测量参数：可同时测量收缩压，舒张压，心率，平均压，鼠尾血流量以及鼠尾血容量； |  |  | 必需 |
|  | 测量方式：体积压力测量方法，真正直接测量舒张压； |  |  | 必需 |
|  | 测量通道数：≥2通道； |  |  | 必需 |
|  | 数据存储方式： Excel，JPG 等常用格式，可生成实验报告，可自动预判实验数据是否合格； |  |  | 必需 |
|  | 可实时显示真实的压力、体积曲线、血压数值； |  |  | 必需 |
|  | ▲放大器放大范围：±200 μV to ±5 V 14 档；放大器低通滤波：1 Hz to 1 kHz 7档； |  |  | 必需 |
|  | 压力传感器：金属材质，液体不予传感器直接接触，通过压力传感器帽的薄膜与传感器接触，降低液体对传感器灵敏度的干扰；传感器压力范围: –20 to 300 mmHg； |  |  | 必需 |
|  | 数据处理系统：i5处理器及以上，16G内存，1T硬盘，显示屏，鼠标、键盘； |  |  | 必需 |
|  | 系统可与专业软件连用，实时记录分析数据； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 鼠尾无创血压控制器 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 设备启动器软件(USB) | 1 | 套 | 必需 |
|  | 小鼠固定器 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 大鼠固定器 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 袖带传感器（小） | 1 | 个 | 必需 |
|  | 袖带传感器（大） | 1 | 个 | 必需 |
|  | 阻塞袖带（小） | 1 | 个 | 必需 |
|  | 阻塞袖带（大） | 1 | 个 | 必需 |
|  | 桥式放大器 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 生理学压力传感器 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 数据处理系统 | 1 | 套 | 必需 |
| - 超快速生物电分析测试系统 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 连接类型： 五插头 Redel 连接器； |  |  | 必需 |
|  | 输入配置：1 条带有绝缘接地参考的绝缘差分通道； |  |  | 必需 |
|  | 输入阻抗：100 MΩ； |  |  | 必需 |
|  | 安全性：符合 IEC 60601-1 标准 (BF 等级)； |  |  | 必需 |
|  | 绝缘：4000 Vrms（1 分钟 50 Hz）； |  |  | 必需 |
|  | ▲输入量程：±20 μV 至 ±1 mV 满量程 6 级； |  |  | 必需 |
|  | ▲低通滤波： 软件可选： 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz；高通滤波： 一阶滤波器。软件可选： 100 Hz，300 Hz； |  |  | 必需 |
|  | 信号：最大值 ±4.5 V； |  |  | 必需 |
|  | 音频输出：单声道输出立体声插孔；±200 mV 全满，电流控制 ±5 mA； |  |  | 必需 |
|  | I2C 端口：提供控制和电源； |  |  | 必需 |
|  | 数据处理系统：i5处理器及以上，16G内存，1T硬盘，操作系统（Windows10专业版），显示屏，鼠标、键盘； |  |  | 必需 |
|  | 数据处理服务器1套： （1）高性能服务器：2U机架式；CPU：2颗处理器，单颗处理器核心数≥16核32线程，基础主频≥2.4GHz；内存：≥8*32GB DDR4 3200MHz及以上，系统盘：配置≥2块 480GB SATA SSD固态硬盘，标配盘位数≥12；数据硬盘：配置≥2块480GB SATA SSD固态硬盘，≥2块 8T机械硬盘；电源：标配白金，能效等级冗余电源；接口：2千兆电口+2万兆光口。软件：标配虚拟存储软件、计算服务器虚拟化软件、云计算管理软件、基础运维软件； （2）备份服务器：CPU主频≥2.0GHz，内存≥16GB，硬盘容量≥64GB（板载），接口：1千兆电口，接口类型：2*HDMI+1*DP，USB：4*USB2.0+ 4*USB3.0 + 1*USB Type-C； 软件：Linux虚拟机操作系统正版化软件≥3套、Windows虚拟机操作系统正版化软件≥1套； 其他：机架式UPS不间断电源（续航时间≥30min）1套、PDU设备（含≥10个10A插口）、辅助线缆1套（网络条线2米，用于设备线缆连接.网线20，光纤10条）、服务器机柜及辅材1套、万兆交换设备1套（至少8个光卡孔+24个电卡孔）、千兆交换设备1套（48孔）；包含项目实施费用；提供7*24小时威胁鉴定、7*24小时的服务团队、安全托管理赔、安全SLA指标要求； |  |  | 必需 |
|  | 显示屏：4K分辨率，3+32G，双频双Wi-Fi模组，65寸，符合国家相关标准的会议电视系统，内置2*15W音响开机无广告/铝合金极窄边框/开机默认信源/大屏汇信息发布/符合行业标准的通用投屏软件输入输出接口：HDMIIN≥3，LAN>1，USB≥2，S/PDIFOUT≥1，AUDIO OUT>1，AVIN>1，TV高频头≥1； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 神经电放大器 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 专业版分析软件 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 神经电记录探头 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 数据处理系统 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 数据处理服务器 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 显示屏 | 2 | 套 | 必需 |
| - 生理信号记录系统 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | ★仪器可用于同时给电刺激和采集小动物的脑电（EEG）、心电（ECG）、四肢肌电（EMG）、场电位（LFP）等电生理信号； |  |  | 必需 |
|  | 刺激波形：至少包括直流、正弦波、方波、脉冲；刺激通道数（单个模块）：不低于2通道； |  |  | 必需 |
|  | 共模抑制比（CMRR）：-110dB； |  |  | 必需 |
|  | 电流范围：不低于30mA；电压范围：不低于30V； |  |  | 必需 |
|  | 刺激频率：正弦波最高值不低于3kHz（4通道），方波最高值不低于10kHz（最小脉宽4.5μs，步进精度1.5μs）； |  |  | 必需 |
|  | 输入阻抗：>1GΩ（@DC）； |  |  | 必需 |
|  | 采集通道数（单个模块）：12通道； |  |  | 必需 |
|  | 事件标记：支持第三方设备TTL输入或软件/PythonAPI事件标记； |  |  | 必需 |
|  | 支持多只动物同步记录或刺激：不低于4只； |  |  | 必需 |
|  | 采样频率：至少包含500，4k，32k三档可调；输入范围：至少包含375mV，750mV，2250mV三档可调； |  |  | 必需 |
|  | ▲数据分析与二次开发： （1）睡眠分期：可按时间切割数据文件（绝对/相对时刻显示），支持单文件/多文件自动分期，绘制时频图、频谱图、睡眠时相图及波形图； （2） 心电（ECG）分析：R波峰值自动检测提取，动态绘制心率曲线，内置平均心率及心率变异性（HRV）分析； （3）肌电（EMG）分析：具备肌电包络线自动提取与绘制功能； （4）基础处理与SDK开发：分析时支持灵活的通道选择及时间窗设置；提供SDK，支持通过Python或其他软件进行实时数据流读取，支持闭环调控及闭环睡眠剥夺研究； |  |  | 必需 |
|  | 数据格式：数据记录格式为国际通用的EDF格式； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 主机 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 电极连接线 | 4 | 根 | 必需 |
|  | 上位机软件 | 1 | 个 | 必需 |
| - 超分辨快速荧光寿命成像系统 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | ▲采用高精度 TCSPC 时间相关单光子计数技术实现 FLIM 功能，整套硬件可通过共聚焦显微镜软件统一控制； |  |  | 必需 |
|  | 配备 488nm 皮秒激光器用于激发； |  |  | 必需 |
|  | FLIM 成像兼容共聚焦全部扫描速率与分辨率； |  |  | 必需 |
| - 8 | 配备混合型高速探测器，IR＜130ps； |  |  | 必需 |
|  | ★TCSPC 最小时间通道＜5 ps，电子时间分辨率＜18ps RMS； |  |  | 必需 |
|  | TCSPC 饱和计数率≥40MHz； |  |  | 必需 |
|  | 单光子探测器适配纳秒级荧光寿命测量； |  |  | 必需 |
|  | 配备电动滤光片转轮，可通过软件控制切换发射滤光片； |  |  | 必需 |
|  | 配套荧光寿命分析软件，支持快速多指数衰减拟合、不完全衰减数据处理； |  |  | 必需 |
|  | 软件支持双指数 FLIM‑FRET 分析，可计算并显示 FRET 效率； |  |  | 必需 |
|  | 软件支持相量图图像分割，可通过像素合并提升图像信噪比； |  |  | 必需 |
|  | 激光器： ▲（1）配置不低于 4 个独立固体激光器，波长405nm/488nm/561nm /640nm，激光台光纤输出功率≥15mW； （2）每个激光器均可实现高速独立调节； |  |  | 必需 |
|  | 显微成像扫描头： ▲（1） 采用检流计式扫描器，用于高分辨率成像；扫描分辨率≥8192×8192 像素；扫描速度 512×512 像素，双向扫描速度≥10 帧/秒；视野 FOV：直径不低于 20mm 圆的内接正方形； （2）物理变焦范围不低于0.9-50X； （3）配置超分辨率显微成像模块，实现高于常规显微成像的超分辨率成像；XY 方向分辨率≤120nm，Z 方向分辨率≤300nm； |  |  | 必需 |
|  | 检测器： ▲（1）配置至少四个荧光检测器，其中高灵敏度 GaAsP 荧光检测器 2 个+检流计MA-PMT2 个。搭载高效线性可变滤色片，实现高效率光谱分光。或使用棱镜及光栅分光均可；分光调节精度≤1nm； （2）配置透射光检测器 1 个（PMT-MA）。 |  |  | 必需 |
|  | 全电动倒置显微镜： （1）主机配备电动 Z 轴调焦机构，内置智能型≥1.5 倍变倍镜，设有显微镜状态指示灯、电动部件控制按钮。 ▲（2）显微镜机身侧端口视野≥23mm。 （3）机身端口具备 4 种分光模式：支持电动切换。。 （4）配备不低于七孔位电动聚光镜转盘。 （5）配备不低于六位电动控制物镜转换器，支持 DIC 插片智能检测，物镜间具备自动齐焦功能。 （6）物镜配置： 4倍复消色差物镜：N.A.≥0.16，W.D.≥13.0mm 10倍复消色差物镜：N.A.≥0.4，W.D.≥3.1mm 20倍复消色差物镜：N.A.≥0.80，W.D.≥0.6mm 40倍复消色差物镜：N.A.≥0.95，W.D.≥0.18mm 60倍复消色差物镜：N.A.≥1.42，W.D.≥0.15mm 100倍复消色差油镜：N.A.≥1.45，W.D.≥0.13mm （7） 配备 LED 荧光光源，包含不少于 4 组 LED 光源（385 nm、475 nm、550 nm、621 nm），以及红绿蓝三色荧光激发块。 （8）配套 DIC 起偏镜、DIC 检偏镜，后期可升级透射暗场聚光镜及相应暗场模块； （9）配置全自动高精度编码型载物台，有效行程 Y 向±57mm，X 向±36.5mm，最大移动速度≥24.5mm/s； （10）配备显微镜焦点稳定系统：毫秒级主动式焦点稳定装置，实时跟踪焦面，兼容全系列观察方式与物镜；采用红外校正激光，适配多种荧光染料，兼容玻璃、塑料底培养器皿； （11） 硬件控制：支持本项目成像设备及各类第三方专业成像设备； ▲（12）配套镜载式 CO₂ 培养器，精准控制活细胞培养环境： 气体控制：采用数字混气，由 100%浓度 CO₂ 精准调配至 5%浓度，CO₂ 浓度波动≤0.1%； 温度控制：控温范围为环境温度以上 3℃~10℃，温度波动≤0.1℃； 湿度控制：采用非水浴式加热加湿，湿度控制范围 65%~95%，湿度波动≤1%； 样品适配：配置样品适配器，兼容 33mm 皿、36mm 皿、39mm 皿、多孔板、载玻片、腔室玻片； （13）配套显微镜遮光保护罩，可降低室温变化导致的机身金属热变形，前部预留开窗，方便取放标本； |  |  | 必需 |
|  | 图像采集功能：支持动态图像拍摄、时间间隔图像拍摄、Z 序列图像拍摄、多通道图像拍摄、多位点图像拍摄、多维拍摄（可从 X、Y、Z、波长、时间、多点中自由组合）、AVI 动态录像拍摄。 （1）大图拼接功能：高倍率下可完成大面积图像无缝精确拼接； （2）Z 轴序列图像三维重构：支持三维图像选取、放大、切割，内置三维动画生成工具； （3）具备宏命令编程功能，可实现软硬件高级功能，同时提供外部编程接口，可搭配其他软硬件使用； |  |  | 必需 |
|  | 图像工作站配置要求： （1）处理器：四核及以上，主频≥3.0GHz； （2） 显卡：专业显卡，显存≥8G； （3） 内存：≥64GB； （4） 固态硬盘：≥512GB； （5） 机械硬盘：≥2TB； （6） 显示器：1 台，≥30寸专业级显示器； （7） 系统：预装 正版64 位windows操作系统； |  |  | 必需 |
|  | 配套防震台，降低振动干扰，保障设备稳定运行；外形尺寸（长×宽）≥1200mm×900mm； |  |  | 必需 |
|  | 配置 UPS 不间断供电电源 1 台，额定功率≥4000W，满载续航≥120min； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | FLIM 专用 488nm 皮秒激光器 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 激光器 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 显微成像扫描头 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 检测器 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 全电动倒置显微镜 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 图形处理软件 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 图像工作站 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 防震台 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 不间断供电电源 | 1 | 台 | 必需 |
|  | CO2培养器 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 遮光罩 | 1 | 台 | 必需 |
| - 肌电诱发电位仪 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 模拟输入：差分生物电位通道数量、差分传感器通道数量、单端电位记录通道数量各≥2个；10G欧姆输入阻抗；≥1个TTL触发通道；连续输入范围：+5伏； |  |  | 必需 |
|  | 模拟输出：≥1个通道数量，输出电流0-45毫安； 输出范围±5伏；电压系统误差:＜1毫伏；刺激电压灵敏度：±10毫伏；输出分辨率：12位； |  |  | 必需 |
|  | 生物电位滤波器：频率范围：0.03-150赫兹适合于静息心电图，0.3-35赫兹适合于心电图和脑电图，3-10K赫兹适合于肌电图； 放大器频率响应：2K赫兹；系统噪音：小于5毫伏；透明琥珀色石英软管外径34G，长67mm； |  |  | 必需 |
|  | 模数转换器：分辨率：16位； 采样速度：100K/秒累计； |  |  | 必需 |
|  | 压力传感器：测量范围：-50～+300毫米汞柱；激发电压：1-10伏直流； 输入阻抗：350欧姆±10%； 输出阻抗：300欧姆±10%；灵敏度：5微伏/伏/毫米汞柱；动态响应：100赫兹； 漂移：8小时内在5分钟加热后1毫米汞柱；工作环境温度：15～40度； 储存环境温度：-30～+60度； |  |  | 必需 |
|  | 小动物加热模块：温度范围可达45℃；灵敏度0.1 ℃；精确度±0.3℃； RTD感受器，外径2.0mm管带3.5mm的球头；最大直流输出：10 V，3A；低噪音的直流加热器；无论动物大小，PID技术能够最大限度保持温度的稳定性；三个温度传感器输入可供选择：RTD、TC、加热板；超过45℃自动关闭。电阻式温度电极(RTD)：可监测RTD直肠电极以控制动物体温或监测环境温度、诱导箱温度或其它温度； 加热板温度感应器：加热板内置的温度感应器能够监测加热板的温度，防止动物局部烫伤； |  |  | 必需 |
|  | 小动物呼吸麻醉模块：适合 5.2KG 以内的动物，适合啮齿类大/小鼠等小动物；采用双呼吸管路，循环气路设计；热质量流量计，调节范围 0-1000 毫升/分钟；异氟醚挥发罐带流量和温度自动补偿功能，精度 0.1，控制间隔 0.5%，输出稳定，密闭性好，输出浓度 0-5%可调；配备小动物透明麻醉诱导盒；配置大小鼠手术面罩，可以根据体型大小自行裁剪面罩鼻腔大小；配置废气吸收装置；配置气泵，最大气体输出10L/min，输出浓度0.5%~5%可调，输出精度0.1%；配件：小动物麻醉机1 台，气体输出机1 台，麻醉过滤器1 个，预麻箱1 个，手术台1 套，动物面罩1 个； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 监测主机 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 铂金皮下记录电极/3根 | 1 | 包 | 必需 |
|  | 铂金刺激电极（红黑） | 1 | 对 | 必需 |
|  | 肌电数据分析模块（软件账户密码） | 1 | 个 | 必需 |
|  | 小动物麻醉机 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 气体输出机 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 麻醉过滤器 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 预麻箱 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 手术台 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 动物面罩 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 加热控制器 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 中型加热板 | 1 | 个 | 必需 |
|  | TC直肠温度电极 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 电源连接线 | 1 | 根 | 必需 |
| - 电生理记录系统 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | ★记录主机输入通道≥4通道，配置放大器≥5种； |  |  | 必需 |
|  | ▲记录主机放大范围： ±20 mV to ±10 V； |  |  | 必需 |
|  | 记录主机最大采样率：100KHZ； |  |  | 必需 |
|  | 记录主机输出电压范围：± 200 mV 至 ± 10 V； |  |  | 必需 |
|  | 有血压，心电，量效关系，峰直方图，心率变异性等专业的模块分析软件以方便实验人员分析数据； |  |  | 必需 |
|  | ▲软件控制主机和放大器的滤波、放大、等操作，实现了程序控制化； |  |  | 必需 |
|  | 五年内免费升级，包含专业版分析软件，Chart和scope； |  |  | 必需 |
|  | 连接方式：POD连接和BNC连接； |  |  | 必需 |
|  | 生物电放大器放大范围：±100μV - ±100mV，共10档； |  |  | 必需 |
|  | 生物电放大器陷波滤波：50 Hz； |  |  | 必需 |
|  | ▲呼吸放大器放大范围：±20 mV - ±500 mV，共5档； |  |  | 必需 |
|  | 呼吸放大器低通滤波：1、10、100HZ； |  |  | 必需 |
|  | 血氧饱和度放大器范围：70 − 100%； |  |  | 必需 |
|  | 血氧饱和度放大器精确度：±2%； |  |  | 必需 |
|  | 温度放大器精确度：±0.2 °C； |  |  | 必需 |
|  | 激光等级: 1级激光； |  |  | 必需 |
|  | 流速反应时间: <0.1 s； |  |  | 必需 |
|  | 读数稳定性: 5 %； |  |  | 必需 |
|  | 脑电电极线：配合生物电放大器使用用于记录实验动物的脑电信号，一组≥3个1.5mm的带套插座，微型挂钩由具有不锈钢弹簧和镀金铍铜钩的模制尼龙构成； |  |  | 必需 |
|  | 神经电记录探头：配合神经电放大器使用，用于记录各种神经电信号；电缆屏蔽层直接连接至外壳，消除对输入端子额外屏蔽的需求；包括≥3个输入插座（安费诺插座），可接受标准金属微电极；提供≥6个安费诺插头； |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 四通道数据采集主机 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 专业版软件 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 生物电放大器 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 呼吸放大器 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 血氧饱和度放大器 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 温度放大器 | 1 | 个 | 必需 |
|  | 激光多普勒血流仪 | 1 | 台 | 必需 |
|  | 脑电电极线 | 1 | 套 | 必需 |
|  | 神经电记录探头 | 1 | 套 | 必需 |
| - 马弗炉（二） |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 必须/期望 |
|  | 马弗炉（全自动水分灰分监测仪）用于分析样品中水分和灰分。 |  |  | 必需 |
|  | 内置天平，自动开关盖，称量，一次批量放样即自动得出水分与灰分指标； |  |  | 必需 |
|  | 支持智能化热重分析判断，可通过测试过程中样品重量变化，智能完成样品的分析，缩短分析时间，提升工作效率； |  |  | 必需 |
|  | 许试样质量范围：0.5g~50g(可自定义) 分析天平称量精度：0.0001g； |  |  | 必需 |
|  | 样品个数：10个 ，炉温范围：室温~1000℃ ，控温精度：±2℃ ； |  |  | 必需 |
|  | 通气气氛：空气、氮气、氧气（任选）； |  |  | 必需 |
|  | 高效排烟效果，减少灼烧过程中烟尘异味对人员及环境的影响； |  |  | 必需 |
|  | 设备正前方配备电子天平的外置显示屏，实时显示天平数据，便于样品的称量，提升工作效率。 |  |  | 必需 |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 必须/期望 |
|  | 分析仪主机 | 2 | 台 | 必需 |
|  | 数据处理工作站 | 2 | 套 | 必需 |
|  | 天平包 | 2 | 套 | 必需 |
|  | 空压机 | 2 | 台 | 必需 |
|  | 快插转接头 | 2 | 个 | 必需 |
|  | 三芯电缆线 | 2 | 根 | 必需 |
|  | 成品网线 | 2 | 根 | 必需 |
|  | 红色硅胶玻布风管 | 4 | 根 | 必需 |
|  | 卡箍 | 6 | 个 | 必需 |
|  | 止回阀组件（自制） | 2 | 套 | 必需 |
| - 安装调试及培训、验证和文件需求 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 供方负责将设备运送至用户场地，并保证其包装外观完整，设备完好。 |  |  | 必需 |
|  | 供方必需提供免费的设备安装、调试、验收测试服务，包括及时提供文件资料，派人员进行设备找平、固定、部件组装、电气接线、公用管道配管连接等工作（同时免费提供设备所需的UPS，所配电缆长度符合现场设备摆置），所有管路必需做到连接紧固可靠，杜绝跑、冒、滴、漏现象。 |  |  | 必需 |
|  | 供应商提供现场测试所需的各种仪器、仪表、试剂等（如信号发生器、万用表、压力校验仪、标准液等）。 |  |  | 必需 |
|  | 对于有验证需求的，供应商需免费提供验证服务，包括FAT、SAT、IQ、OQ、PQ（协助）等，以及提供所需的验证文件、验证仪器、仪表、试剂等，包括相应的设计文件、图纸等，均需提供。 |  |  | 必需 |
|  | 设备验收时，影响检测结果的重要设备，供应商需提供由法定计量机构或具备CNAS资质的校准机构出具的检定证书/校准证书，并提供设备的作业指导书及维护保养规程。 |  |  | 必需 |
|  | 供方负责指派合格的技术人员就设备操作、维护及部件拆卸相关技能进行用户的人员培训。 |  |  | 必需 |
|  | 供方提供设备二次搬运（含保险）及二次调试服务，费用包含在中标金额中。 |  |  | 必需 |
|  | 使用手册（包括但不限于）： （1）系统操作手册 （2）维修保养手册 （3）所有外购部件说明书 （4）必要的控制软件的备份光盘（如有） |  |  | 必需 |
| - 包装及运输需求 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 所有设备运输至用户指定工厂地点安装，设备装、卸货吊装、转运等均由乙方完成，运输过程导致系统损坏责任由乙方承担。 |  |  | 必需 |
|  | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，乙方承担全部损失和费用。 |  |  | 必需 |
|  | 提供详细的装箱清单，并与装箱内容一致。 |  |  | 必需 |
| - 维护及今后需求 |  |  |  |  |
|  | 提供维护项目和周期的列表；提供调整点和调整方式的列表；提供润滑点、润滑剂的类型和加注量、加注周期的列表；提供各部件、模具易机械损伤情况描述及对损伤处理方法；安装、操作、维护指南文件的复杂程度应当能被高中水平的人所接受。 |  |  | 必需 |
|  | 设备的维护和维修可以使用标准的工具；列出需要使用的特殊工具和来源。 |  |  | 必需 |
|  | 列出备件和交货周期：易耗件、易损件、长交货期备件、本地难以买到的电子器件；提供一定数量的以上配件。 |  |  | 必需 |
|  | 供方提供可满足一年设备运行需要的易损零部件及零部件清单。 |  |  | 必需 |
|  | 设备在将来使用过程中如遇故障需要拆卸维修和保养，供货厂家必需随时提供所拆部位的装配示意图。 |  |  | 必需 |
|  | 设备验收合格报告生效后36个月内，卖方提供免费售后服务；当设备出现故障时，卖方对用户的咨询在12小时内作出响应，如有需要应在24小时内派出有经验的工程师到现场进行维护。 |  |  | 必需 |
|  | 在质保期限内，合同中所供货物和工作内容在操作规程内出现任何问题，供应商负责无偿维修或更换；质保期后，投标方终生提供及时维修、维护；供应商要在投标文件中说明其技术承诺和售后服务的方法和方式。 |  |  | 必需 |
|  | 供应商提供的所有货物的质保期至少为36个月（从最终验收调试合格之日起算），在质保期内如因设备故障（非人为故障）导致停产时，需要延长保修期限，并承担相应责任。 |  |  | 必需 |
|  | 针对特种设备，供应商需按国家相关法律法规规定办理《特种设备使用登记证》等许可/备案证件，并在设备验收时提供；需提供法定计量机构或具备CNAS资质的校准机构出具的检定证书/校准证书，需检定/校准配件包括压力表、安全阀。 |  |  | 必需 |
|  | 供应商提供设备的维护方案，双方签订维护合同。 |  |  | 必需 |
| - 其他需求 |  |  |  |  |
| URS编号 | 需求描述 |  |  | 期望/必需 |
|  | 设备负载运行状态下，距离设备1米内其噪音不超过85分贝。 |  |  | 必需 |
|  | 与操作工接触的保温层外表面，保证其在循环过程中的温度为≤45℃；所有热表面都要有警告标签。 |  |  | 必需 |
|  | 电气柜表面要有警告标签，散热良好。 |  |  | 必需 |
|  | 设备运行平稳。 |  |  | 必需 |
|  | 控制系统应当具有良好的屏蔽功能，防止电磁辐射。 |  |  | 必需 |
|  | 设备可动零部件应装有防护罩；罐体应装有适合的泄爆装置，如爆破片；夹套管路（罐侧）应装有安全阀，防止超压。 |  |  | 必需 |
|  | 高温高压部分有颜色区别标识和警示标识。 管路走向与用途应有标识； 每个阀门应有标识（序号+文字说明+挂牌）。 |  |  | 必需 |
| - 其他需求验收标准 |  |  |  |  |
|  | 由供应商提供设备的FAT、SAT、DQ、IQ、OQ等测试方案并经用户审核批准后，按照测试方案实施验证，需进行PQ的设备，供应商应协助完成PQ验证，验证完成后各项测试均符合合同及URS要求后，由供应商收集并整理设备资料及验证报告交于用户，用户确认并签字后则设备验收完成。 |  |  |  |
| - 保密约定 |  |  |  |  |
|  | 本文件及其附件属于机密文件，供应商在得到本文件及其附件的同时必需遵守商业诚信的原则。在未得到本公司的书面许可的情况下，供应商不得将本文件的全部或部分内容以任何形式提供给其他供应商或其他用户或任何其他的无关人员。如果有违背本条款的事情发生，用户公司将保留追究任何违约责任的权利。本文件的最终解释权归用户所在公司所有。 |  |  |  |
| - 修订历史 |  |  |  |  |
| 版本号 | 修订内容 |  |  |  |
| 01 | 新建文件 |  |  |  |