- 项目基本情况

- 项目名称：自动贴管采血仪

- 项目预算：40

- 项目报价类型：总价

- 资金来源：政府预算资金。

- 采购类别（货物/服务/工程）：货物

- 项目采购需求：

（一）采购项目需实现的功能和目标：实现健康管理中心智能化采血管理，提升采血质控水平，改善就诊人员采血等候混乱情况。

（二）项目属性：

- 是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购

- □是         □是否仅面向小微企业

- ☑否，原因说明 按照办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

- 是否接受联合体投标：  □是    ☑否

（四）采购标的汇总表：

| 项目名称 | 品目 （政府采购品目分类目录） | 计量单位 | 数量 | 总预算（元） | 是否进口 （货物类提供） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动贴管采血 | A02329900 | 台 | 2 | 400000 | 国产 |

- （五）按照规定及项目情况设置投标供应商资格要求：

- 投标人必须具有独立法人资格，《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或“三证合一”的《营业执照》并具有相关经营范围（提供相关证明扫描件，原件备查）；

- 2、投标人必须承诺参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（提供承诺函）。

（六）技术、服务要求与商务要求：

1、技术要求：

- （包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和服务标准）

| 一 | 自动贴管采血仪 |
| --- | --- |
| 1 | 可通过LIS/HIS获取检验医嘱信息，并根据医嘱信息实现自动选管、打印、贴标、出管，备管时间、备管类型等信息实时与LIS/HIS交互；智能采血备管机为一拖一工作模式，即每台设备为一个采血工位提供备管服务，各设备之间独立运行，某一台设备出现故障，不会影响其他采血窗口设备正常工作。 |
| 2 | 支持实时备管和提前备管两种备管模式；配套独立操作一体机，屏幕≥15寸，进行医嘱核对、系统操作等。 |
| 3 | ▲外形尺寸：为满足采血室内安装条件，设备整机宽度≤340mm，设备整机长度≤580mm（提供原厂盖章的实物尺寸图片，现场演示备查）。 |
| 4 | ▲设备具备≥12个试管通道，可容纳≥12种不同类型采血管；设备备管速度≤3.5s/支；单机处理能力≥1000支/小时。（提供原厂盖章的实物图片，现场演示备查）。 |
| 5 | 采血管容量：单通道可装载≥25支，整机可容纳≥300支。 |
| 6 | ▲装管方式：支持从设备后端上方开盖不停机装管，采用倾斜滑道式放置结构，试管排列整齐，避免出现加管混管情况（提供原厂盖章的实物图片，现场演示备查）。 |
| 7 | ▲落管方式：通过嵌入式拨轮放管将采血管输送至贴标单元，中间过程无需机械提拉、机械下压、抓举管帽、电磁铁释放等方式，以免破坏采血管真空气密性（提供原厂盖章的实物图片，现场演示备查）。 |
| 8 | 整机提供≥2个打印模块，自动打印模块采用抽屉式设计，可以抽拉打印模块出来后，实现快速轻松换纸； 采血管切换方式：设备检测到管仓通道无管时，可自动切换到其它同类型采血管的通道；设备自带一体式储物柜，独立储物空间储物容量≥60L。 |
| 9 | 配套分离式独立垃圾收集装置，分类管理生活垃圾、医疗垃圾，可隐藏于窗口台面下方；设备侧面设置有透明防尘视窗，可清晰观察仓内采血管状态；设备具备试管出管闪光提醒功能。 |
| 10 | ▲可同时满足条码和RFID电子标签打印功能，实现采血管RFID标签自动粘贴及数据写入，非接触读取信息，抗脏污，条码遮挡也可读取（提供无线电发射设备型号核准证）。 |
| 11 | 可灵活选择补打方式，包括：重新贴管补打和仅补打条码功能；支持非标样本标签纸打印，如体液等；标签规格为50*30mm/50*35mm/40*30mm，可兼容市场通用热敏打印标签纸；试管规格为兼容直径12-18mm，长度75-110mm各品牌普通真空采血试管。 |
| 12 | 具备寻边定位功能，能智能检测试管原有标签位，在原标签位进行粘贴，保证采血观察窗及血量指示标记不受遮挡，标签覆盖率≥95%。 |
| - 13 | ▲支持采集操作系统的进程事件、IP访问、DNS访问、账户登录登出、文件操作、账户变更、U盘文件传输、U盘挂载/卸载、浏览器文件传输、驱动文件加载、映像文件加载。（提供原厂盖章的功能截图，功能现场演示备查）； |
| - 14 | ▲可视化展示威胁告警在MITRE ATT&CK攻击模型中的覆盖情况，方便用户直观了解攻击者所应用攻击战术点和技术点，进而评估出攻击所处阶段和影响范围（提供原厂盖章的功能截图，功能现场演示备查）； |
| - 15 | ▲需与医院现有终端安全管理系统兼容，导入授权即可使用，不影响医院现有业务系统及终端安全；产品全功能支持简体中文/繁体中体/英语自由切换（提供原厂盖章的功能截图，功能现场演示备查）； |
| - 16 | ▲授权人离席和多人围观；系统支持内置检查标准库（包括windows等保二级/等保三级标准）；支持对压缩包内的病毒扫描，支持多层压缩包的扫描，可自定义配置压缩包的扫描层数，至少大约10层模式下的扫描，支持对进程防护、U盘安全防护（提供原厂盖章的功能截图，功能现场演示备查）； |
| - 17 | ▲支持对windows组策略的登录失败限制、登录交互约束、本地身份防盗用、密码维护要求等评估项进行评估，支持对信创终端的访问、认证与授权、服务、配置cron、日志与审计等评估项进行评估（提供原厂盖章的功能截图，功能现场演示备查）。 |
| 二 | 智能叫号取号机 |
| 1 | 基本功能：提供患者自助签到、取号和窗口排队叫号的功能，能够连接LIS系统，自动识别患者身份，并智能匹配采血窗口和排队序号，并打印出排队回执单，帮助患者有序就诊。 |
| 2 | 自助取号机：采用触摸式一体机，触摸显示屏≥21寸，支持票号自动打印。 |
| 3 | 读取方式：支持多种自助取号方式，包括就诊卡、健康卡、条形码、二维码、身份证等。 |
| 4 | 定制取号：可按需定制取号方式，支持根据科室、检验项目、年龄等定制化取号规则，可配置禁止取号项目。 |
| 5 | 缴费验证：取号时自动核对相关信息，对未缴费、无检验项目等情况自动屏蔽，提示:“暂无检验项目或未缴费，请与咨询台联系”。 |
| 6 | 支持自定义排队叫号初始化时间，设定时间后，叫号从1号开始。 |
| 7 | 支持双排队队列，对于特殊优先取号患者，可单独设置队列进行叫号，并具备过号管理功能。 |
| 8 | 具备网络异常、数据连接异常、缺纸等自动检测、声光报警功能。 |
| 三 | 移动智能采血小车 |
| 1 | 移动式工作模式，单台采血车为一体化移动小车，可推至病床旁，并非贴标机放置于一个移动推车上。 |
| 2 | ▲显示屏尺寸≥15寸，分辨率≥1920*1080；触控屏，可上下左右调节角度；工作台面：0.15㎡≤台面面积≤0.25㎡；台面整体平整无凹凸，四周有围栏。（提供原厂盖章的实物图片，现场演示备查）。 |
| 3 | 车体配置把手，方便各角度移动；车体配备4个带脚刹锁定功能万向轮；内置≥2个打印模块，支持热敏标签和RFID标签等多种标签打印。 |
| 4 | ▲车体小巧方便移动，车体宽度≤430mm，车体长度≤500mm，1000mm≤台面高度≤1100mm（提供原厂盖章的实物尺寸图片，现场演示备查）。 |
| 5 | 支持存放≥12种常见采血管种类；总存储装载采血管数量≥240支；单支选管贴标出管时间≤3.5s/支；批量处理能力≥1000支/小时。 |
| 6 | ▲抽屉式出管仓；容量≥40支（提供原厂盖章的实物图片，现场演示备查）。 |
| 7 | ▲存储空间：车体集成≥4个独立仓位，包括贴标仓、试管仓、出管仓、储物仓；储物仓空间≥10L（提供原厂盖章的实物图片，现场演示备查）。 |
| 8 | 配置锐器盒、医疗垃圾桶、手消挂架常用临床用品；倾斜滑道式装载采血管；装载通道≥12；设备检测到管仓通道无管时，可自动切换到其他同类型采血管的通道配管。 |
| 9 | ▲补管及换纸功能：抽屉式模块化设计贴标模块和试管模块，各模块可独立拉出查看试管余量、打印贴纸余量状态（提供原厂盖章的实物图片，现场演示备查）。 |
| 10 | ▲落管方式：嵌入式拨轮直接输送采血管到贴标单元，无机械下压、机械抓取、电磁铁释放等过程，避免破坏采血管真空气密性（提供原厂盖章的实物图片，现场演示备查）。 |
| 11 | 整车重量≤55kg；满电状态下，持续工作时长≥8小时；支持电池余量展示及充电状态显示；支持扫描患者腕带，实现自动贴标备管，支持设置备管时间、备管顺序；具备条码标签的补打功能，支持非血液标本标签条码打印，支持实现血液标本和非血液标签一起打印。 |
| 12 | 能检测采血管原有标签位，在原标签位进行贴标；图表化展示当前检验医嘱信息的执行情况，包括本批次需要采血数量、已采数量、待采数量、剩余标本数量和患者数量；为标本采集提供精准时间记录，包括标本绑定时间，条码标签打印及贴管时间，标本采集更新时间等；支持自动统计每日、每周、每月标本采集数据；弹窗及语音提醒采集后未及时送达检验科标本；支持人脸识别登录及标本交接。 |
| 13 | ▲信息安全：智能采血管理系统需提供第三方系统安全检测报告，第三方信息安全风险评估服务公司需具有信息安全服务资质认证证书-风险评估一级资质（提供原厂盖章的第三方检测报告扫描件及第三方信息安全服务资质证书扫描件，原件备查）。 |
| 四 | 采血桌 |
| 1 | 钢结构. |
| 2 | 钢化玻璃台面。 |

- 配置清单：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能采血备管机 | 2 | 台 |
| 2 | 智能叫号取号机 | 1 | 台 |
| - 3 | 采血桌 | 2 | 台 |
| - 4 | 移动智能采血小车 | 1 | 台 |

- 3、商务要求：

| 序号 | 商务需求项 |  | 商务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |  |
| 1 | 免费保修期 | 1.1 | 设备原厂（含附件）免费保修期为3年，自验收报告签字之日开始计算。 |
|  |  | 1.2 | 因质量问题造成设备全部或部分停止使用的时间，保修期予以相应的延长。在保修期内乙方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收配件成本费。保修期满后，乙方还必须提供设备的终身维护。 |
|  |  | 1.3 | 由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后服务机构，有受过专业培训的售后服务人员对采购人单位使用人员进行设备的基本结构、性能，日常的使用保养方法，紧急情况处理等相关内容的培训，并对采购人维修工程师进行工作原理，操作使用、维修维护、常见故障排除方法培训，使其熟悉设备的运行环境，并对设备的性能有详细的了解和熟练掌握设备的使用方法，不定期到采购单位巡检、每半年按采购人要求无条件提供预防性维护检测报告，以及每年按采购人要求无条件进行仪器校准，并出具校准报告（中标投标人不得向采购人收取额外的费用），及时发现和处理问题，确保设备正常和安全使用并得到良好的维护保养，并且提供售后服务机构地址、负责人名单、工程师名单、联系电话。在保修期内，机器若发生故障，维修人员须在4小时内响应，24小时内维修到位，对到达现场后24个工作小时内不能解决的故障，投标人须提供样机应急，所更换的零配件须为通过原厂认证的合格零配件。 |
| 2 | 其他 | 2.1 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |  |
| 1 | 其他 | 1.1 | 免费保修期结束后的维修只按优惠价格收取材料费，不收取人工费及差旅费，投标人须在签订合同前提供该设备免费保修期结束后的年度维保方案和报价，以作为采购人购买后续服务的基本保证。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1 | 合同签订或约定之日起10日历天内交货。 |
|  |  | 1.2 | 地点：采购人指定地点。 |
|  |  | 1.3 | 投标人必须在交货之日起60日历天内完成安装、调试，但采购人另有书面通知的，以采购人书面通知为准；设备需要在现场安装调试，因采购人现场不具备安装调试条件导致工期延误时，安装调试完工日期应当顺延，具体顺延期限由双方商定。 |
|  |  | 1.4 | 包装运输：投标人提供的设备必须是1年内生产的未经使用过的、全新的、完整的，并且应当符合医疗器械强制性国家标准；尚无强制性国家标准的，应当符合医疗器械强制性行业标准，或具有有关质检部门出具的设备检验合格证明。同时，要求设备使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时应完好无损，外包装破损时采购人有权拒收，由此产生的其他费用由投标人承担，（包括但不限于运输费、装卸费、保管费等）。 |
| 2 | 关于验收 | 2.1 | 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.2 | 当满足以下条件时，采购人才向投标人签发货物验收报告：投标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。货物符合招标文件技术要求，性能满足要求。国产货物必须具备产品合格证。 |
|  |  | 2.3 | 凡属于国家规定强制检测的设备项目，都必须具备计量质检部门的检测合格证。 |
|  |  | 2.4 | 验收过程中，如采购人拟对货物质量进行实质验收时，有权邀请第三方检测机构对货物进行检测或测试，因此所需的费用由投标人承担。 |
|  |  | 2.5 | 投标人提供的设备为第一类医疗器械的，验收时应当提供医疗行业主管部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》；投标人提供的设备为第二、三类医疗器械的，应当提供医疗行业主管部门签发的涵盖投标人提供设备的《医疗器械注册证》。投标人应确保货物与注册证或备案凭证所附之产品技术要求相符。如所投产品不属于第一、二、三类医疗器械的，验收时可以不提供《医疗器械备案凭证》或《医疗器械注册证》，但需提供投标人关于所投产品不属于医疗器械的相关说明（加盖投标人公章） |
|  |  | 2.6 | 在验收过程中，中标人需出具与设备制造商签订的与原合同条款一致的维保合同或原厂维保承诺函。 |
| 3 | 其他 | 3.1 | 投标人须支持物联网协议，便于与医院信息系统的对接，按采购人要求无条件开放数据交换接口，并提供技术支持（中标投标人不得向采购人收取额外的费用），并保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。 |
|  |  | 3.2 | 若所投产品为进口产品，投标人必须是所投产品的制造商或合法代理商或合法授权投标人（提供相关证明扫描件）；若所投产品是国产产品（非进口产品），则投标人不需要提供其为所投产品的制造商或合法代理商或合法授权投标人的证明。 |
|  |  | 3.3 | 若所投产品为进口产品，则投标人需提供由制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函（免费保修期满足招标文件要求）扫描件；若所投产品为国产产品，则无需提供。 |
|  |  | 3.4 | ★投标人所提供的设备，若该设备配有专用的配套医用耗材，则此类耗材必须通过深圳市医用耗材阳光交易和监管平台进行交易，且供货价格必须遵循阳光平台所公布的最低成交价。未在平台上交易的耗材，必须提供相应的报价单。 |
|  |  | 3.5 | 本次标的若包含软件服务，需本地化部署，并严格遵照《信息安全法》等相关法律法规，符合网络安全管理相关规定，所有数据未经采购方允许，不得向第三方私自泄漏。 |
| 4 | 关于付款 | 1.1 | 合同生效后，货到指定地点，安装验收合格后，采购人收到投标人提供的相应金额合法有效发票后，支付合同总金额的100%。 |
|  |  | 1.2 | 若采购人使用的是财政资金，其付款时间以向政府财政部门提出办理财政支付申请手续的时间为准（不含政府财政支付部门的审核时间）。在规定时间内，一旦采购人提出支付申请手续，即视为已按期支付。若因财政审批原因导致的延期付款，采购人不承担违约责任，中标人应继续履行约定的义务。 |
|  |  | 1.3 | 若本项目财政下达的资金数额不足以支付合同约定的比例金额，采购人将按照实际财政下达的资金数额支付合同款，不足部分将待新的项目资金下达后进行支付。 |
| 5 | 违约责任 | 1.1 | 投标人交付的设备品种、型号、规格、质量不符合合同和招标文件要求的，采购人有权拒绝收货，且投标人须赔付采购人设备总值10%的违约金。当投标文件所附配置清单与招标文件要求不一致时，以招标文件要求为准。任何对招标文件要求的修改，应以补充合同的形式签订，但不得涉及招标实质性要求。招标实质性要求包括：产品品牌、型号、价格、技术参数和售后服务要求等。 |
|  |  | 1.2 | 由于投标人的原因未能按时交货的，每迟一天向采购人支付合同总额的0.5%违约金，如超过交货期10天，采购人有权终止合同并通过法律程序对投标人进行索赔。 |
|  |  | 1.3 | 由于投标人的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天按合同总额的0.5%向采购人支付违约金。情节严重者，将依法律程序对投标人进行索赔。 |

# （七）评审规则：

评标方法：综合评分法