采购需求问卷调查表
一、市场主体基本情况

	单位名称
	

	参与调查设备

（本次调查设备均不接受进口产品。）
	（  ）设备1:步态与平衡功能训练评估系统(下肢步行康复训练器)

我方为本调查设备的（  ）制造商       （  ）经销商

请对应填写“√”，仅可勾选1项。

	
	（  ）设备2:上肢康复机器人(上肢康复训练系统)
我方为本调查设备的（  ）制造商       （  ）经销商

请对应填写“√”，仅可勾选1项。

	
	（  ）设备3:多关节等速肌力评估康复训练仪
我方为本调查设备的（  ）制造商       （  ）经销商

请对应填写“√”，仅可勾选1项。

	
	（  ）设备4:全自动良性阵发性位置性眩晕诊疗系统(耳石症复位仪)
我方为本调查设备的（  ）制造商       （  ）经销商

请对应填写“√”，仅可勾选1项。

	
	（  ）设备5:生物反馈胃肠动力治疗仪
我方为本调查设备的（  ）制造商       （  ）经销商

请对应填写“√”，仅可勾选1项。

	
	（  ）设备6:便携式肌力测试仪
我方为本调查设备的（  ）制造商       （  ）经销商

请对应填写“√”，仅可勾选1项。

	
	（  ）设备7:神经肌电图检查仪
我方为本调查设备的（  ）制造商       （  ）经销商

请对应填写“√”，仅可勾选1项。

	
	（  ）设备8:呼吸康复训练仪
我方为本调查设备的（  ）制造商       （  ）经销商

请对应填写“√”，仅可勾选1项。

	所属经济类型
	请对应填写“√”，仅可勾选1项。

（  ）国有经济   （  ）集体经济
（  ）私营经济   （  ）个体经济
（  ）其它                         

	注册地址
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	邮箱
	

	资格要求
	1.供应商应为依法设立的独立法人机构；
2.参与市场调研的设备需为国产医疗器械；
3.供应商应具备与所生产或销售产品对应的医疗器械经营范围和设备生产商的合法有效的授权。


	企业人员情况
	（企业现有人员数量）

	设备制造商
企业所属行业


	请对应填写“√”，仅可勾选1项。

（  ）农、林、牧、渔业   （  ）工业

（  ）建筑业             （  ）批发业

（  ）零售业             （  ）交通运输业

（  ）仓储业             （  ）邮政业

（  ）住宿业             （  ）餐饮业

（  ）信息传输业         （  ）软件和信息技术服务业

（  ）房地产开发经营     （  ）物业管理

（  ）租赁和商业服务业   （  ）其他未列明行业

	设备制造商
企业类型
	请对应填写“√”，仅可勾选1项。

（  ）大型企业  （  ）中型企业  （  ）小型企业 

（  ）微型企业  （  ）其他

注：依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）自行判断。

	是否有意向参与本项目后继投标
	请对应填写“√”，仅可勾选1项。

（  ）是         （  ）否

	备注
	


注：供应商可以在此基础上外延增加内容。

二、采购需求反馈意见

	调查项
	调查内容

	采购标的（本设备）所在产业发展情况
	1.请对采购标的行业的发展历程、行业现状进行概述。

答：

	
	2.请对可能涉及的企业资质、人员资质进行概述。
答：

	
	3.请对涉及的相关标准和规范进行概述。

答：

	市场供给情况
	1.请概述市场竞争程度。
答：

	
	2.请概述行业的价格水平和价格构成。

答：

	
	3.请概述贵单位目前的市场占有率情况。贵单位是否为唯一供应商？
答：

	
	4.请概述贵单位的履约能力和售后服务能力情况。

答： 

	技术参数是否满足要求
	1、完全满足。
2、部分满足，建议修改。
具体填写内容，详见附件1

	2023年1月1日以来同类项目历史成交情况
	（填写调查设备的合同，具体填写内容详见附件2）

	后续采购情况
	对可能涉及后续采购（如运行维护、升级更新、备品备件、耗材等情况）进行概述。

答：

	建议
	1.对采购标的技术、商务要求（如项目要求、人员和设备投入、考核验收等）的建议。

答： 

	
	2.有利于项目实施的其他建议。

答： 

	其他
	请贵单位自行说明。

答：


注：1.请根据实际情况，按表格中要求填写问卷调查表各项内容；填写的内容应当为真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。

2.供应商可在“建议”处提出贵单位对本项目采购需求的意见或建议；若无任何意见或建议的，请在对应项处填写“无”。

单位名称（加盖公章）：               
    年   月   日

附件1：参数比较表

	序号
	
	调查参数
	响应情况
	说明

	设备1：步态与平衡功能训练评估系统（下肢步行康复训练器）

	1
	功能与技术要求
	双重核心功能：设备须同时具备悬吊式减重步态训练功能和静、动态平衡评估与训练功能。两项核心功能需能独立运行，亦可协同工作，以满足不同康复阶段患者的综合训练需求。
恒力减重系统：必须配备电动升降减重吊架，能够在患者步行或平衡训练时提供稳定、恒定的减重力。减重力数值需支持精准设定，并在操作端实时显示。
智能随动系统：具备“恒力减重+智能随动”功能，在患者进行大范围移动或转移时，系统能够自动跟随患者轨迹，有效减少摩擦阻力，保障训练流畅度与安全性。
多维训练模式：系统需支持主动训练（包含静态训练和动态训练）与被动训练（包含动态训练），以适应不同肌力与运动能力患者的康复需求。
情景互动康复：配备丰富的情景互动游戏系统，其中主动训练游戏种类≥9种，被动训练游戏种类≥4种。所有游戏难度均支持多级调节（至少包含简单、普通、困难三档），以提升患者训练依从性。
身体姿态监测：具备实时身体姿态监测功能，可动态追踪并反馈患者训练过程中的身体姿态角度变化。
运动控制训练：系统需提供针对运动感觉、位置感觉、负重感觉的检测及针对性改善训练模块，促进神经运动控制功能的重塑。
平衡评估模式：内置标准化的平衡功能评估模块，支持静态平衡评估与动态平衡评估模式。
躯干姿态反馈：标配胸位传感器，能够实时反馈患者训练时上身躯干的运动情况，辅助治疗师纠正患者异常动作，尽可能减少代偿活动，保持正确训练姿势。
全方位安全防护机制：
必须配备符合医疗安全标准的可穿戴式安全防护腰围。
在患者触手可及的范围内配置物理急停装置，确保突发情况下的人员安全。
具备跌倒预警功能，预警范围支持-180°～+180°可调，允差±3°，超出预警范围时系统需发出声音提示。
智能评估与报告：具备标准化的平衡功能评估模式，训练结束后能够自动生成包含训练数据、重心轨迹、评估结果等维度的图文报告，并支持打印输出。
双屏独立交互显示：配置双屏显示系统，包括患者交互屏（用于显示训练画面、互动游戏等）和医生操作屏（用于设置参数、监控实时数据等），两屏显示内容需相互独立，互不干扰。
软件升级与拓展：系统支持软件在线升级，能够持续更新训练内容、游戏场景及评估算法，保障设备的先进性与长期临床适用性。
电源与电气要求：输入电压 AC 220V ±10%，50Hz。
减重系统核心参数：
减重范围：0～50kg（连续可调）。
减重吊架安全载荷：≥100kg。
升降/移动范围：上下行程≥900mm，前后移动行程≥1400mm。
平衡板核心参数：
静态板测试范围：0～136kg。
动态板额定承重：≥136kg。
主动训练范围：支持多轴向倾斜，倾斜角度≥-12°～+12°。
	
	

	设备2：上肢康复机器人（上肢康复训练系统）

	
	核心功能与设计要求
	1.运动模拟与交互：系统应采用先进的计算机控制技术，实时模拟人体上肢（肩、肘、腕）的生物力学运动规律。
2.机械臂设计要求：
结构设计：需具备可调节的上臂及前臂支持系统，符合人体工学设计。
驱动方式：核心高度调节及关节驱动应采用电动伺服控制，具备断电自锁功能，确保患者在突发断电情况下的绝对安全。
3.重力补偿功能：系统必须具备上臂和前臂的重力补偿功能，以消除患者肢体自身重量对训练的干扰，确保患者在无重力环境下进行全范围运动。
	
	

	
	详细技术规格与参数
	以下参数为系统必须满足的核心指标，所有允差范围需控制在±5%以内（特殊标注除外）：
类别
参数项目
招标技术指标要求
备注
基础电气
电源要求
交流220V±22V，50Hz±1Hz
额定功率
≤ 150VA
肢体适配
上臂长度调节
200 ~ 300mm（手动）
前臂长度调节
240 ~ 400mm（手动）
机械臂高度
980 ~ 1380mm（电动）
左右横向调节
0 ~ 550mm（手动）
关节活动度
肩关节内收/外展
0° ~ 80° / 0° ~ 90°
肩关节前屈
45° ~ 125°
肘关节屈曲
0° ~ 180°
尺桡关节旋前/旋后
0° ~ 90° / 0° ~ 90°
力控参数
重力补偿范围
上臂0~6kg，前臂0~4kg（允差±2%）
握力评估范围
0 ~ 10kg

	
	

	
	软件功能与训练模式要求

	系统软件需具备患者管理、智能评估、游戏化训练及数据分析四大核心模块：
1.患者信息管理：支持新患者注册（包含姓名、年龄、性别、肌力等级等信息）；支持通过编号或姓名快速检索及修改已有患者信息。
2.智能评估系统：
功能评估：具备肩关节（内收/外展/前屈）、肘关节（屈曲）、尺桡关节（旋前/旋后）及握力的活动范围评估功能。
数据可视化：能自动生成评估报告，支持图表与表格显示，并具备打印功能；支持历史数据对比分析。
3.多维训练模式：
一维单关节训练：针对特定单一关节（如肩内收、肘屈曲等）进行定点训练。提供包括但不限于接水滴、锤钉子、太空大战、打靶、切水果等13种以上互动游戏。
二维多关节训练：支持两个关节联动训练（如肩肘联动）。提供包括但不限于擦墙、摘苹果、击球、潜艇大战等10种以上互动游戏。
三维多关节训练：支持上肢综合协调性训练。提供包括但不限于大鱼吃小鱼、击球等2种以上综合模式。
难度分级：训练难度应分为低、中、高三档，可依据患者恢复情况动态调整。
4.反馈机制：具备语音智能反馈功能，能够实时激励患者，提升训练依从性。
	
	

	
	安全性与适用范围
	适用范围：明确适用于因脑卒中、创伤等原因导致的上肢关节功能活动障碍患者的辅助治疗。
安全保护机制：
机械臂运动需具备软硬件双重限位保护。
紧急停止功能：设备应配备物理急停按钮。
过载保护：当阻力超过设定阈值时，系统应能自动停止或卸力，保障患者安全。

	
	

	设备3：多关节等速肌力评估康复训练仪

	
	设备名称与适用范围
	1.设备名称：多关节等速肌力评估康复训练仪。
2.适用范围：适用于骨科、神经内外科、运动医学科及康复科。用于因肌肉功能障碍、运动损伤、术后恢复、神经系统疾病等原因导致的关节肌力下降患者的客观评估与精准康复训练。
	
	

	
	 核心工作原理与功能要求
	生物力学精准评估：系统应能精准测定人体多个主要关节（必须包括肩、肘、腕、髋、膝、踝六大关节）肌肉群的肌力水平，并提供客观量化的数据支持。
收缩模式全覆盖：
等速向心/离心：测定最大力量及肌肉工作指标，支持向心/向心、向心/离心、离心/向心等多种组合收缩方式。
等张向心/离心：支持给定负荷下的最大力量测试与训练。
等长收缩：支持各关节不同角度下的最大静力性力量测试。
持续被动运动（CPM）：支持完全被动或主动助力式运动。
国内先进智能设计：
智能痉挛监测与保护：系统需具备实时痉挛检测功能，当监测到患者发生肌肉痉挛时，设备能自动缓慢反转或减速停止，最大程度降低肌张力异常患者在训练中的风险。
重力补偿与0重力功能：软件系统需具备重力补偿算法，能够在测试评估或训练过程中，从体感和数据上去除肢体自身重力的影响，确保评估的绝对客观性。
视觉生物反馈与情景互动：支持视觉生物反馈力量训练，内置≥6种情景互动游戏训练模式，提升患者训练依从性。
	
	

	
	详细技术规格与硬件参数

	以下参数为系统必须满足的核心指标，所有允差范围需控制在±20%以内（特殊标注除外）：

类别
参数项目
招标技术指标要求
基础电气
电源要求
交流220V±22V，50Hz±1Hz
动力性能
输出轴扭矩
≥ 120 Nm（向心/离心连续可调）
角速度范围
0°/s ～ 180°/s，连续可调，步进值 1°/s
被动速度
0.25°/s ～ 300°/s，连续可调
输出轴工作角度
-180° ～ 180° 范围内连续可调
关节适配
评估训练部位
必须包含肩、肘、腕、髋、膝、踝 6 大关节
运动角度
依据不同关节适配器，角度范围需满足 0° ～ 180° 连续可调
训练器配置
提供≥5种专用训练器（如前臂、上肢、下肢、闭链、踝关节训练器等），支持磁吸或快拆技术，软件可自动识别训练器并匹配体位
操作终端
显示设备
配置≥15.6英寸高清液晶触摸屏，分辨率≥1080P
操作平台
配备可360°旋转电脑支架，支持多角度调节；配备手持操作器，支持训练暂停与重启
主机移动性
主机结构紧凑，配备安装脚轮，方便移动和锁定，支持床旁患者使用

	
	

	
	软件功能与评估模式
	多维训练与评估模式：必须支持等长、等张、等速（向心/离心）、持续被动（CPM）、本体感觉（主动/被动）等多种模式下的康复训练和评估。
全面数据管理与分析：
病历管理：电脑端可保存海量患者病历、训练测试数据及图表，支持新建、修改及检索。
报告生成：能自动生成包含峰值力矩、力矩体重比、方差系数、平均做功、总功值、运动范围、疲劳指数等≥21种指标的评估报告，支持一键打印。
对比分析：支持患侧与健侧数据对比、基准评估对比，以及历史训练数据的趋势分析。
交互体验：软件需具备全中文操作界面，支持触控操作，实时显示训练模式、速度、力矩-角度曲线及患者主动参与度。
	
	

	
	安全性与防护体系
	系统必须具备多重安全防护系统，确保受试者在极限测试或疲劳训练中的绝对安全：
软件防护：在固化的软件代码中预设不同关节的解剖学可动范围，自动进行软件限位保护，防止超范围运动。
硬件防护：配备紧急制动开关（急停按钮）及手持式开关，患者或治疗师在感到不适时可立即切断动力，训练瞬间停止，并伴有声光报警提示。
机械限位：具备物理机械限位装置，作为最后一道防线，防止设备超程运行。

	
	

	设备4：全自动良性阵发性位置性眩晕诊疗系统（耳石症复位仪）

	
	设备名称与适用范围

	1.设备名称：全自动良性阵发性位置性眩晕诊疗系统（耳石症复位仪）。
2.适用范围：
主要适应症：适用于良性阵发性位置性眩晕（BPPV/耳石症）的标准化诊断与全自动化复位治疗。
辅助适应症：适用于梅尼埃病、突发性耳聋合并眩晕、前庭神经炎等前庭功能类疾病的辅助检查与鉴别诊断。
扩展应用：能够进行运动病（晕车、晕船、晕机）以及非典型BPPV的诊断和治疗，并配有预装标准化方案。

	
	

	
	核心功能与先进设计要求

	1.全自动精准复位：系统需采用全自动化机械传动装置模拟标准复位手法，主轴和辅轴转动角度误差控制在±3°以内，替代传统人工手法复位，提供标准化、准确化的解决方案。
2.高清眼震实时分析：配备双高速高分辨率红外摄像头，可实时高清采集并分析眼震视频，精准辨别水平、垂直眼震，获取方向、频率、慢相角速度(SPV)值等关键数据，对责任半规管及耳石类型做出准确定位和分型诊断。
3.国内先进智能设计（★核心亮点）：
毫米级运动捕捉与闭环控制：内置高精度陀螺仪与运动捕捉系统，可实时反馈体位角度并自动校准复位轨迹，全程运动误差控制在0.5°以内。
开放式自定义诊疗：除预装标准方案外，系统必须支持开放式自定义功能，允许医疗人员根据特殊病情自行设定设备运动方向、速度、角度、停滞时间等参数，制定个性化诊疗方案。
多模态眼震拟合分析：具备衰减曲线拟合与正弦曲线拟合功能，为中枢性与外周性眩晕的鉴别提供客观依据。

	
	

	
	详细技术规格与硬件参数
	以下参数为系统必须满足的核心指标，所有允差范围需控制在±5%以内（特殊标注除外）：
类别
参数项目
招标技术指标要求
主机结构
组成与噪音
由主机、控制台、眼罩组成；具备两个独立控制且相互垂直的旋转轴；诊疗噪音≤75dB
主/辅转轴
角度控制
转动角度不限，梯度1°，误差≤±3°
转速控制
数字输入，梯度1°/s，范围5°/s～180°/s，误差≤±10%
加速度控制
数字输入，梯度0.5°/s²，最大180°/s²，误差≤±10%
患者座椅
固定装置
配有≥6道航空插扣式安全带（固定背、胸、腹、大腿、小腿）；液压式安全杠；U型体位固定架
头位装置
支持直立及前倾30°自由转换，无需另加头垫
眼罩系统
图像采集
配备双高速高分辨率红外摄像头；分辨率≥1920×1080像素；支持双眼视频图像左右任意切换
固视抑制
配备≥2个固视抑制灯，支持固视抑制试验
控制台
硬件配置
27英寸及以上LCD显示器；i5处理器/8GB内存/1T硬盘；配有打印机
不间断电源
整机配备≥3000VA/2400W UPS电源，保障突发断电安全

	
	

	
	软件功能与诊疗方案

	方案库：预装≥40种标准化诊断、治疗、检查方案（涵盖各类BPPV复位法及前庭功能检查）。
数据管理：全过程存档（含患者信息、运动模式、原始数据、视频、眼震曲线），支持调研、回放与数据备份。
可视化分析研判：
1.同步显示眼震视频、眼震曲线、体位曲线、耳蜗位置图及座椅位置图。
2.自动分析眼震参数（个数、频率、慢/快相速度、SPV值、衰减时间常数、增益、相位差、不对称性等）。
运动控制模式：
角度模式：用于BPPV检查和体位复位治疗。
速度模式：用于前庭功能检查和康复训练。
正弦模式：用于中枢性与外周性眩晕鉴别。

	
	

	
	安全性与应急防护体系

	系统必须具备“主动+被动”多重安全防护机制，确保患者绝对安全：
1多重解锁机制：配备安全杠解锁手动开关、主轴解锁手动开关。
2全域急停系统：在控制台台面、主机立柱两侧、电脑软件上均设有应急停止开关，底座配备脚踏急停装置（≥3个物理急停开关）。
3断电应急保障：UPS未充电或突发断电时，仍可用于解锁安全杠和主轴，主轴立刻自动锁定。
4防误入监测：设备运行时，如有人员或物品误入诊疗区，设备自动立即停止转动。
5开机自检：设备每次开机自动进行零点校准，确保运行准确，并具备全程日志记录和故障报警功能。
	
	

	设备5：生物反馈胃肠动力治疗仪

	
	设备名称与适用范围

	1.设备名称：生物反馈胃肠动力治疗仪（胃肠中频电治疗仪）。
2.适用范围：适用于功能性消化不良、胃节律紊乱综合症、胃轻瘫、胃下垂、肠功能紊乱、肠易激综合症、习惯性便秘、伴功能紊乱的浅表性胃炎及其他功能性胃肠道疾病或术后综合症的检测与辅助治疗。

	
	

	
	核心功能与先进设计要求

	检测治疗一体化：系统需集成胃肠电信号检测（EGG）与中频电刺激治疗功能。采用频率合成技术合成产生健康人胃肠电治疗波形，将胃肠起搏电信号作用于胃肠体表，使紊乱信号归于正常，达到治疗作用。
国内先进智能设计（提升项）：
1实时图形化生物反馈：检测过程中需支持实时图形化反馈（包括波形、柱状图、动画等），并支持声音提示，增强患者的参与感与治疗效果。
2双模双路独立输出：具备至少两路独立输出通道，支持胃电与肠电双通道同时开展治疗或检测，互不干扰，大幅提高临床使用效率。

	
	

	
	详细技术规格与硬件参数

	以下参数为系统必须满足的核心指标，所有允差范围需控制在±5%以内（特殊标注除外）：
类别
参数项目
招标技术指标要求
整机规格
外形尺寸
540mm × 620mm × 1270mm（允差±10%）
电气要求
额定输入功率≤120VA；交流220V±22V，50Hz±1Hz
显示系统
操作终端
配备≥21.5英寸彩色液晶触摸屏一体机，全中文图文引导式互动操作界面
治疗模块
输出通道
A/B两路独立治疗通道，每路含2通道中频输出，支持双人同时治疗
工作频率
2kHz～8kHz（允差±10%），精度1Hz，支持自定义处方设置
调制频率
0.05Hz～100Hz（允差±5%或±1Hz，取大值）
波形要求
载波为双向方波；调制波形包含正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、梯形波、阶梯波、尖峰波等，支持自定义设置
输出强度
最大峰值≥35V（500Ω负载电阻），支持0~36档连续可调
安全保护
具备连续/断续调制方式，治疗中可暂停；具备电极片开路/短路检测及声光提示功能
检测模块
检测通道
具备胃电（餐前/餐后）、肠电检测功能，支持胃体/胃窦、升结肠/横结肠/降结肠检测
检测精度
正常胃电慢波（2.4~3.7次/分）、节律紊乱百分比、主频率、不稳定系数等参数误差≤±5%；幅值误差≤±10%
输出功能
检测结果自动分析并支持保存、打印

	
	

	
	软件功能与数据管理

	患者信息管理：支持新建、编辑、保存患者信息（编号、性别、年龄等），具备历史数据查询与趋势对比功能。
处方自定义：支持医生根据患者具体情况，灵活设置治疗波形、频率、时间及强度，创建专属“自定义处方”并自动保存，方便后续复用。
智能反馈：治疗时间（5~60分钟）可单独调节，时间结束自动停止输出并提示。
	
	

	设备6：便携式肌力测试仪

	
	设备名称与适用范围

	1.设备名称：便携式肌力测试仪（手持式数字测力计）。
2.适用范围：广泛应用于医疗康复、体育科学及工效学评估等领域。用于客观、量化地评估人体上下肢主要关节（如膝、踝、肩、髋等）的肌力水平，符合国际通用肌力分级标准（MMT 0-5级），为制定康复训练计划、监测康复进展及运动机能评估提供可靠的数据支撑。
	
	

	
	核心功能与先进设计要求
	客观量化测量：采用高精度传感器技术，能够客观定量测量人体主要肌群的等长收缩肌力，克服传统徒手肌力测试（MMT）的主观性误差。
国内先进智能设计（★核心亮点）：
1.多维发力模式分析：除常规的峰值力（Peak Force）外，系统需支持测量达到峰值力的时间、总测试时间、平均力、实时力、末端力，以及从峰值到末端的平均力和百分比下降等高级指标，全面评估肌肉爆发力与耐力。
2.云端数据与AI管理：配套系统需支持云端数据库管理，实现从数据采集、存储到报告生成的全流程智能化管理，支持跨院区、跨设备的数据同步与纵向对比分析。
3.无线自由测试：采用无线蓝牙传输技术，方便使用者及被测试人员在测试期间自由移动，摆脱线缆束缚，适用于床旁、户外运动及复杂临床环境。
	
	

	
	详细技术规格与硬件参数

	以下参数为系统必须满足的核心指标，所有允差范围需控制在±5%以内（特殊标注除外）：

类别
参数项目
招标技术指标要求
传感器性能
量程范围
0 ~ 300 lbs（136.1 kg / 1335 N）
测量精度
±1% FS（满量程）
分辨率
0.1 lbs / 0.1 kg / 0.1 N (0-999.9N)；1N (1000N-1335N)
采样频率
≥ 100 Hz
主机与显示
显示屏
配备≥3.5英寸彩色TFT液晶触摸屏，分辨率≥320×240
操作界面
支持中英文双语菜单，图标化设计，操作简单直观
便携与结构
结构设计
手持式一体化设计，表面采用抗菌材料，符合院感控制要求
设备重量
主机重量轻，便于单手握持及携带
供电方式
内置可充电锂电池，连续工作时间≥8小时；支持Type-C快速充电

	
	

	
	软件功能与数据管理

	智能分析与反馈：
峰值锁定与曲线：自动锁定并显示测试过程中的最大肌力值；屏幕实时显示力量-时间曲线，辅助观察肌肉发力模式。
多次测试统计：支持同一位点多次测试（如3次取平均），系统自动计算平均值并标记最佳成绩。
语音与声光提示：具备音调指示功能，提示测试启动、停止及进入预设力量阈值范围。
数据互联与报告：
1.无线传输：标配蓝牙5.0及Wi-Fi模块，支持数据无线传输至手机APP、平板电脑或医院HIS/PACS系统。
2.APP与云端管理：配套移动端APP及云端数据库，支持患者档案建立、测试数据自动存储、历史对比及远程查看。
3.报告输出：支持连接便携式蓝牙打印机，现场打印测试报告（含数值、曲线及评级）。

	
	

	
	安全性与应急防护体系

	过载保护：具备硬件过载保护机制，最大受力可达量程的150%而不损坏传感器，失效力量阈值为量程的400%。
智能节电：具备自动关机功能，设备在静止或无操作5分钟后自动切断电源，延长电池使用寿命。
院感控制：主机及接触配件需易于清洁消毒，支持配备一次性卫生防护套，防止交叉感染。
	
	

	设备7：神经肌电图检查仪

	
	设备名称与适用范围

	1.设备名称：神经肌电图检查仪（含诱发电位检测系统）。
2.适用范围：适用于周围神经损伤、神经根病、神经丛病、肌肉疾病及运动神经元病等神经肌肉疾病的诊断与鉴别诊断。
	
	

	
	核心功能与先进设计要求

	全维度电生理检测：系统应能进行常规神经传导速度（NCV）、针极肌电图（EMG）、诱发电位（EP）及表面肌电图（sEMG）的检测与分析。
国内先进智能设计（★核心亮点）：
1.AI辅助智能诊断：内置人工智能辅助分析模块，能够自动识别异常波形（如神经源性或肌源性损害），并通过智能三维解剖诊断图直观显示功能异常的肌肉或神经，辅助医生快速定位病灶。
2.云端数据与无限缓冲存储：支持原始肌电信号及声音的同步存储与无限缓冲储存，每块肌肉可存储多个连续记录片段（≥10分钟/片段），支持转换为WAV/AVI格式，便于远程会诊与学术交流。
3.全智能运动单位电位（MUP）提取：具备高速自动提取功能，每次进针后自动提取不同MUP，数量不受限制，大幅减轻医生手动操作的疲劳度。
4.开放式自定义诊疗：支持用户自定义检测流程和检测方案，内置教学系统（含教学视频与索引），便于年轻医生快速上手并校准检查方法。
	
	

	
	详细技术规格与硬件参数

	以下参数为系统必须满足的核心指标，所有允差范围需控制在±5%以内（特殊标注除外）：
类别
参数项目
招标技术指标要求
主机系统
处理器与系统
采用高性能处理器（如酷睿i5及以上），正版Windows 10/11操作系统
显示屏
≥15.6英寸高分辨率液晶触摸屏，分辨率≥1920×1080，支持多点触控
便携性
主机重量≤5kg，配备便携提手或拉杆箱，适合床旁及ICU转运
采集通道
输入通道数
硬件通道数≥12通道，软件开通通道数≥4通道，支持多通道同步采集
刺激通道
标配≥2个独立刺激通道，支持双上肢或双下肢同时刺激
采样率
单通道采样率≥100 kHz（100,000 Hz）
放大器性能
共模抑制比（CMRR）
≥124 dB，具备极强的抗干扰能力
输入阻抗
≥1000 MΩ，减少对微弱生物电信号的分流
噪声水平
≤0.4 μVrms，确保微弱信号的高保真采集
带宽
0.01 Hz ~ 20 kHz（可调），适应不同检查需求
刺激器
刺激强度
0 ~ 100 mA，步进0.1 mA，支持恒流或恒压输出
脉冲宽度
0.04 ms ~ 1.0 ms，步进0.01 ms
刺激频率
0.01 Hz ~ 200 Hz
安全保护
具备过压、过流及短路保护功能，输出端隔离

	
	

	
	软件功能与评估模式

	自动化测量与修正：
软件应具备自动测量功能，能自动识别波峰、波谷，自动计算潜伏期、波幅、时限及传导速度。
支持手动修正测量结果，确保数据准确性。
数据库与报告生成：
1.支持海量患者数据存储，具备强大的数据库检索功能（按姓名、ID、诊断等）。
2.内置符合国际标准（如AAEM标准）及国人正常值的参考值数据库，并支持用户自定义参考值。
3.支持一键生成图文并茂的中文诊断报告，支持PDF、JPEG、Word等格式导出及打印。
高级分析与诱发电位模块：
神经电图：运动/感觉神经传导速度、F波、H反射、瞬目反射、重复频率电刺激（RNS）、皮肤交感反应（SSR）。
诱发电位：视觉诱发电位（VEP）、听觉诱发电位（BAEP）、体感诱发电位（SEP）。
单纤维肌电图（SFEMG）：高精度分析颤抖（Jitter）和纤维密度（可选配）。

	
	

	
	安全性与应急防护体系

	1.电气安全：设备需符合GB 9706.1（医用电气设备安全通用要求）及YY 0505（电磁兼容性）标准。
2.刺激安全：刺激器具备硬件级过流保护，当检测到皮肤阻抗异常或短路时，自动切断输出并报警。
3.院感控制：放大器及刺激器表面采用易清洁消毒材料，支持配备一次性电极及防护套，防止交叉感染。

	
	

	设备8：呼吸康复训练仪

	
	设备名称与适用范围

	1.设备名称：呼吸康复训练仪（含膈肌/腹肌协同反馈电刺激系统）。
2.适用范围：明确适用于慢性阻塞性肺疾病（COPD）稳定期、慢性呼吸衰竭患者的康复辅助治疗。

	
	

	
	核心功能与先进设计要求

	协同反馈式电刺激：须采用体外电极及呼吸传感器技术，具备对膈肌和腹肌的协同反馈式电刺激功能。通过互动游戏引导患者进行呼吸训练，增强呼吸肌肌力、耐力及肺通气功能。
国内先进智能设计（提升加分项）：
1多维呼吸肌力评估：设备需具备最大吸气压（MIP）、最大呼气压（MEP）测定功能，并支持吸气肌训练（IMT）、振荡呼气正压（OPEP）及肺容量训练（IS），出具符合临床指南标准的评估与训练报告。
2吸入给药智能评估：具备吸入给药评估模块，能够评估患者的有效吸气容积、吸气后屏气时间等关键参数，提供用药评估报告。
3云端互联与远程康复：支持通过蓝牙或Wi-Fi将数据传输至云端或医院管理平台，支持医生端远程跟踪患者居家康复数据，实现院内外全周期管理。
4多模态激励反馈：除内置互动游戏外，需具备语音智能播报及动画式训练界面，充分调动患者参与积极性。
	
	

	
	详细技术规格与硬件参数

	以下参数为系统必须满足的核心指标，所有允差范围需控制在±5%以内（特殊标注除外）：

类别
参数项目
招标技术指标要求
工作原理
核心技术
须采用体外电极及呼吸传感器技术，具备对膈肌和腹肌的协同反馈式电刺激功能；通过互动游戏引导呼吸训练
设备尺寸
外形规格
整机外形尺寸：长×宽×高 560×620×1450mm，允许偏差±5%
输出通道
膈肌通道
2个独立通道，输出波形为双向不对称波
腹肌通道
2个独立通道，输出波形为双向方波
脉冲参数
频率
30Hz～50Hz 可调，调节步进5Hz，误差±20%
周期
20ms～33ms 可调，误差±20%
宽度
200μs，误差±10%
幅度/电流
在500Ω负载下，电压不大于30V，有效值电流不大于50mA
治疗时间
时间控制
5～120分钟可调，步进5分钟，误差±10%；时间结束需有蜂鸣器提示并自动停止输出
训练模式
模式选择
至少包含三种模式：被动跟随训练、主动呼吸训练、助力训练
互动游戏
游戏配置
内置至少2种互动游戏（如鲸鱼游海、雨燕飞行），通过呼吸控制游戏角色姿态，具备得分机制以激励患者训练
监测功能
生命体征监测
具备连接脉搏血氧饱和度仪的接口或功能，主机页面能实时显示脉搏血氧饱和度及脉率信息
数据管理
档案管理
具备新建患者信息、保存治疗记录的功能，方便后续调阅和管理
电源与续航
供电系统
具有内部电源，在断电情况下连续工作时间不小于4小时

	
	

	
	软件功能与评估模式

	起搏功能：起搏次数需在5次/分钟～15次/分钟范围内可调，步进1次/分钟，允差±10%。
智能评估报告：支持生成符合指南标准的吸气肌力训练（IMT）、振荡呼气正压（OPEP）及用药评估报告。
量表评估：具备自我评估问卷功能，可进行慢阻肺（CAT/mMRC/CCQ）及哮喘评估，帮助用户了解自身健康情况。
	
	

	
	安全性与应急防护体系

	电气安全：输出必须不含直流分量，确保治疗安全。
过载保护：具备电极脱落、短路自动检测与声光报警功能。
院感控制：体表电极及接触部件需易于清洁消毒，支持配备一次性防护配件。

	
	


备注：本次调查设备均不接受进口产品。

附件2：

2023年1月1日以来同类项目历史成交情况

	调查设备名称
	合同签订时间
	采购人名称
	项目名称
	具体设备内容（需要包含所调查设备）
	数量（台\套）
	中标单价
	备注

	设备1:步态与平衡功能训练评估系统(下肢步行康复训练器)
	xxxx年x月x日
	xxx
	xxx项目
	xxx
	
	xx万元/（台\套）
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	设备2:上肢康复机器人(上肢康复训练系统)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	设备3:多关节等速肌力评估康复训练仪
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	设备4:全自动良性阵发性位置性眩晕诊疗系统(耳石症复位仪)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	设备5:生物反馈胃肠动力治疗仪
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	设备6:便携式肌力测试仪
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	设备7:神经肌电图检查仪
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	设备8:呼吸康复训练仪
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.同类项目指与“与调查设备”相同的业绩。

2.建议填写不超过3项业绩；如过往业绩较多，请优先选取最具代表性的项目进行列举。



