评标信息
	评标方法：综合评分法

	综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照招标文件规定的各项因素进行综合评审，评标总得分排名前列的投标人为中标候选人的评标方法。
价格分计算方法：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An 
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； 
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

注：投标人的“投标技术响应”“技术要求偏离表中偏离情况”等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。




	序号
	评分项
	权重

	1
	价格
	30

	2
	技术部分
	55

	
	序号
	评审因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	技术要求偏离情况
	55
	专家打分
	（一）评分内容：投标人应如实填写《技术要求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得100分，所有标注“▲”的重要参数每项负偏离扣15分，一般参数每负偏离一条扣0.25分，扣完为止。

	3
	商务部分
	12

	
	序号
	评审因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	商务条款偏离情况
	12
	专家评分
	（一）评分内容：投标人应如实填写《商务要求偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得100分，每负偏离一项扣25分，扣完为止。

	4
	诚信情况
	1

	
	序号
	评审因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	诚信
	1
	专家评分
	（一）评分内容：
供应商存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得100分。供应商无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。
（二）评分依据：
查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。

	5
	综合实力
	2

	
	序号
	评审因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	同类业绩
	2
	专家打分
	（一）评分内容：2022年1月1日至投标截止时间前，制造商具备所投产品的同品牌同类产品销售业绩（以合同签订时间为准），每提供1项得35分，本项最高得100分，不提供不得分。
（二）评分依据：1.提供合同关键信息页证明文件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）作为得分依据。
2.以上资料均要求提供扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。





投标人的资格要求：
1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）；
2.本项目不接受联合体投标，不允许分包，禁止转包，是否接受投标人选用进口产品参与投标，详见招标文件“第三章 用户需求书”（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
3.参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
6.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
8.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目采购活动（由供应商提供《供应商基本情况表》扫描件）；
9.本项目为非专门面向中小企业采购项目。
10.投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械生产许可证》(有效期内)扫描件；投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》扫描件；所投产品为第三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》(有效期内)扫描件。
注：（1）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；
（2）供应商投标（上传投标文件）必须先行办理注册手续，具体操作指引请按照深圳公共资源交易网/交易服务指南/资料下载/深圳自行采购系统用户操作指引（供应商）相关内容指引办理。
[bookmark: _Toc128884461]第三章 用户需求书
一、项目基本信息
	序号
	采购项目名称
	预算金额（元）

	1
	深圳市第三人民医院微创针(刀)镜手术器械及配套设备项目
	720000.00


[bookmark: _Hlk72258617]二、货物清单明细
	序号
	货物名称（标的名称）
	数量
	单位
	是否接受进口
	是否为节能产品
	是否为环境标志产品
	是否专门面向中小企业
	标的所属行业

	[bookmark: _Hlk203913376]1
	医用内窥镜摄像系统
	1
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	工业

	2
	医用内窥镜冷光源
	1
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	3
	医学影像工作站
	1
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	4
	微创针刀镜（水筋针）手术器械
	1
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	5
	医用加压器
	1
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	

	6
	辅助设备
	1
	套
	拒绝进口
	否
	否
	否
	



备注：1.“是否接受进口”栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。
2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。
3、“是否为节能产品”一栏，由采购人根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的品目清单填写，填写为“优先采购”则给与相应评审加分，填写为“★强制采购”则要求供应商必须提供符合规定的节能产品，否则投标无效。
4、“是否为环境标志产品”一栏，由采购人根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的品目清单填写，填写为“优先采购”则给与相应评审加分。
5、本项目核心产品为：微创针刀镜（水筋针）手术器械（序号4）。
三、实质性条款
	序号
	实质性条款具体内容

	1
	具体以采购文件第三章 用户需求书中带“★”的需求项为准。


注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求和条件作投标无效处理。


四、技术要求
说明：1、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。
2、带★号条款为不可负偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数条款，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。
[bookmark: _Hlk72585069]3、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的指标项均要求提供证明资料；其余指标项未要求提供证明资料，无需提供相关证明资料。
[bookmark: _Hlk75447406]4、涉及区间的参数，除特别注明以外，产品参数区间与招标要求不一致的均视为负偏离。例：区间要求为0-20ML,只要响应的不是“0-20ML”，如投标文件响应为 0-15ML 、0-21ML 、1-12ML 、 9-20ML 、6-21ML 、9ML等情形均视为负偏离。
	设备名称
	招标技术要求

	[bookmark: _Hlk203860094]1、医用内窥镜摄像系统
	1.1、感光芯片：1/1.8 英寸 逐行扫描 全高清CMOS传感器

	
	1.2、分辨率：1920×1080P

	
	1.3、扫描帧率： ≥60 帧每秒

	
	1.4、最低照度：≤3Lux

	
	1.5、具有一键自动白平衡, 自动背光补偿功能

	
	1.6、具有图像增强功能：可对边缘、细节、血管、增益、感光度、背景噪音、进行调节

	
	1.7、具有色彩调节功能：可对亮度、对比度、色彩、高亮抑制、GAMMA 进行调节

	
	1.8、系统设置功能：应具有语言类型、时间设置、录像设置、初始化设置、升级功能。

	
	1.9、5种专业手术模式选择：针对不同手术及镜头的预设。

	
	1.10、摄像头4个遥控按键可实现包括白平衡、拍照、录像、冻结等功能按键，主机面面板具有快速功能调节按钮。

	
	1.11、视频输出模式：DVI*1、HDMI*1 实时二次输出，可扩展至任意主流输出模式

	
	1.12、摄像主机自带全高清图像录制、播放、存储功能

	
	1.13、多种控制模式：主机按键、摄像头手柄按键、红外遥控器

	
	1.14、可通过摄像头、遥控器、主机面板进行视频和图片的采集

	
	1.15、存储介质：外置USB接口，支持USB接口进行图像及录像的存储和回放，最大支持1T存储介质

	
	1.16、录制格式：不低于 H.264，分辨率1920×1080，帧率60帧/秒

	
	1.17、抓拍图片格式：JPEG、MP4

	
	1.18、操作：支持图像冻结

	
	1.19、界面：实时操作状态显示

	
	1.20、配备全高清监视器一台：LED屏幕，显示尺寸：≥24英寸；分辨率：≥1920×1080；最大亮度：≥600 cd/㎡；对比度：1000:1；视角：≥170°

	2、医用内窥镜冷光源
	2.1、功率：≥30W。

	
	2.2、冷光源显色指数：R≥90

	
	2.3、冷光源色温：5000K~7000K；

	
	2.4、LED光源寿命：≥30000小时。

	
	2.5、调节模式： 连续无级可调。

	
	2.6、输出总光通量：700 lm，允差-10%。

	3、医学影像工作站
	3.1、无限制采集图像，采图分辨率≥1920×1080；智能图像编辑软件、高清视频动态缩放功能；

	
	3.2、具备动态录像、抓拍输出功能；具备病例登记、编辑、查询、统计管理功能；具备硬件加密功能；

	
	3.3、影像工作站1台，内存≥8GB、硬盘≥1TB带有管理软件；

	4、微创针刀镜（水筋针）手术器械
	4.1、内窥镜及手术器械
4.1.1、镜鞘套管：带闭孔器，外径Φ4.0±0.5mm×175±5mm；

	[bookmark: _Hlk203939417]
	4.1.2、关节镜：0°,外径Φ2.7±0.5mm×175mm±5mm；

	
	4.1.3、镜鞘套管：带闭孔器，外径Φ4.0±0.5mm×110±5mm； 

	
	4.1.4、关节镜：0°外径,Φ2.7±0.5mm×110mm±5mm；

	
	4.1.5、连接器：Φ10±0.5mm×29±5mm；同镜鞘配套；

	
	▲4.1.6、组织抓钳：Φ2.5±0.5mm×130±5mm；四爪（投标时提供厂家参数确认函，或产品彩页，或产品技术说明或出厂检验证明佐证）

	
	★4.1.7、组织腔隙支撑钳：外径Φ3.0±0.5mm×180±5mm；

	
	4.1.8、活检钳1：外径Φ3.5±0.5mm×175±5mm；

	
	4.1.9、活检钳2：外径Φ1.5±0.5mm×90±5mm；

	
	▲4.1.10、刮匙：外径Φ3.0±0.5mm×150±5mm，可调刮匙；刮匙头部具备可调节角度功能，可调角度0°-90°；便于将关节腔内不规则的痛风石进行刮除。（投标时提供厂家参数确认函，或产品彩页，或产品技术说明或出厂检验证明佐证）

	
	▲4.1.11、刮匙：外径Φ4.5±0.5mm×150±5mm；可抽吸；需具备负压通道功能；用于关节腔内痛风石的刮除，同时把刮除下来的痛风石彻底吸引排除到体外。（投标时提供厂家参数确认函，或产品彩页，或产品技术说明或出厂检验证明佐证）

	
	4.1.12、咬切钳（左曲）：15°左弯，外径Φ3.0±0.5mm×125±5mm；

	
	4.1.13、咬切钳（右曲）：15°右弯，外径Φ3.0±0.5mm×125±5mm；

	
	▲4.1.14、定距分离刀：平口刀，直型，外径Φ2.5±0.5mm×140±5mm；手柄具备有调节及定距刀口长度功能，在神经及血管密集的部位进行切割分离时，避免用力过度，切穿神经或血管。（投标时提供厂家参数确认函，或产品彩页，或产品技术说明或出厂检验证明佐证）

	[bookmark: _Hlk203939479][bookmark: _Hlk203860115]
	4.1.15、剪刀：外径Φ3.5±0.5mm×175±5mm；

	
	4.1.16、剪刀：外径Φ1.5±0.5mm×250±5mm；

	
	4.1.17、咬切钳：外径Φ1.5±0.5mm×250±5mm；

	
	4.1.18、咬切钳：外径Φ1.5±0.5mm×90±5mm；

	
	4.2、松弛切刀、剥离器
4.2.1、松弛切刀：Φ3.0±0.5mm×150±5mm；

	
	4.2.2、松弛切刀：Φ2.5±0.5mm×130±5mm；

	
	4.2.3、剥离器(中锋)：Φ1.5±0.5mm×252±5mm；

	
	4.2.4、剥离器(偏锋)：Φ1.5±0.5mm×252±5mm；

	
	4.2.5、扩张器：外径Φ3.5±0.5mm，≥5级可调五级（最高级别）；

	
	▲4.2.6、引流灌洗穿刺针：外径Φ2.5±0.5mm×60±5mm；斜口带闭孔器
，具有负压调节功能，可根据关节腔或其它组织组织液的情况进行调节负压流速或强度用于关节腔及其它组织组织液的引流。（投标时提供厂家参数确认函，或产品彩页，或产品技术说明或出厂检验证明佐证）

	
	★4.2.7、剥离器（弧形口）：外径Φ2.5±0.5mm×120±5mm；

	
	★4.2.8、剥离器（圆钝口）：外径Φ3.0±0.5mm×120±5mm；

	
	★4.2.9、剥离器（锥口）：外径Φ2.5±0.5mm×120±5mm；

	
	★4.2.10、剥离器（斜锥口）：15°弯，外径Φ2.5±0.5mm×120±5mm；

	
	★4.3、经筋刀
4.3.1、经筋刀（平口）：Φ1.0±0.5mm×70±5mm；

	
	4.3.2、经筋刀（平口）：Φ1.5±0.5mm×80mm±5mm； 

	
	4.3.3、经筋刀（平口）：Φ2.0±0.5mm×130mm±5mm；

	
	4.3.4、经筋刀（钝口）：Φ1.0±0.5mm×70mm±5mm；

	
	4.3.5、经筋刀（钝口）：Φ1.5±0.5mm×80mm±5mm； 

	
	4.3.6、经筋刀（钝口）：Φ2.0±0.5mm×130mm±5mm；

	
	4.3.7、经筋刀（圆口）：Φ2.0±0.5mm×40mm±5mm； 

	
	4.3.8、经筋刀（圆口）：Φ2.5±0.5mm×50mm±5mm。

	
	★4.4、水筋针
4.4.1、水筋针：Φ1.0±0.5mm× 50mm±5mm含内鞘闭合器直型；

	
	4.4.2、水筋针：Φ1.0±0.5mm× 50mm±5mm含内鞘闭合器15°弯型；

	
	4.4.3、水筋针：Φ1.0±0.5mm×100mm±5mm含内鞘闭合器直型；

	
	4.4.4、水筋针：Φ1.0±0.5mm×100mm±5mm含内鞘闭合器15°弯型；

	
	4.4.5、水筋针：Φ1.0±0.5mm×150mm±5mm含内鞘闭合器直型；

	
	4.4.6、水筋针：Φ1.0±0.5mm×150mm±5mm含内鞘闭合器15°弯型；

	
	4.4.7、水筋针：Φ1.5±0.5mm× 50mm±5mm含内鞘闭合器直型；

	
	4.4.8、水筋针：Φ1.5±0.5mm× 50mm±5mm含内鞘闭合器15°弯型；

	
	4.4.9、水筋针：Φ1.5±0.5mm×100mm±5mm含内鞘闭合器直型；

	
	4.4.10、水筋针：Φ1.5±0.5mm×100mm±5mm含内鞘闭合器15°弯型；

	
	4.4.11、水筋针：Φ1.5±0.5mm×150mm±5mm含内鞘闭合器直型；

	
	4.4.12、水筋针：Φ1.5±0.5mm×150mm±5mm含内鞘闭合器15°弯型；

	
	4.4.13、水筋针：Φ2.0±0.5mm× 50mm±5mm含内鞘闭合器直型；

	
	4.4.14、水筋针：Φ2.0±0.5mm× 50mm±5mm含内鞘闭合器15°弯型；

	
	4.4.15、水筋针：Φ2.0±0.5mm×100mm±5mm含内鞘闭合器直型；

	
	4.4.16、水筋针：Φ2.0±0.5mm×100mm±5mm含内鞘闭合器15°弯型；

	
	4.4.17、水筋针：Φ2.0±0.5mm×150mm±5mm含内鞘闭合器直型；

	
	4.4.18、水筋针：Φ2.0±0.5mm×150mm±5mm含内鞘闭合器15°弯型；

	
	4.4.19、水筋针：Φ2.5±0.5mm× 50mm±5mm含内鞘闭合器直型；

	
	4.4.20、水筋针：Φ2.5±0.5mm× 50mm±5mm含内鞘闭合器15°弯型；

	
	4.4.21、水筋针：Φ2.5±0.5mm×100mm±5mm含内鞘闭合器直型；

	
	4.4.22、水筋针：Φ2.5±0.5mm×100mm±5mm含内鞘闭合器15°弯型；

	
	4.4.23、水筋针：Φ2.5±0.5mm×150mm±5mm含内鞘闭合器直型；

	
	4.4.24、水筋针：Φ2.5±0.5mm×150mm±5mm含内鞘闭合器15°弯型；

	
	4.4.25、水筋针：Φ3.0±0.5mm× 50mm±5mm含内鞘闭合器直型；

	
	4.4.26、水筋针：Φ3.0±0.5mm× 50mm±5mm含内鞘闭合器15°弯型；

	
	4.4.27、水筋针：Φ3.0±0.5mm×100mm±5mm含内鞘闭合器直型；

	
	4.4.28、水筋针：Φ3.0±0.5mm×100mm±5mm含内鞘闭合器15°弯型；

	
	4.4.29、水筋针：Φ3.0±0.5mm×150mm±5mm含内鞘闭合器直型；

	
	4.4.30、水筋针：Φ3.0±0.5mm×150mm±5mm含内鞘闭合器15°弯型；

	
	4.4.31、水筋针：Φ3.5±0.5mm× 50mm±5mm含内鞘闭合器直型；

	
	4.4.32、水筋针：Φ3.5±0.5mm× 50mm±5mm含内鞘闭合器15°弯型；

	
	4.4.33、水筋针：Φ3.5±0.5mm×100mm±5mm含内鞘闭合器直型；

	
	4.4.34、水筋针：Φ3.5±0.5mm×100mm±5mm含内鞘闭合器15°弯型；

	
	4.4.35、水筋针：Φ3.5±0.5mm×150mm±5mm含内鞘闭合器直型；

	
	4.4.36、水筋针：Φ3.5±0.5mm×150mm±5mm含内鞘闭合器15°弯型；

	
	4.4.37、水筋针：Φ4.0±0.5mm× 50mm±5mm含内鞘闭合器直型；

	
	4.4.38、水筋针：Φ4.0±0.5mm× 50mm±5mm含内鞘闭合器15°弯型；

	
	4.4.39、水筋针：Φ4.0±0.5mm×100mm±5mm含内鞘闭合器直型；

	
	4.4.40、水筋针：Φ4.0±0.5mm×100mm±5mm含内鞘闭合器15°弯型；

	
	4.4.41、水筋针：Φ4.0±0.5mm×150mm±5mm含内鞘闭合器直型；

	
	4.4.42、水筋针：Φ4.0±0.5mm×150mm±5mm含内鞘闭合器15°弯型；

	
	4.5、手持三通冲洗器：Φ15.0±0.5mm×120mm±5mm。

	5、医用加压器
	5.1、正压范围：10～50Kpa（范围需包含）;负压范围：-10～-50Kpa（范围需包含）；

	
	5.2、最大冲洗量：≥1000ml/min；

	
	5.3、最大吸气量：≥1500ml/min；

	
	5.4、排液针1根：≥185ml；

	
	5.5、医用硅胶管1套：3～5m（所投产品响应为区间范围内的为符合招标文件要求,即响应为3m、4m或5m即为满足该项技术要求）；

	
	5.6、吸引瓶：1500ml～3000ml（所投产品响应为区间范围内的为符合招标文件要求,即响应为1500ml、2000ml或3000ml即为满足该项技术要求）

	6、辅助设备
	6.1、设备台车：可移动四层台车

	
	6.2、设备转运箱：铝塑材质，防震、防撞；

	
	6.3、内窥镜消毒框： 不锈钢（或铝合金）材质，防震、防撞；

	
	6.4、器械消毒框：不锈钢（或铝合金）材质，防震、防撞。

	[bookmark: _Hlk203916226][bookmark: _Hlk203944557]★7、配置清单
	7.1. 镜鞘套管（Φ4.0×175mm）3支
7.2. 镜鞘套管（Φ4.0×110mm）3支
7.3. 关节镜 （Φ2.7×175mm）3支
7.4. 关节镜 （Φ2.7×110mm）3支
7.5. 连接器 3支
7.6. 组织抓钳 1把 
7.7. 组织腔隙支撑钳 1把 
7.8. 活检钳 （Φ3.5×175mm）3把 
7.9. 活检钳 （Φ1.5×90mm）3把 
7.10. 刮匙（可调刮匙）3把 
7.11. 刮匙（可抽吸） 3把 
7.12. 咬切钳（左曲） 1把 
7.13. 咬切钳（右曲） 1把 
7.14. 定距分离刀 1把 
7.15. 剪刀 （Φ3.5×175mm）1把 
7.16. 剪刀 （Φ1.5×250mm）1把
7.17. 咬切钳（Φ1.5×90mm） 1把
7.18. 咬切钳（Φ2.2×90mm） 1把
7.19. 咬切钳（Φ1.5×250mm） 1把
7.20. 松弛切刀（Φ3.0×150mm） 3支 
7.21. 松弛切刀（Φ2.0×130mm） 3支 
7.22. 剥离器(中锋) 1支
7.23. 剥离器(偏锋) 1支 
7.24. 扩张器 1套 
7.25. 引流灌洗穿刺针 1把 
7.26. 剥离器（弧形口） 1支 
7.27. 剥离器（圆钝口） 1支 
7.28. 剥离器（锥口） 2支 
7.29. 剥离器（斜锥口） 1支 
7.30. 经筋刀（平口）（Φ1.0×70mm） 2支 
7.31. 经筋刀（平口）（Φ1.5×80mm）1支
7.32. 经筋刀（平口）（Φ2.0×130mm）1支
7.33. 经筋刀（钝口）（Φ1.0×70mm） 2支 
7.34. 经筋刀（钝口）（Φ1.5×80mm）1支
7.35. 经筋刀（钝口）（Φ2.0×130mm）1支
7.36. 经筋刀（圆口）（Φ2.0×40mm） 1支
7.37. 经筋刀（圆口）（Φ2.5×50mm） 1支 
7.38. 水筋针（Φ1.0× 50mm，直型）3支
7.39. 水筋针（Φ1.0× 50mm，15°弯型）3支
7.40. 水筋针（Φ1.0×100mm，直型）3支
7.41. 水筋针（Φ1.0×100mm，15°弯型）3支
7.42. 水筋针（Φ1.0×150mm，直型）3支
7.43. 水筋针（Φ1.0×150mm，15°弯型）3支
7.44. 水筋针（Φ1.5× 50mm，直型）3支
7.45. 水筋针（Φ1.5× 50mm，15°弯型）3支
7.46. 水筋针（Φ1.5×100mm，直型）3支
7.47. 水筋针（Φ1.5×100mm，15°弯型）3支
7.48. 水筋针（Φ1.5×150mm，直型）3支
7.49. 水筋针（Φ1.5×150mm，15°弯型）3支
7.50. 水筋针（Φ2.0× 50mm，直型）3支
7.51. 水筋针（Φ2.0× 50mm，15°弯型  3支
7.52. 水筋针（Φ2.0×100mm，直型）3支
7.53. 水筋针（Φ2.0×100mm，15°弯型）3支
7.54. 水筋针（Φ2.0×150mm，直型）3支
7.55. 水筋针（Φ2.0×150mm，15°弯型）3支
7.56. 水筋针（Φ2.5× 50mm，直型）3支
7.57. 水筋针（Φ2.5× 50mm，15°弯型）3支
7.58. 水筋针（Φ2.5×100mm，直型）3支
7.59. 水筋针（Φ2.5×100mm，15°弯型）3支
7.60. 水筋针（Φ2.5×150mm，直型）3支
7.61. 水筋针（Φ2.5×150mm，15°弯型）3支
7.62. 水筋针（Φ3.0× 50mm，直型）3支
7.63. 水筋针（Φ3.0× 50mm，15°弯型）3支
7.64. 水筋针（Φ3.0×100mm，直型）3支
7.65. 水筋针（Φ3.0×100mm，15°弯型）3支
7.66. 水筋针（Φ3.0×150mm，直型）3支
7.67. 水筋针（Φ3.0×150mm，15°弯型）3支
7.68. 水筋针（Φ3.5× 50mm，直型）3支
7.69. 水筋针（Φ3.5× 50mm，15°弯型）3支
7.70. 水筋针（Φ3.5×100mm，直型）3支
7.71. 水筋针（Φ3.5×100mm，15°弯型）3支
7.72. 水筋针（Φ3.5×150mm，直型）3支
7.73. 水筋针（Φ3.5×150mm，15°弯型）3支
7.74. 水筋针（Φ4.0× 50mm，直型）3支
7.75. 水筋针（Φ4.0× 50mm，15°弯型）3支
7.76. 水筋针（Φ4.0×100mm，直型）3支
7.77. 水筋针（Φ4.0×100mm，15°弯型）3支
7.78. 水筋针（Φ4.0×150mm，直型）3支
7.79. 水筋针（Φ4.0×150mm，15°弯型）3支
7.80. 手持三通冲洗器 2把
7.81. 医用内窥镜摄像系统 1套
7.82. 医用内窥镜冷光源 1台
7.83. 医学影像工作站 1套 
7.84. 全高清监视器 1台
7.85. 打印设备 1台 
7.86. 设备台车 1台 
7.87  精密设备转运箱 1个 
7.88. 内窥镜消毒框 6只 
7.89. 器械消毒框 1只 
7.90. 医用加压器 1套 



五、商务要求
说明：1、评分时，如对一项招标商务要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。
2、带★号条款为不可偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。
	序号
	目录
	招标商务需求

	（一）保修期内售后服务要求（期间产生的费用均包含在本次投标报价中）

	★1
	关于保修期
	货物保修期  5  年（包含所有零配件），时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

	★2
	关于保修期内服务
	保修期内，年度定期预防性维护保养次数应不少于4次。设备在保修期内需由设备制造商或制造商授权认可的代理商提供售后服务，并出具维修报告。包含维修人工及所有配件及零备件费用，安装、调试、定期校准及保养服务全由厂家授权认可的工程师负责。

	★3
	关于维修配件及软件升级
	投标人负责货物的终身维修，保证8年或以上供应维修配件，5年内提供软件升级服务。在设备保修期内，需提供该设备与医院信息系统连接的接口软件及接口软件的修改与开发服务，开放设备接口参数，派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换；在设备保修期内，当采购人信息系统变更并需要与该设备连接时，需派人配合直至该设备与采购人信息系统可进行完整的数据交换。

	★4
	关于设备设计使用年限
	投标人提供的仪器设备若属于医疗器械，其设计使用年限≥5年。；非医疗器械则无需提供。【设计年限需提供设备铭牌照片】

	★5
	关于设备生产日期
	投标人提供的仪器设备的生产日期必须在1年内，时间自设备到货日期起算。【生产日期需提供承诺书（格式自拟）】

	7
	维修响应及故障解决时间
	由设备制造商或制造商授权认可的代理商提供售后服务，在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知2小时内响应，24小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。

	8
	关于零配件、消耗品和延续保修
	投标人应提供维修零配件、消耗品和延续保修的报价单。价格最高的前 5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写在《零配件、消耗品和延续保修报价明细清单》中。（清单格式自拟）
	序号
	名称
	品牌
	型号
	规格
	产地
	报价
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	由投标人自行填写。




	9
	关于设备开机率
	在保修期内， 投标人应确保年开机率在95%（含）以上。若不能达到此开机率，将作以下处理：
1.年开机率在90%（含）-95%（不含）之间，按一赔二延长保修期。
2.年开机率在85%（含）-90%（不含）之间，按一赔五延长保修期。
3.年开机率低于85%（不含），投标人须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。
注：年开机率=（实际开机天数/365天*100%）

	10
	设备维护保养方案
	提供设备保养方案，包括但不限于：
1.整机及关键位置、指定部件的清洁、消毒方案。
2.整机及关键位置、指定部件的维护保养方案。
3.维保方案要按照时间频率阐述：
3.1使用前后、每天、每周、每月、每年或其他时间段（如夏季、冬季）、使用次数、使用累计时间等提供设备的保养方案。
3.2提供保养人员身份建议：包括使用人员、医疗装备运维服务人员、厂家或第三方质控人员、国家授权的计量质控机构。

	（二）保修期外售后服务要求

	1
	售后服务
	由设备制造商或制造商授权认可的代理商提供售后服务。

	（三）其他商务要求

	★1
	关于交货
	1.1签订合同后   30  天（日历日）内交货。

	
	
	1.2交货地点：中标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点，并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、计量检测、增值税和等费用。

	
	
	1.3中标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册等，所有外文资料需提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。

	
	
	1.4中标人提供的货物需为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。

	
	
	1.5采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等，采购人可以拒绝接收该货物，中标人应在7天内采取补足、更换或退货等措施，以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由中标人承担。

	
	
	1.6中标人负责货物的现场安装和调试，提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。中标人应在货物运至指定地点后 5 天内开始安装调试，并在 5 天内安装调试完毕。

	★2
	关于验收
	2.1中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。

	
	
	2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：
a.中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
b.货物符合投标文件技术响应，性能满足要求。
c.货物如果是特种设备，中标人负责办理特种设备使用登记证，并提供两套特种设备附件（压力表、安全阀）给采购人备用。
d.医疗设备的包装箱使用后由中标人负责处理。
e. 设备安装过程中不得破坏已有设备、器具和装修，如有损坏，需无条 件恢复原状。

	
	
	2.3由中标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收，必要时采购人有权邀请第三方机构及本单位以外专家参与验收，相关验收意见作为验收参考资料。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算。

	★3
	关于违约
	3.1中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。

	
	
	3.2中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要求的，采购人有权拒绝收货，由中标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对投标人进行处罚。

	
	
	3.3中标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额百分之 5 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对投标人进行处罚。

	
	
	3.4中标人逾期未交设备的，中标人向采购人每日偿付设备款千分之 1的违约金。中标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同

	
	
	3.5中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理，违约金先从投标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。

	
	
	3.6中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。

	★4
	关于付款
	4.1全部合同货物到达交货地点，并安装调试且验收合格后，提交验收资料，采购人在收到验收资料和发票后向中标人支付合同总价的  100   %。

	
	
	4.2每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致；

	
	
	4.3违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的1‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。

	
	
	4.4涉及政府投资项目待资金下达后进行支付。

	★5
	知识产权合规承诺
	5.1投标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。

	
	
	5.2投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其他方式追究责任，投标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发生的一切费用。

	
	
	5.3投标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，投标人不得随意使用。

	★6
	医疗器械注册证
	6.1配置清单
1. 镜鞘套管（Φ4.0×175mm）
2. 镜鞘套管（Φ4.0×110mm）
3. 关节镜 （Φ2.7×175mm）
4. 关节镜 （Φ2.7×110mm）
5. 连接器 
6. 组织抓钳 
7. 组织腔隙支撑钳 
8. 活检钳 （Φ3.5×175mm）
9. 活检钳 （Φ1.5×90mm）
10. 刮匙（可调刮匙）
11. 刮匙（可抽吸） 
12. 咬切钳（左曲） 
13. 咬切钳（右曲） 
14. 定距分离刀 1把 
15. 剪刀 （Φ3.5×175mm）
16. 剪刀 （Φ1.5×250mm）
17. 咬切钳（Φ1.5×90mm）
18. 咬切钳（Φ2.2×90mm）
19. 咬切钳（Φ1.5×250mm）
20. 松弛切刀（Φ3.0×150mm） 
21. 松弛切刀（Φ2.0×130mm） 
22. 剥离器(中锋) 
23. 剥离器(偏锋) 
24. 扩张器 
25. 引流灌洗穿刺针 
26. 剥离器（弧形口） 
27. 剥离器（圆钝口）
28. 剥离器（锥口）
29. 剥离器（斜锥口）
30. 经筋刀（平口）（Φ1.0×70mm） 
31. 经筋刀（平口）（Φ1.5×80mm）
32. 经筋刀（平口）（Φ2.0×130mm）
33. 经筋刀（钝口）（Φ1.0×70mm） 
34. 经筋刀（钝口）（Φ1.5×80mm）
35. 经筋刀（钝口）（Φ2.0×130mm）
36. 经筋刀（圆口）（Φ2.0×40mm） 
37. 经筋刀（圆口）（Φ2.5×50mm）  
38. 水筋针（Φ1.0× 50mm，直型）
39. 水筋针（Φ1.0× 50mm，15°弯型）
40. 水筋针（Φ1.0×100mm，直型）
41. 水筋针（Φ1.0×100mm，15°弯型）
42. 水筋针（Φ1.0×150mm，直型）
43. 水筋针（Φ1.0×150mm，15°弯型）
44. 水筋针（Φ1.5× 50mm，直型）
45. 水筋针（Φ1.5× 50mm，15°弯型）
46. 水筋针（Φ1.5×100mm，直型）
47. 水筋针（Φ1.5×100mm，15°弯型）
48. 水筋针（Φ1.5×150mm，直型）
49. 水筋针（Φ1.5×150mm，15°弯型）
50. 水筋针（Φ2.0× 50mm，直型）
51. 水筋针（Φ2.0× 50mm，15°弯型  
52. 水筋针（Φ2.0×100mm，直型）
53. 水筋针（Φ2.0×100mm，15°弯型）
54. 水筋针（Φ2.0×150mm，直型）
55. 水筋针（Φ2.0×150mm，15°弯型）
56. 水筋针（Φ2.5× 50mm，直型）
57. 水筋针（Φ2.5× 50mm，15°弯型）
58. 水筋针（Φ2.5×100mm，直型）
59. 水筋针（Φ2.5×100mm，15°弯型）
60. 水筋针（Φ2.5×150mm，直型）
61. 水筋针（Φ2.5×150mm，15°弯型）
62. 水筋针（Φ3.0× 50mm，直型）
63. 水筋针（Φ3.0× 50mm，15°弯型）
64. 水筋针（Φ3.0×100mm，直型）
65. 水筋针（Φ3.0×100mm，15°弯型）
66. 水筋针（Φ3.0×150mm，直型）
67. 水筋针（Φ3.0×150mm，15°弯型）
68. 水筋针（Φ3.5× 50mm，直型）
69. 水筋针（Φ3.5× 50mm，15°弯型）
70. 水筋针（Φ3.5×100mm，直型）
71. 水筋针（Φ3.5×100mm，15°弯型）
72. 水筋针（Φ3.5×150mm，直型）
73. 水筋针（Φ3.5×150mm，15°弯型）
74. 水筋针（Φ4.0× 50mm，直型）
75. 水筋针（Φ4.0× 50mm，15°弯型）
76. 水筋针（Φ4.0×100mm，直型）
77. 水筋针（Φ4.0×100mm，15°弯型）
78. 水筋针（Φ4.0×150mm，直型）
79. 水筋针（Φ4.0×150mm，15°弯型）
80. 手持三通冲洗器 
81. 医用内窥镜摄像系统 
82. 医用内窥镜冷光源 
83. 医学影像工作站   
84. 医用加压器 

投标人所投产品及上述所列配件须具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》(有效期内)扫描件。




