## 小型医疗器械
序0 | 分类代码 | 编码 | 序号 | 医疗器械名称 | 数量 | 参考单价（万元） | 参考总价（万元） | 使用科室 | 档次 | 详细配置 | 功能定位 | 备注
| BC | BC-1 | T06 | 手动三摇病床 | 670 | 0.4 | 268 | 公共 | □高档 ☑中档 □低档 | 普通床要求： 电动遥控，可升降，遥控面板，带床栏，输液架，吃饭餐桌 儿童床要求68张： 1、长度190cm 2、HDPE吹塑成型可拆卸式床头板 3、护栏装设辅助气压棒，临床操作方便、省力 4、全覆式铝制金属护栏结实牢固，最大有效防护高度60公分 | 升降功能 | 有电动功能优先
|  | BC-2 | T08 | 气垫床垫 | 155 | 0.47 | 72.85 | 儿科等 | □高档 ☑中档 □低档 | 波动减压，最好还能智能翻身 | 防压疮
|  | BC-3 | T10 | 过床板 | 59 | 0.3 | 17.7 | 儿科等 | □高档 ☑中档 □低档 | 过床板一块，过床布垫2-3块。标配 | 患者过床使用
|  | BC-4 | T07 | 病历车 | 43 | 0.4 | 17.2 | 儿科等 | □高档 ☑中档 □低档 | 带床号、密码或者指纹锁 | 保护病历丢失
|  | BC-5 | T11 | 病历车（双） | 2 | 0.4 | 0.8 | 血液内科 | □高档 ☑中档 □低档 | 标配，可移动式，带抽屉 | 用于病区放病历夹使用
|  | BC-6 | Z32 | 婴儿车 | 5 | 0.2 | 1 | 产科 | □高档 ☑中档 □低档 | 1、车架 2、座舱（座舱内衬采用医用级环保 PVC 材质，防水、防污且无异味，可直接接触婴儿皮肤，便于消毒擦拭） 3、防护围栏 4、刹车系统 5、万向轮与减震系统 6、推杆与扶手 | 通过加固车架、防护围栏及可靠刹车系统，确保婴儿在移动或静止时无跌落风险，同时座舱材质符合医用标准，避免过敏或感染隐患，为婴儿构建物理安全屏障。
|  | BC-7 | Z37 | 婴儿车 | 10 | 0.2 | 2 | 妇产科（产科-产房2） | □高档 ☑中档 □低档 | 1、灯管 2、灯架 3、智能感应、报警装置 4、防护配件 5、控制面板 | 通过 253.7nm 波长的紫外线（对微生物 DNA 具有强破坏作用），实现对医院各类场景的快速杀菌
|  | BC-8 | Z110 | 介入手术车 | 4 | 0.98 | 3.92 | 介入诊疗中心 | ☑高档 □中档 □低档 | 标配
|  | BC-9 | Z142 | 内镜转运车 | 6 | 0.3 | 1.8 | 消化内镜室 | ☑高档 □中档 □低档 | 1．参考规格：800*510*815mm托盘参考内尺寸：500*345*90mm，加盖参考高度：45mm 2．内镜转运车其周转箱材料亦由制造清洗槽台面的高分子复合材料独立开模制成。 3．车体由不锈钢喷塑而成，具有耐腐蚀、不沾水、车行顺畅、取放方便等优点多层设计使客户在使用过程中可将清洁和污染 的内镜分层标明后置放，可达到高效周转，避免交叉感染等功效。 4．托盘与车体分离，可取下使用 5．底部：万向轻声轮，推拉轻便，不夹杂物，带轮刹； 配置要求： 1.车体1个； 2.万向轮4个； 3.托盘2层； 4.透明盖 2个； 5.把手1个 | 用于转运内镜
|  | BC-10 | Z154 | 治疗车 | 5 | 0.15 | 0.75 | 血液内科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1.治疗车5台 2.双层托盘设计 3.污物回收桶（生活垃圾桶、医疗垃圾桶、锐器盒） 4.刹车轮 5.器械挂钩 | 用于临床治疗操作中器械、耗材的转运，优化工作流程，符合院感管理要求。 | 根据预算选配
|  | BC-11 | Z222 | 木质治疗床（有孔） | 10 | 0.28 | 2.8 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1、参考长度200*宽度70*高度65（单位厘米） 2、床垫厚度10CM，带呼吸头洞 3、床下带一组双开门储物柜 | 用于治疗操作时使用
第1包（病床、床垫包） |  |  |  |  | 969 |  | 388.82
| ZC | ZC-1 | T05 | 可升降平车 | 108 | 0.7 | 75.6 | 儿科等 | ☑高档 □中档 □低档 | 1.高强度铝合金/不锈钢车架 2.可升降支架 3.折叠式护栏 4.防滑ABS床头尾板 5.防水、抗菌床垫 6.可拆卸式床垫罩 7.分段式床板 8.4-6英寸万向静音轮（带刹车装置） 9.中央锁定系统 10.安全带（胸部/腰部固定带） 11.IV输液架插孔 12.防倾倒设计 | 科室之间转运病人
|  | ZC-2 | T12 | 护理车 | 34 | 0.9 | 30.6 | 儿科等 | □高档 ☑中档 □低档 | 带抽屉，可移动，易清洁 | 病区患者治疗使用
|  | ZC-3 | T13 | 晨间护理车 | 63 | 0.5 | 31.5 | 儿科等 | □高档 ☑中档 □低档 | 带污衣袋，万向轮，不锈钢材质 | 晨间护理
|  | ZC-4 | T14 | 治疗车（大） | 94 | 0.4 | 37.6 | ICU等 | □高档 ☑中档 □低档 | 带抽屉，旁边可放置生活、医疗垃圾桶及利器盒 | 医护操作使用
|  | ZC-5 | T15 | 治疗车（中） | 151 | 0.32 | 48.32 | ICU等 | □高档 ☑中档 □低档 | 带抽屉，旁边可放置生活、医疗垃圾桶及利器盒 | 病区患者治疗使用
|  | ZC-6 | T16 | 治疗车（小） | 130 | 0.3 | 39 | ICU等 | □高档 ☑中档 □低档 | 带抽屉，旁边可放置生活、医疗垃圾桶及利器盒 | 病区患者治疗使用
|  | ZC-7 | T17 | 换药车 | 38 | 0.3 | 11.4 | 妇产科等 | □高档 ☑中档 □低档 | 带抽屉，抽屉内按实际使用要求有细分格子放置一次性用物，旁边可放置生活、医疗垃圾桶及利器盒 | 医生给患者换药用
|  | ZC-8 | T18 | 口服药车 | 47 | 0.5 | 23.5 | 儿科等 | □高档 ☑中档 □低档 | 四屉，上三层每层十六个分格 | 病区发药和存放口服药
|  | ZC-9 | Z151 | 服药治疗车 | 2 | 0.5 | 1 | 血液内科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1. 治疗车2台 2. 三层抽屉设计 3. 静音万向轮 4. 可升降输液架 5. 药品分类盒 | 用于病房内药品分发、输液治疗及护理操作，提高医护人员工作效率，保障用药安全。 | 根据预算选配
|  | ZC-10 | T27 | 抢救车 | 33 | 0.8 | 26.4 | ICU、急诊医学科等科室 | ☑高档 □中档 □低档 | 1.小号抽屉（含隔板） 2.中号抽屉（含隔板） 3.大号抽屉（含隔板） 4.输液架 5.针筒回收组 6.磁性标示牌 7.侧把手 8.上盖 9.除颤仪架 10.急救板 11.氧气筒架 12.易断式封条（50个） 13.侧边桌 14.一次性锁扣包边 | 设备集中管理：抢救药品、器械分区固定，避免遗漏关键物品。
|  | ZC-11 | T36 | 麻醉车 | 23 | 0.99 | 22.77 | 麻醉科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1、垃圾桶 2中控锁 3抽屉 | 方便医生给患者麻醉用药、药盒区分开、方便识别药物可区分药物
|  | ZC-12 | T37 | 手术凳 | 60 | 0.1 | 6 | 麻醉科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1.不锈钢焊接 2.可升降结构 3橡胶防滑脚轮 | 提供稳定的坐立平台、确保手术操作时的身体支撑
|  | ZC-13 | T38 | 手术器械车（大） | 22 | 0.98 | 21.56 | 麻醉科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1、静音刹车轮 2、车架 3、置物台 | 放置医疗物品，方便医生使用
|  | ZC-14 | T39 | 手术器械车（中） | 22 | 0.89 | 19.58 | 麻醉科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1、静音刹车轮 2、车架 4、置物台 | 放置医疗物品，方便医生使用
|  | ZC-15 | T40 | 手术器械车（小） | 30 | 0.6 | 18 | 麻醉科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1、静音刹车轮 2、车架 5、置物台 | 放置医疗物品，方便医生使用
|  | ZC-16 | T41 | 手术专用清创车 | 15 | 0.4 | 6 | 麻醉科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1、静音刹车轮 2、车架 6、置物台 | 方便给患者清洗伤口
第2包（治疗车、器械车包） |  |  |  |  | 872 |  | 418.83
| NQX | NQX-1 | T01 | 负压吸引装置 | 197 | 0.13 | 25.61 | ICU | □高档 ☑中档 □低档 | 标配 | 主要用于患者吸痰使用
|  | NQX-2 | T47 | 双通道氧气流量表 | 156 | 0.15 | 23.4 | 心内科等 | ☑高档 □中档 □低档 | 1.双通道独立流量控制阀（可分别调节） 2.高精度浮子式流量计（刻度清晰，范围：0.5~15 L/min） 3.防腐蚀金属/工程塑料外壳 连接部件 4.标准氧气进气接口 5.双出气端口（可接鼻氧管、面罩或呼吸机） 6.防漏密封垫圈 7.压力表（显示气源压力，范围0~1MPa） 8.安全减压阀（过压保护） 9.防逆流设计 10.旋转调节旋钮（带锁定功能） 11.挂墙/设备支架安装孔 | 氧气流量监测和调节
|  | NQX-3 | T02 | 吸氧流量表 | 368 | 0.08 | 29.44 | ICU | □高档 ☑中档 □低档 | 标配 | 主要用于患者吸氧、雾化使用
|  | NQX-4 | T04 | 中心负压吸引系统 | 333 | 0.25 | 83.25 | 产科等 | □高档 ☑中档 □低档 | 1.确保系统负压稳定 2.电源保障，断电后保障≥30 分钟持续运行。 3.每床 1 个终端，国标接口（适配吸痰管、引流管）， 4.防脱落装置，防回吸：停止使用时自动关闭 5.消毒：支持外接消毒接口消毒 | 满足全院常态化、高频率、大流量吸引需求。
|  | NQX-5 | T28 | 移动输液架 | 237 | 0.02 | 4.74 | 急诊医学科等科室 | ☑高档 □中档 □低档 | 可移动轮 | 用于放吊瓶
|  | NQX-6 | T30 | 氧气湿化瓶 | 121 | 0.03 | 3.63 | 老年医学科等 | □高档 ☑中档 □低档 | 标配 | 与氧流量表适配，用于湿化气道
|  | NQX-7 | T33 | 简易呼吸囊 | 33 | 0.3 | 9.9 | 麻醉科及其他临床科室 | ☑高档 □中档 □低档 | 1球体 2吸氧面罩 3贮气袋 4氧气管 | 麻醉期间的呼吸管理 | T31-T34
|  | NQX-8 | T44 | 轮椅 | 135 | 0.18 | 24.3 | 儿科等 | □高档 ☑中档 □低档 | 轮椅主体135部：配备防倾倒轮（后置小轮）、安全带、输液支架 | 主要用于行动不便、年老体弱需要转运的门诊、住院患者使用
|  | NQX-9 | Z2 | 气囊测压表 | 7 | 0.9 | 6.3 | ICU | □高档 ☑中档 □低档 | 标配 | 主要用于患者监测人工气道气囊压力
|  | NQX-10 | Z10 | 不锈钢治疗盘（大号） | 10 | 0.005 | 0.05 | 儿科
|  | NQX-11 | Z15 | 听诊器 | 10 | 0.0035 | 0.035 | 儿科
|  | NQX-12 | Z17 | 温湿度计 | 10 | 0.0081 | 0.081 | 儿科
|  | NQX-13 | Z111 | 反角高速手机 | 10 | 0.5 | 5 | 口腔科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1.45度带光纤机头1把 2.疏通针1个 3.光纤快接头1个 | 主要用于拔牙，去骨等外科手术
|  | NQX-14 | Z112 | 高速手机 | 30 | 0.15 | 4.5 | 口腔科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1.高速手机1只 2.疏通针1个 3.说明书1本 | 主要用于给成人备牙，破冠等
|  | NQX-15 | Z113 | 高速手机（标准头） | 100 | 0.34 | 34 | 口腔科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1.高速手机1只 2.疏通针1个 3.说明书1本 | 主要用于给成人患者备牙
|  | NQX-16 | Z114 | 高速手机（迷你头） | 50 | 0.33 | 16.5 | 口腔科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1.高速手机1只 2.疏通针1个 3.说明书1本 | 主要用于给儿童及张口受限患者备牙
|  | NQX-17 | Z115 | 根管长度测量仪 | 14 | 0.28 | 3.92 | 口腔科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1.主机1台 2.电源线1条 3.测量线1条 4.锉夹2个 5.唇勾1个 | 主要用于根管治疗过程中测量根管长度
|  | NQX-18 | Z116 | 光固化灯 | 16 | 0.3 | 4.8 | 口腔科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1.主机1台 2.导光棒1个 3.遮光片1个 4.充电器1个 | 主要用于补牙过程中让材料固化
|  | NQX-19 | Z117 | 洁牙手柄（普通版） | 30 | 0.4 | 12 | 口腔科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1.超声洁牙手柄1个 2.扳手1个 | 主要用于超声洁牙
|  | NQX-20 | Z118 | 慢速手机(弯) | 8 | 0.12 | 0.96 | 口腔科
|  | NQX-21 | Z119 | 石膏模型消毒机 | 1 | 0.5 | 0.5 | 口腔科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1.主机1台 2.电源线1条 3.说明书1本 | 主要用于给石膏模型消毒
|  | NQX-22 | Z120 | 微创拔牙器械套装 | 6 | 0.36 | 2.16 | 口腔科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1.人工工程学手柄直3把 2.人工工程学手柄弯6把 | 主要用于微创拔牙
|  | NQX-23 | Z121 | 龈上喷砂手柄套装（2把） | 2 | 0.3 | 0.6 | 口腔科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1.喷砂手柄1个 | 主要用于喷砂洁牙
|  | NQX-24 | Z122 | 龈下洁治工作尖 | 5 | 0.15 | 0.75 | 口腔科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1.龈下洁治工作尖1个 | 主要用于龈下洁牙
|  | NQX-25 | Z123 | 印模粉调拌机 | 1 | 0.5 | 0.5 | 口腔科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1.主机1台 2.电源线1条 3.粉罐2个 4.量杯1个 | 主要用于调拌印模粉
|  | NQX-26 | Z124 | 种植弯机头 | 4 | 0.35 | 1.4 | 口腔科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1.20:1弯机头1个 2.说明书1本 | 主要用于种牙
|  | NQX-27 | Z125 | 种植直机头 | 1 | 0.35 | 0.35 | 口腔科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1.1:1直机1个 2.说明书1本 | 主要用于外科取骨
|  | NQX-28 | Z29 | 台式血压计 | 1 | 0.015 | 0.015 | 妇产科（产科-产房2）
|  | NQX-29 | Z35 | 台式血压计 | 2 | 0.015 | 0.03 | 妇产科（产科-产后2）
|  | NQX-30 | Z39 | 台式血压计 | 1 | 0.015 | 0.015 | 妇产科（产科-产前2）
第3包（无源器械包） |  |  |  |  | 1899 |  | 298.736
| YQX | YQX-1 | Z24 | 新生儿360度黄疸治疗箱 | 1 | 0.93 | 0.93 | 新生儿科 | □高档 □中档 ☑低档 | 1.主机 1台 2.皮肤温度传感器 1条 3.输液架 1个 4.电源线 1条 5.床架 1个 6.床垫 1个 | 随着国家三胎政策的放开，三孩对高龄产妇的放开，现新生儿和早产儿逐渐也增加，需要黄疸治疗的患儿也逐渐增多，目前科室已有设备已无法满足日益增长的治疗需求，该设备是通过发射主辐射光谱处于400nm至550nm范围内的可见光，来降低新生儿体内的胆红素浓度。黄疸病作为婴儿常见的病症，新生儿黄疸治疗仪目前已成为现代医院必不可少的医疗设备。
|  | YQX-2 | Z168 | 便携式低频治疗仪 | 4 | 0.18 | 0.72 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 小型，轻便，主机，四组通道 | 应用频率为1kHz以下的调制低频电流，以体表电刺激方式作用于肌肉运动点，利用电生理作用使肌肉产生有节律的收缩，从而达到神经肌肉训练目的。
|  | YQX-3 | Z129 | 24小时动态血压监测仪 | 2 | 0.2 | 0.4 | 内分泌与代谢病科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1. 动态血压计1台 2. 产品说明书1本 3. 产品合格证1个 4. 数据线1条 5. 充电插头1个 6. 软件平台及账号1套 | 主要用于单次测量或动态测量成人的收缩压、舒张压和脉率，供诊断参考。 | 技术参数: 1、测量方法：示波法 2、阶梯放气方式：阶梯放气快速测量，测量时长不大于50秒 3、静态压测量范围和精度: 静态压测量范围0-300 mmHg；压力误差≤±3mmHg。 4、血压测量范围和精度：收缩压范围：40-255mmHg、舒张压范围：10-195mmHg、血压测量误差≤±3mmHg。 5、心率测量范围和误差：心率测量范围：40-240bpm，心率误差±2bpm或2%bpm，取大者。 6、过压保护：有过压保护，袖带压力不超过300mmHg 7、记录时间：不少于24小时 8、测量间隔：默认标准测量白天间隔30分钟、晚上间隔60分钟；并可提供10、20、30、40、50、60、90、120等时间间隔定制 9、设备支持动态血压监测仪主机和动态血压检测卡拆开和组合灵活使用。需提供医疗器械注册证结构及组件证明材料。 10、数据传输：支持GPRS无线传输和USB接口两种传输方式，其中GPRS无线传输含三年数据流量费。数据传输方式需提供证明材料。 11、数据存储：单机存储不少于999组测量数值#12、电源：锂电池供电、电池容量1200mAh 13、袖带结构设计：无气管一体式穿戴设计、袖带可拆卸，并可取出气囊再清洗，便于使用清洁卫生、防臭。一体式设计结构需提供证明材料。 14、自动补测：遇到测量失败，5分钟后自动补测 15、加压噪音：多重降噪处理，负荷工作下不超过45dB，创造患者熟睡条件16、声音设置：语音播报，设备有独立声音开关，可自行开关声音 17、分析软件：支持云端SaaS模式，可提供数据表图、血压趋势图、血压数据统计图表。云端SaaS模式需提供证明材料。 18、系统拥有人工智能动态血压报告判读功能：系统能够智能标记需要被删除的异常血压数据；能够智能识别异常的血压参数，并用“↑”和“↓”符号进行标记提示；并可给出智能诊断建议提示。高血压智能诊断需提供软件著作权证明材料。 19、系统支持专家远程判读报告：系统支持专家在线远程判读报告，系统可给出智能诊断建议提示，帮助提升判读效率；系统支持设置诊断常用语；系统支持设置专家电子签名。专家远程判读功能需提供证明材料。
|  | YQX-4 | Z8 | 便携式电子血压计 | 3 | 0.1 | 0.3 | 超声医学科
|  | YQX-5 | Z156 | 便携式电子血压计 | 2 | 0.1 | 0.2 | 医学影像科
|  | YQX-6 | T25 | 电子血压计 | 51 | 0.1 | 5.1 | 儿科等 | □高档 ☑中档 □低档 | 带蓝牙功能，护士测量血压后可自动上传相关数据 | 自动上传监测数据
|  | YQX-7 | T26 | 电子血压计（台式） | 3 | 0.1 | 0.3 | 超声科 | □高档 ☑中档 □低档 | 带蓝牙功能，护士测量血压后可自动上传相关数据 | 自动上传监测数据
|  | YQX-8 | Z153 | 血压计（电子） | 2 | 0.1 | 0.2 | 血液内科
|  | YQX-9 | Z104 | 自动血压计 | 2 | 0.1 | 0.2 | 心血管内科
|  | YQX-10 | Z102 | 自动血压计 | 2 | 0.1 | 0.2 | 呼吸内科（纤支镜室）
|  | YQX-11 | Z103 | 自动血压计 | 2 | 0.1 | 0.2 | 消化内科
|  | YQX-12 | Z128 | 医用电子血压计（臂式） | 10 | 0.065 | 0.65 | 门诊部
|  | YQX-13 | Z169 | 便携式中频治疗仪 | 5 | 0.18 | 0.9 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 小型，轻便，主机，4组输出通道，有保护功能。 电极片：选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。 *每个处方治疗时间为20min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。 | 产品主要由主机、电极线、电极板组成。中频电疗仪为低频调制中频治疗仪，采用微电脑控制，利用中频振荡发生器产生的中频信号，中频电流被低频电流调制后，其幅度和频率随着低频电流的幅度和频率的变化而变化的电流称为调制中频电流，因此调制中频电流兼有低频电与中频电两种电流各自的特点和治疗作用，作用较深，不产生电解刺激作用。
|  | YQX-14 | T48 | 冰箱（医用） | 103 | 0.8 | 82.4 | 药剂科等 | ☑高档 □中档 □低档 | 阴凉冰箱（温度不高于20℃、相对湿度45%-75%）；冷藏冰箱（温度2-8℃、相对湿度45%-75%），具有干燥除湿功能。 | 主要用于库房、门诊药房、住院药房、GCP药房，住院部药品存储，保证药品存储温湿度符合标准。
|  | YQX-15 | Z42 | 超声电导仪 | 3 | 0.6 | 1.8 | 妇产科等 | □高档 ☑中档 □低档 | 1.主控单元 （高清液晶显示屏或触摸屏）X1 2.超声治疗探头 X3把 3.电导电极片 固定配置 4.治疗床适配支架X1 5.电源线X1 6.数据线X1 7.消毒设备盒X1 | 妇科核心应用领域，针对盆腔积液、子宫内膜异位症、产后修复等，通过盆腔局部透药+超声理疗改善症状
|  | YQX-16 | T09 | 床单位消毒机 | 55 | 0.65 | 35.75 | 儿科等 | □高档 ☑中档 □低档 | 标配，带消毒接头，使用简便，不用套床垫，最好不带刺激性气味 | 病区床单位终末消毒使用
|  | YQX-17 | Z174 | 低频电子脉冲刺激仪(足下垂助行仪) | 2 | 0.65 | 1.3 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 主机，电极系统、绑带、充电器，可穿戴，采用最新的MEMS传感技术 | 防止或减轻病腿的废用性萎缩，促进肌肉功能恢复提高和保持踝关节的活动范围，防止关节的挛缩和畸形
|  | YQX-18 | T03 | 电动吸引器 | 69 | 0.45 | 31.05 | 产科等 | □高档 ☑中档 □低档 | 1.类型：微型，体积小、噪音低 2.性能：满足成人和新生儿吸痰需求 3.储液罐：分成人型 1L，儿童型 0.5L； 4.内置可充电蓄电池，满电后续航≥1 小时 5.防溢保护 6.负压调节满足成人和新生儿使用 接头：多种规格转接头（适配吸痰管、引流袋） | 满足全院常态化、高频率、大流量吸引需求。
|  | YQX-19 | Z28 | 电子体温计 | 10 | 0.03 | 0.3 | 儿科
|  | YQX-20 | Z51 | 动静脉冲治疗仪 | 5 | 0.5 | 2.5 | 骨科 | □高档 □中档 ☑低档 | 1. 主机与结构设计 2. 动力与控制系统 3. 工作模式与参数 4. 安全保护机制 5. 附加功能（高端机型） 6. 配件清单 | 预防深静脉血栓（DVT）及肺栓塞。 消除肢体水肿，改善缺血症状。
|  | YQX-21 | Z177 | 多功能电疗综合治疗仪 | 3 | 0.98 | 2.94 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 小型设备 由主机、治疗应用部分 电极线 连接电缆 电源适配器 电源线组成 | 适用于神经和肌肉电刺激，具有缓解疼痛、改善肌肉萎缩 和促进软组织损伤修复的作用
|  | YQX-22 | Z192 | 红蓝光治疗仪 | 6 | 0.9 | 5.4 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 光源;液晶触摸屏;带电动升降装置，长臂展治疗头支撑结构。 | 疖肿、毛囊炎、痤疮、汗腺炎、甲周炎、慢性皮肤溃疡、冻疮、斑秃、带状疱疹及后遗神经痛
|  | YQX-23 | Z43 | 红外线灯 | 7 | 0.1 | 0.7 | 妇产科（妇科）
|  | YQX-24 | Z11 | 红外线治疗仪 | 3 | 0.1 | 0.3 | 儿科
|  | YQX-25 | Z34 | 红外线治疗仪 | 5 | 0.1 | 0.5 | 妇产科（产科-产后2）
|  | YQX-26 | Z193 | 红外线治疗仪 | 10 | 0.1 | 1 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 治疗头（单头） 伸缩支臂 计时开关系统 升降立柱 万向脚力架 | 对软组织损伤、腰肌劳损、坐骨神经痛、肩周炎、风湿性关节炎、小儿腹泻等疾病的辅助治疗
|  | YQX-27 | Z52 | 红外线治疗仪（单头) | 10 | 0.1 | 1 | 骨科 | □高档 □中档 ☑低档 | 1. 主机与支架结构 2. 电气与控制系统 3. 光学参数 4. 安全与保护机制 5. 附加功能（部分高端机型） 6. 配件清单 | 消炎镇痛、促进伤口愈合、皮肤疾病
|  | YQX-28 | Z205 | 简易版功能性电刺激仪 | 2 | 0.55 | 1.1 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 包括踝部康复训练电刺激的程序及手部功能性电刺激程序 | 通过调节FES的时机和强度，它能够辅助功能性运动，如行走及对物体的抓握。
|  | YQX-29 | Z25 | 静脉营养配置超净台 | 1 | 0.98 | 0.98 | 新生儿科 | □高档 □中档 ☑低档 | 1、框架1个 2、台面1个 3、外壳1个 4、高效过滤器1个 5、风机1个 6、紫外线消毒灯1个 | 在新生儿科的临床操作中，如静脉穿刺、气管插管、中心静脉置管等，超净台可提供局部无菌环境，防止操作过程中微生物污染。例如，在早产儿护理中，超净台能显著降低呼吸机相关性肺炎（VAP）和导管相关血流感染（CRBSI）的发生率。为新生儿救治中心要求配置的设备。
|  | YQX-30 | T42 | 空气消毒机吸顶式 | 5 | 0.8 | 4 | 门诊部 | □高档 ☑中档 □低档 | 主机5部 | 主要用于门诊换药室、抽血室、PICC维护室空气消毒使用
|  | YQX-31 | T43 | 空气消毒机移动式 | 2 | 0.85 | 1.7 | 门诊部 | □高档 ☑中档 □低档 | 主机2部 | 主要用于诊室终末消毒使用
|  | YQX-32 | Z217 | 空气压力波治疗仪 | 2 | 0.99 | 1.98 | 中医康复科 | □高档 □中档 ☑低档 | 小型、单人使用 | 预防深静脉血栓、预防静脉曲张、上下肢淋巴水肿等
|  | YQX-33 | Z26 | 蓝光治疗仪 | 4 | 0.83 | 3.32 | 新生儿科 | □高档 □中档 ☑低档 | 1、主机，9台 2、电源线，9根 | 蓝光治疗仪也称为新生儿黄疸治疗仪，属于光谱治疗仪的一种，采用光照疗法来治疗疾病，是指利用短波蓝光照射新生儿皮肤表面，通过发射主辐射光谱处于400nm至550nm范围内的可见光，来降低新生儿体内的胆红素浓度治疗新生儿黄疸。
|  | YQX-34 | Z235 | 生物反馈助力电刺激仪 | 4 | 0.55 | 2.2 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 多种模式选择，主机，电极系统、绑带、充电器，可穿戴，采用最新的MEMS传感技术 | 针对手部功能障碍人群，通过电刺激技术唤醒神经肌肉
|  | YQX-35 | T19 | 输液泵 | 138 | 0.5 | 69 | 妇产科等 | □高档 ☑中档 □低档 | 轻便、智能，能核对身份信息、显示每组液体的输液数据、有堵塞或输完的报警功能 | 控制输液滴速用
|  | YQX-36 | T20 | 输液泵及工作站 | 12 | 0.99 | 11.88 | 儿科等 | □高档 ☑中档 □低档 | 主机、滴数传感器 | 调节输液滴数
|  | YQX-37 | T21 | 微量泵单通道 | 133 | 0.35 | 46.55 | 妇产科等 | □高档 ☑中档 □低档 | 小巧、轻便，能储存和查阅输注数据 | 控制输注速度
|  | YQX-38 | T22 | 微量泵静推泵 | 5 | 0.35 | 1.75 | 血液内科 | □高档 ☑中档 □低档 | 小巧、轻便，能储存和查阅输注数据 | 控制输注速度
|  | YQX-39 | T23 | 微量泵双通道 | 92 | 0.6 | 55.2 | 儿科等 | □高档 ☑中档 □低档 | 主机、双通道滴数传感器 | 调节输液滴数
|  | YQX-40 | T24 | 胃肠营养泵 | 55 | 0.8 | 44 | 儿科等 | □高档 ☑中档 □低档 | 带加热功能，能储存和查阅输注数据 | 病区患者胃肠营养使用
|  | YQX-41 | Z27 | 水浴箱 | 2 | 0.38 | 0.76 | 新生儿科 | □高档 □中档 ☑低档 | 1、加热与控温系统 （1）、外壳1个 （2）、内胆1个） 2、显示与操作界面 （1）、加热元件1个 （2）、温度传感器 1个 （3）、温控器 1个 （4）、显示屏 1个） | 可作为新生儿母乳巴氏消毒的设备，消毒母乳内病毒与细菌，为宝宝提供安全奶液，避免肠道疾病的发生。
|  | YQX-42 | Z143 | 体表体温仪 | 10 | 0.03 | 0.3 | 消化内科
|  | YQX-43 | Z147 | 体表体温仪 | 10 | 0.03 | 0.3 | 心血管内科
|  | YQX-44 | Z105 | 体表体温仪 | 10 | 0.03 | 0.3 | 呼吸内科（纤支镜室）
|  | YQX-45 | Z44 | 体温表离心式甩将计 | 1 | 0.15 | 0.15 | 感染性疾病科（发热门诊） | □高档 □中档 ☑低档 | 1.密封舱体。 2.可拆卸离心管。 | 用于水银体温计复位
|  | YQX-46 | Z126 | 体温检测仪 | 5 | 0.8 | 4 | 麻醉科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1显示单元 2温度探头 3电池 4充电线 5夹子 | 用于临床测量患者体温
|  | YQX-47 | Z30 | 体温枪 | 5 | 0.03 | 0.15 | 妇产科（产科-产房2）
|  | YQX-48 | Z36 | 体温枪 | 5 | 0.03 | 0.15 | 妇产科（产科-产后2）
|  | YQX-49 | Z40 | 体温枪 | 3 | 0.03 | 0.09 | 妇产科（产科-产前2）
|  | YQX-50 | Z14 | 体温扫描枪 | 6 | 0.03 | 0.18 | 儿科
|  | YQX-51 | Z245 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 2 | 0.5 | 1 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 小型轻便 | 刺激吞咽或肢体神经、肌肉，帮助肌肉收缩，改善神经肌肉功能
|  | YQX-52 | Z249 | 微电流刺激仪 | 2 | 0.5 | 1 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 主机、耳夹电极(含耳夹棉贴，不含导电液) | 治疗焦虑抑郁引起的失眠
|  | YQX-53 | Z16 | 微量血糖仪 | 4 | 0.07 | 0.28 | 儿科
|  | YQX-54 | T29 | 雾化器 | 60 | 0.2 | 12 | 老年医学科等 | □高档 ☑中档 □低档 | 1.主机 2.雾化杯（1-2个）面罩 3.空气导管（压缩式必备，1-2根） 4.电源适配器 5.收纳袋 | 1.治疗呼吸道疾病2.控制炎症3.改善粘液清除能力4.特殊人群呼吸支持
|  | YQX-55 | Z148 | 血糖仪 | 10 | 0.07 | 0.7 | 心血管内科
|  | YQX-56 | Z157 | 血糖仪 | 1 | 0.07 | 0.07 | 医学影像科
|  | YQX-57 | Z144 | 血糖仪 | 6 | 0.07 | 0.42 | 消化内科
|  | YQX-58 | Z106 | 血糖仪 | 10 | 0.07 | 0.7 | 呼吸内科（纤支镜室）
|  | YQX-59 | Z9 | 血糖仪 | 1 | 0.07 | 0.07 | 超声医学科
|  | YQX-60 | T45 | 一体式电子秤 | 34 | 0.8 | 27.2 | 门诊部等 | □高档 ☑中档 □低档 | 秤体34部：配备显示模块、电源配件 | 主要用于测量身高体重的门诊、住院院患者使用
|  | YQX-61 | Z20 | 一体式电子秤（儿童型） | 1 | 0.8 | 0.8 | 儿科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1、智能双屏 2、语音播报 3、自动测量 4、折叠便携 | 测体重
|  | YQX-62 | Z22 | 移动式紫外线消毒车 | 6 | 0.15 | 0.9 | 儿科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1、上下两支灯管，每个30W 2、可移动，可变换方向 | 用于治疗室、病房消毒
|  | YQX-63 | T46 | 移动小无影灯 | 5 | 0.98 | 4.9 | 神经外科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1.灯头部分1套 2.底座部分 1套 3.平衡臂部分1套 4.立杆部分1套 5.简易维修工具 1套 | 高亮度与均匀性：采用LED光源，提供接近自然光的色温（通常4500K-5000K），确保术野亮度均匀，减少阴影干扰。 无影效果：通过多透镜或反射镜光学系统（如蜂窝式设计）实现多光源重叠照明，显著降低手术器械或医护人员造成的阴影。 无级调光：支持亮度无级调节，适应不同手术场景。 色温可调：可选配色温调节功能，帮助医生更好区分组织层次（如血管、神经等）。
|  | YQX-64 | Z31 | 移动紫外线灯 | 2 | 0.15 | 0.3 | 产科 | □高档 ☑中档 □低档 | 1、灯管 2、灯架 3、智能感应、报警装置 4、防护配件 5、控制面板 | 通过 253.7nm 波长的紫外线（对微生物 DNA 具有强破坏作用），实现对医院各类场景的快速杀菌
|  | YQX-65 | Z271 | 移动紫外线灯 | 1 | 0.15 | 0.15 | 中医科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1.30W~100W/灯管。 2.确保达到90μW/cm²以上（距离1米），可配紫外线强度计验证。 | 快速灭活细菌、病毒（如新冠病毒、流感病毒、MRSA）、真菌（如霉菌）等微生物。
|  | YQX-66 | Z33 | 婴儿电子秤 | 10 | 0.3 | 3 | 产科 | □高档 ☑中档 □低档 | 1、秤盘防护垫 2、婴儿固定带 3、身高测量组件 4、显示屏幕 | 带有单位切换功能（如克与千克），满足不同记录习惯与医疗标准要求。尽量具备存储功能。
|  | YQX-67 | Z38 | 婴儿电子称 | 1 | 0.3 | 0.3 | 妇产科（产科-产后2）
|  | YQX-68 | Z41 | 婴儿电子称 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.09
|  | YQX-69 | Z21 | 移动式体重秤 | 1 | 0.8 | 0.8 | 儿科 | □高档 ☑中档 □低档 | 1、智能双屏 2、语音播报 3、自动测量 4、折叠便携 | 测体重
|  | YQX-70 | Z13 | 食物电子秤 | 1 | 0.8 | 0.8 | 儿科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1、充电、插电 2、可水洗 3、称重10KG | 称食物重量，科学配置特殊病人饮食
|  | YQX-71 | Z3 | 电热恒温箱 | 1 | 0.99 | 0.99 | 病理科 | □高档 ☑中档 □低档 | 1.主机1台 2.国标电源线1条 | 组织切片在染色前需要烘干固定，恒温箱可设定适宜温度（如 75℃），快速且温和地烘干玻片上的组织，避免高温导致的组织抗原破坏
|  | YQX-72 | Z7 | 展片机 | 1 | 0.99 | 0.99 | 病理科 | □高档 ☑中档 □低档 | 1.主机1台 2.国标电源线1条 | 通过温控水浴，石蜡包埋的组织切片进行展开、舒展，并固定在载玻片上，解决切片机切割后的切片形态问题（如褶皱、卷曲），确保组织切片的完整性和形态真实性，避免因切片不平整导致的诊断误差
|  | YQX-73 | Z6 | 修蜡仪 | 1 | 0.99 | 0.99 | 病理科 | □高档 ☑中档 □低档 | 1.主机1台 2.国标电源线1条 | 通过精准修整和塑形蜡块，优化切片条件，保障病理制片质量，为准确诊断提供基础支持
|  | YQX-74 | Z4 | 离心机 | 2 | 0.99 | 1.98 | 病理科 | □高档 ☑中档 □低档 | 1.主机1台 2.国标电源线1条 | 通过高速旋转产生离心力，依据样本中不同成分的密度、大小差异实现病理样本的纯化、浓缩与成分分离
|  | YQX-75 | Z5 | 切片雾化器 | 2 | 0.99 | 1.98 | 病理科 | □高档 ☑中档 □低档 | 1.主机1台 2.国标电源线1条 | 通过精准的湿度调控和静电消除，为切片制备提供稳定的微环境，最终服务于高质量病理切片的产出
|  | YQX-76 | Z263 | 中频治疗仪 | 4 | 0.96 | 3.84 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 主要由主机和电极、导线组成；采用微电脑控制技术，由中、大规模集成电路组成。机内存贮 ≥99 个特定的系列程序处方。 | 具有镇痛、改善局部血液循环，促进炎症消散；软化瘢痕松解粘连；具有兴奋神经肌肉作用
|  | YQX-77 | Z272 | 中医直排式艾灸排烟系统 | 15 | 0.65 | 9.75 | 中医科 | □高档 ☑中档 □低档 | 1.主机分路控制，支持4~6个吸风口独立调 2.伸缩臂（长度1~1.5m）+ 360°旋转关节，适配不同体位（如坐灸、卧灸） | 高效排烟、温度控制、
|  | YQX-78 | Z269 | 紫外线治疗仪 | 2 | 0.5 | 1 | 中医康复科 | □高档 □中档 ☑低档 | 主机、体表照射器、体腔照射器(配有直形紫外石英玻璃导子、弯形紫外石英玻璃导子 | 软组织急性化脓性炎症、 伤口感染、 伤口愈合迟缓、 皮下淤血、 急性关节炎、 急性神经痛、 肺炎、 支气管哮喘、腔道急性感染、 溃疡、佝偻病、 骨软化症、 骨质疏松症、 过敏症、 免疫功能低下、 玫瑰糠疹、 银屑病
第4包（有源器械包） |  |  |  |  | 1079 |  | 504.49
| QT | QT-1 | Z1 | 加压袋 | 4 | 0.06 | 0.24 | ICU
|  | QT-2 | Z12 | 镊子罐 | 4 | 0.015 | 0.06 | 儿科
|  | QT-3 | Z18 | 心电监护移动支架 | 4 | 0.2 | 0.8 | 儿科 | □高档 ☑中档 □低档 | 1、可移动 2、可升降 | 托举心电监护可移动
|  | QT-4 | Z19 | 氧气袋 | 6 | 0.0058 | 0.0348 | 儿科
|  | QT-5 | Z23 | 治疗盘（塑料） | 15 | 0.005 | 0.075 | 儿科
|  | QT-6 | Z45 | 高压汽枪 | 2 | 0.3 | 0.6 | 消毒供应室 | ☑高档 □中档 □低档 | 常规配置 | 主要用于管腔器械吹干残余水份
|  | QT-7 | Z46 | 高压水枪 | 2 | 0.3 | 0.6 | 消毒供应室 | ☑高档 □中档 □低档 | 常规配置 | 主要用于管腔器械高压冲洗
|  | QT-8 | Z47 | 污物接收台 | 1 | 0.6 | 0.6 | 消毒供应室 | ☑高档 □中档 □低档 | 常规配置 | 主要用于接收外来器械
|  | QT-9 | Z48 | CPM下肢功能锻炼仪 | 5 | 0.4 | 2 | 骨科 | □高档 □中档 ☑低档 | 1.主机与支架结构 2.动力与控制系统 3.运动参数调节 4.安全保护机制 5.附加功能（部分高端机型） 6.配件清单 | 骨科术后康复，创伤恢复，慢性病管理（下肢痉挛缓解）
|  | QT-10 | Z49 | 布朗式架 | 10 | 0.02 | 0.2 | 骨科
|  | QT-11 | Z50 | 侧卧垫 | 10 | 0.01 | 0.1 | 骨科
|  | QT-12 | Z53 | 踝关节康复训练器 | 5 | 0.4 | 2 | 骨科 | □高档 □中档 ☑低档 | 1. 主机与支架结构 2. 运动参数调节 3. 安全保护机制 4. 附加功能（部分高端机型） 5. 配件清单 | 术后康复：如踝关节骨折、韧带修复术后活动度训练。 慢性疾病：关节炎、足下垂、足内/外翻矫正。
|  | QT-13 | Z54 | 激光治疗仪(单头） | 5 | 0.8 | 4 | 骨科 | □高档 □中档 ☑低档 | 1. 主机与结构设计 2. 激光参数 3. 工作模式 4. 安全保护机制 5. 配件清单 | 消炎镇痛、促进伤口愈合、皮肤疾病
|  | QT-14 | Z55 | 颅骨牵引弓 | 6 | 0.02 | 0.12 | 骨科
|  | QT-15 | Z56 | 颅骨钻头 | 2 | 0.1 | 0.2 | 骨科
|  | QT-16 | Z57 | 上肢气压治疗仪 | 5 | 0.5 | 2.5 | 骨科 | □高档 □中档 ☑低档 | 1.主机系统 2.气压控制系统- 压力范围：20-240mmHg（可精确调节） 3.治疗套筒 4.智能控制系统 5.安全保护机制 6.数据管理功能 | 淋巴水肿、静脉回流障碍、创伤后肿胀、雷诺综合征
|  | QT-17 | Z58 | 上肢抬高垫 | 10 | 0.01 | 0.1 | 骨科
|  | QT-18 | Z59 | 下肢气压治疗仪 | 5 | 0.5 | 2.5 | 骨科 | □高档 □中档 ☑低档 | 1.主机与结构设计 2.动力与控制系统 3.安全保护机制 4.附加功能（部分高端机型） 5.配件清单 | 预防深静脉血栓（DVT）、淋巴水肿治疗、糖尿病足管理
|  | QT-19 | Z60 | 下肢牵引弓 | 10 | 0.02 | 0.2 | 骨科
|  | QT-20 | Z61 | 下肢抬高垫 | 10 | 0.01 | 0.1 | 骨科
|  | QT-21 | Z62 | 医用铅衣（无袖全包裹长裙） | 2 | 0.1 | 0.2 | 骨科
|  | QT-22 | Z63 | 阅片灯(2位） | 8 | 0.2 | 1.6 | 骨科 | □高档 □中档 ☑低档 | 1.光学系统配置 2.智能控制系统 3.机械结构设计 4.电气参数 | 专业级医学影像显示、多片对比阅片功能
|  | QT-23 | Z64 | 阅片灯(4位） | 5 | 0.4 | 2 | 骨科 | □高档 □中档 ☑低档 | 1.光学系统配置 2.智能控制系统 3.机械结构设计 4.电气参数 | 专业级医学影像显示、多片对比阅片功能
|  | QT-24 | Z65 | 枕颌牵引带 | 6 | 0.08 | 0.48 | 骨科
|  | QT-25 | Z66 | 颅骨牵引器，半环形，中号 | 3 | 0.048 | 0.144 | 骨科2
|  | QT-26 | Z67 | 颅骨牵引器，半环形，大号 | 3 | 0.048 | 0.144 | 骨科2
|  | QT-27 | Z68 | 椎板咬骨钳 | 3 | 0.328 | 0.984 | 骨科 | □高档 □中档 ☑低档 | 一体式，刃宽直型2mm长度200mm角度130° | 脊柱手术中椎板部分切除
|  | QT-28 | Z69 | 椎板咬骨钳 | 3 | 0.328 | 0.984 | 骨科 | □高档 □中档 ☑低档 | 一体式，刃宽直型3mm长度200mm角度130° | 脊柱手术中椎板部分切除
|  | QT-29 | Z70 | 椎板咬骨钳，一体式，2mm | 3 | 0.11 | 0.33 | 骨科2
|  | QT-30 | Z71 | 椎板咬骨钳 | 3 | 0.328 | 0.984 | 骨科 | □高档 □中档 ☑低档 | 一体式，刃宽直型4mm长度200mm角度130° | 脊柱手术中椎板部分切除
|  | QT-31 | Z72 | 椎板咬骨钳,一体式，3mm | 3 | 0.11 | 0.33 | 骨科2
|  | QT-32 | Z73 | 椎板咬骨钳 | 3 | 0.328 | 0.984 | 骨科 | □高档 □中档 ☑低档 | 一体式，反口，刃宽直型3mm长度220mm角度110° | 脊柱手术中椎板部分切除
|  | QT-33 | Z74 | 椎板咬骨钳,一体式，4mm | 3 | 0.11 | 0.33 | 骨科2
|  | QT-34 | Z75 | 髓核钳 | 3 | 0.265 | 0.795 | 骨科 | □高档 □中档 ☑低档 | 水滴形尖直头髓核钳工作长度200mm/直角刃宽3mm | 脊柱手术中椎板部分切除
|  | QT-35 | Z76 | 髓核钳 | 3 | 0.098 | 0.294 | 骨科2
|  | QT-36 | Z77 | 椎板咬骨钳,椎间孔镜用 | 3 | 0.11 | 0.33 | 骨科2
|  | QT-37 | Z78 | 椎板咬骨钳 | 3 | 0.328 | 0.984 | 骨科 | □高档 □中档 ☑低档 | 显微镜型，一体式 | 脊柱手术中椎板部分切除
|  | QT-38 | Z79 | 咬骨钳，显微镜型 | 3 | 0.0948 | 0.2844 | 骨科2
|  | QT-39 | Z80 | 咬骨钳，双关节，直型 | 3 | 0.0948 | 0.2844 | 骨科2
|  | QT-40 | Z81 | 骨凿，直头，3mm | 3 | 0.018 | 0.054 | 骨科2
|  | QT-41 | Z82 | 骨凿，直头，4mm | 3 | 0.018 | 0.054 | 骨科2
|  | QT-42 | Z83 | 骨凿，直头，6mm | 3 | 0.018 | 0.054 | 骨科2
|  | QT-43 | Z84 | 骨凿，直头，8mm | 3 | 0.018 | 0.054 | 骨科2
|  | QT-44 | Z85 | 骨凿，弯头，4mm | 3 | 0.018 | 0.054 | 骨科2
|  | QT-45 | Z86 | 骨凿，弯头，6mm | 3 | 0.018 | 0.054 | 骨科2
|  | QT-46 | Z87 | 截骨刀，直头，3mm | 3 | 0.018 | 0.054 | 骨科2
|  | QT-47 | Z88 | 截骨刀，直头，4mm | 3 | 0.018 | 0.054 | 骨科2
|  | QT-48 | Z89 | 截骨刀，直头，6mm | 3 | 0.018 | 0.054 | 骨科2
|  | QT-49 | Z90 | 截骨刀，直头，8mm | 3 | 0.018 | 0.054 | 骨科2
|  | QT-50 | Z91 | 截骨刀，直头，10mm | 3 | 0.018 | 0.054 | 骨科2
|  | QT-51 | Z92 | 截骨刀，直头，12mm | 3 | 0.018 | 0.054 | 骨科2
|  | QT-52 | Z93 | 截骨刀，直头，15mm | 3 | 0.018 | 0.054 | 骨科2
|  | QT-53 | Z94 | 截骨刀，弯头，3mm | 3 | 0.018 | 0.054 | 骨科2
|  | QT-54 | Z95 | 截骨刀，弯头，4mm | 3 | 0.018 | 0.054 | 骨科2
|  | QT-55 | Z96 | 创口钩，颈椎用 | 4 | 0.0228 | 0.0912 | 骨科2
|  | QT-56 | Z97 | 创口钩，腰椎用 | 4 | 0.0228 | 0.0912 | 骨科2
|  | QT-57 | Z98 | 直角拉钩 | 2 | 0.0125 | 0.025 | 骨科2
|  | QT-58 | Z99 | 骨拉钩 | 2 | 0.011 | 0.022 | 骨科2
|  | QT-59 | Z100 | 椎板牵开器，宽 | 4 | 0.085 | 0.34 | 骨科2
|  | QT-60 | Z101 | 椎板牵开器，窄 | 4 | 0.068 | 0.272 | 骨科2
|  | QT-61 | Z108 | 指脉氧夹 | 5 | 0.02 | 0.1 | 呼吸内科（纤支镜、肺功能）
|  | QT-62 | Z107 | 血氧夹 | 10 | 0.02 | 0.2 | 呼吸内科（纤支镜室）
|  | QT-63 | Z109 | 镊子罐 | 2 | 0.015 | 0.03 | 急诊科
|  | QT-64 | Z127 | X射线胶片观片灯 | 50 | 0.1 | 5 | 门诊部 | □高档 ☑中档 □低档 | 胶片观片灯50个 | 主要供门诊医师诊查阅片使用
|  | QT-65 | Z130 | 镊子罐 | 1 | 0.015 | 0.015 | 烧伤外科
|  | QT-66 | Z131 | 铅围脖 | 10 | 0.12 | 1.2 | 麻醉科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1、进口轻铅材料 2、配有出口级别的魔术贴 3、内部核心材料采用进口防护铅橡胶 | 降低医护人员因长期接触辐射导致的健康风险
|  | QT-67 | Z132 | 铅衣 | 9 | 0.65 | 5.85 | 手术室 | □高档 ☑中档 □低档 | 1.配有一个上衣口袋，可放置物品，配备腰带可固定宽度 2、内部核心材料采进口防护铅橡胶，柔软均匀，韧性好，耐拉伸，表面为防水抗菌材料 3、每套防辐射衣都配套围脖和铅帽 | 主要用于手术时防辐射作用
|  | QT-68 | Z133 | 腔镜镜头专用灭菌盒 | 4 | 0.196 | 0.784 | 手术室 | ☑高档 □中档 □低档 | 1氧化铝合金盒子 2不锈钢锁扣 3硅胶支架 | 用于器械的收纳装载，自身不能消毒，需要凭借外界环境消毒
|  | QT-69 | Z134 | 双臂手术托盘 | 5 | 0.15 | 0.75 | 手术室 | ☑高档 □中档 □低档 | 1静音刹车轮 2托盘 | 方便放置手术器械、酒精消毒等产品
|  | QT-70 | Z135 | 单臂手术托盘 | 19 | 0.15 | 2.85 | 手术室 | ☑高档 □中档 □低档 | 1静音刹车轮 2托盘 | 方便放置手术器械、酒精消毒等产品
|  | QT-71 | Z136 | 体位垫（俯卧位） | 4 | 0.25 | 1 | 手术室 | ☑高档 □中档 □低档 | 1高度海绵 2涤纶布 | 帮助麻醉患者维持合适体位
|  | QT-72 | Z137 | 支肩架 | 5 | 0.38 | 1.9 | 手术室 | ☑高档 □中档 □低档 | 1可调式固定支具 2复合透气纺织面料 3铝合金支架 | 帮助固定肩关节
|  | QT-73 | Z138 | 电耳镜 | 6 | 0.06 | 0.36 | 体检科
|  | QT-74 | Z139 | 检眼镜 | 3 | 0.2 | 0.6 | 健康管理中心 | □高档 ☑中档 □低档 | 1.检眼镜3个 2.充电器3个 3.说明书3本 4.合格证3本 | 体检进行眼科眼底检查检查所用。
|  | QT-75 | Z140 | 血液混匀器 | 5 | 0.25 | 1.25 | 健康管理中心 | □高档 ☑中档 □低档 | 1.血液混匀器5个 2.说明书5本 3.合格证5本 | 体检采血样本摇匀所用。
|  | QT-76 | Z141 | 医用LED液晶对数视力表 | 8 | 0.4 | 3.2 | 健康管理中心 | □高档 ☑中档 □低档 | 1.医液晶显示器8个 2.遥控器8个 3.壁挂套件8套 4.电源适配器8个 5.电源线8条 6.说明书8个 7.合格证8个 | 体检进行体检视力检查所用。
|  | QT-77 | Z145 | 血氧夹 | 10 | 0.02 | 0.2 | 消化内科
|  | QT-78 | Z146 | 镊子罐 | 2 | 0.015 | 0.03 | 心电图室
|  | QT-79 | Z149 | 血氧夹 | 10 | 0.02 | 0.2 | 心血管内科
|  | QT-80 | Z150 | 二联液晶观片灯 | 1 | 0.2 | 0.2 | 血液内科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1. 双联LED观片灯1台 2. 亮度可调（≥4000cd/m²） 3. 支持DICOM标准 4. 分区域独立控制 | 用于医学影像（X光、CT、MRI等）的数字化阅片，提供高亮度、均匀背光，提高诊断准确性。 | 根据预算选配
|  | QT-81 | Z152 | 褥疮防治床垫（防褥疮气垫（多功能）） | 6 | 0.5 | 3 | 血液内科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1.交替式气压床垫6套 2.多腔室循环充气 3.低噪音泵 4.防水透气面料 5.压力调节功能 | 预防长期卧床患者的压疮形成，通过动态压力分布减少局部受压，促进血液循环。 | 根据预算选配
|  | QT-82 | Z155 | 中心吸痰装置 | 6 | 0.2 | 1.2 | 血液内科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1.负压吸引器主机6台 2.压力可调（-0.02~-0.08MPa） 3.集液瓶（2000ml） 4.防逆流设计 | 用于重症监护患者的痰液引流，保障气道通畅，降低感染风险。 | 根据预算选配
|  | QT-83 | Z158 | Bobath球 | 2 | 0.3 | 0.6 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1.球体尺寸选择55cm：儿童或身高＜160cm的成人 65cm：标准成人尺寸（身高160-180cm） 75cm：身高＞180cm或需要更大支撑面的患者 2. 材质与承重 材质：防爆PVC或橡胶，表面防滑纹理（避免训练时滑动）。 承重：需≥300kg，确保安全性（尤其动态训练时）。 气压： 高气压（较硬）：适合核心力量强的患者或动态训练。 低气压（较软）：适合初学者或肌张力高的患者（如脑瘫儿童）。 3. 抗阻等级（可选） 分级抗阻球：部分Bobath球配有弹性带或阻力环，用于渐进式训练。 - 初级：低阻力（黄色/绿色标记）。 - 高级：高阻力（红色/黑色标记）。 | 用于神经康复、运动训练；平衡训练，核心稳定训练。
|  | QT-84 | Z159 | mulligan自我松动带 | 3 | 0.02 | 0.06 | 中医康复科
|  | QT-85 | Z160 | U型趴枕 | 10 | 0.003 | 0.03 | 中医康复科
|  | QT-86 | Z161 | 艾灸盒2孔 | 10 | 0.005 | 0.05 | 中医康复科
|  | QT-87 | Z162 | 艾灸盒3孔 | 5 | 0.005 | 0.025 | 中医康复科
|  | QT-88 | Z163 | 艾灸盒4孔 | 4 | 0.005 | 0.02 | 中医康复科
|  | QT-89 | Z164 | 艾灸盒5孔 | 5 | 0.005 | 0.025 | 中医康复科
|  | QT-90 | Z165 | 艾灸盒6孔 | 5 | 0.005 | 0.025 | 中医康复科
|  | QT-91 | Z166 | 艾灸盒单孔 | 10 | 0.003 | 0.03 | 中医康复科
|  | QT-92 | Z167 | 保护腰带 | 10 | 0.06 | 0.6 | 中医康复科
|  | QT-93 | Z170 | 冰棉签模型 | 2 | 0.01 | 0.02 | 中医康复科
|  | QT-94 | Z171 | 抽屉式阶梯 | 2 | 0.23 | 0.46 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 外形尺寸/cm：≥60×32×40 相邻台阶距离：10cm 阶梯踏板额定承载：135kg 材质：多层板 | 除可作为不同高度坐具外，也可当简易的训练阶梯用。
|  | QT-95 | Z172 | 弹力带 | 5 | 0.02 | 0.1 | 中医康复科
|  | QT-96 | Z173 | 弹跳球 | 2 | 0.9 | 1.8 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 单环、拉环、两个手柄连接等多种直径大小及规格 | 各 类儿童的前庭平衡感和触觉训练， 对调整固有前庭平衡神经体系 、 强化触觉神经 、 改善注意力和空间感知力
|  | QT-97 | Z175 | 电针仪 | 20 | 0.1 | 2 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1、2种供电模式（电源线、电池） 2、6路带夹输出线 3、3种输出波形（连续波、断续波、疏密波） 4、大屏显示，可微调，4档定时 5、有保护装置，异常情况有提示灯闪烁 | 对软组织损伤、腰肌劳损、坐骨神经痛、肩周炎、风湿性关节炎、小儿腹泻等疾病的辅助治疗
|  | QT-98 | Z176 | 电子肺活量计 | 4 | 0.2 | 0.8 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 高智能无线主机控制，一次性纸质吹咀， | 肺功能检测
|  | QT-99 | Z178 | 多功能关节活动测量表 | 3 | 0.05 | 0.15 | 中医康复科
|  | QT-100 | Z179 | 儿童蹦跳器（带扶手） | 2 | 0.21 | 0.42 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1、参考规格：φ97×12cm（不含扶手）； 2、材质：防护圈为钢管外套珍珠管，边围布材质为优质牛津布板，跳布材质为优质高弹力PP弹性纤维布质，弹性好，舒适； 3、有4根钢管支架，稳固安全； 3、弹簧盖和跳布用4cm宽的织带连接； 4、扶手小圈和跳布直径大小相同，确保儿童安全； 5、最大载重100KG | 增强下肢肌力、改善平衡能力
|  | QT-101 | Z180 | 儿童感统综合训练系列 | 1 | 0.99 | 0.99 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 万象组收拾袋71.5×81×15cm1套，圆平衡板、平衡步道、平衡触觉板、平衡台、平衡踩踏车、跳袋、海洋球池 | 儿童感统综合训练
|  | QT-102 | Z181 | 儿童滚筒 | 2 | 0.09 | 0.18 | 中医康复科
|  | QT-103 | Z182 | 儿童康复训练器械 | 2 | 0.9 | 1.8 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 训练用阶梯、平行杠、矫正板、儿童沙袋、儿童肋木、儿童股四头肌训练椅、儿童安全站立架、儿童液压踏步器、儿童坐姿矫正椅、儿童助行器、儿童轮椅、斜形垫系列、滚筒系列、下肢功率车、训练凳、儿童梯背架、PT床、推拿床、场地垫、儿童悬吊康复系统等。滑板车、大滑板、吊筒、钻滚筒、羊角球、大龙球、布袋跳、触觉球、按摩地垫、平衡木及平衡踩踏车等。 | 儿童康复训练
|  | QT-104 | Z183 | 儿童康复与教育系列 | 2 | 0.99 | 1.98 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 认识拼装积木、训练套圈、腕部肌力训练器、捶球训练器、儿童认知训练组件、儿童分指板、磁力粘木、儿童图形认知组件、儿童穿鞋训练器、儿童沙磨板及附件、言语训练系列套装、上肢协调功能训练器等。儿童语言评定训练系统、儿童心理认知评测与训练系统、失语构音评定工具、语言发育迟缓评定工具、认知图片、图形认知组件、“看图说话”用的挂图、录音机或语言治疗机、非语言交流写字画板等。 | 儿童康复训练
|  | QT-105 | Z184 | 飞力士棒 | 5 | 0.03 | 0.15 | 中医康复科
|  | QT-106 | Z185 | 复式墙拉力器 | 2 | 0.3 | 0.6 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 参考规格：55×16×158cm， 结构型式：固定支架、转向滑轮、绳索、导向管、手柄、滑轮、配重、插、配重块、脚用拉力带， 材质：静电喷塑架、钢管、尼龙绳， 拉力器套数：2， 行程范围(cm)：0～115， 配重块质量(kg)：2， 配重块数量：5块， 绳索额定载荷：720N， 手柄额定载荷：480N | 进行四肢抗阻力运动，训练肌肉力量，也可进行关节活动度训练。
|  | QT-107 | Z186 | 股四头肌训练板 | 4 | 0.09 | 0.36 | 中医康复科
|  | QT-108 | Z187 | 股四头肌训练椅 | 2 | 0.44 | 0.88 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 1、结构型式： 椅架、绑带、小腿垫、升降支架、扶手、分度盘、助力手柄、配重支架、小腿支架、弹簧销、配重块 2、材质：静电喷塑架、镀铬件 3、座垫参考高度(cm)：64 4、座面参考宽度(cm)：53 5、升降支架调节范围(cm)：0～10 6、小腿垫调节范围(cm)：0～25 7、助小腿支架摆动角度：≤110° 8、力手柄调节范围(cm)：0～28 9、座位额定载荷(kg)：≥135 10、座位垫水平放置时额定载荷(kg)：≥55 11、配重块质量(kg)：2kg/块 12、配重块数量：4块 13、参考规格(cm)：100×105×122 | 用于膝关节受阻患者进行股四头肌抗阻主动运动，也可用于对膝关节进行牵引及和被动训练。
|  | QT-109 | Z188 | 骨科床 | 2 | 0.99 | 1.98 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 由床面、龙门牵引架、牵引架、输液架、拉环、滑轮、护栏和万向轮、布朗架搁板等附件组成。 | 骨折术后患者床上转移及训练使用
|  | QT-110 | Z189 | 关节量角器 | 6 | 0.07 | 0.42 | 中医康复科
|  | QT-111 | Z190 | 关节松动带 | 3 | 0.01 | 0.03 | 中医康复科
|  | QT-112 | Z191 | 滚桶 | 2 | 0.09 | 0.18 | 中医康复科
|  | QT-113 | Z194 | 滑轮吊环训练器 | 2 | 0.06 | 0.12 | 中医康复科
|  | QT-114 | Z195 | 踝关节模型 | 2 | 0.01 | 0.02 | 中医康复科
|  | QT-115 | Z196 | 踝关节训练器 | 2 | 0.43 | 0.86 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 参考规格：80×40×195cm， 立式靠垫架与墙面夹角调节范围0°～25°， 扶手架高度调节范围50m， 胸部绑带高度调节范围50cm。 踝关节矫正板参考尺寸：39×34×3～18cm， 额定承载量135kg， 材质：钢材、不锈钢支撑杆，承重力强，表面为型钢印花凹凸面防滑设计，可调角度范围15度、25度、30度、35度四档，矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。 | 矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。
|  | QT-116 | Z197 | 踝关节训练器 | 2 | 0.43 | 0.86 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 矫正足下垂、足内翻、足外翻等畸形，参考规格：73×68×96～145cm， 参数：型钢表面静电喷涂，支架为不锈钢，扶手高度可调。 角度调节范围15°，25°，30°，35°额定承载量135kg。 | 矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。
|  | QT-117 | Z198 | 火罐 | 10 | 0.01 | 0.1 | 中医康复科
|  | QT-118 | Z199 | 火龙罐 | 5 | 0.05 | 0.25 | 中医康复科
|  | QT-119 | Z200 | 肌内效贴 | 10 | 0.01 | 0.1 | 中医康复科
|  | QT-120 | Z201 | 肩关节回旋器 | 2 | 0.29 | 0.58 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 参考规格：70×30×100cm， 高度调节范围0～60cm。 结构组成：是由滑动杆、阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成。滑动杆是提供器械主体上下移动的轨道是由金属管材制成。阻尼件是该器械核心部件，可调节阻尼。而可调节组件是实现主体器械上下移动和锁定组成部分，器械整体主要由金属构成。 | 用于肩、肘关节受阻及阻力低下者进行康复训练，增强肌力。
|  | QT-121 | Z202 | 肩关节模型 | 2 | 0.01 | 0.02 | 中医康复科
|  | QT-122 | Z203 | 肩梯 | 2 | 0.11 | 0.22 | 中医康复科
|  | QT-123 | Z204 | 减重步态训练器 | 2 | 0.9 | 1.8 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 电动，通过吊带控制，根据需要减轻患者步行自身重量 | 用于骨关节，神经系统疾患引起下肢无力，疼痛、痉挛的患者，帮助其及早进行步态康复训练
|  | QT-124 | Z206 | 矫正镜（带格） | 2 | 0.23 | 0.46 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 参考尺寸88×66×186cm，镜面玻璃厚度0.5cm。架体为优质钢结构，钢件表面喷塑，镜面带有网格，底座四角配有脚轮。 | 结合视觉矫正和空间定位辅助，常用于平衡训练、空间感知障碍如脑卒中后偏侧忽略的干预等。
|  | QT-125 | Z207 | 镜像治疗镜子 | 2 | 0.05 | 0.1 | 中医康复科
|  | QT-126 | Z208 | 康复步行助力架 | 2 | 0.03 | 0.06 | 中医康复科
|  | QT-127 | Z209 | 可调式砂板磨及附件（成人） | 2 | 0.27 | 0.54 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 参考规格(cm)：100×80×84-132cm 参考质量：60.0kg 沙磨板面积(cm)：93.5×72.5 沙磨板参考厚度(cm)：≥0.5 沙磨板角度调节范围：0～50° 附件品种和件数 4个品种，各1件 材质：木质、PVC沙磨板、静电喷塑架 | 作业治疗使用
|  | QT-128 | Z210 | 可调式作业治疗桌及配件 | 2 | 0.21 | 0.42 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 结构型式：脚横杆、脚间挺杆、不锈钢内心 升降支架、传动机构、桌面及框架、手柄 材质：静电喷塑架、密度板 桌面升架范围mm：620～870 手柄转动力距N：≥50 桌面额定载荷kg：≥50 桌面参考尺寸（长×宽）mm：1200×700 参考质量：27.0kg | 作业治疗使用
|  | QT-129 | Z211 | 可调试砂板磨及附件（儿童） | 1 | 0.29 | 0.29 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 桌体1个，4只配件，分别为双手中立位磨砂板1只，双手旋前位磨砂板1只，单手中立位磨砂板1只，单手旋前位磨砂板1只。 技术参数： 沙磨板参考面积：730×520mm； 沙磨板角度调节范围：0°～50°； 沙磨板厚度≥5mm； 钢件表面喷塑； 桌面及配件为木质多层板双塑贴；升降杆镀铬。 | （儿童）作业治疗使用
|  | QT-130 | Z212 | 可升降PT床 | 6 | 0.99 | 5.94 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 电动升降可折叠 | 治疗患者多体位支撑与操作
|  | QT-131 | Z213 | 可升降推拿床 | 4 | 0.9 | 3.6 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 电动升降，带呼吸头洞 | 治疗使用
|  | QT-132 | Z214 | 可移动矫形镜 | 3 | 0.19 | 0.57 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 参考尺寸88×66×186cm，镜面玻璃厚度0.5cm，架体为优质钢结构，钢件表面喷塑，底座四角配有脚轮。 | 姿势矫正
|  | QT-133 | Z215 | 可移动升降PT凳 | 15 | 0.09 | 1.35 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 圆形坐垫 五星脚椅、重心稳定 可升降 静音脚轮 气动升降杆 坐垫医用PVC,100高密度海绵垫 | 康复治疗方便操作
|  | QT-134 | Z216 | 可移动升降靠背凳椅 | 5 | 0.05 | 0.25 | 中医康复科
|  | QT-135 | Z218 | 肋木架 | 3 | 0.3 | 0.9 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 规格(cm)：根据场地定制 肋木杠直径(mm)：根据场地定制 肋木杠间距离(mm)：根据场地定制 额定载荷(kg)：≥135 材质：实木 墙面配置矫形镜 | 借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练
|  | QT-136 | Z219 | 连续性关节被动训练器（CPM) | 2 | 0.5 | 1 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 数码电路，微电脑控制、LCD大屏幕液晶屏显示运动角度、时间、速度，膝、踝、髋关节均可运动 | 通过对患者的关节功能障碍患者作功能康复辅助治疗用。可防止、减少关节粘连、僵硬的发生，促进关节周围肌腱、韧带的修复，恢复关节功能
|  | QT-137 | Z220 | 秒表 | 10 | 0.02 | 0.2 | 中医康复科
|  | QT-138 | Z221 | 模拟职业作业设备 | 2 | 0.09 | 0.18 | 中医康复科
|  | QT-139 | Z223 | 平衡垫 | 3 | 0.1 | 0.3 | 中医康复科
|  | QT-140 | Z224 | 平行杠 | 1 | 0.43 | 0.43 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 参考规格(cm)：335×86～118×75～104.5， 参考质量：138.0kg 结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座 材质：不锈钢扶手、静电喷塑架、木板、地毯 杠杆直径(cm)：Φ3.5 杠杆宽度调节范围（cm）： 86～118 高度调节范围（cm）：75～104.5 额定载荷(kg)：≥ 135 矫正板坡度： 15° | 借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态训练。
|  | QT-141 | Z225 | 牵引网架 | 6 | 0.35 | 2.1 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 规格根据场地定制 水平网架额定载荷≥80kg 绳索、吊带等额定载荷≥50kg | 肌力、关节活动度、放松调整训练，可进行牵引治疗
|  | QT-142 | Z226 | 前臂旋转器 | 2 | 0.26 | 0.52 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 参考规格：42×64×100cm， 高度调节范围0～60cm， 托架前后调节范围40～64cm。 结构组成：是由滑动杆、阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成。滑动杆是提供器械主体上下移动的轨道是由金属管材制成。阻尼件是该器械核心部件，提供可调节阻尼，可调节组件是实现主体器械上下移动和锁定组成部分，器械整体主要由金属构成。 | 增加前臂旋转的关节活动度、调节阻力大小使患者做不同阻力下的抗阻主动运动，训练相关肌肉的肌力和耐力。
|  | QT-143 | Z227 | 前臂与腕关节训练器 | 2 | 0.47 | 0.94 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 1、参考尺寸：68×20×26cm 2、阻尼件是该器械核心部件，提供可调节阻尼 3、用途：改善前臂旋转功能，也可做腕部关节训练及肌力训练。 4、配置：底座1块；手柄2个；阻尼件1套；握杆1套；连接板2块 | 改善前臂旋转功能，也可做腕部关节训练及肌力训练。
|  | QT-144 | Z228 | 认知训练物品 | 2 | 0.8 | 1.6 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 认知训练组件，配木制配件、橡皮泥、知识卡片、儿童积木、游戏棋，图形认知组件（动植物、交通、钱币、生活用品等）、卡片、几何板、几何体阶梯、多功能智力盒、粉红塔、构成三角形、认知拼装图、仿真水果等 | 认知训练
|  | QT-145 | Z229 | 日常生活活动设备 | 2 | 0.5 | 1 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 1.参考规格：100×45×110cm 2、改善手指功能，提高手的灵活性、协调性。 3、配套有电话、开关、插座等16种锻炼实物。 | 日常生活活动训练
|  | QT-146 | Z230 | 沙袋（绑式） | 3 | 0.19 | 0.57 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 参考规格：65.5×36×73cm, 沙袋重量（kg）及个数： 2（1kg2个）、3（1.5kg2个）、4（2kg2个）、5（2.5kg2个）、6（3kg2个）共10个。 | 肌力耐力训练，关节牵引
|  | QT-147 | Z231 | 沙袋（提式） | 3 | 0.19 | 0.57 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 参考规格：65.5×36×73cm, 沙袋重量（kg）及个数： 0.5kg、1kg、1.5kg、2kg、3kg、4kg、5kg各一个。 | 肌力耐力训练，关节牵引
|  | QT-148 | Z232 | 上下肢肌力康复器 | 2 | 0.47 | 0.94 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 参考规格：≥50×43×52cm 移动拉杆调节范围mm520～840，摇把上下角度调节范围0°～90°，摇把前后角度调节范围0°～120°，额定负载(kg)：≥20kg 材质：外壳、手脚把柄、脚轮为塑胶，整体机械为全钢 | 上下肢功能训练，改善四肢关节活动范围，进行四肢肌力协调训练。
|  | QT-149 | Z233 | 上肢协调功能练习器（手指） | 2 | 0.11 | 0.22 | 中医康复科
|  | QT-150 | Z234 | 上肢协调功能练习器（腕） | 2 | 0.15 | 0.3 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 参考外形尺寸/cm：≥88×20×49 材质：木质、钢丝 特点和功能：训练上肢稳定性、协调性，提高上肢的活动能力。 | 训练上肢稳定性、协调性，提高上肢的活动能力。
|  | QT-151 | Z236 | 手功能组合训练箱 | 2 | 0.3 | 0.6 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 一、产品组成 主要由木插棍、玻璃球、铁插棍、螺栓、螺母、防盗扣、箱搭扣、模拟插头插座 、锁搭扣及挂锁、台锁等10种训练用具组成。 二、主要技术指标和参数 1）参考外形尺寸（长×宽×高）：55×40×14㎝ 2）木插棍外形参考尺寸及数量：（大:Φ26mm，3根）、（中：Φ18mm，4根）、（小：Φ13mm，5根） 3）玻璃球数量：大（4个）、中（5个）、小（5个） 4）铁插棍外形尺寸及数量：（大：Φ8mm×60mm）、（中：Φ6mm×60mm）、（小：Φ4mm×60mm），各15个 5）螺栓外形尺寸及数量：M8×40（5只）、M6×40（3只） 6）螺母外形尺寸及数量：M8（12只）、M6（6只） | 手功能训练
|  | QT-152 | Z237 | 手功能作业训练设备 | 2 | 0.99 | 1.98 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 1.参考规格：65×45×16cm 2.适用于对触觉、视觉、听觉感官刺激训练感性认知能力，也训练手指与认知的协调性 | 手功能训练
|  | QT-153 | Z238 | 手摇车 | 2 | 0.2 | 0.4 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 电源220V 50Hz 功率:20W 重量:8KG 产品尺寸:51*42*30CM 时间设定：3，9，12，15四档时间设定。 速度调节：30,40,50,60四档速度调节。 痉挛控制：痉挛控制自动停止功能。 自动模式：速度可以从慢到快自动调节。 | 用于偏瘫、上下肢功能障碍的患者，提高上下肢的运动协调能力。通过训练能促进血液循环，防止痉挛和关节僵硬。
|  | QT-154 | Z239 | 手杖三脚 | 2 | 0.019 | 0.038 | 中医康复科
|  | QT-155 | Z240 | 手杖四脚 | 2 | 0.019 | 0.038 | 中医康复科
|  | QT-156 | Z241 | 手指功能训练器 | 2 | 0.1 | 0.2 | 中医康复科
|  | QT-157 | Z242 | 手指阶梯 | 2 | 0.09 | 0.18 | 中医康复科
|  | QT-158 | Z243 | 体操棒与抛接球 | 2 | 0.16 | 0.32 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 立式： 参考规格(cm)：40×40×101 参考质量：14.0Kg 结构型式：体操棒、抛接球、木架 材质：木制 体操棒规格(cm)： Φ3×100 体操棒数量：4个 抛接球直径(cm)： 20 抛接球数量：3个 操棒侧向可承受最大荷载(n)：≥ 100 卧式： 参考规格(cm)：100×15×70 结构型式：体操棒、抛接球、木架 材质：木制 体操棒规格(cm)： Φ3×100 体操棒数量：5个 抛接球直径(cm)： 20 抛接球数量：3个 操棒侧向可承受最大荷载(n)：≥ 100 | 改善上肢活动范围，提高肢体协调控制及平衡能力。
|  | QT-159 | Z244 | 跳袋 | 5 | 0.06 | 0.3 | 中医康复科
|  | QT-160 | Z246 | 吞咽训练用的染色剂 | 2 | 0.03 | 0.06 | 中医康复科
|  | QT-161 | Z247 | 腕关节模型 | 2 | 0.01 | 0.02 | 中医康复科
|  | QT-162 | Z248 | 腕关节旋转运动器 | 2 | 0.28 | 0.56 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 结构型式：固定座、导向管、升降装置、升降手柄、把手、阻尼装置、阻尼调节手柄； 材质：主架优质型钢，静电喷塑、握把不锈钢、底座实木材； 外形尺寸/cm：≥62×22×25； 手柄至转动轴距离调节范围/cm：0～11； 前臂垫移动范围/cm：0～7cm； 最大阻力：≥980N•cm。 适用于腕关节的康复训练，改善腕部关节活动范围及肌力训练 | 改善腕关节各个方向的活动范围及肌力训练
|  | QT-163 | Z250 | 握力器 | 5 | 0.01 | 0.05 | 中医康复科
|  | QT-164 | Z251 | 系列哑铃 | 3 | 0.17 | 0.51 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 1、参考规格(cm)：84×50×86 2、参考质量：37.0kg 3、结构型式：哑铃、哑铃架 4、材质：静电喷塑架、钢 5、哑铃规格：质量，5LB，4个。4LB，4个。3LB，4个。2LB，4个。1LB，2个 | 进行肌力、耐力和医疗体操训练。
|  | QT-165 | Z252 | 下肢功率自行车 | 2 | 0.9 | 1.8 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 带手握心率、8档阻力可调、 配内置磁力调整系统、皮带、双向传动、减震配置、发泡坐垫、高硬度海棉扶手、铸铁曲柄腿；电子表可显示：心率、时间、速度、距离、消耗热量等功能。 卧式1台，立式1台。 | 预防肌肉萎缩和关节僵硬，促进身体功能的恢复。特别是对于下肢关节活动受限、肌力下降及协调功能障碍。
|  | QT-166 | Z253 | 楔形垫 | 5 | 0.06 | 0.3 | 中医康复科
|  | QT-167 | Z254 | 训练滑梯 | 2 | 0.93 | 1.86 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 二阶梯与平台、斜台、滑梯、滑板 | 儿童康复训练
|  | QT-168 | Z255 | 训练用阶梯 | 1 | 0.7 | 0.7 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 材质：不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架。结构型式： 扶手杠、固定管柱、阶梯 扶手杠调节范围（cm）：0～25 扶手杠侧向额定载荷(kg)：≥70 梯面高度：10㎝、11㎝、12㎝,深28cm 阶梯额定载荷(kg)： ≥135 参考规格(cm)：337×83×120～147 | 用于患者上下楼功能的恢复练习。
|  | QT-169 | Z256 | 液压式踏步训练器 | 2 | 0.23 | 0.46 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 规格：38×29×20～29cm 参数：型钢表面静电喷涂。脚踏板为优质塑料模具一次成型，油缸控制脚踏上下活动。 | 改善下肢关节活动度及肌力训练。
|  | QT-170 | Z257 | 腋拐 | 2 | 0.03 | 0.06 | 中医康复科
|  | QT-171 | Z258 | 引导式训练组合 | 2 | 0.7 | 1.4 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 木楞床外形尺寸/cm：170×66×57-94 木箱外形尺寸/cm：45.5×40×10-35 角度调节范围：0°-60° 凳子（高）外形尺寸/cm：39×31×34 凳子（中）外形尺寸/cm：39×31×27 凳子（低）外形尺寸/cm：39×31×19 长手柄训练板外形尺寸/cm：40×10×6.5 短手柄训练板外形尺寸/cm：30×10×6.5 带圆棒训练板外形尺寸/cm：20×10×11.8 | 综合训练儿童平衡能力、协调性
|  | QT-172 | Z259 | 语言训练物品 | 2 | 0.33 | 0.66 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 语言发育迟缓训练工具、 口部构音训练器：口部构音运动训练器是言语治疗师在为口部运动障碍和构音不清的患者做口部运动治疗以及构音运动训练时必备的一套新型、实用、有效的训练工具，是言语治疗师经过多年临床经验后研发而成。 语言能力评估与训练卡片：用于语言理解能力的评估，进行相应的词语、语法、会话和句子等的简单训练。 言语功能评估与训练卡片：用于矫正呼吸、发声、共鸣障碍的强化训练，还可用于构音语音能力、构音音位对比能力的评估与训练及口部构音运动能力的训练。 | 1.参考规格：17×11.5×5㎝ 材质：PP5 ABS 用途：口部运动障碍、言语障碍、构音障碍（运动性、品质性、功能性）、语音障碍、发音障碍（呼吸、发声、共鸣）、吞咽困难者、进食障碍者的工具。 2.参考规格：17×14×11.5㎝ 适用对象: 口部运动障碍、言语障碍、构音障碍（运动性、器质性、功能性）、语音障碍、发音障碍（呼吸、发声、共鸣）、吞咽困难者、进食障碍者。 口部构音运动训练器共有13种，适用于以下四种障碍的治疗: 下颌运动障碍（1.咀嚼器、2.下颌运动训练器（含3件））、唇运动障碍（3.唇运动训练器、4.唇肌刺激器）、舌运动障碍（5.指套型乳牙刷6.舌肌刺激器、7.舌尖运动训练器、8.舌前位运动训练器、9.舌后位运动训练器、10.压舌板）、软腭运动障碍（11.悬雍垂运动训练器）。 3.适用人群：听障儿童、语言发育迟缓、精神发育迟滞、自闭症、脑瘫构音障碍、品行障碍、学习障碍等。 卡片特色： 1、整套用具编制科学，层次分明，涵盖词语、词组、句子和短文等的评估与训练； 2、每一干扰项的设置均经过对相应年龄段儿童语言及认知水平的考察后确定，能够最大程度的体现儿童真实的语言水平。 卡片内容：包括语言理解能力评估、词语的简单训练、语法的简单训练、句子的简单训练、会话的简单训练。 4.适用人群：听障儿童、语言发育迟缓、精神发育迟滞、自闭症、脑瘫、构音障碍、品行障碍、学习障碍等。 卡片特色：1、操作简单，覆盖范围广。2、提供评估和训练的卡片册和记录词表，便于前后比照。3、实现图、文、音结合。 卡片内容：包括呼吸训练、发声训练、共鸣放松训练、构音语音能力评估、构音音位对比能力评估、口部构音运动能力训练。
|  | QT-173 | Z260 | 站立拉筋斜板 | 2 | 0.02 | 0.04 | 中医康复科
|  | QT-174 | Z261 | 真空罐 | 3 | 0.02 | 0.06 | 中医康复科
|  | QT-175 | Z262 | 正骨复位椅 | 3 | 0.06 | 0.18 | 中医康复科
|  | QT-176 | Z264 | 重锤式手指肌力训练桌 | 1 | 0.2 | 0.2 | 中医康复科 | □高档 ☑中档 □低档 | 参考规格（cm):80X60X110 重锤质量：100g、200g、300g、500g（4组） | 用于手指屈伸肌抗阻肌力训练及改善关节活动度
|  | QT-177 | Z265 | 肘关节模型 | 2 | 0.01 | 0.02 | 中医康复科
|  | QT-178 | Z266 | 助行架 | 2 | 0.7 | 1.4 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 无轮式 | 以双手使其逐步向前移动具有稳定性能好、高度可随使用者的身高随意调节的特点。 主要用于上肢功能完善而且下肢功能损伤的患者。
|  | QT-179 | Z267 | 助行架（双轮） | 2 | 0.8 | 1.6 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 材质：橡胶手柄、静电喷塑架、PU面料内置高回弹海绵、橡胶脚轮 结构型式：刹车手柄、台面垫、靠背、坐垫、坐垫前后调节螺栓、坐垫上下调节杆、高低伸缩杆、手柄调节螺栓 | 以双手使其逐步向前移动具有稳定性能好、高度可随使用者的身高随意调节的特点。 主要用于上肢功能完善而且下肢功能损伤的患者。增加上肢支撑的面积，提高辅助步行的效果，是神经、骨关节系统疾病患者室内外辅助代步用具
|  | QT-180 | Z268 | 助行器 | 2 | 0.05 | 0.1 | 中医康复科
|  | QT-181 | Z270 | 钻滚筒 | 2 | 0.23 | 0.46 | 中医康复科 | ☑高档 □中档 □低档 | 外形尺寸(外径×长度)/cm：不低于Φ60×76cm 材质：塑料 | 用途：适用于儿童进行预防和纠正不良直立姿势。
第5包（其他类包） |  |  |  |  | 774 |  | 124.667
合计 |  |  |  |  | 5593 |  | 1735.543