采购需求方案及市场价格调查情况申报表

【填写要求：红字标题为必填项，请科室按照绿字备注建议进行填写】

| 一、项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 非接触眼压计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量单位 | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国产/进口 | ☑ 拒绝进口（只接受国产品牌投标） □ 接受进口（国产进口品牌均能投标） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目预算 | 单价： 6.8万元，总价：6.8万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途 | 用于测量眼内压力值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 | 非接触眼压计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、投标方资格、资质要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标方资格要求 | - 1.投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，以分公司名义参与投标的，须提供总公司或具有独立法人资格的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，并提供总公司及分公司的营业执照复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查； - 2.投标人须提供法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书； - 3.投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； - 4.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； - 5.本项目不接受联合体投标，不允许转包分包（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； - 6.除单一来源采购，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； - 7.投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录），投标人须提供官网的信用信息查询记录网络截图证明材料（查询时间须在采购公告之日起至投标截止日前）； 8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《政府采购投标及履约承诺函》和《股东构成审查表》加盖投标人公章）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★投标方资质要求 | ☑医疗器械 |  | 1、若投标方为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产许可证》或备案凭证，且生产范围包含该产品（须提供相关证书复印件或扫描件并加盖投标方公章，原件备查）。若投标方为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营许可证》或备案凭证，且经营范围包含该产品（须提供相关证书复印件或扫描件并加盖投标方公章，原件备查）；当所投产品属于第一类医疗器械时无须提供《医疗器械经营许可证》或备案凭证，但投标方应在投标文件中对其所属类别进行书面说明。 2、投标方所投产品必须为其《医疗器械注册证》或《医疗器械备案证》有效期内生产的（提供以下证明资料之一：（1）提供有效的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案证》；（2）如不在有效期内,则需提供该证和所投产品在该证有效期内生产的证明文件的原件复印件或扫描件并加盖投标方公章，原件备查）。 备注：如需提供其他资质材料，请在此处进行补充 |  |  |  |  |  |  |
|  | □非医疗器械 |  | 备注：如需提供其他资质材料，请在此处进行补充 |  |  |  |  |  |  |
| 三、配置及耗材清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★标准配置清单 | 序号; 配置名称; 数量; 单位. 1; 全自动主机; 1; 台. 2; 台车; 1; 张. 3; 触摸笔; 1; 支. 4; 保修卡; 1; 张. |
| ★增加配置清单 | 序号; 配置名称; 数量; 单位; 参考品牌型号; 单价（元）. 1; 无. 2. 3. 备注：如无需增配，请在表格处填“无” |
| ★配套耗材 | 序号; 耗材名称; 是否上阳光采购平台; 单位; 年使 用量; 参考品牌型号. 1; 无; □是 平台限价： 元 院内控制价： 元 □否 院内控制价： 元. 备注：如无需招标配套耗材，请在表格处填“无” |
| 四、技术及质量参数需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能要求 | 非接触式，全自动测量眼内压力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量标准 | 1、国产的货物必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准； 2、进口的货物必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准，进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 1.测量范围 0～30mmHg（0～40hPa）、0～60mmHg（0～80hPa）； 2.测量偏差不大于±1mmHg（±1.33hPa）； 3.最高喷气压强不大于82.5mmHg（110hPa）； ▲4.测量量程：0～30mmHg和0～60mmHg可选 ； ▲5.调节范围：测试头左右位移调节范围≤80mm，测试头前后位移调节范围≤40mm，测试头上下位移调节范围≥30mm； 6.颌托支架移动调节范围≤40mm； 7.操作模式：非接触式测量眼压 全自动对焦测量 全触摸屏操作无其他物理按键确保机器简单耐用； 8.测量模式：可以选择全自动或半自动模式进行测量； 9.在全自动模式下，点击启动会依次对左右眼进行自动找眼并对焦打眼； 10.在半自动模式下，手动对焦后，点击启动会进行对焦喷气； 11.可设置自动测量次数：一次和三次两档可选； 12.安全限位可以设置电机向前移动的最远距离，避免触碰人眼； ▲13.显示方式≥10.1英寸彩色显示屏； 14.报告打印：可选择打印A4纸报告或热敏报告； 15.机器内置热敏打印机，可直接打印热敏报告； 16.标准报告需要选择连接对应的打印机； ▲17.传输：可选择Socket或HTTP传输协议； 18.连接端口：USB、网口； 19.电压/频率： AC 220V/50Hz ； 20.尺寸：≤480mm×≤340mm×≤470mm； ▲21.重量：≤20kg。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考品牌型号 | 序号; 参考品牌; 参考规格型号. 1; 天津索维; SW-5000. 2; 湖南卡睿知; CNT-2000. 3; 浙江佳目; TP1. |
| 五、商务和服务条款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★报价要求 | - 1、投标报价以人民币报价，为工地交货价。货物总价内包含但不限于的相关的费用有：原材料和配件费、深化设计、生产加工、安装、调试，通过有关主管部门的验收，运至合同指定地点的包装、运输、装卸、安装，技术培训，检查、检验，及保修、利润、风险金、国家规定的各项税费； 2、配套耗材报价不包含于投标总价内，采购方以该耗材中标单价在深圳医用耗材阳光交易和监管平台采购本产品（无法上平台的产品除外）。如耗材中标单价高于深圳医用耗材阳光交易和监管平台价格，则按深圳医用耗材阳光交易和监管平台价格采购。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★交货期 | 1、合同签订生效后60日历日内完成安装、调试及验收，货送至采购方指定地点。 - 2、逾期交货采购方有权按照相关规定处罚。中标方必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸其他类似的义务。 3、设备和材料须为全新，包装方式按照原厂出厂原标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 | ★1、设备安装调试验收合格后原厂质保5年。投标方中标后需提供与设备生产厂家签订的该设备5年质保协议原件或厂家/授权的中国总代理代针对该项目的原厂质保5年的承诺。在质保期内，设备零配件及其维修的有关费用及软件终身升级皆不得额外收取费用，并保证终身负责维修。 - 2、质保期内，设备保养、维修服务应由中标方负责，按产品说明书规定或相关行业规定进行保养，每年需对设备进行维护保养，一年四次（每季度一次），每年进行深度预防性保养1次以上，提交保养报告交给采购方。 3、质保期内，中标方应对产品因质量出现的问题进行修复且不得额外收费，并且要在2小时内响应，12小时内到达现场维修，并在48小时内消除故障，若在48小时内不能及时排除故障的，中标方应在10个日历日内向采购方提供不低故障设备规格型号档次的备用设备使用，且该设备不得额外收费，直至故障修复为止，由此产生的包括但不限于运输费、安装费、搬运费、替换产品的损耗费、零部件费、调试费全部费用由中标方承担。 4、质保期内，中标方应确保设备年开机率在98%（含98%）以上，若达不到此开机率，将作以下处理：年开机率在90%-98%（含90%不含98%）之间，赔壹年延长质保期；年开机率在 85%-90%（含85%不含90%）之间，赔贰年延长质保期；年开机率低于85%（不含85%），中标方必须无条件更换新设备，并重新计算新设备的质保期，以及赔偿采购方的直接经济损失和间接经济损失。【注：年开机率=（365-停机天数）/365】 5、质保期结束前3个月内，中标方联合厂家工程师或授权维修企业工程师对所供应设备进行一次全面巡检保养，并提供质保期内所有巡检维护保养报告。 6、质保期外，中标方负责维修及提供原装配件，需在2小时内响应，12小时内到达现场维修，按需及时更换零配件，特殊情况下可提供备用机，采购方只负责更换零配件费。在签订合同前，中标方需提供质保期外服务费用方案。 7、投标方所投产品在广东范围要有专门的设备维修站（提供工程师电话和技术维修力量情况和维修的详细地址及联系方式）。 8、提供详细的售后服务方案，负责安装、调试、提供技术咨询、软件升级及人员培训皆不可进行额外收费，以保证采购方工作人员掌握设备各种使用操作。 9、保证设备维修（终身）和配件的供应（至少10年以上），确保软件终身使用（不额外收费）。如果因机器和配件停产造成设备无法维修者（维修周期同故障处理条款内容），必须无条件更换整机保证完好使用。 10、场地迁移，需要移机时，中标方需负责迁移并提供技术支持且不得额外收取费用，需确保机器的正常使用。 11、涉及软件应用的设备，中标方应配合医院智慧医院信息化建设，免费开放接口和承担该设备连接至其他系统的接口费用等。在质保期内，应及时将软件更新、维护并提供更新所需的硬件，免费开放软件端口，无偿派人配合与医院信息系统（包括但不限于HIS、PACS、LIS系统）的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换；当医院信息系统变更或其他情形需要与该设备连接时，须无偿派人配合，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换，确保数据安全，无外泄。上述工程需要按照采购方计划工期内完成，不得拖延，如因客观因素不得不延长工期的，需与采购方协商并获得采购方同意。 12、如为特种设备，乙方须按照相关法律法规要求完成特种设备使用登记手续，并取得《特种设备使用登记证》，办理完成后需整套资料移交甲方管理。 13、属于国家强检范围的工作计量器具，验收前须由乙方负责完成检测，并提供第三方检测合格证明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★验收方式 | 1、设备安装调试正常使用后由使用科室、设备科、中标方代表在场进行验收，质保期从验收合格之日起计。 2、产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量与送货清单不符情况，中标方应进行更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。中标方货物经过双方检验认可后，签署验收报告。 3、当满足以下条件时，采购方才向中标方签发货物验收报告： a、中标方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 d、提供维修手册、售后服务承诺书、中文操作手册。 4、若采购方对中标产品质量有争议，将由采购方委托第三方质量检测部门按照招标文书进行验收确认，委托检测验收费用由中标方负责支付。出具检测验收报告合格，采购方将履行采购合同；若检测验收报告不合格，采购方将取消采购合同，由中标方承担所有后果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★付款方式 | 1、签订合同后， 中标方提供全额发票，经验收合格，办理入库后，采购方向中标方支付合同全款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★其他要求 | 1、本项目中如有涉及水、电、气设备安装及调试、室外高空作业项目的中标方承诺使用具有国家认可资质的操作人员（资质证书仍在有效期内）实施，否则由此造成的后果由中标方负责。 2、如所投产品受行业主管部门规定强制认证或检测或许可的（如3C认证或检测报告或工信部进网许可证），中标方在签订合同前向采购方提供相关认证证书或检测报告。 3、本项目所要求的硬件、软件，中标方要配备给采购方，并保证采购方能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。 4、中标方应保证采购方在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。中标方保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购方无关；采购方购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科室民主管理小组意见 | 表决情 况 |  |  | 赞 成 人 数 |  | 反 对 人 数 |  | 弃 权 人 数 |  |
|  | 我科根据工作需要，要求购置此设备，经过调研及科室民主管理小组讨论，制订此设备技术及服务需求，并保证技术及服务需求不偏向于某一品牌，至少有三个品牌同等档次的产品能够满足要求，并且购置回来的医疗设备能正常使用和产生效益，特向院党委、纪委及院班子做出承诺。 民主小组签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |