下游纯化产线设备用户需求说明书

目录

1. 目的	3

2. 范围	3

3. 术语	3

4. 参考文件	3

4.1. 法规遵循	4

4.2. 自动化工程规范	5

5. 设备/系统描述	5

5.1. 系统设备组成	5

6. 用户需求内容	6

6.1. 总体需求	6

6.2. 冻干机	9

6.3. 碟式离心机	10

6.3.1. 碟式离心机	10

6.3.2. 电转仪	11

6.3.3. 凝胶成像仪	12

6.4. 超滤系统	12

6.5. 陶瓷膜微滤	13

6.6. 超滤系统	15

6.7. 层析系统（褐藻寡糖分离）	16

6.8. 蒸发浓缩系统	17

6.9. 清液储罐	17

6.10. 中型储罐	18

6.11. 冻干机	18

6.12. 管道管件管架、压力管道设计及报检需求	21

6.13. 电气自动化、控制软件编程需求	23

6.14. 不锈钢操作平台需求	24

6.15. 安装调试及培训、验证和文件需求	24

6.16. 包装及运输需求	27

6.17. 维护和售后需求	27

6.18. 其他需求	28

7. 验收标准	28

8. 保密约定	28

- 目的

本URS文件根据雷力实验室及中试产线的要求编制，描述了生产线的硬件，仪器仪表，控制策略及服务等方面的要求，供应商应以确认本公司的控制标准为依据进行系统的初步规格选型、功能设计并最终完成详细设计，为设备采购选型和设备验证提供充分依据。

本URS文件仅提出基本的技术要求，并未限制设备生产商具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、配置、性能以及更优异的部件。

- 范围

供货范围包括2㎡冷冻干燥设备、凝胶成像仪、高速冷冻台式离心机、电转仪、超滤系统、微滤系统、纳滤系统、层析系统（酶蛋白分离）、层析系统（褐藻寡糖分离）、低温真空浓缩设备、2000 L储罐、10㎡冷冻干燥设备，包含工作平台、定制设计、工程、制造、安装、FAT/SAT、调试及验收。

- 术语

在下面的表格中规定了本方案中使用的缩略语。

| 序号 | 缩写 | 全称及翻译 |
| --- | --- | --- |
|  | CIP | Clean In Place设备在线清洗（无拆卸） |
|  | SIP | Sterilization In Place设备在线灭菌（无拆卸） |
|  | DQ | Design Qualification设计确认 |
|  | IQ | Installation Qualification安装确认 |
|  | OQ | Operational Qualification运行确认 |
|  | PQ | Performance Qualification性能确认 |
|  | GMP | Good Manufacturing Practices药品生产质量管理规范 |
|  | EU-GMP | European –Good Manufacturing Practice欧洲GMP |
|  | FAT | Factory Acceptance Test供应商验收测试 |
|  | SAT | Site Acceptance Test 现场验收测试 |
|  | FDA | US Food and Drug Administration美国食品和药物管理局 |
|  | FDS | Functional design specifications功能设计标准 |
|  | ASME BPE | The American Society of Mechanical Engineers Bioprocessing Equipment美国机械工程师协会生物加工设备 |
|  | EHS | Environment、Health、Safety健康、安全与环境 |
|  | PW | Purified Water 纯化水 |

- 参考文件

  - 法规遵循

设计、制造、材料、所有部件的供应以及配置遵循以下法规：（包含但不局限于以下规范，如有最新规范，以最新版规范为准）

| 法规类别 | 法规标准 |
| --- | --- |
| GMP合规 | (PIC/S)GMP 药用产品良好生产实践指南 中国GMP及其附录《药品生产质量管理规范》（2023修订版） 中国药品生产验证指南（2003版） |
| 工程实施 | ISPE-Good Engineering Practice良好施工规范 GB 50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》 GB 93-86《工业自动化仪表安装施工规范》 GB 17213.1-18 《工业过程控制阀》 HGT 21581-2010《自控安装图册(上、下册)》 GB8566-1988《计算机软件开发规范》 GB9386-1988《计算机软件测试文件编制规范》 YBJ-1989《计算机设备安装与调试工程施工及验收规范》 |
| 自控设计 | HGT 20507-2014 《自动化仪表选型设计规范》 HGT 20511-2014 《信号报警及联锁系统设计规范》 HGT 20513-2014《仪表系统接地设计规范》 HG 20570-95 《工艺系统工程设计技术规范》 HG 20559.1-1993 《管道仪表流程图设计内容和深度规定》 HG/T 20700-2000《可编程控制器系统工程设计规定》 HG/T 20505-2000《过程测量和控制仪表功能标志和图形符号》 HG/T 20508-2000《控制室设计规定》 HG/T 20509-2000《仪表供电设计规定》 HG/T 20512-2000《仪表配管配线设计规定》 SH 3092-2013《石油化工分散控制系统设计规范》 |
| 机械制造 | JBT 9237.1-1999 工业自动化仪表工作条件腐蚀和侵蚀影响 |
| 安全控制 | ISA 99 Security for Industrial Automation and Control Systems 安全工业自动化和控制系统 Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security 工业控制系统安全指南 |
|  | GB50058-1992 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 ISA 60079-26-2011爆炸性环境.第26部分I级0区分类危险场所使用的设备 SHB-Z06-1999《石油化工紧急停车及安全联锁系统设计导则》 GB50166-2007 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ANSI/IEEE RP12.6《危险区域（分等级）本安系统的安装》 |

  - 自动化工程规范

HGT 20573-2012 分散型控制系统工程设计规范

自动化仪表工程施工及质量验收规范GB50093-2013

爆炸性环境用防爆电气设备GB3836-2010

自动化仪表安装工程质量检验评定标准GBJ131—90

分散型控制系统工程设计规定HG/T20573—95

工业自动化仪表工程施工验收规范GBJ—93—86

自控专业设计管理规定HG/T 20636-1998

自控专业工程设计文件的编制规定HG/T 20637-1998

自控专业工程设计文件深度的规定HG/T 20638-1998

电力建设施工及验收技术规范（热工仪表及控制装置篇）SDJ279—90

建筑电气安装工程质量检验评定标准GBJ303—88

工艺系统设计管理规定HG20557-93

管道仪表流程图设计规定HG20559-93

建筑电气设计技术规范

安全：依照 CE 标准。（中国电气标准）

噪音：依照 CE 标准，不得高于70dBA

- 设备/系统描述

  - 系统设备组成

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冻干机1台/套 |  |
| （1） | 2㎡冷冻干燥设备 | 1台 |
| 2 | 碟式离心机1套 |  |
| （1） | 碟式离心机 | 1台 |
| （2） | 配套电转仪 | 1台 |
| （3） | 配套凝胶成像仪 | 1台 |
| 3 | 超滤系统1台/套 |  |
| （1） | 超滤系统 | 1台 |
| 4 | 陶瓷膜微滤1台/套 |  |
| （1） | 微滤系统 | 1台 |
| 5 | 超滤系统1台/套 |  |
| （1） | 纳滤系统 | 1套 |
| 6 | 层析系统2台/套 |  |
| （1） | 层析系统（褐藻寡糖分离） | 2台 |
| 7 | 蒸发浓缩系统1台/套 |  |
| （1） | 低温真空浓缩设备 | 1台 |
| 8 | 清液储罐2台/套 |  |
| （1） | 2000 L储罐 | 2台 |
| 9 | 中型储罐2台/套 |  |
| （1） | 2000 L储罐 | 2台 |
| 10 | 冻干机1台/套 |  |
| （1） | 10㎡冷冻干燥设备 | 1台 |

- 用户需求内容

  - 总体需求

| 序号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 生物安全：设计时需考虑避免活菌体的扩散和排放。 | 必需 |
|  | 设计制造要求： （1）应充分考虑罐体的仪表阀门技术管路框架、以及换热单元区域，管道穿墙式等的设计理念。 （2）应充分考虑采用模块化设计，结构设计和建造应合理、美观。如设备较高，应设置操作维护平台，并留有充足的操作维修保养空间，特别是关键的维保部位，各公用工程接口应设计在人可以够到的位置。 （3）对接CIP工作站，具有合理分配的CIP自控工序功能。 （4）与产品直接接触的设备内表面及工作零件表面，尽可能不设计有台、沟及外露的螺栓连接。表面应平整、光滑、无死角，易清洗与消毒。 （5）系统管路设计，应避免产生死角，以防止水滞留而滋生微生物；系统的设计应能实现完全排空；所有提供的密封垫圈应符合管径大小且便于维修或更换。 （6）根据产品工艺，配有专业控制软件对各个功能单位进行全自动控制。 （7）采集数据的设计，符合相关法律法规及国家标准的要求。 （8）罐体夹套配备夹套安全阀、压力表接口、最低点排放口，具备夹套冷却和夹套排空功能。 （9）减速机内的润滑油应确保不能泄漏。 （10）搅拌系统应进行合理选型，满足快速混合、溶解物料的要求。 （11）根据工艺要求发酵罐搅拌需变频控制。 （12）搅拌的设计安装在满足现有厂房高度的前提下，将最小工作体积设计的尽量小。 （13）过滤器安放位置应便于其安装、拆卸、检测等操作。 （14）在平台上的管线需设置配套的管架及分线堵头，确保无卫生死角和利于清洁。 （15）电气防护必需满足国家标准或行业标准。 | 必需 |
|  | 材质要求： （1）所有与产品直接接触或间接接触必需采用316L不锈钢。其余部分使用304不锈钢材质制造，使用ISO标准部件，提供材质证明。 （2）系统中所有与物料直接接触或者间接接触的所有垫片、垫圈，密封圈、软管的材质要求符合GMP标准。 （3）生产线中的软管应为卫生型产品，接口处应为扣压接头，内径应一致平滑。 （4）不锈钢平台支架采用304不锈钢方管，应有足够的强度，并要求易清洁。平台花纹板采用优质304不锈钢板。 （5）阀门采用卫生级阀门，EPDM/PTFE双膜片。 （6）罐体夹套保温材质：优质硅酸铝或无氯岩棉等，厚度：不低于30mm。 | 必需 |
|  | 仪器仪表要求： （1）设备所用全部电器元件均应具有完整的技术资料以及质量证明文件。根据工艺需求选择适当的仪器仪表，用于工艺，安全和生产控制，仪器仪表由供方提供参考，用户选择，设备供应商提供接口形式，用户确认接口形式，符合国家及行业安装和设计标准。 （2）仪器仪表应当考虑在不同部位的酸洗钝化及部分高盐工况、低PH等的特殊需求，并满足需求来配置，监测器变送模块需满足自动化控制的需要，操作维护简单方便。 | 必需 |
|  | 施工与工艺要求： （1）系统的设计和施工必需完全符合相关国家或行业标准。 （2）配电管线安装符合规范，所有设备和控制配线应贴上标签并经确认。 （3）所有操作尽可能实现自动化，具有菜单编辑功能，同时具备手动操作模式。 （4）需要在线称重的罐设备，系统设计应考虑连接管路对称重系统精确度的影响，并采取合理解决方案，保证称量精度。具备称重限值报警功能。 （5）需要液位检测的罐设备，具备液位限值报警功能。 （6）为尽量使污染的风险降至最低，工艺系统的设计必需确保不同介质不得相互接触，CIP系统和其他介质以及水系统和其他介质之间必需保护措施，以防止污染及交叉污染的发生。在存在气液交界的情况时，相应的气体管道应加装气体单向阀。 （7）设备内部结构设计便于清洁，不存在盲管和死角，CIP程序能够清洗到所有管路、阀门，清洗率验证符合产品工艺验证要求。所有跨越楼层的转移管道采取正向方式进行CIP，正向的定义为与重力或物料转移方向一致。 （8）在实际使用中，同一批补料介质可用于多个批次生产，因此补料罐至发酵罐的转移管道需要进行合理设计以满足要求。 （9）罐体和管道的清洗应进行合理设计，罐体和管道的CIP应是相互独立的，管道的CIP清洗液冲洗速度应满足工艺需求。清洗应包括对接近物料端的管道或者端口进行清洗。 （10）喷淋球需要覆盖罐内所有的表面，不能出现死角。在FAT的时候，供应商须进行核黄素检测，甲方进行监督和审核。罐体的喷淋球通量和CIP回路应进行合理设计，因CIP回路较细而导致清洗液不能及时回流或者回流中因负压产生气泡的情况应完全避免。 | 必需 |
|  | 标示要求： （1）罐体铭牌字迹清晰，应包括名称、设备编号、制造厂家、容积、重量、耐压、电机功率、搅拌转速等信息。 （2）须对部件、仪器仪表、转换控制面板、管道以及电气柜内的线路等进行适当的标示，且应确保其与图纸的一致性和可追踪性。标示必需经久耐用，不易污损。 （3）工艺管道的物料流向进行标示； 须对部件、仪器仪表、转换控制面板、管道以及电气柜内的线路等进行适当的标示，且应确保其与图纸的一致性和可追踪性。 以标签或设备编号标注于P&ID或数据库上的仪表、组件和阀门均应当提供相应的铭牌和标签，铭牌上应当雕刻该部件的标签或设备编号，并永久固定在该部件上。铭牌应当采用不锈钢材质，铭牌上的信息及格式应当由用户QA部门确认后方可制造。 | 必需 |
|  | 厂房及公用系统要求： 供方应根据需方的厂房设施规划提供设备安装布局图供需方参考，其操作控制面板在现场适宜的位置安装以利于操作。供方应提供设备所需的详细动力系统和配套设施要求。（可以在项目施工过程中提供） | 必需 |
|  | EHS要求： （1）设备的设计、构造等应符合中国相关环境、健康和安全法规、规范的要求。 （2）设备应不对装置之外环境构成污染，应采取防漏、隔热、防噪声等措施。 （3）存在安全隐患和风险的地方应在合适的位置张贴安全警示标识。 （4）容易发生伤害风险的部位应设置相应的机械和电气防护。 | 必需 |

  - 冻干机

| 序号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 用途：2㎡冷冻干燥设备 | 必需 |
|  | 预冻干燥在原位进行，减少干燥过程的繁琐操作，实现了自动化。内设观察窗，具备探照灯，可观察冻干产品的水线。 | 必需 |
|  | 板层温差≤±1°C，干燥效果均匀。 | 必需 |
|  | 隔板温度可调、可控。可摸索中试以及生产工艺，干燥室与冷阱为分体结构，捕水能力强，干燥时间短。 | 必需 |
|  | 配置可充气阀，可充干燥情性气体。 | 必需 |
|  | 干燥室采用内板为304不锈钢大门，大门带DN150观察窗，冻干过程中可清晰观察物料的变化过程。 | 必需 |
|  | 嵌入式触摸屏，PLC控制器，PID调节温度，显示冻干曲线和历史曲线。 | 必需 |
|  | ★配有低噪音、低震动、防返油的冻干机专用真空泵,真空泵选用国内一线品牌，配有真空泵换油时间提醒，可设定冷阱温度，低于温度设定值时才启动真空泵，保护真空泵使用寿命。 | 必需 |
|  | 配有上位机软件，可打印、浏览曲线，数据。 | 必需 |
|  | ▲具有直线升温,斜率升温，到温计时三种升温方式，在冻干过程中可任意选用。 | 必需 |
|  | ★远程监控系统，可通过2G/4G/GSM/Wi-Fi连接手机，使用者可远程查看所有数据并进行操作处理，技术人员可远程对设备进行维护保养及故障检测，可远程对使用者进行指导培训，同时可远程对设备进行系统升级及更改。 | 必需 |
|  | 冻干面积：≥2㎡ | 必需 |
|  | 捕水容量：≥35kg/批 | 必需 |
|  | 盘装溶液：≥30L | 必需 |
|  | 板层尺寸约600*500mm，板层间距：80mm，板层数量：7+1块 | 必需 |
|  | 板层温度范围℃：-55℃～80℃ (空载） | 必需 |
|  | 冷阱最低温度：≤-75℃ (空载） | 必需 |
|  | 极限真空度：≤2Pa（空载） | 必需 |
|  | 盘管化霜方式：水浸泡、电除霜 | 必需 |
|  | 真空度自动控制功能：有 | 必需 |
|  | 压盖功能：需能够自动压塞，同时需要设定合适压塞压力，能够适用2ml、5ml和10ml西林瓶，避免瓶子压碎，如无法同时兼顾三种规格西林瓶，则优先保障10ml，并向下兼容满足其他规格 | 必需 |
|  | 冻干机灭菌方式：带臭氧消毒功能 | 必需 |

  - 碟式离心机

    - 碟式离心机

| - URS编号 | 需求描述 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 规格型号：250L/hr 处理量 | 必需 |
|  | 用途：中低固含量发酵原液高速连续固液分离、固相残渣去除，前置预处理料液，减轻后端精制设备负荷，全自动连续排渣。 | 必需 |
|  | 技术规格 调速运行：变频无极调速，转速实时数显，运行转速误差±5rpm，分离系数稳定可控。 排渣模式：PLC程序定时全自动液压排渣，排渣彻底，腔体固相残留少。 过流材质：转鼓、碟片、进出料口整体锻打316L不锈钢，耐发酵有机质、弱酸腐蚀，适配长期连续工况。 | 必需 |
|  | 所有与产品直接接触材料采用316L不锈钢。其余部分使用304不锈钢材质。 | 必需 |
|  | 控制与监测 自动化控制：PLC或触摸屏界面，可编程参数。 | 必需 |
|  | 机身振动数值超标联锁紧急停机、电机油温过载保护、转速异常锁定进料阀门、液压供油压力不足禁止执行排渣动作。 | 必需 |

    - 电转仪

| 序号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | ▲一体化设计，可同时具有单波型指数波和方波两种波形 | 必需 |
|  | ▲可升级成高通量电转最多96孔 | 必需 |
|  | 可进行大容量电转一次性电转10ml以上。 | 必需 |
|  | ▲仪器采用触摸屏控制，内置至少80个电转程序 | 必需 |
|  | 仪器可存储1000个以上的自定义程序 | 必需 |
|  | 电压范围：5-3000V，电压可调。 | 必需 |
|  | 指数波参数要求低电压（500V以下）电容25uf-3275uf，可以调节，高电压（505-3000V）是单个指定电容数（比如10uf，20uf等） | 必需 |
|  | 指数波参数要求低电压（500V以下）内置电阻25-1575Ω，可以调节，高电压（505-3000V）是 50-1575Ω，可以调节。 | 必需 |
|  | 最大时间常数：500V时5s或者3,000V时133ms | 必需 |
|  | ▲具有安全性能：实验前电阻值测量,过电流脉冲中止， 电弧保护； | 必需 |
|  | 方波参数要求低电压（500V以下）电压调节≦1V，高电压（505-3000V）电压调节≦5V | 必需 |
|  | 方波参数要求脉冲个数≥99个 | 必需 |
|  | 方波参数要求脉冲间隔 ≦10个 | 必需 |
|  | ▲仪器自带样品电阻检测功能 | 必需 |

    - 凝胶成像仪

| 序号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 拍摄像素；≥600万像素； | 必需 |
|  | 动态范围，4.5OD.16bit灰阶，低于20Pg经EB染色的双链DNA； | 必需 |
|  | 像素尺寸，4.28 um x4.28 um；像素合并，1×1，2×2，3×3，4×4； | 必需 |
|  | 镜头：高通透电动镜头, 8～48mm 光圈F值：1.2自动，自研电动镜头； | 必需 |
|  | 曝光时间：0ms～2000ms； | 必需 |
|  | 灵敏度：最低可检测0.01ngEB染色体DNA； | 必需 |
|  | 检测信噪比：≥56dB； | 必需 |
|  | 光源配置：紫外光源（254/302/365nm）、白光透/反射光源 | 必需 |
|  | 透射台：超亮紫外透射台，面积210×260mm； | 必需 |
|  | 滤光片：标配590nm，兼容EB、Sybr 、GoldView等大部分荧光染料； | 必需 |
|  | 软件：具备背景扣除，平滑处理，亮度/对比度调节等功能；支持WB条带定量，灰度分析等。 | 必需 |
|  | 输入电源，AC220V，50/60HZ； | 必需 |

  - 超滤系统

| 序号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 技术规格 膜类型：中空纤维柱，内压式。 膜面积：≥10m2。配置一组膜 截留分子量：2KD。 膜基质材料：PES。 系统压力范围：0-30bar（可调，适配2kDa膜的耐受压力）。 泵：卫生级低剪切泵（转子泵或螺杆泵），泵压力匹配系统压力；泵流量选择与膜面积相匹配的泵。 工艺管道：316L不锈钢内表面机械抛光度Ra≤0.6µm，外表面机械抛光度Ra≤0.8μm。 | 必需 |
|  | 控制与监测 自动化控制：西门子PLC+西门子触摸屏界面，可编程参数（TMP、流量、时间）。浓缩换液过程中应具备自动等体积补液功能。 恒流/恒压模式：具备恒压和恒流两种运行模式。 关键参数监测：进口/出口压力/透光端压力、电导率（0.1mS/cm~50mS/cm）、进口和回流流量（电磁流量计）、透过流量（质量流量计）、温度。 数据记录：实时存储并导出（CSV格式），支持USB，预留以太网数据传输接口。储存间隔≤1min,储存时间≤3年。 清洁：支清洁： 具备自循环CIP（耐受1M NaOH和柠檬酸清洗）。 | 必需 |
|  | 硬件配置 泵流量精度：2%FS。 仪表精度：压力传感器（1Mpa，精度±0.01MPa）、温度传感器（PT100型，），电导仪（0-50mS/cm，精度±1%），流量传感器（0-100ml，2%FS）。 安全功能：高压/高温自动停机、低液位保护、漏液报警。 并附带一台1812型膜适用超滤纳滤一体机，便于设备运行前进行工艺深度开发 | 必需 |
|  | 500L循环罐（最大工作体积500L，最小工作体积100L） 单层罐、常压、带下磁力搅拌。 材质及抛光度：与料液接触部分的材质均为316L不锈钢，设备内表面机械抛光度Ra≤0.6µm，外表面机械抛光度Ra≤0.8µm。其余不与物料接触部分为优质304不锈钢，配称重模块。 搅拌：底部磁力搅拌，满足转速0-200rpm（变频调速）。CIP：确保罐体及内件清洗干净，喷淋球个数由供应商深化设计确定实际需求个数，在线清洗口，均为卫生快装接头，喷淋球360°旋转，材质316L不锈钢，末端压力≥0.2Mpa（CIP系统甲供，设备需要与甲方CIP管道连接）。 罐体接口及附件：罐体有标尺液位视窗、标准工艺接口、顶部进料口、取样口、照明灯口、CIP清洗口、视窗口，底部放料阀 | 必需 |

  - 陶瓷膜微滤

| 序号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 用途：微滤系统 | 必需 |
|  | 技术规格 膜类型：微孔卷式膜。 膜面积：≥10m2。配置一组膜 截留颗粒直径：0.1um。 膜材质：PES。 系统压力范围：0-4bar（可调）。 泵：卫生级低剪切泵（转子泵或螺杆泵），泵压力匹配系统压力；泵流量选择与膜面积相匹配的泵。 工艺管道：316L不锈钢内表面机械抛光度Ra≤0.6µm，外表面机械抛光度Ra≤0.8μm。 带有降温系统以保证料液温度不因为循环而升高。 | 必需 |
|  | 控制与监测 自动化控制：西门子PLC+西门子触摸屏界面，可编程参数（TMP、流量、时间）。浓缩换液过程中应具备自动等体积补液功能。 恒流/恒压模式：具备恒压和恒流两种运行模式。 关键参数监测：进口/出口压力/透光端压力、电导率（0.1mS/cm~50mS/cm）、进口和回流流量（电磁流量计）、透过流量（质量流量计）、温度。 数据记录：实时存储并导出（CSV格式），支持USB，预留以太网数据传输接口。储存间隔≤1min,储存时间≤3年。 清洁：支清洁： 具备自循环CIP（耐受1M NaOH和柠檬酸清洗）。 | 必需 |
|  | 硬件配置 泵流量精度：2%FS。 仪表精度：压力传感器（±0.01MPa）、温度传感器（±0.5℃），电导仪（±1%），流量传感器（2%FS）。 安全功能：高压/高温自动停机、低液位保护、漏液报警。 | 必需 |
|  | 500L循环罐（最大工作体积500L，最小工作体积100L） 单层罐、常压、带下磁力搅拌。 材质及抛光度：与料液接触部分的材质均为316L不锈钢，设备内表面机械抛光度Ra≤0.6µm，外表面机械抛光度Ra≤0.8µm。其余不与物料接触部分为优质304不锈钢，配称重模块或压力传感器进行体积测定，并反馈控制进行等体积换液。 搅拌：底部磁力搅拌，满足转速0-200rpm（变频调速）。CIP：确保罐体及内件清洗干净，喷淋球个数由供应商深化设计确定实际需求个数，在线清洗口，均为卫生快装接头，喷淋球360°旋转，材质316L不锈钢，末端压力≥0.2MPa。 罐体接口及附件：罐体有标尺液位视窗、标准工艺接口、顶部进料口、取样口、照明灯口、CIP清洗口、视窗口，底部放料阀 | 必需 |

  - 超滤系统

| 序号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 用途：纳滤系统 |  |
|  | 技术规格 膜类型：卷式膜。 膜面积：≥10m2。配置一组膜 截留分子量：360Da。 膜材质：聚酰胺。 系统压力范围：0-40bar。 泵：卫生级低剪切泵（转子泵或螺杆泵），泵压力匹配系统压力；泵流量选择与膜面积相匹配的泵。 工艺管道：316L不锈钢内表面机械抛光度Ra≤0.6µm，外表面机械抛光度Ra≤0.8μm。 | 必需 |
|  | 控制与监测 自动化控制：西门子PLC+西门子触摸屏界面，可编程参数（TMP、流量、时间）。浓缩换液过程中应具备自动等体积补液功能。 恒流/恒压模式：具备恒压和恒流两种运行模式。 关键参数监测：进口/出口压力/透光端压力、电导率（0.1mS/cm~50mS/cm）、进口和回流流量（电磁流量计）、透过流量（质量流量计）、温度。 数据记录：实时存储并导出（CSV格式），支持USB，预留以太网数据传输接口。储存间隔≤1min,储存时间≤3年。 清洁：支清洁： 具备自循环CIP（耐受1M NaOH和柠檬酸清洗）。 | 必需 |
|  | 硬件配置 泵流量精度：2%FS。 仪表精度：压力传感器（±0.01MPa）、温度传感器（±0.5℃），电导仪（±1%），流量传感器（2%FS）。 安全功能：高压/高温自动停机、低液位保护、漏液报警。 | 必需 |
|  | 500L循环罐（最大工作体积500L，最小工作体积100L） 单层罐、常压、带下磁力搅拌。 材质及抛光度：与料液接触部分的材质均为316L不锈钢，设备内表面机械抛光度Ra≤0.6µm，外表面机械抛光度Ra≤0.8µm。其余不与物料接触部分为优质304不锈钢，配称重模块或压力传感器进行体积测定，并反馈控制进行等体积换液。 搅拌：底部磁力搅拌，满足转速0-200rpm（变频调速）。CIP：确保罐体及内件清洗干净，喷淋球个数由供应商深化设计确定实际需求个数，在线清洗口，均为卫生快装接头，喷淋球360°旋转，材质316L不锈钢，末端压力≥0.2MPa。 罐体接口及附件：罐体有标尺液位视窗、标准工艺接口、顶部进料口、取样口、照明灯口、CIP清洗口、视窗口，底部放料阀 | 必需 |

  - 层析系统（褐藻寡糖分离）

| 序号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 层析柱（配套1根）：直径800mm，工作高度可调，装柱体积：150L。柱桶材质亚克力，配套904L不锈钢筛网（20μm）。配备伺服电机、减速机柱头移动精度≤1mm。 装柱系统：与6.17共用一套系统，不单独配置。 泵系统：1200L/h四元隔膜泵，双泵（各4个进口），阀门采用盖米或宝德），耐压≥6 bar。泵头与物料接触部分材质为316L不锈钢。 单泵流速范围：1~20 L/min（线性可调），精度±2%FS。配备质量流量计（品牌为E+H）。 UV检测：190~400nm。光径2mm，噪声≤0.5 mAU，范围≥4AU。 电导/pH检测：在线监测，pH精度±0.01，电导±5%。pH和电导品牌为汉密尔顿或梅特勒。 压力传感器精度：柱前与柱后压力检测，±0.1 bar。 | 必需 |
|  | 核心功能需求 梯度洗脱：双泵系统，线性/阶梯梯度可编程（0–100% B相）。 在线检测：UV（190~400nm）（可选配多波长）、电导、pH监测，柱前与柱后压力传感器。 软件与自动化控制 软件：手自动均能支持批次运行、支持方法编程、实时监控及数据导出，数据分析（如HPLC、图谱比对等）。 自动化控制：西门子PLC+西门子工业机+西门子触摸屏，来实现自动化控制。 馏分收集：UV阈值触发收集。 紧急停机：设备配备紧急停止按钮，软件支持运行中断数据保存。 | 必需 |

  - 蒸发浓缩系统

| 序号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 用途：低温真空浓缩设备 | 必需 |
|  | 蒸发能力：200kg/hr蒸发量（真空度-0.09 MPa），并结合现场高度调整。 蒸发温度：40–60℃（按照40度设计）（固含量从10%浓缩至30%，沸点在真空下升高不足0.5℃） 设备安装总高度：根据现场空间高度为4.5米进行设计 材质：与物料接触部分材质为SUS316L（内壁抛光Ra≤0.4μm） 真空系统：水环真空泵； 具备自动清洗（CIP）；PLC控制（温度/真空度/液位闭环）。 物料浓缩终点按照粘度800cp设计 | 必需 |

  - 清液储罐

| 序号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 用途：2000 L储罐 | 必需 |
|  | 常温、常压罐，带液位传感器，带机械搅拌。全容积2000L。 | 必需 |
|  | 高径比:根据现场安装空间细化设计。 | 必需 |
|  | 工作介质：水溶液中间产品。 | 必需 |
|  | 材质及抛光度：与料液接触部分的材质为316L，设备内表面机械抛光度Ra≤0.6µm，外表面机械抛光度Ra≤0.8μm。其余不与物料接触部分为优质304不锈钢。 密封：硅胶垫片，EPDM/O型圈（耐氯、耐酸碱）。 | 必需 |
|  | 罐体接口及附件：人孔（Φ≥500mm）、呼吸阀、液位计接口、温度计套管、CIP清洗球、底部放料阀（快装卡箍或法兰接口）。 | 必需 |
|  | 搅拌：3斜叶桨式搅拌，转速90±10rpm定速，便于清洁和拆卸。 | 必需 |
|  | CIP：接CIP工作站，确保罐体及内件清洗干净，可按供应商的设计确定实际的喷淋球个数，在线清洗口，均为卫生快装接头。 | 必需 |

  - 中型储罐

| 序号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 用途：2000 L储罐 | 必需 |
|  | 常温、常压罐，带液位传感器，带机械搅拌。全容积2000L。 | 必需 |
|  | 高径比:根据现场安装空间细化设计。 | 必需 |
|  | 工作介质：水溶液中间产品。 | 必需 |
|  | 材质及抛光度：与料液接触部分的材质为316L，设备内表面机械抛光度Ra≤0.6µm，外表面机械抛光度Ra≤0.8μm。其余不与物料接触部分为优质304不锈钢。 密封：硅胶垫片，EPDM/O型圈（耐氯、耐酸碱）。 | 必需 |
|  | 罐体接口及附件：人孔（Φ≥500mm）、呼吸阀、液位计接口、温度计套管、CIP清洗球、底部放料阀（快装卡箍或法兰接口）。 | 必需 |
|  | 搅拌：3斜叶桨式搅拌，转速90±10rpm定速，便于清洁和拆卸。 | 必需 |
|  | CIP：接CIP工作站，确保罐体及内件清洗干净，可按供应商的设计确定实际的喷淋球个数，在线清洗口，均为卫生快装接头。 | 必需 |

  - 冻干机

| 序号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 用途：10㎡冻干干燥设备 | 必需 |
|  | 工艺程序：搁板预冷、冷冻控制、冷凝器预冷、预抽真空、一次升华、压力升测试、解析干燥、板层压盖、压力升测试、复压、出箱降温等步骤。各过程参数应能根据工艺要求进行设定并能保存。 | 必需 |
|  | ▲功能要求：CIP、干燥箱真空泄漏测试、制品冻干、压力升测试、板层压盖功能，基于SCADA系统的数据采集、存储、输出及控制。电子批记录要求：可对生产过程中的关键数据，如温度、真空等进行记录和存储，并以报表和曲线两种形式呈现，这些历史数据可以通过批号来查询。 关键操作会被记录和储存，可以通过起止时间进行操作记录的查询。所有的报警均会被记录和存储，可以通过起止时间进行报警记录的查询。 | 必需 |
|  | 板层空载温度范围：-55 ~ +80℃，板层空载降温速率：+20 ~ -40℃≤60 min，板层空载升温速率：≥1℃/min（箱体真空＜10Pa），板层空载温度均匀性：≤±1℃（空载温度平衡时，取-40℃，0℃，40℃温度点，相同板层不同位置、各板层间温差±1℃内），极限真空：≤1Pa（冷凝器＜-45℃，板层温度40℃），导热油控制精度：≤±1℃，空载抽空速率：1atm~10Pa≤60min(空载，系统干燥，冷凝器温度＜-45℃)，冷凝器空载极限温度：≤-75℃，冷凝器空载制冷速率：+20℃~-40℃≤60min，冷凝器捕水能力：150Kg， | 必需 |
|  | 干燥箱内部形状为长方形，内部无死角，转角均应制作为圆弧角，倒角R≥50mm。干燥箱底部应向排水方向倾斜，保证清洗水能完全排至一般区，排水管线上安装清洗水自动控制阀门，清洗水排水口安装有取样阀。箱门锁紧采用插销锁。 | 必需 |
|  | 板层总有效面积大于10m2，具体以实际产能需求符合为准。 板层之间的有效距离：120mm。板层必需具有相应措施以保证板层在长期运动中不出现挤压、变形、倾斜、漏油现象。各板层并联循环，板层内部采用蛇形传热通道，以确保板层温度的均匀稳定性。板层平整度≤±0.5mm/m。板层粗糙度Ra≤0.6µm。板层硅油进、出口各设置A级精度PT100温度探头，要求测量范围为-80°C~150°C，用于监测和控制板层硅油温度。板层通过安装在干燥箱的液压装置作用进行西林瓶胶塞压盖功能，需能够自动压塞，同时需要设定合适压塞压力，能够适用5ml西林瓶，避免瓶子压碎。 | 必需 |
|  | 干燥箱与冷凝器之间采用蘑菇阀方式密封，其直径应不小于DN500。蘑菇阀球头应采用316L不锈钢材质制造，表面光洁易清洗。蘑菇阀采用液压驱动，能通过液压系统减压阀进行调整，防止关闭压力过大。冻干系统在自动模式运行时，蘑菇阀自动进行开/关动作，以实现压力升试验，确定冻干周期的终点。 | 必需 |
|  | 制冷系统采用知名品牌活塞机。辅件均应采用不低于国内一线品牌，保证性能可靠稳定，例如机械式膨胀阀、压力继电器、电磁阀、视液镜等附件。使用环保型制冷剂：R404A，鼓励使用更环保种类制冷剂。冷系统应具有各项联锁保护功能，每台压缩机都有独立的制冷循环系统，通过热交换器和冷凝盘管，分别服务于板层和冷凝器。每个制冷压缩机应有独立的水冷凝器，水冷凝器管程内介质为循环冷却水。壳程内介质为制冷剂，壳程容积满足该制冷单元内制冷剂的收集。 | 必需 |
|  | 极限真空≤1Pa（冷凝器＜-45℃，板层温度40℃）； 从环境气压抽至10pa≤60min(空载，系统干燥，冷凝器温度＜-45℃)； 真空泄漏率≤5×10-3pa.m3/sec(空载，系统干燥，冷凝器温度＜-45℃，保压30分钟)。真空系统应采用全球知名品牌的真空泵，全球知名品牌的真空规管。 | 必需 |
|  | 采用不锈钢管式加热器，连续PID控制，电加热器和制冷设备的能力要与水循环系统相匹配。 | 必需 |
|  | 水循环系统至少包含以下部件： 国内一线品牌品牌循环泵 1台。 低粘度硅油； 不低于国内一线品牌板式换热器 电加热、温度控制器、压力控制器各1个。 | 必需 |
|  | 导热硅油采用低粘度硅油（25℃时，5CST），应具有使用温度范围宽，低温性能好，凝固点低，沸点高，比热高，热稳定性好，不吸收空气中的水份，无毒，无腐蚀，不挥发等特点；硅油耐受温度范围大于：-60至+150℃。 | 必需 |
|  | 进气系统应安装0.22um空气过滤器，空气过滤器应采用316L不锈钢材质，操作方便，便于更换。通过阀门控制引入定量的无菌空气、压缩空气或氮气到箱内，用于箱内压力控制及冻干结束后的破真空操作。空气过滤器采用单级设计。在空气过滤器前预留氮气接口。 | 必需 |
|  | 液压系统中须安装压力继电器等安全防护装置，防止因故障造成设备损坏。CIP过程中，板层可自由翻转，实现动态清洗。 | 必需 |
|  | 箱内设置适当数量的喷淋装置，保证箱内能被喷出的压力水流冲洗干净，清洗覆盖率（核黄素验证）应符合国际标准。管道材质应为316L不锈钢，全部采用自动焊接，内窥镜检查；排水口应设置有过滤网。在线清洗程序可设定清洗时间、清洗次数等参数，根据设定参数完成板层、干燥箱、冷凝器的清洗。 | 必需 |
|  | 根据工艺需要，清洗管道及结构设计必需考虑干燥箱和冷凝器分步清洗的情况。清洗管道的设计应满足3D要求，清洗覆盖率需符合要求，不得存在积水和死角。清洗操作控制应集成在控制系统内，CIP操作调用固定的清洗程序，用于自动清洗干燥箱、冷凝器及相关部件。清洗程序通过三级密码权限设置保护。 | 必需 |
|  | CIP系统管路设计应确保无积水、无死角。 | 必需 |
|  | 低压控制线路可由多种电压构成（例如AC220、DC24V），不同电压需用不同颜色的电缆区分，电缆的颜色需符合IEC标准。 DC线路与AC线路应避免混在一起，线束整齐美观。 模拟量及仪表信号线应当屏蔽处理。所有电缆线首末段应当有标识，标识可由字母、数字组成，可耐油、耐潮湿，所有标识应与电气图纸一致。主要电气元件应首选国际品牌。包括压力传感器、接近开关、现场电机、各执行机构、电磁阀、传感器、显示仪表。各元器件标号清楚，设备厂商向用户提供电气元件操作说明书。 | 必需 |
|  | 具有全自动程序运行操作的控制系统，并有手动或应急操作的控制系统。冻干机控制系统由PLC、触摸屏和PC机等组成。可监视、控制和储存、打印数据。使用的PLC，能够与上位机有良好的通讯，现场的操作界面应采用触摸屏。可在PC机上创建、保存、调出、修改冻干配方，能储存各工艺数据和报警记录。冻干过程中，控制系统可根据用户设定的参数进行PID自动控制并记录相关数据。各显示仪表及检测元件应适用于冻干工作条件。程序运行过程中可对一些重要数据进行查询，可在硬盘中存储数据。运行过程中温度、压力、时间可进行图表显示。 | 必需 |
|  | 人机界面具有各种部件、阀门工作状态及温度、真空度参数显示。实时显示包括，实时显示系统内所有部件的状态；实时显示操作信息和故障报警信息；实时显示冻干工艺参数，显示实时和历史的工艺数据趋势，各个真空度、温度曲线由多种颜色显示，可选择显示和隐藏。能实现对冻干、化霜、清洗的全自动操作，并能实现对工艺参数的设定及修改功能。 | 必需 |

  - 管道管件管架、压力管道设计及报检需求

| 序号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | （1）提供所有管路的材质证书； （2）罐及管道的酸洗钝化不能对其接触的不锈钢材质造成破坏；酸洗、钝化的记录文件，内容一般应包括：清洗和钝化程序，程序中应写明清洗剂、清洗温度和时间、钝化液、钝化温度和时间。记录中一般除体现程序要求的内容外，还应注明被钝化的管道区间、设备、部件等，并有签字确认。 （3）整个管道系统设计上应考虑相应的坡度，关键管道不低于 1%，非关键管道为不低于 0.5%。设置最低点，保证能够将系统中的存液完全排空。 （4）处于洁净区内的蒸汽管道、冷媒水管道表面应覆保温材料，保温材料应无毒无害同时表面覆 304不锈钢皮； | 必需 |
|  | （1）与物料接触阀门均采用符合国家/行业标准的卫生型隔膜阀； （2）阀门安装的角度应按照阀门供应商的建议安装，阀门的布置必需保证死角不超过连接管道的3D； （3）阀体采用316L不锈钢（同时符合相对应的国标牌号），内表面抛光度≤0.6μm； （5）垫圈及膜片应耐腐蚀，蒸汽灭菌的条件下耐老化； （6）管道间的垫圈应大小合适，安装避免出现死角； （7）管道采用3A标准的卫生级管件，与料液直接接触的选用316L不锈钢洁净管道，抛光度Ra小于0.6微米。 | 必需 |
|  | 管路支架部分优先采用304不锈钢标准件，如无标准件需现场制作，应采用304不锈钢方通进行制作，表面需拉丝处理，保持整体统一美观。 | 必需 |
|  | （1）管道、阀门、仪器仪表等盲管的安装应符合3D原则； （2）零部件和外购件均应有识别编号，并提供可追溯的记录文件； （3）尽量使用焊接的形式连接，其次是卡箍连接； （4）所有设备内部的焊接必需抛光，其它的焊接至少经过仔细的打磨和全面的清洁。 （5）供应商应给用户提供设备所需的压缩空气、纯化水、冷冻水、普通蒸汽、蒸汽和配电等公用工程相关参数，包括相应的压力、流量、管径、接口方式和标准； | 必需 |
|  | 水平管道考虑相应的倾斜角度，指明设备的最低点位置，以利于排空。 | 必需 |
|  | 对于属于压力管道的焊接，除需持有相关证件外，还需收集整理相关施工资料进行压力管道的报建。 | 必需 |
|  | 管路与管路的交接口、管路与罐体交接口缩短死角管路的设计长度，可采用组合阀的形式杜绝管路中的灭菌、清洗死角出现。 | 必需 |
|  | 管道焊接完成后应进行相应的压力测试，试验压力一般为运行压力的1.5倍及以上； | 必需 |
|  | 所有的管道应有相应的标识与P&ID工艺流程图一一对应，并标明其内容物、流向等标识，标识应清晰，整齐，位于方便观察的位置。 | 必需 |
|  | 管路品牌推荐：远安、新莱或同等品牌 | 必需 |

  - 电气自动化、控制软件编程需求

| 序号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 系统应有报警记录功能，对报警点标签名称、报警名称、报警日期、报警产生时间和报警确认时间等报警信息进行记录存档，可以输出到打印机。 | 必需 |
|  | 操作界面设计应简单友好、人性化；通过主控界面，可以一键进入各个操作界面。如运行罐体、阀门管道状态界面、参数设置界面、曲线界面； | 必需 |
|  | 报警画面中报警摘要显示如下信息：报警名称、报警内容、报警日期、报警时间、确认按钮。报警功能标签根据严重程度被赋予不同的报警级别。 | 必需 |
|  | 关键电子元器件采用不低于施耐德等国际知名品牌。 | 必需 |
|  | 输入输出模块可以完成现场模拟量的采集，并有不少于20%的冗余。阀岛点位预留10% | 必需 |
|  | 控制柜内部件应贴有标签及警示标识，并与电路图保持一致。 | 必需 |
|  | 电缆应有相应标签，并与电路图一致。 | 必需 |
|  | 仪表应有相应标签，并与施工图一致。 | 必需 |
|  | 电气控制箱及其他电气设备必需可靠接地。 | 必需 |
|  | 系统调试正常后供应商提供该系统的组态工程包以及系统程序备份各1套，以光盘形式提交。 | 必需 |
|  | 在产品的整个保留期内，必需能保存和取出操作记录及其等同的数据记录。 | 必需 |
|  | 系统可自同步连接设备的时钟，后续可接入其他厂商提供的外部设备。 | 必需 |
|  | 动力恢复重新启动后，各项设置参数应与断电前所设置一致，不能恢复出厂设置。在动力故障时，系统应能进入安全状态；在动力恢复后，在没有操作人员及通信连接装置的介入，则不重新启动。 设备在断电后能自动保存工艺参数和过程参数； 设备应有紧急停止开关，能够根据需求进行系统的紧急停止。 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准及安全标准。 | 必需 |

  - 不锈钢操作平台需求

| 序号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 操作平台：平台及平台楼梯的骨架结构采用304不锈钢方管，护栏、扶手使用304不锈钢圆管，平台铺面、楼梯踏步板采用不低于3mm的人字花纹板制作，平台系统符合人体工学，不仅要满足罐体、阀组系统的检修和操作等，而且要安全、美观。可移动平台需要配带锁万向脚轮，推、停等使用方便、安全。平台承重不低于200Kg/m2。 | 必需 |

  - 安装调试及培训、验证和文件需求

| 序号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 供方应该在项目建议书中提供项目和质量计划； | 必需 |
|  | 供方应有内部质量控制程序可供使用者审核。 | 必需 |
|  | 供方应指定项目经理，作为和用户交流的代表。 | 必需 |
|  | 供方开发设备时必需遵循相关国家标准 | 必需 |
|  | 供方应在设备交货前向用户提供FAT方案用于批准。 FAT： （1）供应商应起草符合本URS规定的详细的FAT测试内容，明确测试方法；该文件要得到用户批准后方可实施； （2）FAT的实施由供应商和用户共同完成；FAT包括所有模块的静态测试，动态测试将在SAT进行。 （3）供应商在进行FAT前，要提前确认好测试时所需的水、电、汽、气等公用工程及其它必要的协助；若因某些原因无法实施个别测试，需要在投标之前就要提出； （4）FAT方案经批准后，制造商在设备进行FAT测试前的一个月应通知用户，由用户派员到生产厂家现场共同按照批准的FAT进行现场测试。 （5）此期间设备制造商应做好测试前的准备工作，包括测试所需的各种完整性文件、组装后的调试及记录、仪器仪表的送检校验、所需公用系统条件、备品备件的准备、详细的测试程序等。FAT测试合格后双方负责人签字确认，表示设备制造符合设计标准及供贷合同要求，可以装箱发货。 | 必需 |
|  | 供方负责将设备运送至用户场地，并保证其包装外观完整，设备完好。 | 必需 |
|  | 供方必需提供设备安装支持，包括及时提供文件资料，派人员进行设备找平、固定、部件组装、电气接线/配管等工作（所配电缆长度符合现场设备摆置），必需做到连接紧固可靠，杜绝跑、冒、滴、漏现象。 | 必需 |
|  | SAT： （1）供应商应起草符合本URS规定的详细的SAT测试内容，明确测试方法；该文件要得到用户批准后方可实施； （2）SAT的实施由供应商和用户共同完成 （3）供应商提供现场测试所需的各种仪器、仪表、试剂等（如信号发生器、万用表、压力校验仪、标准液等）。 | 必需 |
|  | 供方负责指派合格的技术人员就设备操作、维护及部件拆卸相关技能进行用户的人员培训。 | 必需 |
|  | 基本要求： （1）文件是指包括设计文件、图纸、验证文件、操作手册等整个生命周期相关的纸质、电子版文档； （2）供应商提供的文件和图纸应达到无需卖方帮助用户即可阅读、理解、安装、启动、维护维修的深度。 （3）所有原材料、零部件、设备、电气及控制系统都要保留原始资料，并且必需经过检查并形成文件，确保其具有可追溯性。 （5）所有文件必需同时提供2套书面的文件和3套电子版。 （6）用户对审核过的文件，提出了合理性建议，供应商要依据此进行修改，完善； （7）所有文件中应采用公制单位。 | 必需 |
|  | 纲领性文件（包括但不限于）： （1）文件检索目录； （2）QPP（项目质量计划）； （3）VP（验证计划）。 | 必需 |
|  | 描述文件（包括但不限于）： （1）FS（功能说明）； （2）HDS（硬件设计说明）； （3）SDS（软件设计说明）。 | 必需 |
|  | 图纸（包括但不限于）： （1）PID图； （2）房间平面布局图； （3）安装图：至少包括设备外形尺寸、公用工程接管尺寸、重量负荷； （44）电气图。 | 必需 |
|  | 清单（包括但不限于）： （1）机械部件清单； （2）电器部件清单； （3）仪器仪表清单； （4）IO清单； （5）所有易损件清单（备品备件清单）。 | 必需 |
|  | 证明性文件（包括但不限于）： （1）仪表校验证书（；供应商应负责在OQ执行前，仪表校验在有效期内，否则供应商应自行进行校验，以保证OQ的顺利进行） （2）所有与洁净介质接触的材质证明、抛光证明； （3）所有外购件的合格证或质量证明（要包括制造商、产地、批号、炉号、成份等信息）。 | 必需 |
|  | 焊接文件（包括但不限于）： （1）焊接轴测图 （2）焊样记录 （3）焊机焊样报告 （4）实时的焊接记录 （5）实时焊接打印报告 （6）焊缝内窥镜录像 （7）焊接检查报告 （8）焊工资质 （9）氩气质量证明 | 必需 |
|  | 测试文件（包括但不限于）： （1）VIT供应商内部测试报告 （2）FAT工厂验收测试方案 （3）SAT现场验收测试方案 （4）压力试验方案与报告 （5）酸洗钝化方案与报告 （6）管道坡度检查方案与报告 （7）阀门角度检查方案与报告 | 必需 |
|  | 使用手册（包括但不限于）： （1）系统操作手册 （2）维修保养手册 （3）所有外购部件说明书 （4）按照工艺要求设置过所有工艺参数的控制软件的备份光盘 | 必需 |

  - 包装及运输需求

| 序号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 运输至用户指定工厂安装，运输过程导致系统损坏责任由乙方承担。 | 必需 |
|  | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，乙方承担全部损失和费用。 | 必需 |
|  | 提供详细的装箱清单，并与装箱内容一致。 | 必需 |

  - 维护和售后需求

| 序号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 提供维护项目和周期的列表；提供调整点和调整方式的列表；提供润滑点、润滑剂的类型和加注量、加注周期的列表；提供各部件、模具易机械损伤情况描述及对损伤处理方法；安装、操作、维护指南文件的复杂程度应当能被高中水平的人所接受。 | 必需 |
|  | 设备的维护和维修可以使用标准的工具； 列出需要使用的特殊工具和来源。 | 必需 |
|  | 列出备件和交货周期：易耗件、易损件、长交货期备件、本地难以买到的电子器件。供方提供可满足一年设备运行需要的易损零部件及零部件清单和零部件价格清单，需承诺零部件价格在设备质保期内不变。 | 必需 |
|  | 设备在将来使用过程中如遇故障需要拆卸维修和保养，供货厂家必需随时提供所拆部位的装配示意图。 | 必需 |
|  | 设备验收合格报告生效后12个月内，卖方提供免费售后服务；当设备出现故障时，卖方对用户的咨询在12小时内作出响应，如有需要应在24小时内派出有经验的工程师到现场进行维护。 | 必需 |
|  | 在质保期限内，合同中所供货物和工作内容在操作规程内出现任何问题，供应商负责无偿维修或更换；质保期后，投标方终生提供及时维修、维护； 供应商要在投标文件中说明其技术承诺和售后服务的方法和方式。 | 必需 |
|  | 供应商提供的所有货物的质保期至少为36个月（从最终验收调试合格之日起算），在质保期内如因设备故障（非人为故障）导致停产时，需要延长保修期限，并承担相应责任。 | 必需 |
|  | 供应商提供设备的维护方案，双方签订维护合同。 | 必需 |

  - 其他需求

| 序号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备负载运行状态下，距离设备1米内其噪音不超过85分贝。 | 必需 |
|  | 与操作工接触的保温层外表面，保证其在循环过程中的温度为≤45℃；所有热表面都要有警告标签。 | 必需 |
|  | 电气柜表面要有警告标签，散热良好。 | 必需 |
|  | 设备运行平稳。 | 必需 |
|  | 控制系统应当具有良好的屏蔽功能，防止电磁辐射。 | 必需 |
|  | 高温高压部分有颜色区别标识和警示标识。 管路走向与用途应有标识； 每个阀门应有标识（序号+文字说明+挂牌）。 | 必需 |

- 验收标准

由供应商提供设备的FAT、SAT、DQ、IQ、OQ等测试方案并经用户审核批准后，按照测试方案实施验证，需进行PQ的设备，供应商应协助完成PQ验证，验证完成后各项测试均符合合同及URS要求后，由供应商收集并整理设备资料及验证报告交于用户，用户确认并签字后则设备验收完成。

- 保密约定

本文件及其附件属于机密文件，供应商在得到本文件及其附件的同时必需遵守商业诚信的原则。在未得到本公司的书面许可的情况下，供应商不得将本文件的全部或部分内容以任何形式提供给其他供应商或其他用户或任何其他的无关人员。如果有违背本条款的事情发生，用户公司将保留追究任何违约责任的权利。本文件的最终解释权归用户所在公司所有。