2000L全自动发酵线2设备用户需求说明书

（TY）

目录

1. 目的	3

2. 范围	3

3. 设计、制造与验收标准	3

4. 设备描述	4

5. 内容	4

5.1. 总体需求	4

5.1.1. 2m³闭式搅拌反应釜	4

5.1.2. 清液储罐	6

5.1.3. 清液储罐	7

5.1.4. 清液储罐	8

5.1.5. 清液储罐	9

5.1.6. 清液储罐	11

5.1.7. 大型储罐	13

5.1.8. 控制系统及配套	14

5.1.8.1. 控制系统	14

5.1.9. 电气自动化需求	22

5.1.10. 不锈钢操作平台	23

5.1.11. 物料升降机	24

6. 管道与公用工程需求	24

7. 文件与验证需求	25

7.1. 验收测试	25

7.2. 文件交付	25

8. 包装运输与安装调试	26

9. 培训与售后服务	26

10. EHS需求	27

11. 验收标准	28

12. 保密约定	28

13. 修订历史	28

| - 目的 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本用户需求说明（URS）文件依据生物生产线要求编制，描述了2吨全自动发酵设备系统（1套）的硬件配置、仪器仪表、控制策略及服务等方面的要求。供应商应以确认本公司的控制标准为依据进行系统的初步规格选型、功能设计并最终完成详细设计，为设备采购选型和设备验证提供充分依据。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 本URS文件仅提出基本的技术要求，并未限制设备生产商具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、配置、性能以及更优异的部件。 |  |  |  |  |  |
| - 范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供货范围包括1套：两级种子罐系统、发酵罐、补料罐、碱罐、消泡罐等，以及相应的管路系统、控制系统、配套不锈钢操作平台，包含工作平台、定制设计、工程、制造、安装、FAT/SAT、调试及验收。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 发酵线基本配置如下表所示： 序号; 设备名称; 设备用途; 规格; 数量（台/套）. 1; 种子扩培; 一级种子罐; 200L; 1. 2; 种子扩培; 二级种子罐; 500L; 1. 3; 发酵; 主发酵罐; 2000L; 1. 4; 辅助; 消泡罐; 200L; 1. 5; 辅助; 碱罐; 500L; 1. 6; 辅助; 补料罐; 2000L; 1. 7; 辅助; 收获罐; 5000L; 1. 8; 物料升降机; 物料升降机; 300KG; 1. 9; 控制系统; 空气过滤系统、蒸汽过滤系统，恒温系统，管路系统，辅助系统，传感器与一次 仪表系统，下位机现场控制系统（德国西门子 PLC 控制系统，含二次仪表）及上 位机控制系统（计算机、通讯和软件我公司提供）等组成。. |
| - 设计、制造与验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  | 标准规范 |  |  |  |  |  |
| GMP合规 |  | (PIC/S)GMP 药用产品良好生产实践指南；中国GMP及其附录《药品生产质量管理规范》（2023修订版）；中国药品生产验证指南（2003版） |  |  |  |  |  |
| 工程实施 |  | ISPE-Good Engineering Practice良好施工规范；GB 50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》；GB17213.1-18《工业过程控制阀》；HGT 21581-2010《自控安装图册》 |  |  |  |  |  |
| 自控设计 |  | HGT 20507-2014《自动化仪表选型设计规范》；HGT 20511-2014《信号报警及联锁系统设计规范》；HG/T 20700-2000《可编程控制器系统工程设计规定》 |  |  |  |  |  |
| 机械制造 |  | JBT 9237.1-1999 工业自动化仪表工作条件腐蚀和侵蚀影响；ASME BPE标准 |  |  |  |  |  |
| 安全控制 |  | GB50058-1992《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》；ISA 99工业控制系统安全指南；GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》 |  |  |  |  |  |
| 电气标准 |  | 安全依照CE标准；噪音依照CE标准，不高于70dBA |  |  |  |  |  |
| - 设备描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 设备名称 |  |  |  | 数量 |
| 1 |  |  | 2m³闭式搅拌反应釜1台/套 |  |  |  |  |
| （1） |  |  | 2000L发酵罐 |  |  |  | 1台 |
| 2 |  |  | 清液储罐1台/套 |  |  |  |  |
| （1） |  |  | 2000L补料罐 |  |  |  | 1台 |
| 3 |  |  | 清液储罐1台/套 |  |  |  |  |
| （1） |  |  | 500L酸碱罐 |  |  |  | 1台 |
| 4 |  |  | 清液储罐1台/套 |  |  |  |  |
| （1） |  |  | 200L消泡罐 |  |  |  | 1台 |
| 5 |  |  | 清液储罐1台/套 |  |  |  |  |
| （1） |  |  | 200L一级种子罐 |  |  |  | 1台 |
| 6 |  |  | 清液储罐1台/套 |  |  |  |  |
| （1） |  |  | 500L二级种子罐 |  |  |  | 1套 |
| 7 |  |  | 大型储罐1台/套 |  |  |  |  |
| （1） |  |  | 5000L发酵液收获罐 |  |  |  | 1台 |
| 8 |  |  | 控制系统及配套 |  | 发酵过程全自动取样系统1套 |  |  |
| （1） |  |  |  |  | 控制系统 |  | 1套 |
| 9 |  |  |  |  | 罐体称重+补料称重2套 |  |  |
| （1） |  |  |  |  | 电气自动化 |  | 1套 |
| （2） |  |  |  |  | 不锈钢操作平台 |  | 1套 |
| 10 |  |  | 升降机1台/套 |  |  |  |  |
| （1） |  |  | 物料升降机 |  |  |  | 1台 |
| - 内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 总体需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2m³闭式搅拌反应釜 |  |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 需求描述 |  |  |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 用途：2000L发酵罐 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | ▲公称容量： 2000L；装料系数 70%～80%；夹套冷却、传热，符合压力容器制作要求，提供压力容器相关证书。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体压力： 设计压力：0.3Mpa，工作压力：0.15Mpa。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体材质 S31604 优质不锈钢，可高温灭菌，耐酸碱。 直筒尺寸：DN1400×10×3000；夹套尺寸：DN1500×6×2100； 设备径高比 1：2~2.5； |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体结构： 罐顶耐高温高压大视角圆视镜装置，配置安全视镜灯（现场开关操作），操作人员可观察物料及搅拌状况，罐体设有 pH、DO 和温度等标准传感器接口、补料接口、四阀组、泡沫传感器口、压力表口、压力传感器接口、压差液位传感器、清洗口（带清洗球）、人孔（进料口、内设爬梯）、进水口、出水口、进气口、排气口、取样口（专业取样阀）及可蒸汽灭菌的放料、移料管路。（在符合发酵工艺的条件下管口允许合并使用）配置专业气动罐底隔膜阀(宝德或盖米)。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 夹套材质： S30408 优质不锈钢。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 表面处理： 全罐体罐内无死角；自主制造，X 光拍片探伤，确保罐体焊接质量；内外精抛光，内筒体抛光精度 Ra≤0.4μm，外表面抛光精度Ra≤0.6μm；杜绝染菌，容易清洗。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 进气： 采用深层通气，通气量最大：2VVM；配置可拆卸环形分布器；精度 0.01μm 除菌过滤器，精过滤器选用上海过滤器厂，确保安全并可独立灭菌，大大延长使用寿命； |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 搅拌系统： 1、采用直联上机械搅拌系统，精密加工，刚性强，具有理想的动平衡效果，经久耐用，长时间使用不变形。 ▲2、专业设计高性能搅拌桨，浆叶形式为三档搅拌桨叶（下中档六平直叶，上档六斜叶），转速 30-288rpm，高度可调，可根据发酵工艺的特殊要求更换不同类型的搅拌桨叶。 3、配套一档梳齿式机械消泡桨。 4、罐内设有四档折流挡板，满足全湍流条件。 ★5、特制发酵罐专用轴用机械密封（德国技术），密封性能好，无染菌可能、安全可靠。 6、德国 SEW 交流减速电机,低噪音、耐高温、稳定性极好, 台湾台达变频器，功率:11KW。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 灭菌方式： 全自动在位蒸汽灭菌，由控制电脑设定自动灭菌程序、罐体、管路等自动灭菌，自动阀门控制；升温、保温和降温过程由程序设定自动完成；灭菌的同时可搅拌，使得罐内物料受热均匀。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 安装方式：支腿落于地面安装； |  |  |  |  | 必需 |
| - 清液储罐 |  |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 需求描述 |  |  |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 用途：2000L补料罐 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 公称容量： 2000L；装料系数 70%～80%；夹套冷却、传热，符合压力容器制 作要求，提供压力容器相关证书。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体压力：设计压力：0.3Mpa，工作压力：0.15Mpa。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体材质：S31604 优质不锈钢，可高温灭菌，耐酸碱。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体结构： 罐顶配置耐高温高压大视角圆视镜装置，配置安全视镜灯（现场开关操作），操作人员可观察物料及搅拌状况，罐体设有温度等标准传感器接口、压力表口、压力传感器接口、人孔（进料口、内设爬梯）、进水口、出水口、清洗口（带清洗球）、进气口、排气口、可蒸汽灭菌的放料、移料管路、四阀组。（在符合发酵工艺的条件下管口允许合并使用）配置专业气动罐底隔膜阀。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 夹套材质： S30408 优质不锈钢。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 表面处理： 全罐体罐内无死角；自主制造，X 光拍片探伤，确保罐体焊接质量；内外精抛光，内筒体抛光精度 Ra≤0.4μm，外表面抛光精度Ra≤0.6μm；杜绝染菌，容易清洗。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 搅拌系统： 1、采用直联上机械搅拌系统，精密加工，刚性强，具有理想的动平衡效果，经久耐用，长时间使用不变形。 ▲2、专业设计高性能搅拌桨，浆叶形式为二档搅拌桨叶，定转速60rpm 左右，高度可调，可根据发酵工艺的特殊要求更换不同类型的搅拌桨叶。 3、特制发酵罐专用轴用机械密封（德国技术），密封性能好，无染菌可能、安全可靠。 4、德国 SEW 交流减速电机,低噪音、耐高温、稳定性极好, 功率适配搅拌转速。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 灭菌方式： 全自动在位蒸汽灭菌，由控制电脑设定自动灭菌程序、罐体、管路等自动灭菌，自动阀门控制；升温、保温和降温过程由程序设定自动完成；灭菌的同时可搅拌，使得罐内物料受热均匀。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 移料： 1、2KL补料罐通过分配站，自动阀门控制可单独向2KL发酵罐移料。 2、移种、移料管路自动灭菌。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 安装方式：支腿落地； |  |  |  |  | 必需 |
| - 清液储罐 |  |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 需求描述 |  |  |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 用途：500L酸碱罐 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 公称容量： 500L；装料系数 70%～80%；无夹套、有搅拌（片碱溶解） |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体压力：常压。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体材质：S31604 优质不锈钢，耐酸碱。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体结构： 罐顶配置耐高温高压大视角圆视镜装置，配置安全视镜灯（现场开关操作），罐体设有压力表口、压力传感器接口、清洗口（带清洗球）、手孔（进料口）、进气口、排气口、可蒸汽灭菌的放料、移料管路、四阀组。（在符合发酵工艺的条件下管口允许合并使用） 配置专业气动罐底隔膜阀。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 表面处理： 全罐体罐内无死角；自主制造，X 光拍片探伤，确保罐体焊接质量；内外精抛光，内筒体抛光精度 Ra≤0.4μm，外表面抛光精度Ra≤0.6μm；杜绝染菌，容易清洗。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 搅拌系统： 1、采用直联上机械搅拌系统，精密加工，刚性强，具有理想的动平衡效果，经久耐用，长时间使用不变形。 ▲2、专业设计高性能搅拌桨，浆叶形式为二档搅拌桨叶，定转速70rpm 左右，高度可调，可根据发酵工艺的特殊要求更换不同类型的搅拌桨叶。 3、特制发酵罐专用轴用机械密封（德国技术），密封性能好，无染菌可能、安全可靠。 4、德国 SEW 交流减速电机,低噪音、耐高温、稳定性极好, 台湾台达变频器，功率:1.5KW。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 灭菌方式： 全自动在位蒸汽灭菌，由控制电脑设定自动灭菌程序、罐体、管路等自动灭菌，自动阀门控制；升温、保温和降温过程由程序设定自动完成；灭菌的同时可搅拌，使得罐内物料受热均匀。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 移料： 300L 消泡罐通过自动阀门控制可单独向 5KL 发酵罐添加消泡剂。移料管路自动灭菌。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 安装方式：支腿落于地面安装； |  |  |  |  | 必需 |
| - 清液储罐 |  |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 需求描述 |  |  |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 用途：200L消泡罐 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 公称容量：200L；装料系数 70%～80%；夹套冷却、传热，符合压力容器制作要求，提供压力容器相关证书。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体压力： 设计压力：0.3Mpa，工作压力：0.15Mpa。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体材质：S31604 优质不锈钢，可高温灭菌，耐酸碱。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体结构： 罐顶配置耐高温高压大视角圆视镜装置，配置安全视镜灯（现场开关操作），操作人员可观察物料及搅拌状况，罐体设有温度等标准传感器接口、压力表口、压力传感器接口、清洗口（带清洗球）、手孔（进料口）、进水口、出水口、进气口、排气口、可蒸汽灭菌的放料、移料管路、四阀组。（在符合发酵工艺的条件下管口允许合并使用）配置专业气动罐底隔膜阀。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 夹套材质：S30408 优质不锈钢。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 表面处理： 全罐体罐内无死角；自主制造，X 光拍片探伤，确保罐体焊接质量；内外精抛光，内筒体抛光精度 Ra≤0.4μm，外表面抛光精度Ra≤0.6μm；杜绝染菌，容易清洗。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 搅拌系统： 1、采用直联上机械搅拌系统，精密加工，刚性强，具有理想的动平衡效果，经久耐用，长时间使用不变形。 2、专业设计高性能搅拌桨，浆叶形式为二档搅拌桨叶，定转速 120rpm 左右，高度可调，可根据发酵工艺的特殊要求更换不同类型的搅拌桨叶。 3、特制发酵罐专用轴用机械密封（德国技术），密封性能好，无染菌可能、安全可靠。 4、德国 SEW 交流减速电机,低噪音、耐高温、稳定性极好, 台湾台达变频器，功率:1.5KW。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 灭菌方式： 全自动在位蒸汽灭菌，由控制电脑设定自动灭菌程序、罐体、管路等自动灭菌，自动阀门控制；升温、保温和降温过程由程序设定自动完成；灭菌的同时可搅拌，使得罐内物料受热均匀。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 移料： 300L 消泡罐通过自动阀门控制可单独向 5KL 发酵罐添加消泡剂。移料管路自动灭菌。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 安装方式：支腿落于二层平台安装； |  |  |  |  | 必需 |
| - 清液储罐 |  |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 需求描述 |  |  |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 用途：200L一级种子罐 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 公称容量： 200L；装料系数 70%～80%；夹套冷却、传热，符合压力容器制作 要求，提供压力容器相关证书。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体压力： 设计压力：0.3Mpa，工作压力：0.15Mpa。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体材质 S31604 优质不锈钢，可高温灭菌，耐酸碱。 直筒尺寸：DN300×4×650mm；夹套尺寸：DN350×3×470mm；设 备径高比 1:2~2.5； |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体结构： 罐顶耐高温高压大视角圆视镜装置，配置安全视镜灯（现场开关操作），操作人员可观察物料及搅拌状况，罐体设有 pH、DO 和温度等标准传感器接口、补料接口、泡沫传感器口、清洗口（带清洗球）、压力表口、压力传感器接口、手孔（进料口）、进水口、出水口、进气口、排气口、取样口（专业取样阀）、火焰接种口及可蒸汽灭菌的放料、移料管路。（在符合发酵工艺的条件下管口允许合并使用）配置专业气动罐底隔膜阀（宝德或盖米）。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 夹套材质： S30408 优质不锈钢。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 表面处理： 全罐体罐内无死角；自主制造，X 光拍片探伤，确保罐体焊接质量；内外精抛光，内筒体抛光精度 Ra≤0.4μm，外表面抛光精度Ra≤0.6μm；杜绝染菌，容易清洗。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 进气： ▲采用深层通气，通气量最大：2VVM；配置可拆卸环形分布器；精度 0.01μm 除菌过滤器，精过滤器选用上海过滤器厂，确保安全并可独立灭菌，大大延长使用寿命； |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 搅拌系统： 1、采用直联上机械搅拌系统，精密加工，刚性强，具有理想的动平衡效果，经久耐用，长时间使用不变形。 2、专业设计高性能搅拌桨，浆叶形式为三档搅拌桨叶（下中档六平直叶，上档六斜叶），转速 30-500 rpm，高度可调，可根据发酵工艺的特殊要求更换不同类型的搅拌桨叶。 3、配套一档梳齿式机械消泡桨。 4、罐内设有四档折流挡板，满足全湍流条件。 5、特制发酵罐专用轴用机械密封（德国技术），密封性能好，无染菌可能、安全可靠。 6、德国 SEW 交流减速电机,低噪音、耐高温、稳定性极好, 台湾台达变频器，功率:0.75KW。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 蠕动泵： ▲配置 5 路精密蠕动泵自动化加入装置(一路控酸、一路控碱，一路泡沫，二路补料)；包括配套的四阀组、硅胶管、呼吸器。配套 5只 5000ml 玻璃补料瓶。其中酸碱、消泡采用定转速蠕动泵定转速 100rpm,补料量：70ml/min，配置 16#硅胶管。 二路补料采用变频蠕动泵 0-100rpm：补料量：0-170ml/min，配置 25#硅胶管。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 罐顶提升装置： 配置自动罐顶提升装置，罐盖可提高 50cm，方便清洗罐内。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 灭菌方式： 全自动在位蒸汽灭菌，由控制电脑设定自动灭菌程序、罐体、管路等自动灭菌，自动阀门控制；升温、保温和降温过程由程序设定自动完成；灭菌的同时可搅拌，使得罐内物料受热均匀。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 移 种： 200L种子罐通过自动阀门控制可单独向500L＆5KL发酵罐移种。移种管路自动灭菌。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 安装方式：支腿落于地面安装； |  |  |  |  | 必需 |
| - 清液储罐 |  |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 需求描述 |  |  |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 用途：500L二级种子罐 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 公称容量： 500L；装料系数 70%～80%；夹套冷却、传热，符合压力容器制作 要求，提供压力容器相关证书。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体压力： 设计压力：0.3Mpa，工作压力：0.15Mpa。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体材质 S31604 优质不锈钢，可高温灭菌，耐酸碱。 直筒尺寸：DN650×5×1400mm；夹套尺寸：DN700×4×1000mm；设备径高比 1:2~2.5； |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体结构： 罐顶耐高温高压大视角圆视镜装置，配置安全视镜灯（现场开关操作），操作人员可观察物料及搅拌状况，罐体设有 pH、DO 和温度等标准传感器接口、补料接口、泡沫传感器口、清洗口（带清洗球）、压力表口、压力传感器接口、手孔（进料口）、进水口、出水口、进气口、排气口、取样口（专业取样阀）、火焰接种口及可蒸汽灭菌的放料、移料管路。（在符合发酵工艺的条件下管口允许合并使用）配置专业气动罐底隔膜阀（宝德或盖米）。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 夹套材质： S30408 优质不锈钢。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 表面处理： 全罐体罐内无死角；自主制造，X 光拍片探伤，确保罐体焊接质量；内外精抛光，内筒体抛光精度 Ra≤0.4μm，外表面抛光精度Ra≤0.6μm；杜绝染菌，容易清洗。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 进气： 采用深层通气，通气量最大：2VVM；配置可拆卸环形分布器；精度 0.01μm 除菌过滤器，精过滤器选用上海过滤器厂，确保安全并可独立灭菌，大大延长使用寿命； |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 搅拌系统： 1、采用直联上机械搅拌系统，精密加工，刚性强，具有理想的动平衡效果，经久耐用，长时间使用不变形。 2、专业设计高性能搅拌桨，浆叶形式为三档搅拌桨叶（下中档六平直叶，上档六斜叶），转速 30-400 rpm，高度可调，可根据发酵工艺的特殊要求更换不同类型的搅拌桨叶。 3、配套一档梳齿式机械消泡桨。 4、罐内设有四档折流挡板，满足全湍流条件。 5、特制发酵罐专用轴用机械密封（德国技术），密封性能好，无染菌可能、安全可靠。 6、德国 SEW 交流减速电机,低噪音、耐高温、稳定性极好, 台湾台达变频器，功率:3KW。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 蠕动泵： ▲配置 5 路精密蠕动泵自动化加入装置(一路控酸、一路控碱，一路泡沫，二路补料)；包括配套的四阀组、硅胶管、呼吸器。配套 5只 5000ml 玻璃补料瓶。其中酸碱、消泡采用定转速蠕动泵定转速 100rpm,补料量：70ml/min，配置 16#硅胶管。 二路补料采用变频蠕动泵 0-100rpm：补料量：0-170ml/min，配置25#硅胶管。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 罐顶提升装置： 配置自动罐顶提升装置，罐盖可提高 50cm，方便客户清洗罐内。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 灭菌方式： 全自动在位蒸汽灭菌，由控制电脑设定自动灭菌程序、罐体、管路等自动灭菌，自动阀门控制；升温、保温和降温过程由程序设定自动完成；灭菌的同时可搅拌，使得罐内物料受热均匀。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 移种： 500L种子罐通过自动阀门控制可单独向5KL发酵罐移种移种管路自动灭菌。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 安装方式：支腿落于地面安装； |  |  |  |  | 必需 |
| - 大型储罐 |  |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 需求描述 |  |  |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 用途：5000L发酵液收获罐 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 工作容积：全体积5000L，工作体积80%。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 高径比：供应商自定义（结合工艺及布局图综合考虑）。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 设计压力：0.3Mpa，工作压力：0.15Mpa。 夹套设计压力～0.40MPa，设计温度143℃。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 工作介质： 筒体：蒸汽、培养基、菌液、压缩空气、工艺水等； 夹套：工业蒸汽、冷冻水。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 材质及抛光度：与料液接触部分的材质均为316L不锈钢，设备内表面2B原板，洁净度：Ra≤0.4µm。可清洗验证无残留，外表面机械抛光，抛光度Ra≤0.8μm。其余不与物料接触部分为优质304不锈钢。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 罐体接口及附件：标准工艺接口、照明灯口、pH电极口、清洗口、温度探头、视窗口，罐内带标尺；侧壁带取样阀，底部放料阀，内置挡板防止产生漩涡，挡板应易清洁无死角。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 取样阀：取样阀单独设置，位置与温度电极平齐，要求无残留，无需灭菌。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 仪表口：NA或ingold接口，仪表和罐体连接方式需符合设计要求。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 机械搅拌：应根据工艺要求设计转速，要求：50rpm～150rpm，采用变频控制，转速控制精度：±5rpm；转速显示分辨率：1rpm。搅拌轴材质采用316L不锈钢，便于清洁和拆卸，搅拌层数和桨型根据工艺要求设计，316L不锈钢。搅拌功率和转速匹配，电机减速机采用国茂或佳木斯品牌。搅拌器要求提供动平衡测试报告。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 进排气系统：罐表面进气，配手动调节阀，配置无菌过滤器。 尾气管道配置压力表满足自动兼手动罐压控制。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 夹套与保温：需要配备循环水、工业蒸汽（手动控制），配置安全阀、压力表，采用304不锈钢材质， |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 计量系统：配置液位计，液位计采用立格、立厘或者思派。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 出料：出料管道316L材质，出料采用差压式出料兼隔膜泵并联出料（品牌采用），泵流量3m³/h，可水清洗出料管道。。 |  |  |  |  | 必需 |
| - 控制系统及配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 需求描述 |  |  |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 进气： 配置总过滤器、预过滤器（系统共用），外表面抛光。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 控制柜： 喷塑豪华落地式控制柜；德国西门子 PLC、北京昆仑通态触摸屏操作屏，中英文菜单，可相互切换全中文介面、全英文界面；易于操作人员对发酵过程进行监视与控制；配置优质无电弧安全电源开关。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 水路： 配置德国威乐循环泵二台和不锈钢恒温水箱二只。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 平台： 304 不锈钢结构平台，304 不锈钢花纹板铺面，304 不锈钢扶手，安全、方便。发酵罐周遭配置防水板、起脚线，既美观又防止物品掉落。 |  |  |  |  | 必需 |
| 无菌空气处理系统： |  |  |  |  |  |  |  |
| 流程：符合微生物发酵要求的洁净空气（要求：压力为：≤0.3MPa）→总过滤器→预过滤器→精过滤器→种子罐/发酵罐/消泡罐/补料罐。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 要求描述 |  |  |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 空气总过滤器： 过滤量：10m 3/min，精度 0.5μm，不锈钢抛光外壳，膜过滤；上海过滤器有限公司产品（核工业第八研究所） |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 空气预过滤器： 过滤量：10m 3/min，精度 0.1μm，不锈钢抛光外壳，膜过滤；上海过滤器有限公司产品（核工业第八研究所）。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 200L 种子罐空气精过滤器： 过滤量：0.5m 3/min，精度：0.01μm；不锈钢抛光外壳，膜过滤，上海过滤器有限公司产品（核工业第八研究所）。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 500L 种子罐空气精过滤器： 过滤量：1m 3/min，精度：0.01μm；不锈钢抛光外壳，膜过滤，上海过滤器有限公司产品（核工业第八研究所）。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 2KL 发酵罐空气精过滤器： 过滤量：4m 3/min，精度：0.01μm；不锈钢抛光外壳，膜过滤，上海过滤器有限公司产品（核工业第八研究所）。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 200L 消泡罐空气精过滤器： 过滤量：0.5m 3/min，精度：0.01μm；不锈钢抛光外壳，膜过滤，上海过滤器有限公司产品（核工业第八研究所）。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 500L 碱罐空气精过滤器： 过滤量：1m 3/min，精度：0.01μm；不锈钢抛光外壳，膜过滤，上海过滤器有限公司产品（核工业第八研究所）。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 2KL 补料罐空气精过滤器： 过滤量：3m 3/min，精度：0.01μm；不锈钢抛光外壳，膜过滤，上海过滤器有限公司产品（核工业第八研究所）。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 蒸汽过滤器： 精度：1μm；不锈钢抛光外壳，膜过滤，上海过滤器有限公司产品（核工业第八研究所）。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 液体过滤器： 过滤量：0.15m³/min，精度：0.22μm；不锈钢抛光外壳，膜过滤； |  |  |  |  | 必需 |
| 控制单元 |  |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 要求描述 |  |  |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 系统组成： 配置成熟可靠的发酵过程自动化控制系统，有温度、转速、消泡、pH、DO、压力、空气流量的自动控制和监测；可随时在手动控制与自动控制之间切换；系统由下位机控制系统（采用德国西门子 PLC 控制系统）、传感器和执行机构及上位机控制系统（计算机远程控制及数据分析系统）、通讯、端口等组成，落地式控制柜，中文菜单与界面，可记录并显示多条参数曲线； 软件自主研发，永久升级。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 下位机现场控制系统： 1、15″宽屏彩色液晶触摸屏， 德国西门子 PLC 可编程控制器，人机界面友好，控制器可检测并控制发酵罐的相应参数； 2、中英文菜单，可相互切换全中文界面、全英文界面，AD/DA 模块转换，单屏控制显示所有罐体工况，运行选择、参数校正、数据分析、运行时间、密码设定等项目； 3、系统有发酵批次设定功能,客户可进行不同批次的设定,程序记录所有发酵过程相关参数,方便多次发酵过程历史数据的查询与对比。 ▲4、现场下位机具有温度、pH、DO、转速、压力、空气流量等参数及工况在线显示，曲线分析，批报表分析、自动记录，各参数管理设定等功能；在发酵现场即可对各参数进行很好的管理、控制； 5、自我保护功能：可设置密码，其他人无法修改发酵参数，而且控制器不因断电而丢失各参数的设定值，留有与上位机通讯接口； 6、所有检测参数(温度、pH、DO、转速等)都可在线校正，使用方便、简洁； 7、程序自动计算发酵罐在线各参数，能在同一 X 轴、Y 轴坐标平面上同时显示多条不同参数的曲线； 8、具备泡沫液位检测报警功能； 9、系统分参数标定校正、灭菌和发酵三个工况转换菜单，其中标定栏校正发酵过程中所需控制参数的精确度，灭菌状态下，可设定灭菌温度与灭菌时间系统自动计时并在时间到后自动报警提醒客户灭菌结束，发酵状况下，用户可根据自身发酵工艺所需控制参数的数值去分别设定，整个发酵过程系统发酵各参数自动控制在所设定的数值。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 上位机系统： 配置本公司发酵专用智能上位机数据采集通讯软件。本系统具有数据设定控制，预置延时式设定控制，参数分段控制，历史数据存储，曲线分析，批报表自动生成，输出打印，密码管理，异常分析，2 路外来数据输入与分析等功能。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 电气系统及控制柜： 1、采用优质施耐德、ABB 等电器元件，所有罐的控制系统集成于电气控制柜内。 2、高级豪华控制柜，优质304不锈钢，防静电处理，无干扰。 3、设备用线缆（强电、弱电），穿线槽，线缆固定接头等。 |  |  |  |  | 必需 |
| 参数控制 |  |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 要求描述 |  |  |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 温度控制系统： 1、四位数显温度控制仪表控制温度，测量范围：0～150℃； 2、控制范围：水箱夹套控温+5℃--＋65℃； 3、控制精度：±0.5℃；分 辨 率：0.1℃； 4、控制内容：温度值在线检测、PID 智能控制，可根据发酵过程所需温度进行设定。 5、部件配置：日本进口铂电阻 PT100 温度传感器、采用不锈钢电极护套、1KL 不锈钢控温水罐 1 只（配套温控）、卫生级循环泵 1 台控制。 6、特点： A) 采用微生物发酵过程中的温度串级控制装 置，确保温度控制的灵敏性和准确性。 B) 配置热水箱,循环控温,节约能耗。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | pH 在线控制系统： 1、控制方式：全自动控制，PH 值可设定； 2、显示范围：0～14PH； 3、控制范围：2～12PH； 4、分 辨 率：0.01PH； 5、控制精度：±0.02PH； 6、控制内容：pH 值在线检测、PID 智能控制； 7、部件选配：瑞士进口梅特勒 pH 玻璃凝胶电极检测，可高温在位灭菌。不锈钢电极护套、梅特勒原装 M300双通道变送器，并采用梅特勒原装双屏蔽信号传输线连接，保证 pH 精确控制。 执行机构:种子罐：微机智能 PID 控制蠕动泵（2 路定转速蠕动泵定转速 100rpm,补料量：70ml/min，配置16#硅胶管）自动流加酸或碱，使得 pH 值控制在所设定的范围内,可分手动、自动、分时段控制三种控制模式。 2KL 发酵罐：500L 碱罐通过自动阀门控制，罐体上配置液体过滤器，可单独向2KL 发酵罐添加氨水。补碱、补氨水管路自动灭菌； 8、pH 带上下限超限报警功能； 9、软件功能：数据曲线图、数据报表、PH 手动、自动控制； 10、电极长度 120mm，电极外径：12 mm，安装尺寸：25 mm。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 溶解氧在线检测系统： 1、检测方式：自动检测、控制（可与转速、空气流量、补料等参数相关联）； 2、显示范围：0-100%或 0-150%； 3、显示精度：±0.1%或 1%； 4、控制内容：DO 值在线检测； 5、部件选配：瑞士进口梅特勒极谱型溶解氧电极检测，可高温在位灭菌，121℃-30 分钟。不锈钢电极护套、梅特勒原装 M300 双通道变送器，采用梅特勒原装双屏蔽信号传输线与 PLC 连接，保证 DO 精确显示。 6、系统带 DO 异常报警功能。 7、电极长 120mm，电极外径：12 mm，安装尺寸：25 mm。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 空气流量自动控制系统： 1、控制方式：自动检测，自动控制； 2、执行机构：种子罐选用韩国原装 MKP 质量流量计（自带比例调节阀，可调节开度，自动控制通气量），2KL发酵罐采用 E+H 涡街流量计，配置 ESG 比列调节阀，ESG 气动隔膜阀自动控制排气实现罐压，数据自动上传，PLC 形成报表； 3、管道上增设单向止回阀,防止物料倒流污染过滤器。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 压力自动控制系统： 1、耐高温消毒直插式传感器（瑞士 huba 公司）、ESG 阀门、进气口和排气口均使用 ESG 气动比列调节阀或气动隔膜阀，压力表，范围：0-0.40Mpa； 2、自动显示、自动控制：在线显示并上传到 PLC 控制。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 调速系统： 1、200L 种子罐： 变频调速器,功率:3KW,转速 30-500rpm±1%，无级变频调速。 2、500L 种子罐： 变频调速器,功率:3KW,转速 30-400rpm±1%，无级变频调速。 3、2KL 发酵罐： 变频调速器,功率:不小于11KW,转速 0-288rpm±1%，无级变频调速。 4、200L 消泡罐、2KL 补料罐、500L 碱罐：定转速。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 消泡检测系统： 1、控制方式：全自动控制； 2、控制精度：10-100000Ω； 3、控制内容：泡沫异常状况报警，自动断续处理； 4、执行机构：种子罐：微机智能 PID 控制蠕动泵（1 路定转速蠕动泵定转速 100rpm,补料量：70ml/min，配置 16#硅胶管）流加消泡剂。 2KL 发酵罐：200L 消泡罐通过自动阀门控制可向 2KL 发酵罐添加消泡剂。移料管路自动灭菌。 5、控制方式：手动、自动二种控制模式。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 补料系统： 1、控制方式：手动、自动控制； 2、执行机构: 种子罐：微机智能 PID 控制蠕动泵（2 路补料采用变频蠕动泵 0-100rpm：补料量：0-170ml/min，配置 25#硅胶管流加，配备补料瓶；程序可设定单位时间内流加量并在线累积计量。 种子罐： 2KL补料罐通过分配站，自动阀门控制可单独向200L/500L 种子罐移料。发酵罐补料口配置质量流量计+比例调节阀，可实时计量、控制流量；移种、移料管路自动灭菌。 2KL发酵罐： ①、2KL补料罐通过自动阀门控制可单独向2KL 发酵罐移料。2KL发酵罐补料口配置质量流量计+比例调节阀，可实时计量、控制流量； ②、种子罐通过自动阀门，可单独向任意一台2KL 发酵罐补料，发酵罐补料口配置电磁流量计+比例调节阀，可实时计量、控制流量； ③、移种、移料管路自动灭菌。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 罐顶提升装置： 种子罐配置自动罐顶提升装置，罐盖可提高 50cm，方便客户清洗罐内，和拆卸空气环形分布器； |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 自动灭菌： 1、控制方式：由控制电脑设定自动灭菌程序、罐体、管路等自动灭菌，自动阀门控制；升温、保温和降温过程由程序设定自动完成；触摸显示屏显示数据记录与分析，动态流程图显示状态，灭菌过程的温度、罐压等在线参数在控制器和电脑上直观显示，可实时监控。 2、控制内容：整个发酵过程可分为精过滤器消毒、空消、实消、培养四个过程，它们均可通过用户的指令进行全自动控制，可设定精过滤器消毒时间、精过滤器吹干时间、空消压力、空消温度、空消时间、取样管灭菌时间、灭菌转速、实消压力、实消时间、实消时间、培养温度、培养时间等、灭菌温度范围：100℃~130℃。 |  |  |  |  | 必需 |
| 管路系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 要求描述 |  |  |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 管路系统参数： 1、所有管路选用符合微生物发酵的要求管路阀门。 2、凡与物料直接接触的阀门均采用卫生级隔膜阀：管径≤DN20 的采用宝德或盖米隔膜阀/宝德或盖米气动隔膜阀，管径≥DN25的采用宝德或盖米隔膜阀/百级气动隔膜阀，超过隔膜阀规格的使用截止阀。 3、排气管路选用宝德或盖米气动比列调节隔膜阀，实现罐压自动设定与控制； 4、控温水路选用气动角座阀/电磁阀，其它管道选用符合微生物发酵要求的管路阀门。 5、两路进水口，自来水和循环水可切换使用。 6、移种管路采用手动隔膜阀及 S30408 不锈钢管路连接。 7、所有与物料直接接触的管道材质都采用用 S31604。 8、物料管路，空气，蒸汽管路全部充氩保护焊。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 管路系统部件： 1、物料管路系统（S31604 不锈钢） 2、空气管路系统（空气精过滤器后采用 S31604 不锈钢，精过滤 前采用 304 不锈钢） 3、水路系统（304 不锈钢） 4、蒸汽管路系统（空气精过滤器后采用 S30408 不锈钢，精过滤 前采用 304 不锈钢） 5、各类阀门 6、三通、弯头、法兰等管件。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 操作平台： 304 不锈钢结构平台，304 不锈钢扶手，安全、方便。 |  |  |  |  | 必需 |
| 核心部件的材料与品牌： 序号; 名称; 说明; 备注. 1; 罐体材质; 品牌宝钢/太钢; 知名品牌. 2; 内筒材质; S31604 优质不锈钢; 知名品牌. 3; 夹套材质; S30408 优质不锈钢; 知名品牌. 4; 搅拌轴材质; S31604 优质不锈钢; 知名品牌. 5; 触摸屏; 北京 昆仑通态; 知名品牌. 6; 搅拌电机; 德国 SEW 交流减速电机; 国际品牌. 7; 变频器; 台湾台达、无极变频调速; 国际品牌. 8; 空气过滤器; 上海过滤厂; 知名品牌. 9; 蒸汽过滤器; 上海过滤厂; 知名品牌. 10; 罐底隔膜阀; 宝德或盖米; 国际品牌. 11; 手动隔膜阀; 宝德或盖米; 国际品牌. 12; 气动隔膜阀; 宝德或盖米; 国际品牌. 13; 特制取样阀; 宝德或盖米; 国际品牌. 14; 截止阀; 宝德或盖米; 国际品牌. 15; 电磁阀; 余姚-三力信; 知名品牌. 16; 比例调节阀; 宝德或盖米; 国际品牌. 17; 质量流量计; 韩国 MKP; 国际品牌. 18; 涡街流量计; 德国 E+H; 国际品牌. 19; 电磁流量计; 德国 E+H; 国际品牌. 20; 质量流量计; 德国 E+H; 国际品牌. 21; 压力传感器; 瑞士 Huba; 国际品牌. 22; 气动阀组; 台湾亚德客; 国际品牌. 23; PLC及模块; 德国—西门子; 国际品牌. 24; pH电极传感器; 瑞士-梅特勒; 国际品牌. 25; pH变送器; 瑞士-梅特勒; 国际品牌. 26; pH电缆; 瑞士-梅特勒 3m; 国际品牌. 27; DO电极传感器; 瑞士-梅特勒; 国际品牌. 28; DO变送器; 瑞士-梅特勒; 国际品牌. 29; DO电缆; 瑞士-梅特勒 3m; 国际品牌. 30; 热水泵; 德国-威乐; 国际品牌. 31; 电器元件; 人民、正泰; 知名品牌. 32; 蠕动泵; 保定思诺; 知名品牌. 33; 温度电极; 日本 PT100 铂电阻; 知名品牌. 34; 控制系统; 下位机控制软件; 知名品牌. 35; 计算机控制系统; 上位机控制软件; 知名品牌. 36; 计算机/电脑; 联想台式机; 知名品牌. |
| - 电气自动化需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 要求描述 |  |  |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 控制系统需符合GAMP5要求。操作系统要求能够稳定运行、具有备份和恢复功能。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 系统需为全自动集成整体化设计——通过专业控制软件对各个功能单位进行全自动控制，每一个功能单元的子功能单元均需为自动化模块控制方式，包括CIP和SIP功能。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 每一个步骤的操作需设定为标准化的程序单元（如罐体清洗、附件清洗、输送线清洗、罐体灭菌、附件灭菌、输送线灭菌、待机，培养、传送等等），点击鼠标就可实现所有步骤的自动操作，以便用户实现真正标准化的SOP管理。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 存档要求：系统内所有压力、温度、灭菌过程参数等关键工艺参数必需实时存档于计算机硬盘中，并且便于趋势组曲线查询，有关工艺参数的历史记录应永久保留，并可将数据导出到其他存储介质或逆向恢复数据。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 系统应有报警记录功能，对报警点标签名称、报警名称、报警日期、报警产生时间和报警确认时间等报警信息进行记录存档，可以输出到打印机。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 操作界面设计应简单友好、人性化；通过主控界面，可以一键进入各个操作界面。可以不通过返回键直接切换至其他界面（多窗口功能）；可切换中英文，英文翻译应准确。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 操作界面能够直观整个PID图，同时体现出罐体、阀门、各个传送线的工作状态。温度、压力、通气量、称重、补料速率等工艺参数应可实时显示。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 报警画面中报警摘要显示如下信息：报警名称、报警内容、报警日期、报警时间、确认按钮。报警功能标签根据严重程度被赋予不同的报警级别。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 采用上位机+PLC控制，现场设置操作面板，便于现场操作。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | PLC和人机界面程序备份烧录在CD上，当PLC程序或人机界面损坏时，能用此光盘由用户单独完成安装，还原到初始时的状态。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 输入输出模块可以完成现场模拟量的采集，并有不少于20%的冗余。阀岛点位预留10%。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 控制柜内部件应贴有标签及警示标识，并与电路图保持一致。电缆应有相应标签，并与电路图一致。仪表应有相应标签，并与施工图一致。电气控制箱及其他电气设备必需可靠接地。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 系统调试正常后供应商提供该系统的组态工程包以及系统程序备份各1套，以光盘形式提交。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 曲线显示包括温度、pH、溶氧、转速、罐压、通气量、补料量和速度、补料余量等。用不同颜色显示设置和实时状态。曲线可以任意缩放。 |  |  |  |  | 期望 |
|  |  | 在产品的整个保留期内，必需能保存和取出操作记录及其等同的数据记录。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 可设立独立账户，各账户初次登陆需修改密码，用户必需使用登录名和密码在操作屏幕上登录操作，至少设置三级权限等级。密码必需由数字和字母组成，并且其长度不少于六位。 |  |  |  |  | 期望 |
|  |  | 每个用户等级拥有相应的可设置权限，用于使用屏幕数据或修改参数。各个等级的权限应仅由系统管理员设置。 |  |  |  |  | 期望 |
|  |  | 配置主要工艺参数的数据采集和储存系统，保证数据不可更改。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 系统具备过程记录仪，能记录设备的参数更改等操作。系统应能够现场控制，并提供远端信号输出接口，开放通信协议，能够与整条生产线的SCADA系统进行对接。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 系统可自同步连接设备的时钟，后续可接入其他厂商提供的外部设备。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 动力恢复重新启动后，各项设置参数应与断电前所设置一致，不能恢复出厂设置。在动力故障时，系统应能进入安全状态；在动力恢复后，在没有操作人员及通信连接装置的介入，则不重新启动。设备在断电后能自动保存工艺参数和过程参数；设备应有紧急停止开关，能够根据需求进行系统的紧急停止。 |  |  |  |  | 必需 |
| - 不锈钢操作平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 要求描述 |  |  |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 平台及平台楼梯的骨架结构采用304不锈钢方管，护栏、扶手使用304不锈钢圆管，平台铺面、楼梯踏步板采用不低于3mm的人字花纹板制作，平台系统符合人体工学，不仅要满足罐体、阀组系统的检修和操作等，而且要安全、美观。平台承重不低于200Kg/m²。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 可移动平台需要配带锁万向脚轮，推、停等使用方便、安全。 |  |  |  |  | 必需 |
| - 物料升降机 |  |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 需求描述 |  |  |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 材质：304不锈钢，放置钢平台处。可以提升300KG物料 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 控制驱动部分应该密闭处理 |  |  |  |  | 必需 |
| - 管道与公用工程需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 要求描述 |  |  |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 提供所有管路的材质证书；罐及管道的酸洗钝化不能对其接触的不锈钢材质造成破坏；酸洗、钝化的记录文件内容一般应包括：清洗和钝化程序，程序中应写明清洗剂、清洗温度和时间、钝化液、钝化温度和时间。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 整个管道系统设计上应考虑相应的坡度，关键管道不低于1%，非关键管道不低于0.5%。设置最低点，保证能够将系统中的存液完全排空。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 处于洁净区内的蒸汽管道、冷媒水管道表面应覆保温材料，保温材料应无毒无害同时表面覆304不锈钢皮。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 与物料接触阀门均采用符合国家/行业标准的卫生型隔膜阀；阀门安装的角度应按照阀门供应商的建议安装，阀门的布置必需保证死角不超过连接管道的3D；垫圈及膜片、密封圈采用EPDM或PTFE等符合FDA要求的材质，并提供证书。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 管道采用3A标准的卫生级管件，与料液直接接触的选用316L不锈钢洁净管道，抛光度Ra≤0.6μm。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 管路支架部分优先采用304不锈钢标准件，如无标准件需现场制作，应采用304不锈钢方通进行制作，表面需拉丝处理，保持整体统一美观。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 管道、阀门、仪器仪表等盲管的安装应符合3D原则；零部件和外购件均应有识别编号，并提供可追溯的记录文件；尽量使用焊接的形式连接，其次是卡箍连接。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 所有设备内部的焊接必需抛光，其它的焊接至少经过仔细的打磨和全面的清洁。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 管道焊接完成后应进行相应的压力测试，试验压力一般为运行压力的1.5倍及以上。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 所有的管道应有相应的标识与P&ID工艺流程图一一对应，并标明其内容物、流向等标识，标识应清晰、整齐，位于方便观察的位置。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 对于属于压力管道的焊接，除需持有相关证件外，还需收集整理相关施工资料进行压力管道的报建。 |  |  |  |  | 必需 |
| - 文件与验证需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 验收测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 要求描述 |  |  |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 供应商应起草符合本URS规定的详细的FAT测试内容，明确测试方法；该文件要得到用户批准后方可实施。FAT的实施由供应商和用户共同完成。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 供应商在进行FAT前，要提前确认好测试时所需的水、电、汽、气等公用工程及其它必要的协助；FAT方案经批准后，制造商在设备进行FAT测试前应提前通知用户，由用户派员到生产厂家现场共同按照批准的FAT进行现场测试。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | SAT：供应商应起草符合本URS规定的详细的SAT测试内容，明确测试方法；该文件要得到用户批准后方可实施；SAT的实施由供应商和用户共同完成。 |  |  |  |  | 必需 |
| - 文件交付 |  |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 要求描述 |  |  |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 文件是指包括设计文件、图纸、验证文件、操作手册等整个生命周期相关的纸质、电子版文档；供应商提供的文件和图纸应达到无需卖方帮助用户即可阅读、理解、安装、启动、维护维修的深度。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 所有原材料、零部件、设备、电气及控制系统都要保留原始资料，并且必需经过检查并形成文件，确保其具有可追溯性。所有文件必需同时提供2套书面文件和3套电子版。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 纲领性文件：文件检索目录、QPP（项目质量计划）、VP（验证计划）。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 描述文件：FS（功能说明）、HDS（硬件设计说明）、SDS（软件设计说明）。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 验证文件：FAT（工厂验收测试）、SAT（现场验收测试）、IQ（安装确认）、OQ（运行确认）。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 图纸：PID图、房间平面布局图、罐体图、安装图（至少包括设备外形尺寸、公用工程接管尺寸、重量负荷）、电气图、整装设备三维模型。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 清单：机械部件清单、电器部件清单、仪器仪表清单、IO清单、所有易损件清单（备品备件清单）。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 证明性文件：仪表校验证书、所有与洁净介质接触的材质证明、抛光证明、所有外购件的合格证或质量证明。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 焊接文件：焊接轴测图、焊样记录、焊机焊样报告、实时的焊接记录、实时焊接打印报告、焊缝内窥镜录像、焊接检查报告、焊工资质、氩气质量证明。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 测试文件：VIT供应商内部测试报告、FAT工厂验收测试方案、SAT现场验收测试方案、压力试验方案与报告、酸洗钝化方案与报告、管道坡度检查方案与报告、阀门角度检查方案与报告。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 使用手册：系统操作手册、维修保养手册、所有外购部件说明书、按照工艺要求设置过所有工艺参数的控制软件的备份光盘。 |  |  |  |  | 必需 |
| - 包装运输与安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 要求描述 |  |  |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 运输至用户指定工厂安装，运输过程导致系统损坏责任由乙方承担。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，乙方承担全部损失和费用。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 提供详细的装箱清单，并与装箱内容一致。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 供方负责将设备运送至用户场地，负责设备吊装卸货，并保证其包装外观完整，设备完好。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 供方必需完成设备安装及调试，包括及时提供文件资料，派人员进行设备找平、固定、部件组装、电气接线/配管等工作，所配电缆长度符合现场设备摆置，必需做到连接紧固可靠，杜绝跑、冒、滴、漏现象。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 供方完成设备与公用介质管道、下排管道、尾气管道等对接。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 供方完成设备电柜与车间电箱的对接。 |  |  |  |  | 必需 |
| - 培训与售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 要求描述 |  |  |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 供方负责指派合格的技术人员就设备操作、维护及部件拆卸相关技能进行用户的人员培训。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 提供维护项目和周期的列表；提供调整点和调整方式的列表；提供润滑点、润滑剂的类型和加注量、加注周期的列表；提供各部件易机械损伤情况描述及对损伤处理方法。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 设备的维护和维修可以使用标准的工具；列出需要使用的特殊工具和来源。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 列出备件和交货周期：易耗件、易损件、长交货期备件、本地难以买到的电子器件。供方提供可满足一年设备运行需要的易损零部件及零部件清单和零部件价格清单，需承诺零部件价格在设备质保期内不变。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 设备在将来使用过程中如遇故障需要拆卸维修和保养，供货厂家必需随时提供所拆部位的装配示意图。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 设备验收合格报告生效后36个月内，卖方提供免费售后服务；当设备出现故障时，卖方对用户的咨询在12小时内作出响应，如有需要应在24小时内派出有经验的工程师到现场进行维护。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 在质保期限内，合同中所供货物和工作内容在操作规程内出现任何问题，供应商负责无偿维修或更换；质保期后，供货方终生提供及时维修、维护。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 供应商提供的所有货物的质保期至少为36个月（从最终验收调试合格之日起算），在质保期内如因设备故障（非人为故障）导致停产时，需要延长保修期限，并承担相应责任。 |  |  |  |  | 必需 |
| - EHS需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| URS编号 |  | 要求描述 |  |  |  |  | 期望/必需 |
|  |  | 设备的设计、构造等应符合中国相关环境、健康和安全法规、规范的要求。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 设备应不对装置之外环境构成污染，应采取防漏、隔热、防噪声等措施。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 设备负载运行状态下，距离设备1米内其噪音不超过85分贝。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 与操作工接触的保温层外表面，保证其在循环过程中的温度为≤45℃；所有热表面都要有警告标签。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 电气柜表面要有警告标签，散热良好。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 紧急情况下的报警应使用声光报警。报警功能至少包括pH、DO，温度、压力等控制参数超限报警，搅拌故障报警，泡沫报警等，可对报警限值进行设置。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 设备可动零部件应装有防护罩；罐体应装有适合的泄爆装置，如爆破片；蒸汽管路（罐侧）应装有安全阀，防止超压。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 高温高压部分有颜色区别标识和警示标识。管路走向与用途应有标识；每个阀门应有标识（序号+文字说明+挂牌）。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 存在安全隐患和风险的地方应在合适的位置张贴安全警示标识。容易发生伤害风险的部位应设置相应的机械和电气防护。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 控制系统应当具有良好的屏蔽功能，防止电磁辐射。 |  |  |  |  | 必需 |
| - 验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 由供应商提供设备的FAT、SAT、DQ、IQ、OQ等测试方案并经用户审核批准后，按照测试方案实施验证，需进行PQ的设备，供应商应协助完成PQ验证，验证完成后各项测试均符合合同及URS要求后，由供应商收集并整理设备资料及验证报告交于用户，用户确认并签字后则设备验收完成。 |  |  |  |  |  |
| 验收阶段 |  |  |  | 主要内容 |  | 责任方 |  |
| DQ设计确认 |  |  |  | 设备设计文件、功能规格、图纸、P&ID审核 |  | 供应商主导，用户审核 |  |
| IQ安装确认 |  |  |  | 设备安装检查、管道试压、电仪校验、材质证明 |  | 供应商主导，用户监督 |  |
| OQ运行确认 |  |  |  | SIP测试、控制参数校准、功能测试 |  | 双方共同执行 |  |
| PQ性能确认 |  |  |  | 实际发酵批次运行、参数性能验证 |  | 用户主导，供应商支持 |  |
| FAT工厂验收 |  |  |  | 设备制造完成后的工厂测试，包括静态和动态测试 |  | 双方共同执行 |  |
| SAT现场验收 |  |  |  | 设备安装到现场后的系统测试 |  | 双方共同执行 |  |
| - 保密约定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本文件及其附件属于机密文件，供应商在得到本文件及其附件的同时必需遵守商业诚信的原则。在未得到本公司的书面许可的情况下，供应商不得将本文件的全部或部分内容以任何形式提供给其他供应商或其他用户或任何其他的无关人员。如果有违背本条款的事情发生，用户公司将保留追究任何违约责任的权利。本文件的最终解释权归用户所在公司所有。 |  |  |  |  |  |  |
| - 修订历史 |  |  |  |  |  |  |  |
| 版本号 | 修订内容 |  |  |  |  |  |  |
| 01 | / |  |  |  |  |  |  |